#### Załącznik nr 2 do SWZ

## Tabela wybranych wymogów

Nawiązując do toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

”Dostawa aparatu RTG”

my niżej podpisani oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia/posiada następujące wymogi:

WYBRANE - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

| L.p. | Nazwa parametru | Zakres/opis parametru | Opis wykonawcy: parametr/zakres/nazwa/TAK (odpowiednio wpisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Data produkcji | Fabrycznie nowy, rok 2021 |  |
| 2. | Generator | - Częstotliwość: 350 kHz – 460kHz - Moc: ok. 40 kW – ok. 50 kW - Zakres ekspozycji: 40 kV – 150 kV - Czas ekspozycji: 1 ms - 10 s - Zakres prądów: 10mA – 800 mA |  |
| 3. | Typ lampy | - Rotacyjna anoda - Rozmiar ogniska: 0,6 mm – małe/ 1,2 mm duże |  |
| 4. | Typ konsoli | System operacyjny: Windows 10 (lub nowszy) - Monitor LCD 24” - wielofunkcyjna konsola operatora: wprowadzanie i uzyskiwanie informacji o pacjencie, ustawianie parametrów ekspozycji, uzyskiwanie obrazu, automatyczna optymalizacja i obróbka po wykonaniu, wydruk, transfer i archiwizacja, - OSD i oprogramowanie w j. polskim |  |
| 5. | Detektor | - Wymiar: ok. 35 cm x 43 cm - Waga: ok. 3 kg - Rozmiar matrycy: 35 cm x 43 cm ( +/- ) 1 cm - Powłoka antybakteryjna - min. IPX6 - Pamięć wewnętrzna min. 100 ekspozycji - Materiał scyntylacyjny CsI - Głębia 16 bit - Piksel min. 0,15 mm - Obciążenie powierzchniowe 300 kg - Obciążenie punktowe 150 kg - Zasilanie akumulatorowe |  |
| 6. | Specyfikacja | - Wymiary stołu: nie mniejszy niż 2120mm x 825mm x 550 mm – 650 mm - Maksymalne obciążenie: min. 250 kg - Przenośny detektor do stanowiska naściennego i stołu - Szybki przekaz z detektora zdjęcia na operatora |  |
| 7. | Mobilność | Elastyczne i efektywne ustawianie dla pacjentów leżących, stojących oraz na wózkach transportowych |  |
| 8. | System RIS/PACS | - wdrożenie i instalacja bez ograniczeń licencyjnych - uruchomienie dystrybucji obrazów badań na oddziały szpitalne - możliwość konfiguracji systemu na potrzeby podłączenia różnych aparatów diagnostycznych - integracja z systemem ASSECO-AMMS - pełna archiwizacja badań - możliwość nagrywania obrazów badań na min. CD, opcjonalnie z nadrukiem informacyjnym na CD - podłączenie teletransmisji badań z wykorzystaniem zdalnych systemów do opisu badań (teleradiologia) |  |

1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada następujące certyfikaty i licencje właściwe dla urządzeń/oprogramowania medycznego:

1.

2.

3.

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi efektywności energetycznej urządzenia klasy (min. A) dla (wymienić element, którego dotyczy, podać klasę):

Uwaga:

Niespełnianie lub brak, któregokolwiek parametru/wymogu wymienionego w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, ________________ dnia _______________

___________________________________

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy)