Częstochowa dnia: 2021-05-13

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK -  334 /21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ POWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: tryb podstawowy na Dostawa zautomatyzowanego systemu pomiaru twardości dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej – znak sprawy ZP/D-08/A/21.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość eksportu wyniku do plików: CSV, txt, Excel, PDF, XML? Odpowiedź nr 1 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuszcza rozbudowany edytor punktów pomiarowych umożliwiający dowolne rozmieszczenie punktów pomiarowych na złączu spawanym, zamiast dedykowanego programu do badania złączy spawanych? Odpowiedź nr 2 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem zachowania funkcjonalności dla pomiarów złączy spawanych. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający dopuszcza automatyczną głowicę 6-pozycyjną wraz z obiektywami z zoomem cyfrowym, który zapewnia pracę w całym zakresie obciążeń? Odpowiedź nr 3 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem zapewnienia przez Oferującego odpowiedniej jakości obrazu w całym zakresie obciążeń. Pytanie nr 4 Czy Zamawiający dopuszcza stolik liniowy z asymetrycznym ruchem głowicy, zapewniające zakres ruchu w osiach X-Y 150x150 mm oraz o rozdzielczości ruchu 0,5 μm? Rozwiązanie to jest równoważne do stolika ruchomego w osiach X-Y. Odpowiedź nr 4 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 5 Czy Zamawiający dopuszcza dokładność zadawanych obciążeń ±1% dla obciążeń F ≥ 1,961 N oraz ±1,5% dla obciążeń 0,09807 ≤ F < 1,961 N? Są to tolerancje wymagane przez normę ISO 6507-2 dot. badań twardości metodą Vickersa. Odpowiedź nr 5 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 6 Czy Zamawiający dopuszcza zakres obciążeń 10 gf - 62,5 kgf? W urządzeniu możliwe jest opcjonalne rozszerzenie zakresu 0,25 gf - 62,5 kgf, jednak wpłynie to znacząco na cenę urządzenia. Odpowiedź 6 Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Pytanie nr 7 Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie przyrządu o zakresie obciążeń od 10 do 62,5 kgf? Odpowiedź nr 7 Zamawiający nie dopuszcza zmian w zakresie obciążeń. Pytanie nr 8 Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie przyrządu wyposażonego w kamerę 2Mp? Pytanie jest podyktowane chęcią obniżenia kosztów bez wpływu na jakość pomiarów. Odpowiedź nr 8 Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Pytanie nr 9 Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie przyrządu ze stolikiem o wymiarach 200x100mm? Odpowiedź nr 9 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 25.05.2021 r. do godz. 10:00. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/ (zmiana dotyczy pkt. 19 SWZ) Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 25.05.2021 r. o godz. 11:10 za pośrednictwem Platformy. (zmiana dotyczy pkt. 20.1. SWZ) Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-06-23 (zmiana dotyczy pkt. 17.1 SWZ) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2021-06-23 (zmiana dotyczy pkt. 16.3 SWZ)

dr inż. Arkadiusz Kociszewski

Kanclerz Politechniki

Częstochowskiej