Postępowanie przetargowe

Wykonanie sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Geotechnicznego Zakładu Geotechniki Morskiej 


Załącznik nr 2
Specyfikacja Techniczna
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Laboratorium Geotechnicznego Zakładu Geotechniki Morskiej sprzętu do badań parametrów gruntów dla potrzeb posadowienia morskich elektrowni wiatrowych zgodnie z planami rozwojowymi LG ZGM.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie) -do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy - do 30 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się 
o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
	A. APARATY DO CYKLICZNYCH BADAŃ PROSTEGO ŚCINANIA

I. Wykonanie czterech (4) zestawów sprzętu laboratoryjnego do cyklicznych i monotonicznych badań prostego ścinania składających się z następujących elementów/posiadających następujące funkcjonalności:
1) Dynamiczny aparat prostego (i bezpośredniego) ścinania składający się z :
a) Elektromechanicznego siłownika do zadawania obciążeń dynamicznych – siła pozioma (przemieszczenie) dynamiczna do minimum 5 kN , częstotliwość obciążeń dynamicznych do minimum 5 Hz;  

b) Elektromechanicznego siłownika do zadawania obciążeń dynamicznych – siła pionowa (przemieszczenie) dynamiczna do minimum 5 kN, częstotliwość obciążeń dynamicznych do minimum 5 Hz;  

c) Dynamiczna głowica tupu S-Beam 5 kN o dokładności 0,030 % zakresu pomiarowego  - siła pionowa; 

d) Dynamiczna głowica tupu S-Beam 5 kN o dokładności 0,030 % zakresu pomiarowego  - siła pozioma; 

e) Przetwornik dynamiczny przemieszczenia wraz z uchwytem montażowym o zakresie 50 mm, rozdzielczość nie gorsza niż 0,001 mm;
f) Przetwornik dynamiczny przemieszczenia wraz z uchwytem montażowym o zakresie 25 mm, rozdzielczość nie gorsza niż 0,001 mm;
g) Ramki aparatu prostego ścinania wykonanego ze stali nierdzewnej z mocowaniami dla siłowników w dwóch osiach, zawierającego wsporniki do wszystkich niezbędnych czujników , charakteryzującego się następującymi parametrami:
· Możliwość badania próbek o wysokości nominalnej 40 mm i średnicach: 50, 70 i 100 mm,
· Przemieszczenie poziome minimum +/- 20 mm,
· Przemieszczenie pionowe minimum +/- 15 mm. 

2) Dynamiczny serwokontroler dwukanałowy charakteryzujący się:

a) Kontrola w trybie sprzężenia zwrotnego – siła i przemieszczenie; 

b) Szybką rejestracją danych; 

c) Zasilaniem prądem przemiennym jednofazowym 230 V 50/60 Hz;
d) Złącze USB oraz Ethernet do podłączenia urządzenia do komputera (zgrywanie danych, kontrola badania); 

e) Wyłącznik bezpieczeństwa na panelu frontowym;
f) Minimum dwa wyjście analogowe do kontroli w dwóch osiach;
g) Akwizycja danych (przemieszczenie, ciśnienie, siła) z częstotliwością próbkowania minimum 5 kHz z możliwością obsługi do 16 kanałów;
h) Zamontowany w szafie typu „Rack” z pozostawionym wolnym miejscem na montaż komputera (po stronie zamawiającego).
3) Dedykowane, oprogramowanie komputerowe do instalacji na komputerze stacjonarnym lub laptopie z systemem Windows 10 lub nowszym (komputer po stronie zamawiającego – bez utraty gwarancji) z licencją (preferowany klucz licencyjny USB) i wsparciem technicznym (aktualizacje przez minimum 24 miesiące).

4) Zestaw do przygotowywanie próbek o średnicy 50 mm składający się z:

a) nasadki i podstawy;
b) zacisków do próbek;
c) pierścienia do umieszczenia próbki (Ø50 mm);
d) membran (50 szt.);
e) O-ringów (50 szt.).
5) Zestaw do przygotowywanie próbek o średnicy 70 mm składający się z:

a) nasadki i podstawy;

b) zacisków do próbek;

c) pierścienia do umieszczenia próbki (Ø70 mm);

d) membran (50 szt.);

e) O-ringów (50 szt.).

UWAGA: Następujące elementy Zamawiający dostarczy we własnym zakresie co nie może wpłynąć na warunki gwarancji urządzeń:

a) komputery do instalacji oprogramowania 

	B. APARATY DO BADAŃ KONSOLIDACJI

I. Wykonanie czterech (4) zestawów sprzętu do badań konsolidacji składającego się z następujących elementów/posiadających następujące funkcjonalności:

1) W pełni automatyczny konsolidometr charakteryzujący się:

a) Obciążeniem generowanym za pomocą precyzyjnego silnika krokowego (elektromechaniczny);

b) Możliwością zadawania obciążeń poprzez generacje siły lub przemieszczenia; 

c) Wbudowany kolorowy ekran o przekątnej co najmniej 7” i rozdzielczości minimum 1000x500;

d) Regulowaną prędkością przemieszczenia w zakresie 0-10 mm/min lub szerszym; 

e) Głowicą siły do 50 kN o rozdzielczości 0.1 N i dokładności 0,15% zakresu pomiarowego;

f) Złącze USB i port Ethernet do podłączenia urządzenia do komputera (zgrywanie danych, kontrola badania); 

g) Zintegrowany port do podłączenia czujnika przemieszczenia; 

h) Możliwość szeregowego łączenia wielu urządzeń i podłączania do jednego komputera;

i) Możliwość zastosowania komór do badań wodoprzepuszczalności.
2) Dedykowane, modułowe (dopuszczalne łączenie modułów) oprogramowanie komputerowe do instalacji na komputerze stacjonarnym lub laptopie z systemem Windows 10 lub nowszym (komputer po stronie zamawiającego – bez utraty gwarancji) z licencją (preferowany klucz licencyjny USB) i wsparciem technicznym (aktualizacje przez minimum 24 miesiące). Oprogramowanie posiadające następujące funkcjonalności:

a) Moduł rejestracji danych; 

b) Moduł do badań CRS;

c) Moduł do badań edometrycznych; 

d) Moduł do badań gruntów nienasyconych SWCC;

e) Umożliwiające pomiar ciśnienia porowego; 

f) Wyświetlanie wyników w czasie rzeczywistym; 

g) Umożliwiające nasycenia i konsolidację próbek; 

h) Umożliwiające export danych do plików – np. programu Excel;

i) Automatyczne zatrzymanie testu po osiągnięciu zadanych parametrów;

j) Możliwość jednoczesnej obsługi do co najmniej 10 urządzeń tego samego rodzaju.

3) Głowica siły zanurzalna 50 kN o rozdzielczości 0.1 N i dokładności 0,15% zakresu pomiarowego

4)  Przetwornik przemieszczenia wraz z uchwytem montażowym o zakresie 25 mm, rozdzielczość nie gorsza niż 0,001 mm, dokładność nie gorsza niż 0,01 mm

5) Przetwornik ciśnienia o zakresie 10 bar (1000 kPa), rozdzielczość nie gorsza niż 0,1 kPa, wraz z blokiem odpowietrzającym 

6) Automatyczny kontroler ciśnienia i objętości (wody) o pojemności minimum 200 cm3 i dopuszczalnym ciśnieniu roboczym minimum 1000 kPa posiadających następujące funkcjonalności/cechy:

a) Masa pojedynczego urządzenia do 15 kg;

b) Graficzny dotykowy wyświetlacz dający możliwość kontroli bez konieczności używania komputera;

c) Dokładność pomiaru objętości nie gorsza niż 0,25% zakresu pomiarowego;

d) Dokładność pomiaru ciśnienia nie gorsza niż 0,15% zakresu pomiarowego;

e) Rozdzielczość pomiaru objętości nie gorsza niż 0,001 cm3;

f) Rozdzielczość pomiaru ciśnienia nie gorsza niż 0,1 kPa;

g) Zabezpieczenie przed przekroczeniem zakresu;

h) Zasilanie prądem przemiennym jednofazowym 230 V 50/60 Hz (bezpośrednio lub przez zasilacz);

i) Port USB do komunikacji z komputerem;

j) Możliwość podłączenia dodatkowego automatycznego zaworu i czujnika ciśnienia;

k) Zawór elektromagnetyczny (1 sztuka) z szybkozłączem i blokiem odpowietrzającym i możliwością podłączenia do kontrolera ciśnienia. 

7) Komora konsolidacyjna dla próbek o średnicy do Ø 70 mm:

a) Możliwość wykonywania testów SWCC, CRS i edometrycznych;

b) Ciśnienie robocze do 2000 kPa.

8) Zestaw do badań CRS próbek o średnicy 50 mm składający się z:

a) nasadki i adaptera podstawy;

b) zacisku i śruby;

c) pierścienia tnącego;

d) górnego i dolnego kamienia porowego (2 zestawy).

UWAGA: Następujące elementy Zamawiający dostarczy we własnym zakresie co nie może wpłynąć na warunki gwarancji urządzeń:

a) komputer do instalacji oprogramowania. 

	C. APARAT DO MONOTONICZNYCH BADAŃ PROSTEGO ŚCINANIA

I. Wykonanie jednego zestawu sprzętu laboratoryjnego do monotonicznych badań prostego ścinania składającego się z następujących elementów/posiadających następujące funkcjonalności:

1) aparat prostego ścinania:

a) Z możliwością wykonywania badań bezpośredniego ścinania i badań edometrycznych;
b) Elektromechaniczne siłowniki do zadawania obciążeń: siła pionowa 10 kN , siła pozioma (przemieszczenie) do 10 kN. Prędkość przemieszczenie poziomego 0,00001 – 9,99999 mm/min; 

c) Przemieszczenie poziome +- 20 mm;
d) Głowica typu S-Beam 10 kN o dokładności 0,030 % zakresu pomiarowego  - siła pionowa; 

e) Głowica typu S-Beam 10 kN o dokładności 0,030 % zakresu pomiarowego  - siła pozioma; 

f) Przetwornik przemieszczenia wraz z uchwytem montażowym o zakresie 50 mm, rozdzielczość nie gorsza niż 0,001 mm;

g) Przetwornik przemieszczenia wraz z uchwytem montażowym o zakresie 25 mm, rozdzielczość nie gorsza niż 0,001 mm;

h) Prowadzenie badań w pełni automatycznie za pomocą oprogramowania 

i) Gniazdo USB do podłączenia do komputera

j) Wbudowany wyświetlacz graficzny

k) wbudowany 5-kanałowy rejestrator

l) Zasilanie prądem przemiennym jednofazowym 230 V 50/60 Hz 

2) Dedykowane, oprogramowanie komputerowe (dopuszczalne oprogramowanie modułowe) do badań: prostego ścinania, bezpośredniego ścinania oraz badań edometrycznych do instalacji na komputerze stacjonarnym lub laptopie z systemem Windows 10 lub nowszym (komputer po stronie zamawiającego – bez utraty gwarancji) z licencją (preferowany klucz licencyjny USB) i wsparciem technicznym (aktualizacje przez minimum 24 miesiące).

3) Komora konsolidacyjna (edometryczna) do próbek o średnicy 50 mm z zestawem niezbędnych adapterów, w zestawie z :

a) górnym i dolnym dyskiem porowym, 

b) podkładką dociskową, 

c) pierścieniem tnącym,

d) nakładką górną perforowaną,

4) Skrzynka do badań bezpośredniego ścinania na próbkach o średnicy 60 mm z zestawem niezbędnych adapterów, w zestawie z:

a) dedykowaną podstawą.

b) górnym i dolnym kamieniem porowym, 

c) górną i dolna płytka perforowaną,

d) podkładką dociskową, 

e) nakładką górną perforowaną,

5) Skrzynka do badań bezpośredniego ścinania na próbkach kwadratowych 100 x 100 mm z zestawem niezbędnych adapterów, w zestawie z:

a) dedykowaną podstawą.

b) górnym i dolnym kamieniem porowym, 

c) górną i dolna płytka perforowaną,

d) podkładką dociskową, 

e) nakładką górną perforowaną,

6) Zestaw do przygotowywanie próbek o średnicy 70 mm do badań prostego ścinania składający się z:

a) nasadki i podstawy;

b) zacisków do próbek;

c) wzornik do próbek

d) pierścienia do umieszczenia próbki (Ø70 mm);

e) membran (50 szt.);

f) O-ringów (50 szt.).

UWAGA: Następujące elementy Zamawiający dostarczy we własnym zakresie co nie może wpłynąć na warunki gwarancji urządzeń: komputery do instalacji oprogramowania

	D. MONTAŻ, SZKOLENIE I WZORCOWANIE CZUJNIKÓW 

I. Wykonanie montażu, szkolenia i instalacji oraz wzorcowania (przez laboratorium akredytowane przez PCA lub inny organ zgodnie z ISO 17025) wszystkich czujników z zakresu A-C w siedzibie Zamawiającego.


W ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

1
6

