Poznań dnia: 2021-05-21

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: SZW/DZP/20/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego podstawowy na ”Zakup tomografu komputerowego” – znak sprawy SZW/DZP/20/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do pkt I.2, I.3, I.4

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku tomografu z dwoma układami lampa-detektor należy podać sumę ilości warstw akwizycyjnych i rzędów uzyskiwanych w trakcie jednego pełnego obrotu obu układów lampa-detektor, co jest logicznie uzasadnione i umożliwi nam złożenie oferty.

| I.2 | System zapewniający (w trakcie jednego pełnego obrotu układu(ów) lampa rtg – detektor) akwizycję minimum 128 nienakładających się warstw dla skanu spiralnego i sekwencyjnego (w przypadku systemów dwudetektorowych podać sumę warstw) |
| --- | --- |
| I.3 | Rekonstrukcja minimum 256 warstw dla skanu spiralnego i sekwencyjnego (w przypadku systemów dwudetektorowych podać sumę warstw) |
| I.4 | Tomograf posiadający co najmniej 128 rzędy detektora (w przypadku systemów dwudetektorowych podać sumę rzędów) |

Odp: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 2 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do pkt I.6

Zamawiający oczekuje tomografu min. 128 rzędowego, w tej klasie aparatów standardem jest duża średnica gantry. W powiązaniu z dużą szybkością badań i zapasem mocy aparatu takie rozwiązanie umożliwia badania wszystkich pacjentów, bez ograniczeń klinicznych jak również fizycznych związanych z wagą pacjenta, klaustrofobią czy łatwym dostępem do pacjenta w gantry. Dodatkowo Zamawiający w pkt III.6 wymaga nośności stołu  min. 300kg co stoi w sprzeczności z wymogiem gantry o średnicy 70 cm gdyż pacjent o takiej wadze fizycznie nie zmieści się do gantry. Prosimy o zmianę wymogu średnicy gantry na min. 78 cm, co nie ogranicza konkurencji i dopuszcza rozwiązania firmy Canon, General Electric, Siemens oraz United Imaging.

| I.6 | Średnica otworu gantry[cm] | ≥ 78 cm |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do pkt I.7

Jak największe pole obrazowania jest jednym z narzędzi służących zwiększeniu funkcjonalności użytkowej jak i klinicznej posiadanego tomografu. W przypadku pacjentów otyłych czy też nietypowo pozycjonowanych, przekroczenie standardowego pola obrazowania 50 cm jest przypadkiem częstym. Powszechnie wiadomo, że pozycjonowanie pacjentów z rękoma za głową czy też z urazami kończyn, unieruchomionych gipsem wymaga większego pola rekonstrukcji niż 50 cm. Na rynku systemów TK, dostępne są również większe pola obrazowania służące diagnostyce pacjentów ortopedycznych, otyłych czy też powypadkowych. Czy Zamawiający doceni większe rekonstruowane pole obrazowania poprzez wprowadzenie dodatkowego wymogu w sposób następujący:

| I.7a | Możliwość rekonstrukcji pola obrazowania równego średnicy gantry | Tak/Nie podać |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do pkt II.3

W aparatach z szerokim detektorem oraz szybkim czasem obrotu większość badań trwa maksymalnie klika sekund. Dlatego też podstawowym narzędziem komunikacji z pacjentem jest interkom do dwustronnej komunikacji. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne i będzie jednakowo punktował interkom do komunikacji z pacjentem?

| II.3 | Wskaźniki informujące pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z licznikami czasu w sekundach pozostałego do końca skanowania z przodu i z tyłu gantry lub interkom do komunikacji z pacjentem | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do pkt II.5

Czy Zamawiający dopuści i będzie jednakowo premiował rozwiązanie równoważne w postaci dotykowego panelu obsługi tomografu umożliwiającego: wyświetlenie danych pacjenta, uruchomienie badania, pozycjonowanie pacjenta, podgląd protokołu badania i bramkowanie EKG?

| II.5 | Tryb badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta i protokołu badania bezpośrednio na panelu gantry oraz uruchomienie badania z pokoju badań. | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do pkt III.1

Zamawiający określił wymóg maksymalnego prądu możliwego do wykorzystania w protokole badania na poziomie min. 450 mA, takie wartości są charakterystyczne dla tomografów 16 warstwowych z małym generatorem, do podstawowej diagnostyki radiologicznej. W klasie aparatów 256 warstwowych wszyscy oferenci dysponują większą mocą generatora, min. 100 kW i co za tym idzie wartościami maksymalnego prądu anod rzędu 740-1300 mA. Czy Zamawiający wprowadzi zatem kryterium oceny parametru maksymalnego prądu anodowego co nie zmieni defakto wymogu Zamawiającego, jednakże będzie promować rozwiązania aparatów klasy 256 warstwowych?

| III.1 | Maksymalny prąd możliwy do wykorzystania w protokole badania [mA] | ≥ 450 mA |  | ≥ 800 mA – 10 pkt < 800 mA – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do pkt.III.1

Czy Zamawiający doceni nowoczesne konstrukcje tomografów umożliwiające zastosowanie wysokich prądów anody celem uzyskania obrazu o jak najwyższym kontraście przy jednoczesnym ograniczeniu dawki promieniowania poprzez stosowania niższych nastaw napięcia lamy? Takie nowoczesne rozwiązanie poprawia jakość diagnostyczną obrazów, zwiększa kontrastowość oraz pozwala ograniczyć zużycie środka kontrastowego.

| III.1a | Niskodawkowe protokoły umożliwiające wykonywanie badań przy niskich nastawach napięcia 80 kV i jednocześnie wysokich prądach ≥ 750 mA | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do pkt.III.1

W diagnostyce niskodawkowej, zgodnie z zasadą ALARA, wprowadzono nowe rozwiązania ochrony radiologicznej, ale również poprawiające jakość i kontrastowość uzyskiwanych obrazów, a tym samym podnosząc dokładność i pewność diagnostyczną. Dlatego stosowanie protokołów o najniższych możliwych nastawach napięcia anodowego jest dla pacjentów najkorzystniejszym rozwiązaniem w procesie diagnostyki obrazowej. Wychodząc temu naprzeciw, czy Zamawiający doceni mnogość nastaw napięcia anodowego celem ochrony radiologicznej pacjenta poprzez wprowadzenie dodatkowego wymogu wraz z kryterium oceny parametru w sposób następujący:

| III.1a | Ilość nastaw napięcia anodowego min. 5 | TAK/podać |  | < 8 – 0 pkt ≥ 8 – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do pkt.III.2

Zamawiający określił wartość graniczną pojemności cieplnej anody lampy charakterystyczny dla aparatów podstawowych, poniżej 64 rzędowych. Pojemność cieplna anody lampy RTG oraz duży zapas mocy generatora umożliwiają pełno profilowe badanie specjalistyczne oraz bezprzestojowe badanie ponad stu pacjentów dziennie. Prosimy o wprowadzenie kryterium oceny parametru:

| III.2 | Pojemność cieplna anody lampy RTG lub jej ekwiwalent w przypadku lamp o szybkości chłodzenia anody ≥ 5 MHU [MHU] | TAK |  | ≥ 15 MHU – 10 pkt < 15 MHU – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zamawiający wykreśla niniejszy parametr.

Pytanie 10 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do pkt.III.3

Szybkość chłodzenia anody lampy stanowi o dostępności tomografu dla pacjentów, zwłaszcza w przypadku wykonywania wielu badań wielonarządowych. Jest to więc istotny funkcjonalnie parametr, który poprawia efektywność funkcjonowania pracowni i powinien podlegać ocenie. Prosimy o wprowadzenie kryterium oceny parametru:

| III.3 | Szybkość chłodzenia lampy RTG [kHU/min] | ≥ 1000 kHU/min |  | ≤ 5000 kHU/min – 0 pkt > 5000 kHU/min – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zamawiający wykreśla niniejszy parametr.

Pytanie 11 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do pkt.III.7

Obecny wymóg szybkości skanowania dotyczy tomografów z czasem obrotu lampa-detektor 1.0 s. co jest charakterystyczne dla najprostszych aparatów 16 warstwowych. Czy Zamawiający wprowadzi kryterium oceny w sposób promujący rozwiązania 256 warstwowe?

| III.7 | Maksymalna szybkość skanu spiralnego [mm/s] | ≥ 120 mm/s |  | < 450 mm/s - 0 pkt ≥ 450 mm/s - 20 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do pkt.III.10

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu dotyczącego skanowania z pochylonym gantry, gdyż w segmencie aparatów z szerokim detektorem większość oferentów nie ma możliwości pochylania gantry.

| III.10 | Możliwość wykonania skanu spiralnego lub sekwencyjnego przy pochylonym gantry w zakresie ± 300. | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do pkt.III.11

Zamawiający w wymogu dotyczącym szybkości skanowania wyrażonej współczynnikiem pitch premiuje każde dostępne rozwiązanie dostępne w tym segmencie na rynku. Prosimy o wprowadzenie kryterium oceny współczynnika pitch realnie promującego najwyższe szybkości skanowania:

| III.11 | Maksymalna wartość współczynnika pitch dla skanowania spiralnego dla akwizycji min. 64 nienakładających się warstw | ≥ 1,50 |  | ≥ 1,7 - 10 pkt ≥ 3,0 - 20 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do pkt.III.13

Czas obrotu układu lama-detektor jest najważniejszym i najdroższym parametrem w tomografii komputerowej. Zamawiający dopuszcza najkrótszy czas pełnego obrotu układu lampa rtg – detektor nawet 0,5 s, co jest znacznie poniżej możliwości tomografów uzyskujących min. 128 warstw, nie wspominając o wymaganym segmencie aparatów min. 256 warstwowych. Minimalny czas pełnego obrotu układu lampa rtg – detektor stanowi o jakości obrazowania, zwłaszcza w przypadku badań kardio-naczyniowych, w przypadku których rozdzielczość czasowa wprost proporcjonalnie zależy od tego czasu. Tak więc jest to bardzo istotny parametr funkcjonalny, wpływający na czas całego badania, redukujący artefakty ruchowe, zmniejszający poziom dawki promieniowania jaką otrzyma pacjent, zwiększający spektrum możliwych zastosowań diagnostyki obrazowej. Jednocześnie jest to najdroższy parametr, definiujący stosowane technologie. Z uwagi na powyższe prosimy o zmianę wartości granicznej parametru na ≤ 0,30 s i wprowadzenie oceny parametru, co jest spełnione przez wszystkich producentów i będzie premiowaniem rozwiązań oferujących korzystniejszą wartość parametru dla Zamawiającego.

| III.13 | Minimalny czas pełnego obrotu układu(ów) lampa detektor [s] | ≤ 0,30 s |  | > 0,28 s - 0 pkt ≤ 0,28 s - 20 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do pkt.V.4

W diagnostyce niskodawkowej, zgodnie z zasadą ALARA, wprowadzono nowe rozwiązania ochrony radiologicznej, ale również poprawiające jakość i kontrastowość uzyskiwanych obrazów, a tym samym podnosząc dokładność i pewność diagnostyczną. Dlatego stosowanie nowoczesnych rekonstruktorów iteracyjnych jest dla pacjentów najkorzystniejszym rozwiązaniem w procesie diagnostyki obrazowej. Wychodząc temu naprzeciw, czy Zamawiający doceni algorytm o najwyższym poziomie redukcji dawki w stosunku to rekonstrukcji FBP poprzez wprowadzenie kryterium oceny parametru:

| V.4 | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji danych surowych (np. ASiR-V, iDOSE4, ADMIRE) w zależności od nomenklatury producenta umożliwiający zmniejszenie dawki w stosunku do standardowej rekonstrukcji o min. 80% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazowania względem rekonstrukcji FBP | TAK podać % |  | Najwyższa wartość – 10 pkt Pozostałe – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do pkt.V.6

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu dotyczącego tzw. krótkiej geometrii systemu, gdyż stoi ona w sprzeczności z wymogiem nośności stołu 300kg oraz średnicy gantry?

| V.6 | Odległość ognisko lampy – detektor [cm] | podać |  | < 100 cm - 10 pkt ≥ 100 cm - 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do pkt.VI.2

Pragniemy zauważyć, że od grubości warstwy zależy rozdzielczość przestrzenna obrazów uzyskiwanych w procesie akwizycji danych. Bezpośrednio przekłada się na głębię ostrości małych struktur czy drobnych zmian o charakterze np. patologicznym. Prosimy o wprowadzenie kryterium oceny parametru:

| VI.2 | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min. 64 warstw [mm] | ≤ 0,625 mm |  | ≤ 0,60 mm – 10 pkt > 0,60 mm – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do pkt.VI.2

Wartość rozdzielczości wysokokontrastowej jest wartością subiektywną gdyż oferenci podają ją na podstawie różnych kryteriów pomiarowych, danych statystycznych, symulacji komputerowych, według oceny wizualnej oraz przy różnych, niewystandaryzowanych dla oferentów, wartościach prądów, napięć i sposobu skanowania, dlatego prosimy o rezygnację z kryterium oceny parametru.

| VI.3 | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] przy min. 64 jednocześnie zbieranych warstwach w czasie pełnego skanu w zapisie spiralnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50cm dla 50 % MTF [pl/cm] | ≥ 11pl/cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 19 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do pkt.VII.1

Czy Zamawiający doceni najwyższą pojemność danych obrazowych dostępnych na konsoli operatorskiej poprzez wprowadzenie kryterium oceny:

| VII. | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów] | ≥ 450 000 obrazów |  | ≥ 2 000 000 – 10 pkt < 2 000 000 – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 20 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do pkt.VII konsola operatorska

W przypadku badania kręgosłupa, dużym ograniczeniem dostępności tomografu jest czas poświęcany przez operatora na prawidłową rekonstrukcję obrazu kręgów. Można to zmienić wprowadzając element sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczne ustalanie płaszczyzn rekonstrukcji obrazu kręgów z ich automatycznym oznakowaniem. Prosimy o wprowadzenie parametru nie ograniczającego konkurencji:

| VII.14 | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji obrazu kręgów i numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 21 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do pkt.VII konsola operatorska

Istotnym elementem w ocenie diagnostycznej pacjentów urazowych jest czas oceny. W częstych przypadkach urazów klatki piersiowej i jej struktury kostnej radiolog musi poświęcić bardzo dużo czasu na dokładna analizę z dużą ilością manualnego przetwarzania obrazu. Można to znacząco uprościć stosując elementy sztucznej inteligencji zapewniającej od razu obraz rozłożonej na płaszczyźnie struktury kostnej klatki piersiowej z automatycznym oznakowaniem żeber i zapewnić maksymalnie krótki czas oceny takiego przypadku. Prosimy o wprowadzenie parametru:

| VII.15 | Automatyczna, bez udziału operatora, rekonstrukcja obrazu struktury kostnej klatki piersiowej, z rozłożeniem obrazu na płaszczyźnie i ponumerowaniem żeber | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 22 dotyczy zał.nr 3 do SWZ Dotyczy pkt IX. pkt 4

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu zaoferowanie równoważnego zestawu dedykowanych funkcjonalności do dokładnej oceny diagnostycznej endoskopii naczyń realizowanych jako:

- aplikacja do oceny naczyniowej CT Vascular, wraz widokami krzywoliniowymi i poprzecznymi naczynia, wizualizacją blaszki (oferowana jako spełnienie wymogu w p. 5)

- wizualizacja w 3D VesselSurf, polegająca na zaznaczeniu wybranego punktu w naczyniu (i ciągłym  nawigowaniu wzdłuż naczynia) wraz z jednoczesnym przedstawieniem tego punktu  w 3 widokach MPR (np. prostopadłych). Tego typu nawigacja generuje diagnostyczne widoki MPR widziane z perspektywy wewnątrznaczyniowej

- rekonstrukcje wielopłaszczyznowe (MPR) krzywoliniowe i przekrojowe, cienkowarstwowe obrazy MIP

Wirtualna endoskopia naczyń bazuje na widoku 3D wewnątrz naczynia, nie umożliwia dokonania dokładnej oceny oraz pomiarów w naczyniach, czyli nie zapewnia jakości diagnostycznej.

Aktualnie, praktycznie nie stosuje się ogólnej oceny endoskopowej naczyń, mając do dyspozycji zestaw precyzyjnych funkcjonalności diagnostycznych.

W związku z powyższym, czy Zamawiający w celu umożliwienia nam złożenia ważnej oferty, uzna za równoważne zaoferowanie zestawu funkcji (CT Vascular wraz z rekonstrukcjami MPR/MIP, wizualizacja w 3D MPR VesselSurf), pozwalających na precyzyjną ocenę diagnostyczną endoskopii naczyń?

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23dotyczy zał.nr 3 do SWZ do IX pkt 12

Czy Zamawiający uzna jako równoważne zaoferowanie systemu wyposażonego w specjalistyczne narzędzie do oceny zapalenia płuc i COVID-19 dla jednego jednoczasowego użytkownika w okresie  min. 2 lat?

Aplikacja którą chcielibyśmy zaoferować, znacząco wykracza poza obecne wymagania, jest wyposażona w najnowszej generacji oprogramowanie, z użyciem algorytmów sztucznej inteligencji (AI), wyuczone i zwalidowane na bardzo dużej ilości badań CT wykonanych w tym roku, w licznych szpitalach, także w Polsce, m.in. szpital MSWiA w Warszawie.

Aplikacja stosuje algorytmy sztucznej inteligencji (AI), dzięki którym jest uzyskana wysoka dokładność i powtarzalność (standaryzacja) generowanych wyników: indeksu nieprzejrzystości (opacities) oraz poszczególnych objętości. Wyniki są generowane automatycznie wraz z indeksem stopnia choroby, w formie raportu zawierającego dane tabelaryczne oraz wizualizacji wysegmentowanych zmian w 3D. Taki raport może być przesłany do lekarza kierującego.

Poniżej wygląd danych z aplikacji i raportu:

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do IX pkt 15

Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem oprogramowania do perfuzji Zamawiający wymaga zaoferowania oprogramowania do tworzenia map parametrycznych CBF, CBV, TTP oraz MTT na stacji lekarskiej wraz z automatyczną oceną ASPECTS.

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25 dotyczy zał.nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie dalszych poniżej wymienionych funkcjonalności:

- dostępu do najnowszych wersji oprogramowania

- istotnie zwiększających efektywność pracy radiologa dzięki poprzez algorytmy, które automatycznie pobierając poprzednie badania do porównania

- zwiększających dokładność/precyzję oceny badań

- rozszerzających możliwości diagnostyczne oraz zwiększający możliwości prezentacji badań oraz komunikacji z lekarzami zlecającymi

|  | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrade’y do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. | TAK/NIE podać |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Automatyczne oznaczanie kręgów kręgosłupa w badaniach MR | TAK/NIE podać |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Automatyczne oznaczanie żeber w badaniach CT | TAK/NIE podać |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Automatyczne porównywanie badań CT płuc w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia LungChange lub zgodnie z nomenklaturą Oferenta), realizujące: - automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika. - automatyczne zaznaczenie kolorem na serii płucnej z badania bieżącego wszelkich zmian względem serii płucnej z badania poprzedniego. Zaznaczenie automatyczne, nie wymagające czynności ze strony użytkownika. | TAK/NIE podać |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR. Technika stosująca: - oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, - rozpraszanie/pochłanianie fotonów, - użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo. | TAK/NIE podać |  | tak – 10 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Funkcjonalność szybkiego i powtarzalnego automatycznego generowania map perfuzyjnych bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej oraz ich archiwizowania (technologia RapidResults lub zgodnie z nomenklaturą Oferenta), na potrzeby szybkiej oceny badań SOR (m.in. udarów). Możliwość natychmiast natychmiastowego wysłania wygenerowanych map do aparatu zabiegowego. | TAK/NIE podać |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie do szybkiej oceny badań udarów niedokrwiennych w skład, którego wchodzi: - automatyczna ocena badań CT bez kontrastu (natywnych) wraz z określeniem parametru ASPECTS - Alberta Stroke Program Early CT Score umożliwiającego oszacowanie rozległości i zaawansowania strefy niedokrwienia. - automatyczne generowanie pomiarów/map bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej, automatyczne wysyłanie pomiarów/map do systemu PACS oraz ich archiwizowania. | TAK/NIE podać |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nomenklaturą Oferenta). Wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (AnatomyVisualizer lub zgodnie z nomenklaturą Oferenta). Automatyczna segmentacja serca, płuc, aorty. | TAK/NIE podać |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Automatyczne przetwarzanie w tle (bez ingerencji użytkownika) przez serwer aplikacyjny niskodawkowych badań CT klatki piersiowej, na potrzeby obsługi programów przesiewowych. Oprogramowanie serwera aplikacyjnego typu Second Reader, w sposób automatyczny, bez konieczności ręcznego otwierania badań, przetwarza w tle badania CT, dokonuje wyszukań zmian w płucach typu Lung CAD, zapisuje je w seriach wynikowych DICOM w archiwum PACS (technologia RapidResults lub zgodnie z nomenklaturą Oferenta). Serie wynikowe zapisane w PACS zawierają znaczniki Lung CAD wraz z towarzyszącymi warstwami | TAK/NIE podać |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie zintegrowane z serwerem aplikacyjnym dające możliwość natychmiastowego dostępu na oddziałach do badań dostępnych w ramach serwera aplikacyjnego (serwer dystrybucyjny umożliwiający otwierania badań z poziomu przeglądarek internetowych IE,SAFARI,ANDROID) także na urządzeniach przenośnych np. iPad. Oprogramowanie umożliwiające podstawowe funkcjonalności do analizy obrazów: - rekonstrukcje VRT, MIP, MPR - zmiana okna wyświetlania - biblioteka układów wyświetlania (layouty) - podstawowe pomiary na obrazach: odległości, kąty, zaznaczenie - jednoczesny dostęp dla min. jednego użytkownika | TAK/NIE podać |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26

Zamawiający wymaga, aby przerwa w działaniu pracowni TK nie była dłuższa niż 21 dni, gdzie w czas ten wlicza się również czas konieczny na uzyskanie niezbędnych zgód umożliwiających rozpoczęcie pracy pracowni. Wykonawca nie ma wpływu na czas wydania decyzji administracyjnej i nie powinien odpowiadać za opóźnienia powstałe za działanie służb strony trzeciej. W związku z tym Wykonawca wnosi owykreślenie wymogu dostarczenia decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na stosowanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące aparatu konieczne do odbioru przez PWIS.  Tomograf komputerowy oraz pracownia wymaga zezwolenia na użytkowanie wydanego przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, jednak formalnie stroną wnioskującą do PWIS jest zgodnie z przepisami właściciel i użytkownik aparatu, a nie dostawca . Również dokumenty stanowiące załącznik do wniosku tylko w części dotyczą aparatu i są w gestii dostawcy sprzętu. W związku z powyższym prosimy o zmianę wymagań na następujące : „Przekazanie do użytkowania wraz wykonaniem testów akceptacyjnych po uruchomieniu Tomograf komputerowy i wszystkich wymaganych pomiarów oraz dostarczenie atestów, certyfikatów i innych dokumentów dotyczących urządzenia, a niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie wydawanego przez PWIS”.

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 27

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nakładając na Wykonawcę obowiązek  „uzyskania pozytywnej opinii stosownych instytucji zezwalającą na uruchomienie oraz eksploatacje tomografu komputerowego” nie ma na myśli przerzucenia na Wykonawcę odpowiedzialności za uzyskanie zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na stosowanie aparatów rentgenowskich. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zezwolenie na uruchamianie  lub  stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, oraz uruchamianie medycznych pracowni rentgenowskich stosujących takie aparaty wydaje właściwy terenowo państwowy wojewódzki inspektor sanitarny na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej. Dodatkowo do wniosku o wydanie przedmiotowego zezwolenia należy dołączyć dokumenty określone w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r.  w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności ( Dz. U. 2015 r. poz. 1355 ). W większości są to dokumenty których przygotowanie leży w gestii poszczególnych jednostek organizacyjnych i Wykonawca nie może wziąć odpowiedzialności za ich przygotowanie. W szczególności mowa o dokumentach takich jak:
1) program zapewnienia jakości działalności której dotyczy wniosek;
Dokumentacja systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce powinna być opracowana zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 884) oraz  zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325) ,
2) program szkolenia pracowników w zakresie ochrony radiologicznej;
3) instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady postępowania 
w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów;
Instrukcja powinna być zgodna z zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325);
4) zakładowy plan postępowania awaryjnego;
Zakładowy plan postępowania awaryjnego powinien być zgodny ze wzorem  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 131, poz. 912);

Dodatkowo należy zauważyć że wydanie takiego zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej po stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem warunki wykonywania działalności związanej  z narażeniem. Czyli zgodnie z kpa na wydanie takiej decyzji organowi który ją wydaje przysługuje termin 30 dni. Oznacza to, że gdyby Zamawiający nie wziął pod uwagę powyższych argumentów i chciał jednak wbrew obowiązującym przepisom prawa przerzucić na Wykonawcę również obowiązek uzyskania zezwolenia na stosowanie rentgenowskich aparatów diagnostycznych, przy narzuconym terminie na realizację całego zadania byłoby to zobowiązanie niemożliwe do zrealizowania.

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 30

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada jakieś zalecenia Straży Pożarnej lub program dostosowawczy p.poż. obejmujący swymi zaleceniami pomieszczenia objęte przebudową/adaptacją.

Odp: Nie

Pytanie 31

Prosimy o opublikowanie aktualnego Projektu Osłon Stałych dla obecnie zainstalowanego tomografu komputerowego.

Odp: Zgodnie z SWZ

Pytanie 32

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że założenia do Projektu Osłon Stałych dla obecnie zainstalowanego tomografu komputerowego (ilość i typ badań) nie ulegają zmianie i należy je użyć dla Projektu Osłon Stałych dla nowego tomografu komputerowego.

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 33

Prosimy o informację na temat preferowanej przez Zamawiającego drogi transportu dla urządzenia od podjazdu dla ciężarówki do pomieszczeń docelowych.

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 34

Dostawa tomografu komputerowego do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń wymaga użycia platformy rozładunkowej . Prosimy o informację czy na czas dostawy możliwe jest zablokowanie ruchu w okolicy rozładunku.

Odp: Tak

Pytanie 35

Prosimy o wskazanie miejsca magazynowania dla zdemontowanego aparatu.

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 36

Prosimy o informacje czy nowy Tomograf komputerowy będzie mógł być zasilony z pola z którego jest zasilany obecny Tomograf komputerowy?

Odp: Zgodnie z SWZ

Pytanie 37

Prosimy  o udzielenie informacji dotyczącej długości trasy dla kabla zasilającego Tomograf komputerowy,  jego ułożenia od rozdzielni głównej budynku do pomieszczenia technicznego oraz informację o warunkach środowiskowych w jakich przebiega trasa.

Odp: Długość trasy kablowej pomiędzy pracownią TK a rozdzielnicą główną z której zasilany jest tomograf wynosi ok. 90 m.

Pytanie 38

Drzwi  ze sterowni do gabinetu(pracowni) są w dobrym stanie technicznym,. Czy Zamawiajacy uważa że wymiana jest konieczna.

Odp:Tak

Pytanie 39

Czy jest wymagany nowy blat w sterowni, czy jest  potrzebne dodatkowe   umeblowanie?

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 40

Czy  malowanie  i wymiana wykładzin ma objąć również sterownię?

Odp: Tak

Pytanie 41

Usługa demontażu  (bez uszkadzania) wymaga specjalistycznego serwisu i jest wielokrotnie droższa od  demontażu utylizacyjnego. Prosimy o rozważenie który demontaż jest tu konieczny.

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 42

Wymagany tomograf  wysokiej klasy 128 rzędowy dla zapewnienia stabilnej temperaturowo pracy zwykle jest  chłodzony  cieczą i  wymaga zastosowania agregatu chłodzącego , prosimy o informacje miejsca jego stacjonowania.

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 43

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejących osłon RTG (w tym stolarki radiologicznej, okna RTG) w przypadku braku konieczności ich modyfikacji.

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 44

Czy Zamawiający oczekuje wymiany opraw oświetleniowych/osprzętu  w pomieszczeniach pracowni TK na nowe?

Odp: Tak

Pytanie 45

Czy Zamawiający wymaga wymiany kasetonów sufitowych w pomieszczeniach do remontu?

Odp: Tak

Pytanie 46

Czy Zamawiający oczekuje montażu narożników i taśm ochronnych typu Acrovyn w pomieszczeniach pracowni TK ?? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie tych miejsc.

Odp: Zgodnie SWZ

Pytanie 47

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacjach elektrycznych słaboprądowych (KD, SAP, SSWiN, CCTV) nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

Odp: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 48

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji gazów medycznych nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

Odp: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 49

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji komputerowej nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

Odp: Zgodnie z SWZ – przyłączenie urządzenia bezpośrednio do węzła PACS poprzez punkt dystrybucyjny.

Pytanie 50 dotyczy zał. Nr 6 wzoru umowy § 9 ust.1

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg ten zostanie spełniony gdy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu DICOM Conformancestatement

Odp: Zgodnie SWZ

Pytanie 51dotyczy zał. Nr 6 wzoru umowy § 15 ust.3 pkt 1)

Prosimy o ujednolicenie z zapisami zał. nr 3 rozdz. XII pkt 10, tj do 48 godz. w dni robocze pon-pt z wył. dni ustawowo wolnych od pracy.

Odp: Zmodyfikowano SWZ

Pytanie 52dotyczy zał. Nr 6 wzoru umowy § 15 ust.3 pkt 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy punkt otrzymał poniższe brzmienie:

„2)	dokonać bezpłatnego usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego niewielkiej wady dostarczonego Aparatu lub jego wyposażenia powodującej zakłócenia w pracy Aparatu lub jego wyposażenia oraz wymagającej wymiany standardowych części o niskiej wartości (dalej jako: Usterka) ,w ciągu 72 godzin  od chwili zgłoszenia.”

Odp: Zgodnie z SWZ

Pytanie 53dotyczy zał. Nr 6 wzoru umowy § 15 ust.3 pkt 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy punkt otrzymał poniższe brzmienie:

„3)	dokonać bezpłatnego usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego wady Aparatu lub jego wyposażenia powodującej jego niesprawność, uniemożliwiającej jego funkcjonowanie lub powodującej jego unieruchomienie (dalej jako Awaria) ( i przywrócić pierwotną funkcjonalność Aparatu lub jego wyposażenia w ciągu 120  godzin od chwili zgłoszenia;”

Odp: Zgonie z SWZ

Pytanie 54dotyczy zał. Nr 6 wzoru umowy § 15 ust.3 pkt 5)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego punktu?

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów CT jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych.

Odp: Zgodnie z SWZ

Pytanie 55 dotyczy zał.nr 3 do SWZ XI. do WYPOSAŻENIE pkt. 3

Zamawiający wymaga monitorowania i raportowania dawek TYLKO z dostarczonego aparatu TK.

Pragniemy zauważyć iż zamawiający jest zobowiązany dokonywania analizy wszystkich procedur rtg i rad. zabiegowej Zgodnie z przepisami art. 33v ust. 6 i 7 ustawy Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1792) jednostki ochrony zdrowia są obowiązane do:

- sporządzania pisemnych raportów z przeprowadzonych audytów klinicznych wewnętrznych (art. 33v ust. 6), oraz

- przekazywania ww. raportów do właściwych komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych (art. 33v ust. 7 zdanie 2).

W związku z powyższym pytamy:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby dostarczone oprogramowanie monitorowało poziomy dawek z wszystkich systemów cyfrowych podłączonych do PACS danej placówki

(odczyt parametrów dawek m.in.  z  DICOM RadiationDoseStructured Report, nagłówków DICOM z obrazów wszystkich modalności wspierających te formaty)?

Odp: Zgodnie z SWZ

Pytanie 56 dotyczy zał.nr 3 do SWZ do XI. WYPOSAŻENIE pkt. 3

Żądamy aby Zamawiający wykreślił wymogi:

- wyliczenie SSDE (ang. Size-SpecificDoseEstimate) w XI.Wyposażenie, w pkt 3.;

- całościowe wykreślnie wymogów w punktach XI.Wyposażenie pkt.5,6;

UZASADNIENIE:

Pragniemy zauważyć iż procedury szczegółowe podlegające audytowi nie wymagają danych z punktów XI.Wyposażenie pkt. 5,6;. oraz wyliczania SSDE (ang. Size-SpecificDoseEstimate) w XI.Wyposażenie, w pkt 3.;

Zgodnie z przepisami wykonawczymi, tj. m.in.:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1051)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 884)

Zamawiający będzie dokonywał analizy procedur CT  zgodnie z przepisami art. 33v ust. 6 i 7 ustawy Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1792), w tym:

- sporządzanie pisemnych raportów z przeprowadzonych audytów klinicznych wewnętrznych (art. 33v ust. 6), oraz

- przekazywanie ww. raportów do właściwych komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych (art. 33v ust. 7 zdanie 2).

Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia przygotowało - w oparciu o przepisy ustawy Prawo atomowe - uporządkowane i ujednolicone wzory raportów:

https://www.kcor.gov.pl/index.php/pl/audyty-kliniczne-wewnetrzne/rtg-i-rad-zabiegowa

według których do określenia zgodności z poziomem referencyjnym należy stosować CTDIw albo DLP w dla badań i zabiegów z zastosowaniem tomografii komputerowej:

| Lp. | Rodzaj badania | Dawka(1) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CTDI w (4) [mGy] | DLP(5) [mGy cm] |
| 1 | Rutynowe badania głowy lub mózgu(2) | 60 | 1050 |
| 2 | Badanie twarzy i zatok(2) | 35 | 360 |
| 3 | Badanie urazów kręgów(3) | 70 | 460 |
| 4 | Rutynowe badania klatki piersiowej(3) | 30 | 650 |
| 5 | Wysokorozdzielcze badania płuc(3) | 35 | 280 |
| 6 | Rutynowe badanie brzucha lub jamy brzusznej(3) | 35 | 780 |
| 7 | Badanie wątroby i śledziony(3) | 35 | 900 |
| 8 | Rutynowe badania miednicy lub narządów miednicy(3) | 35 | 570 |
| 9 | Badanie kości miednicy lub obręczy biodrowej(3) | 25 | 520 |

(1) Referencyjne poziomy dawek określone na podstawie dawki pochłoniętej w powietrzu.

(2) Dane odnoszą się do fantomu głowy (PMMA o średnicy 16 cm).

(3) Dane odnoszą się do fantomu ciała (PMMA o średnicy 32 cm).

(4) Ważony tomograficzny indeks dawki dla jednej warstwy lub w technice spiralnej dla jednego obrotu.

(5) Dawka dla całego badania wykonanego na fantomie głowy albo ciała przy zastosowaniu protokołu dla standardowego pacjenta

Pragniemy również nadmienić iż zgodnie z naszą wiedzą środki publiczne powinny być wydawane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zasadę tę wprowadzają przepisy ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

Zgodnie z naszą wiedzą oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi, punkty:

- wyliczenie SSDE (ang. Size-SpecificDoseEstimate) w XI.Wyposażenie, w pkt 2.;

- XI.Wyposażenie pkt.4,5;

nie znajdują uzasadnienia aby Zamawiający wymagał wspomnianych funkcjonalności, dodatkowo w naszej opinii nie zostaną wykorzystane w przedmiotowym zakupie.

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 57 dotyczy zał. Nr 6 wzór umowy §18 ust.1

Czy Zamawiający zaakceptuje polisę Wykonawcy z udziałem własnym w wysokości 20.000 EUR dla każdej szkody?

Zgodnie z SWZ

Pyt. 1 dot. p. 1, części XI, zał. nr 3 do SIWZ Prosimy o dopuszczenie ofert z wstrzykiwaczem kontrastu, cechującym się poniższymi parametrami: 1. Automatyczny trzy kanałowy wstrzykiwacz do podawania środka cieniującego i roztworu NaCl. 2. Podawanie środka kontrastowego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów. 3. Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów – min. 9,1 bar. 4. Prędkości iniekcji kontrastu 0,5ml/s do 9,7 ml/s (co 0,1ml/s) 5. Możliwość wstrzyknięcia dla każdej fazy 1ml-200ml (co 1ml) 6. Automatyczne wypełnianie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl. 7. Automatyczne wykrywanie pęcherzyków powietrza. 8. Rodzaj połączenia strzykawki z konsolą sterującą – przewodowo, kable przeprowadzone w kanałach technicznych pracowni. 9. Konsola sterująca wyposażona w kolorowy panel dotykowy – interfejs w języku polskim. 10. Możliwość tworzenia i zapamiętywania prawie nieograniczonej ilości dedykowanych programów podawania kontrastu i roztworu NaCl (protokołów) – do pojemności 2GB wbudowanej pamięci. 11. Możliwość wprowadzenia w każdym programie 24 sekwencji (faz) (np. różna wielkość natężenia przepływu, przerwa, podawanie NaCl, podanie rozcieńczonego kontrastu) 12. Automatyczne przełączenie kontrastu z pustego na pełen pojemnik.

Odp: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pyt. 2 dot. p.12, części VII „Konsola operatorska”, zał. nr 3 do SIWZ Prosimy o odstąpienie od wymogów zawartych punkcie 12: „Sterowanie wstrzykiwaczem kontrastu bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej. Sprzężenie klasy min. IV wg. CiA 425 z dostarczonym wstrzykiwaczem” Oraz od wymogu zawartego w punkcie 1 części XI: „wstrzykiwacz do kontrastu sprzężony z tomografem w klasie min. IV wg CiA 425” Uzasadnienie: Różne modele tomografów posiadają różne możliwości i klasy integracji (sterowania) z poszczególnymi modelami wstrzykiwaczy. Aby złożyć ważoną ofertę, na obecnym etapie postępowania nie jesteśmy w stanie określić modelu tomografu, z którym miałby być zintegrowany wstrzykiwacz w/g klasy CAN 425. Zamawiający w pozycji nr 12, cz. III wymaga: „Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych” Opisane wymaganie, tj. monitorowanie w czasie rzeczywistym danych zawierających stopień́ wysycenia środka cieniującego w ciele pacjenta, które po osiągnieciu odpowiedniego wysycenia kontrastu w zadanym obszarze umożliwia automatyczne lub ręczne rozpoczęcie badania. W ten sposób we współrealizowanych dotychczas projektach spełnione jest sprzężenie wstrzykiwacza z tomografem, umożliwiające automatyczny start badania bez potrzeby fizycznej integracji tomografu i wstrzykiwacza.

Odp: Zgodnie z SWZ

Pyt. 3 dot. p. 1, części XI, zał. nr 3 do SIWZ Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga, aby oferowany wstrzykiwacz posiadał dedykowaną funkcję wyboru rozmiaru wkłucia, indywidualnie dla każdego pacjenta w celu określenia faktycznych przepływów podawanych środków kontrastujących i soli fizjologicznej? Powyższa funkcjonalność zapewnia precyzyjne określenie prędkości przy zmieniających się parametrach fizyko-chemicznych zarówno dla różnych środków kontrastujących jak i dla różnych rozmiarów stosowanych dostępów żylnych (wenflonów). Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów minimalizując ryzyko potencjalnego wynaczynienia.

Odp: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pyt. 4 dot. p. 1, części XI, zał. nr 3 do SIWZ Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w dwie identyczne konsole z możliwością wprowadzania wszystkich parametrów iniekcji zarówno w pokoju badań jak i w sterowni?

Odp: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pyt. 5, dot. p. 1, części XI, zał. nr 3 do SIWZ Prosimy o dopuszczenie wstrzykiwacza kontrastu: rok produkcji urządzenia 2020. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania oferowanej przez producenta w dniu składania oferty.

Odp: Zgodnie z SWZ

- Pkt 4.1.13. SWZ: Przerwa w działaniu pracowni TK nie dłuższa niż 21 dni. Za każdy kolejny dzień zwłoki Wykonawca ponosi pełne koszty diagnostyki obrazowej ponoszone przez Szpital wynikające z przestoju pracowni TK płatne na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego w terminie 7 dni

Wnosimy o podanie kosztów diagnostyki ponoszonych przez Zamawiającego w przypadku przestoju pracowni TK – Wykonawca nie może przyjąć na siebie zobowiązania do zapłaty kwoty, której wartość nie została określona.

Odp: Zamawiający nie jest określić precyzyjnego kosztu, albowiem posiada umowy zabezpieczenia z innymi podmiotami leczniczymi. Tabele poniżej przedstawiają poszczególne ceny jednostkowe oraz koszty transportu. Korzystanie z usług w ramach danej umowy jest uzależnione od dostępności świadczeń tzn. Zamawiający będzie kierował pacjentów na badania w zależności od rodzaju badania oraz możliwości ich faktycznego wykonania w niezbędnym terminie przez dany podmiot. W ramach kosztów Wykonawca powinien uwzględnić również koszty transportu. Każdy z podmiotów, z którymi Zamawiający posiada umowę ma siedzibę na terenie Poznania.

| Umowa 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nazwa badania | koszt | Uwagi |
| 1 | TK bez sc | 250,00 zł | pracownia nie jest czynna całodobowo |
| 2 | TK z sc | 300,00 zł |  |
| Umowa 2 |  |  |  |
| 1 | Badanie głowy bez kontrastu | 330,00 zł | badanie wykonane w sobotę, niedziele i święta - dodatkowa odpłatność +50% badanie wykonane w nocy +100% |
| 2 | Badanie głowy z kontrastem | 395,00 zł |  |
| 3 | Badanie jamy brzusznej | 495,00 zł |  |
| 4 | Badanie jamy brzusznej z miednicą | 795,00 zł |  |
| 5 | Badanie miednicy | 495,00 zł |  |
| 6 | Badanie angiograficzne | 640,00 zł |  |
| 7 | Badanie kostne/zatoki, kręgosłup, biodro, kolano, nadgarstek | 320,00 zł |  |
| 8 | badanie klatki piersiowej | 495,00 zł |  |
| 9 | Densytometria | 235,00 zł |  |
| 10 | Perfuzja | 620,00 zł |  |
| 11 | TK naczyń serca | 800,00 zł |  |
| 12 | Kontrast | 65,00 zł |  |
| UMOWA3 |  |  |  |
| 1 | Badanie komputerowe głowy (angio, przysadka mózgowa) | 300,00 zł | - |
| 2 | Badanie komputerowe głowy (angio, przysadka mózgowa) z kontrastem | 450,00 zł | - |
| 3 | Badanie komputerowe głowy - uszy, twarzoczaszka, kości itp. | 250,00 zł | - |
| 4 | Badanie komputerowe głowy - uszy, twarzoczaszka, kości itp. z kontrastem | 400,00 zł | - |
| 5 | Badanie komputerowe jamy brzusznej (nadnerczy, nadbrzusza, nerek, wątroby) | 350,00 zł | - |
| 6 | Badanie komputerowe jamy brzusznej (nadnerczy, nadbrzusza, nerek, wątroby) z kontrastem | 500,00 zł | - |
| 7 | Badanie komputerowe miednicy mniejszej | 350,00 zł | - |
| 8 | Badanie komputerowe miednicy mniejszej z kontrastem | 500,00 zł | - |
| 9 | Badanie komputerowe klatki piersiowej | 350,00 zł | - |
| 10 | Badanie komputerowe klatki piersiowej z kontrastem | 500,00 zł | - |
| 11 | Badanie komputerowe kręgosłupa (odcinek C, L, Th) | 250,00 zł | - |
| 12 | Badanie komputerowe kręgosłupa (odcinek C, L, Th) z kontrastem | 400,00 zł | - |
| 13 | Badanie komputerowe - kolonoskopia | 700,00 zł | - |
| 14 | Badanie komputerowe serca, tętnic wieńcowych | 700,00 zł | - |
| 15 | Badanie komputerowe szyi (tkanki miękkie, krtań, tchawica, nosogardziel) | 300,00 zł | - |
| 16 | Badanie komputerowe szyi (tkanki miękkie, krtań, tchawica, nosogardziel) z kontrastem | 450,00 zł | - |
| Koszt transportu |  |  |  |
| 1 | w granicach miasta Poznania | 200,00 zł | kwoty nie podlegają sumowaniu w ramach jednego transportu |
| 2 | poza granicami mista Poznania - cena za każdy przejechany km | 7,00 zł |  |

- pkt 7.2. SWZ: Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu

W treści SWZ nie określono żadnych warunków udziału w postępowaniu – tabela w tym punkcie SWZ jest zbędna.

- pkt 9.2. SWZ: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1)	W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1	Próbki, opisy lub fotografie.

Próbki, opisy lub fotografie dostarczanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. W tym zakresie Zamawiający wymaga aby przedłożyć dane katalogowe, materiały reklamowe jednoznacznie potwierdzające parametry oferowanego asortymentu.

W § 9 ust 1 pkt 11 lit a rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy wskazano: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:

11) w przypadku dostarczania produktów:

a) próbek, opisów lub fotografii dostarczanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego,

Wymóg złożenia podmiotowych środków dowodowych w postaci próbek, opisów lub fotografii jest dozwolony jedynie w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Ponieważ w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określił żadnych warunków udziału – żądanie złożenia podmiotowego środka dowodowego jest niedozwolone.

Zamawiający wskazuje, że dane katalogowe/materiały reklamowe mają potwierdzać parametry oferowanego asortymentu – są to zatem przedmiotowej środki dowodowe, których złożenie jest możliwe zgodnie z przepisem art. 106 ust 1 PZP; jednocześnie zgodnie z art. 107 ust 1 przedmiotowe środki dowodowe wykonawca musi złożyć wraz z ofertą.

Wnosimy o korektę SWZ w powyżej wskazanym zakresie.

Odp.: Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie oraz ogłoszenie o zamówieniu w pkt. VI.3).

- Załącznik nr 2 do SWZ (Wzór formularza ofertowego):

Pkt 5: prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na podane konto bankowe*:

Zamawiający w postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium – wnosimy o wykreślenie zapisu.

Odp: W przypadku braku wymogu wniesienia wadium miejsce to należy zostawić puste bądź wpisać adnotację „nie dotyczy”

- § 14 ust 1 pkt 5 projektu umowy: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne (… ) za opóźnienie w dokonaniu bezpłatnych przeglądów serwisowych - w wysokości 0,02 % wartości brutto określonej w § 10 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia po terminie wynikającym z instrukcji obsługi,

Zgodnie z przepisem art. 433 pkt 1 PZP projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Wnosimy o korektę zapisu – poprzez zastrzeżenie kary umownej na wypadek zwłoki.

ODP. Zmodyfikowano wzór umowy

- § 23 ust 4 projektu umowy: Jeżeli Wykonawca nie zgłosi roszczenia w terminie 30 dni, to Zamawiający będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczenia.

Wprowadzenie takiego ograniczenia jest całkowicie nieuzasadnione i sprzeczne z zasadą równowagi stron umowy – na przykład w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zagwarantował sobie możliwość odstąpienia w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności, stanowiącej zgodnie z Umową podstawę odstąpienia (§ 19 ust 3 projektu umowy).

Wnosimy o wykreślenie zapisu.

ODP. Zmodyfikowano wzór umowy

- Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy, uwaga pod tabelą: Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Czy odrzucenie oferty nastąpi w przypadku braku potwierdzenia paramentów obligatoryjnych, czy także parametrów punktowanych?

Zwracamy uwagę, iż część parametrów sprzętu nie jest obligatoryjna (Zamawiający w tabeli dopuścił odpowiedź „NIE”) – a zatem brak potwierdzenia takich parametrów nie powinien skutkować odrzuceniem oferty, a jedynie nie przyznaniem wskazanej w tabeli punktacji.

Odp: odrzucenie oferty nastąpi w przypadku braku potwierdzenia paramentów obligatoryjnych

PYTANIE NR 1

Dotyczy pkt. IX.3, 12 i 13 (Oprogramowanie konsoli lekarskiej) Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

W tym punkcie Zamawiający wymaga:

| IX.3 | Automatyczne etykietowanie kręgów kręgosłupa oraz automatyczne wyznaczanie kątów nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji dla poszczególnych kręgów. | TAK |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IX.12 | Oprogramowanie wspomagające ocenę COVID'19 umożliwiające wyliczenie i przedstawienie w postaci tabelarycznej udziału procentowego zmętnień: - łącznie dla całych płuc; - oddzielnie dla lewego i prawego płuca - dla poszczególnych płatów płuc. Wizualizacja obszaru zmętnień w różnych kolorach na tle widoku płuc. | TAK |  | - |
| IX.13 | Oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie pomiarów grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian. | TAK |  | - |

Tak sformułowane parametry uniemożliwiają nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania najwyższej klasy, 320 rzędowy system tomografii komputerowej o pokryciu anatomicznym w osi z wynoszącym aż 16 cm wyposażony w stacje:

- bez funkcjonalności opisanej w punkcie IX.3?

- dla pkt. IX.12 w oprogramowanie zapewniające następującą funkcjonalność

„Oprogramowanie wspomagające ocenę COVID'19 umożliwiające wyliczenie i przedstawienie w postaci tabelarycznej udziału procentowego zmętnień:

- łącznie dla całych płuc;

- oddzielnie dla lewego i prawego płuca

Wizualizacja obszarów o gęstościach charakterystycznych dla zmian w płucach powodujących efekt zmętnień na obrazach TK płuc”

- dla pkt. IX.13 „Oprogramowanie umożliwiające automatyczne pomiary dróg oddechowych:

powierzchnię, średnicę, objętość, zamianę procentową z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian.”

Odp: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2

Dotyczy pkt. XI.5 (Wyposażenie) Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

W tym punkcie Zamawiający wymaga:

| XI.5 | Oprogramowanie do automatycznego oszacowania dawki narządowej lub dawki dla danego odcinka dla pacjentów pediatrycznych i dorosłych wraz z automatycznym wykrywaniem skanowanego obszaru i obliczaniem dawki przyjmowanej przez narządy. Bezterminowa licencja na używanie tego oprogramowania | TAK |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Pragniemy wskazać, że nie ma żadnych wymogów prawnych, aby rozwiązania umożliwiające monitorowanie dawki realizowały tę funkcjonalność. Jest to rozwiązanie charakterystyczne dla jednego Wykonawcy i uniemożliwia nam złożenia ważnej oferty, a tym samym zaoferowanie Zamawiającemu najnowocześniejszego na świecie 320 rzędowego tomografu komputerowego o pokryciu anatomicznym w osi z wynoszącym 16 cm.

Czy Zamawiający odstąpi od tego wymogu i dopuści zaoferowanie systemu bez tej funkcji?

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 3

Dotyczy pkt. I.4 w odniesieniu do pkt I.2 i I.7 (Parametry ogólne) Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

W tych punktach Zamawiający wymaga:

| 2. | System zapewniający (w trakcie jednego pełnego obrotu układu lampa rtg – detektor) akwizycję minimum 128 nienakładających się warstw dla skanu spiralnego i sekwencyjnego | TAK Podać ilość warstw |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Tomograf posiadający co najmniej 128 rzędy detektora. | TAK Podać ilość rzędów |  | - |
| 7. | Maksymalne diagnostyczne pole skanowania i obrazowania [cm] | ≥ 50 cm |  | - |

Czy Zamawiający potwierdza, że w pkt. I.4 wymaga zaoferowania tomografu wyposażonego w detektor posiadający co najmniej 128 rzędów detektora w osi Z, obejmujący w pełni diagnostyczne pole skanowania (jak w pkt. 7) min. 50 cm?

Odp: Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 4

Dotyczy pkt. I.4 (Parametry ogólne) Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

W tym punkcie Zamawiający wymaga:

| 4. | Tomograf posiadający co najmniej 128 rzędy detektora. | TAK Podać ilość rzędów |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ poprzez wprowadzenie oceny tego parametru w sposób następujący?

| 4. | Tomograf posiadający co najmniej 128 rzędy detektora. | TAK Podać ilość rzędów |  | 128 – 0 pkt > 128 – 10 pkt > 256 – 20 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy wyjaśnić, że wprowadzenie oceny tego parametru będzie działało „motywująco” na producentów i dostawców tomografów komputerowych posiadających w swojej ofercie systemy wyposażone w detektory o wyższej niż minimalna wymagana liczbarzędów np. 320 rzędowe.

Zakup tomografu 320 rzędowego znacznie zwiększa możliwości diagnostyczne i użytkowe w stosunku do urządzeń w segmencie systemów 128 rzędowych – umożliwia między innymi obrazowanie całych narządów w trakcie pojedynczego obrotu układu lampa-detektor, jednoczasowe dynamiczne badania perfuzyjne całych narządów (mózg, serce, narządy miąższowe), dynamiczne badania stawów w ruchu,czy też badania pediatryczne bez potrzeby sedacji.

Odp: Tak, zamawiający dokona modyfikacji.

PYTANIE NR 5

Dotyczy pkt. I.5 (Parametry ogólne) Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

W tym punkcie Zamawiający wymaga:

| 5. | Szerokość detektora w osi Z odniesiona do izocentrum | ≥ 3,8 cm |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający w pkt. I 5 wymaga szerokości detektora min. 3,8 cm. Pragniemy wskazać, że pokrycie detektora wynoszące ok. 4 cm jest oferowane w klasie tomografów 64 rzędowych i 80 rzędowych (w zależności od producenta). Tymczasem w pkt I. 4 Zamawiający wymaga zaoferowania tomografu posiadającego co najmniej 128 rzędy detektora. Biorąc pod uwagę fakt, że szerokość detektora w osi z to iloczyn ilości rzędów w osi z oraz szerokości pojedynczego rzędu detektora (grubości warstwy) oraz charakterystykę tomografów oferowanych w segmencie min. 128 rzędowym w zakresie grubości warstwy, to pokrycie detektora w osi z dla systemu 128 rzędowego powinno wynosić min, 6,4 cm (przy grubości warstwy 0,5mm).

Zapis ten wydaje się być oczywistą pomyłką. Zamawiający zapewne zwiększając ilość rzędów, nie uwzględnił omyłkowo zwiększenia szerokości detektora. Biorąc pod uwagę wyżej opisany fakt, że pokrycie 3,8 jest charakterystyczne dla systemów 64 rzędowych, Zamawiający oczekując systemu 128 rzędowego, oczekuje zapewne min. 2 krotnie większego pokrycia detektora tj. 7,6 cm (należy wyjaśnić, że jednym z celów zwiększania ilości rzędów detektora jest chęć zapewnienia przez producentów tomografów komputerowych większego pokrycia detektora w osi z).

Czy w związku z powyższym Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał zaoferowania systemu tomografii komputerowej wyposażonego w detektor posiadający min. 128 rzędów detektora w osi Z, obejmującego w pełni diagnostyczne pole skanowania (jak w pkt. 7) min. 50 cm i o szerokości w osi z odniesionej do izocentrum wynoszącej min. 7,6 cm i dokona modyfikacji parametru pkt. I.5 nadając mu następujące brzmienie:?

| 5. | Szerokość detektora w osi Z odniesiona do izocentrum [cm] | ≥ 3,8 cm |  | 3,8 cm – 0 pkt >3,8 cm – 10 pkt ≥ 16 cm – 20 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ

lub w sposób następujący

| 5. | Szerokość detektora w osi Z odniesiona do izocentrum [cm] | ≥ 7,6 cm |  | 7,6 cm – 0 pkt >7,6 cm – 10 pkt ≥ 16 cm – 20 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy dodać, że wprowadzenie oceny tego parametru będzie działało „motywująco dla zaoferowania” na producentów i dostawców tomografów komputerowych posiadających w swojej ofercie systemy wyposażone w detektory o znacznie wyższej niż minimalna, obecnie wymagana szerokość detektora, w tym na producentów tomografów w tzw. technologii „szerokiego detektora” o pokryciu anatomicznym wynoszącym aż 16 cm. To przełoży się z kolei na korzyści diagnostyczne i użytkowe dla Zamawiającego.

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 6

Dotyczy pkt. I.6 (Parametry ogólne) Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy w odniesieniu do pkt. V.6

W tym punkcie Zamawiający wymaga:

| I.6 | Średnica otworu gantry[cm] | ≥ 70 cm |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.6 | Odległość ognisko lampy – detektor [cm] | podać |  | < 100 cm - 10 pkt ≥ 100 cm - 0 pkt |

Czy Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ poprzez rezygnację z premiowania parametru opisanego w pkt. V.6 lub wykreślenie go z treści SWZ oraz wprowadzenie oceny wartości parametru wymaganego zapisami I.6 w sposób następujący:?

| I..6 | Średnica otworu gantry[cm] | ≥ 70 cm |  | 70 cm – 0 pkt > 70 cm – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy wyjaśnić, że premiowanie odległości ognisko – lampy detektor to premiowanie przestarzałych redukcji dawki i nie ma żadnych względów użytkowych i diagnostycznych, aby odnośnie wspominanego parametru stosowano kryterium oceny.

Pomiędzy średnicą otworu gantry, a odległością pomiędzy ogniskiem lampy i detektorem zachodzi ścisła korelacja: im większa średnica gantry, tym większa odległość pomiędzy ogniskiem lampy a detektorem.

W przestarzałych technologicznie rozwiązaniach, w których algorytmy i narzędzia umożliwiające redukcję dawki nie były wystarczająco wydajne, ich producenci „ratowali się” się krótką geometrią gantry, a tym samym ograniczali szerokość użytkową gantry oferując systemy o jej średnicy na poziomie 70-72 cm.

W nowoczesnych systemach tomograficznych (inaczej niż starszych modelach), wpływ geometrii skanera na dawkę otrzymaną przez pacjenta jest znikomy, dysponują one bowiem całym szeregiem rozwiązań wpływających na obniżenie poziomu dawki, przy zachowaniu jednocześnie wysokiej jakości obrazowania (w tym zaawansowanymi algorytmami rekonstrukcji i oprogramowaniem akwizycyjnym, wysokowydajnymi detektorami, czy wreszcie technologiami wykorzystującymi sztuczną inteligencję).

W dobie nowoczesnej diagnostyki obrazowej, parametr odległości pomiędzy ogniskiem lampy a detektorem ma charakter tylko i wyłącznie konstrukcyjny, a tym samym nie stanowiący w żaden sposób o wartości użytkowej czy klinicznej aparatu, czy też o jego bezpieczeństwie.

Tymczasem, duża średnica gantry przekłada się na konkretne korzyści kliniczne i użytkowe w tym między innymi możliwość badania pacjentów bariatrycznych, pacjentów w nietypowych pozycjach (unieruchomienia), większy komfort pacjenta, a także większy komfort techników przy pozycjonowaniu pacjentów. Pragniemy również wskazać, że tomografy wyposażone w gantry o średnicy 76 cm i więcej oferują w chwili obecnej wszyscy czołowi producenci systemów tomografii komputerowej, nie tylko w segmencie systemów 128 rzędowych i więcej, ale również w segmencie systemów 64 rzędowych, czy nawet 16 rzędowych.

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 7

Dotyczy sekcji II (Parametry funkcjonalne)

W sekcji Parametry funkcjonalne brak jest istotnego parametru użytkowego, którym jest możliwość ustawienia stołu na możliwie niskiej pozycji. Dzięki tej funkcjonalności Zamawiający zyskuje wygodę wykonywania badań zarówno dla techników, jak i pacjentów. Wśród pacjentów takich jak dzieci czy osoby niepełnosprawne np. osoby na wózkach, często pojawia się problem z wchodzeniem na stopnie czy wspinaniem się na wysoko umieszczony stół. Funkcjonalność obniżenia stołu do możliwie niskiej pozycji umożliwia tym osobom samodzielne usadowienie się na stole, co wpływa na poprawę przepływu pracy (nie jest potrzebna pomoc osób trzecich, np. techników), a pacjentom gwarantuje komfort.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie do treści Załącznika nr 3 do SIWZ –formularz cenowy, parametru ocenianego o następującej treści:?

|  | Najniższe położenie stołu (poza gantry) do badań mierzone od podłoża. | Podać |  | > 45 cm – 0 pkt < 45 cm - 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 8

Dotyczy sekcji II (Parametry funkcjonalne)

W sekcji Parametry funkcjonalne brak jest istotnego parametru użytkowego, którym jest możliwość poprzecznego przesuwu stołu.

Należy zauważyć, że możliwość poprzecznego ruchu stołu jest bardzo przydatną, lecz wciąż dość unikalną funkcjonalnością dla stołów tomografów komputerowych. Możliwość poprzecznego ruchu stołu umożliwia szybkie i łatwe pozycjonowanie pacjentów do izocentrum z wykorzystaniem ruchu stołu w lewo i prawo, co przekłada się pozytywnie na jakość obrazu i dawkę pacjenta. Pozycjonowanie pacjenta niestety nie kończy się na jednorazowym położeniu go na stole i często wymaga korekt. W przypadku pacjentów współpracujących zadanie jest ułatwione, jednak w przypadku pacjentów nieprzytomnych, urazowych, niewspółpracujących, a przy tym otyłych jest to znacznie trudniejsze, a czasem wręcz niemożliwe.

Jest to rozwiązanie optymalizujące pracę, zapewniające komfort zarówno pacjentowi, jak i technikowi wykonującemu badania i stosowane w wielu renomowanych ośrodkach na świecie.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie do treści Załącznika nr 3 do SWZ – formularz cenowy, parametru ocenianego o następującej treści:?

|  | Możliwość poprzecznego ruchu stołu (realizowana min. z paneli sterujących gantry i konsoli operatorskiej) w zakresie min. +/ - 4 cm (w lewą / prawą stronę) | Tak / Nie Podać nazwę zaoferowanej technologii |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 9

Dotyczy pkt. II.1 Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

W tym punkcie Zamawiający wymaga:

| II.1. | Sterowanie ruchami gantry i stołu z wszystkich stron gantry (przód strona prawa i lewa oraz tył strona prawa i lewa) | TAK Podać ilość rzędów |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiającydopuści do postępowania 320 rzędowy tomograf komputerowy o pokryciu anatomicznym detektora wynoszącym 16 cm (a więc ponad 4 razy większym niż wymagane obecnymi zapisami SWZ)bez funkcjonalności sterowania ruchami stołu i gantryz tyłu gantry (system zapewnia możliwość sterowania ruchami stołu i gantry z lewej i prawej strony przodu gantry)?

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 10

Dotyczy pkt. II.4 Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

W tym punkcie Zamawiający premiuje

| II.4. | Automatyczne pozycjonowanie stołu do pozycji referencyjnej określonej na panelu gantry (min. trzy pozycje) | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający uzna za równoważne i będzie premiował rozwiązanie umożliwiające pozycjonowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu w kierunku x,ydo określonej pozycji, w oparciu o skanogram przy użyciu myszy komputerowej z poziomu konsoli operatorskiej wraz z możliwością  wygenerowania wirtualnego skanogramu?

Ponadto system oferuje możliwość sterowania ruchami stołu w łatwy sposób z poziomu konsoli operatorskiej, jak i przy samym tomografie i oferuje możliwość pozycjonowania pacjenta do jednej pozycji referencyjnej za pomocą jednego przycisku na gantry(stół wtedy wykonuje ruch do góry i wzdłużny).

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 11

Dotyczy pkt. III.9 Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

W tym punkcie Zamawiający premiuje

| III.9 | Maksymalne napięcie możliwe do wykorzystania przy badaniu otyłych pacjentów | ≥ 135 kV |  | > 135 kV - 10 pkt 135 kV - 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy wyjaśnić, że wszystkie tomografy produkowane i oferowane przez firmę Canon Medical Systems, w tym najnowocześniejszy na świecie system tomografii komputerowej Aquilion ONE, oferują maksymalne napięcie anody możliwe do zastosowania w protokołach badań na poziomie 135kV.

Pragniemy wyjaśnić, że w protokołach klinicznych rzadko stosuje się napięcia lampy przewyższające 130 kV. W przypadku diagnozowania pacjentów wyjątkowo otyłych wykorzystywane jest twarde promieniowanie powstające przy napięciu 135 -140 kV (w zależności od producenta tomografu). Napięcia wyższe niż 135-140kV tj. np. 150 kV są wykorzystywane w przypadku niektórych systemów np. dla celów badań dwuenergetycznych, jednak takich Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ nie planuje wykonywać.

Z doświadczenia Wykonawcy, popartego instalacjami i współpracą z renomowanymi ośrodkami i szpitalami wynika, że wartość135 kV jest wystarczająca do prawidłowego funkcjonowania tomografu i umożliwia wykonywanie wszelkich badań bez utraty wartości diagnostycznej uzyskiwanych obrazów.

Ponadto, w oferowanych przez nas tomografach producent, firma Canon Medical Systems wykorzystuje szereg innowacyjnych i unikalnych technologii pracy, które zapewniają uzyskiwanie założonych rezultatów diagnostycznych z najwyższą jakością obrazu i przy możliwie najniższej dawce promieniowania (zgodnie z zasadą ALARA). Dzięki materiałowi detektora o wysokiej wydajności i nowatorskim rozwiązaniom akwizycyjnym i algorytmom rekonstrukcji system nie wymaga wysokich prądów i dawek do uzyskania wysokiej jakości obrazów. Poszczególne elementy systemu - lampa rtg i generator są dobrane tak by umożliwić wykonanie każdego badania bez przestojów związanych z koniecznością chłodzenia lampy i z najwyższąjakością obrazu.

W związku z powyższym czy Zamawiający odstąpi od premiowania parametru III.9 i nada mu brzmienie:?

| III.9 | Maksymalne napięcie możliwe do wykorzystania przy badaniu otyłych pacjentów | ≥ 135 kV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 12

Dotyczy pkt. III.10 Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

W tym punkcie Zamawiający premiuje

| III.10 | Możliwość wykonania skanu spiralnego lub sekwencyjnego przy pochylonym gantry w zakresie ± 300. | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W pkt. III.10 Zamawiający premiuje funkcjonalność wykonywania badań w skanie spiralnym lub sekwencyjnym, tymczasem nowoczesne systemy tomografii komputerowej umożliwiają wykonywanie badań przy pochylanym gantry w obydwu, wymienionych w pkt. III.10, trybach skanowania, nie ograniczając możliwości diagnostycznych systemu tylko do jednego z nich.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w zakresie pkt. III.10 poprzez rozdzielenie treści parametru w sposób następujący następującym brzmieniu?:

| III.10 | Możliwość wykonywania badań aksjalnych z gantry pochylanym w pełnym oferowanym zakresie. Możliwość uzyskiwania obrazów diagnostycznych z akwizycji wykonywanej w ten sposób. | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III.10a | Możliwość wykonywania badań spiralnych z gantry pochylanym w pełnym oferowanym zakresie. Możliwość uzyskiwania obrazów diagnostycznych z akwizycji wykonywanej w ten sposób. | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 13

Dotyczy pkt. III.1 oraz III.13 w odniesieniu do pkt. IX.14 Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

W tych punktach Zamawiający wymaga odpowiednio:

| III.1 | Maksymalny prąd możliwy do wykorzystania w protokole badania [mA] | ≥ 450 mA |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III.13 | Minimalny czas pełnego obrotu układu(ów) lampa detektor [s] | ≤ 0,50 s |  |  |
| IX.14 | Oprogramowanie kardiologiczne (m.in. do oceny struktur naczyń wieńcowych, analizy funkcjonalnej serca, itp.) umożliwiające wykonywanie bramkowanych sygnałem EKG badań serca z czasem obrotu nie większym niż 0,35 s i efektywną czasową rozdzielczością kardiologiczną w badaniach naczyń wieńcowych nie gorszą od 150 ms. | TAK |  | - |

Pragniemy wskazać, że zgodnie z zapisami SWZ, w tym pkt. IX.14, Zamawiający (Oprogramowanie konsoli lekarskiej) oczekuje zaoferowania min. 128 rzędowego systemu umożliwiającego wykonywanie badań kardiologicznych. Tymczasem wyżej wymienione wymogi SWZ opisują raczej system 64 rzędowy (czy wręcz 16 rzędowy) bez możliwości wykonywania tego typu badań. Wynika to z faktu wyspecyfikowania zbyt niskich prądów anodowych – choroby serca są dość częste wśród osób otyłych, zbyt niski prąd lampy może uniemożliwić ich prawidłową diagnostykę kardiologiczną. Problematyczny może okazać się również czas badania zawarty w pkt. IX.14. Badania kardiologiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa winny być realizowane z czasem nie dłuższym niż 0,40 s. Należy również zauważyć, że nowoczesne systemy tomografii komputerowej w segmencie min. 128 rzędowym oferują możliwości wykonywania wszystkich badań, nie tylko kardiologicznych z czasem skanu wynoszącym 0,35 s i krótszym.

Czy w związku z powyższym Zamawiający:

- dokona modyfikacji SWZ poprzez ujednolicenie wymogu związanego z minimalnym czasem pełnego obrotu układu lampa detektor z pkt. III.13 z czasem obrotu wymaganym zapisami pkt. IX.14 oraz poprzez wprowadzenie premiowania tego parametru w sposób następujący?

| III.13 | Minimalny czas pełnego obrotu układu(ów) lampa detektor [s] | ≤ 0,35 s |  | 0,35 s– 0 pkt < 0,35s – 10 pkt < 0,30 s– 20 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- dokona modyfikacji SIWZ poprzez zmianę brzmienia parametru w pkt. III.1 oraz poprzez wprowadzenie premiowania tego parametru w sposób następujący? Wszyscy czołowi producenci tomografów komputerowych w segmencie systemów min. 128 rzędowych posiadają w swojej ofercie takie systemy.

| III.1 | Maksymalny prąd możliwy do wykorzystania w protokole badania [mA] | ≥ 800 mA |  | 800 mA– 0 pkt > 800 mA– 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 14

Dotyczy pkt. III.2 Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

W tym punkcie Zamawiający wymaga:

| III.2 | Pojemność cieplna anody lampy RTG lub jej ekwiwalent w przypadku lamp o szybkości chłodzenia anody ≥ 5 MHU [MHU] | TAK |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimy o usunięcie oczywistej pomyłki w brzmieniu parametru. Zamawiający w pkt. III.2 nie specyfikuje wymaganej pojemności cieplnej lampy rtg, zaś dla opisu szybkości chłodzenia zastosował jednostkę odnoszącą się do pojemności cieplnej.

Czy Zamawiający potwierdza, że w tym punkcie wymaga?

| III.2 | Pojemność cieplna anody lampy RTG ≥ 7 MHU Dopuszcza się podanie ekwiwalentu w przypadku lamp o szybkości chłodzenia anody ≥ 5 MHU/min | TAK |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zamawiający wykreśla niniejszy parametr.

PYTANIE NR 15

Dotyczy pkt. VI.2Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

W tych punktach Zamawiający wymaga:

| 2. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min. 128warstw [mm] | ≤ 0,625 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy wskazać, że grubość najcieńszej dostępnej warstwy akwizycyjnej jest parametrem kluczowym z punktu widzenia jakości obrazowania, a tym samym zastosowań klinicznych. Zamawiający słusznie poddaje ocenie ten parametr, jednak przedstawione kryteria oceny nie premiują najnowocześniejszych rozwiązań.

Powszechnie wiadomym jest, że stosowanie jak najcieńszych warstw w akwizycji badań tomograficznych pozwala na osiągnięcie znakomitej jakości obrazu np. w badaniach kardiologicznych, przy badaniu naczyń obwodowych, płuc, części układu kostnego (jakość obrazowania jest tym lepsza im cieńsza jest warstwa akwizycyjna), powracanie do badańźródłowych i dokonywanie kolejnej (następnej) rekonstrukcji z użyciem cieńszych warstw, o ile dana rekonstrukcja była niewystarczająca (im cieńsze warstwy, tym lepsza i dokładniejsza jest oparta na nich rekonstrukcja), na wykonanie wysokiej jakości rekonstrukcji wielopłaszczyznowych, zwłaszcza, gdy obraz przekrojów osiowych budzi wątpliwości i wymaga dodatkowej oceny w innych płaszczyznach obrazowania. W tych przypadkach stosowanie jak najcieńszych warstw jest bardzo wskazane i bardziej (w relacji do warstw grubszych, np. 0,65 mm) użyteczne diagnostycznie.

W związku powyższym, czy Zamawiający wprowadzi ocenę parametru wymaganego zapisami pkt. VI.2 w sposób następujący?

| 2. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min. 128 warstw [mm] | ≤ 0,625 mm |  | 0,625 mm – 0 pkt < 0,625 – 10 pkt < 0,5 mm – 20 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 16

Dotyczy pkt. VII.2 w odniesieniu do pkt. V.4 Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

W tym punkcie Zamawiający wymaga:

| V.4 | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji danych surowych (np. ASiR-V, iDOSE4, ADMIRE) w zależności od nomenklatury producenta umożliwiający zmniejszenie dawki w stosunku do standardowej rekonstrukcji o min. 80% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazowania względem rekonstrukcji FBP | TAK |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VII.2. | Szybkość rekonstrukcji obrazów, w rozdzielczości 512 x 512 [obrazów/s] | ≥ 50 obrazów/s |  |  |

Zamawiający zapisami pkt. V.4 wymaga zaoferowania algorytmu iteracyjnego.

Pragniemy zauważyć, że w chwili obecnej algorytmy iteracyjne zwielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych są jednymi z najbardziej istotnych rozwiązań umożliwiających redukcję dawki bez utraty jakości obrazu, stosowanych we wszystkich rodzajach badań. W związku z powyższym powinien być stosowany, zgodnie z zasadą ALARA, rutynowo do wszystkich badań diagnostycznych.

Niestety wiele z nich znacznie spowalnia pracę systemu(w relacji do standardowej metody rekonstrukcji FBP), co powoduje, że ich wykorzystanie jest często uciążliwe. Aby zapobiec takiej sytuacji, nowoczesne systemy wyposażone zostały w wysokowydajne rekonstruktory, umożliwiające pracę z wykorzystaniem algorytmów iteracyjnych bez żadnych spowolnień, z prędkością rekonstrukcji, jak przy wyłączonym algorytmie.

Zapisami punktu VII.2 Zamawiający wymaga zaoferowania prędkości rekonstrukcji na poziomie min. 50 obr/s. Właściwym i korzystnym z punktu widzenia Zamawiającego byłoby, aby prędkość ta (lub nawet wyższa) była możliwa do uzyskania również dla pracy z algorytmem iteracyjnym jak w pkt. V.4.

Czy wobec powyższego Zamawiający dokona modyfikacji treści Załącznika nr 3 do SWZ – formularz cenowy poprzez wprowadzenie parametru ocenianego VII.2a o następującym brzmieniu?

| VII.2a. | Szybkość rekonstrukcji obrazów, w rozdzielczości 512 x 512 [obrazów/s ] ≥ 50 obrazów/s z wykorzystaniem algorytmu wymaganego zapisami pkt. V.4 | TAK / NIE |  | Nie – 0 pkt Jeśli „TAK” to ≥ 50 pkt – 5 pkt ≥ 50 pkt – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 17

Dot. pkt. V (TECHNOLOGIE OGRANICZAJACE DAWKĘ) Załącznika nr 3 do SIWZ

W sekcji V (Technologie ograniczające dawkę) Zamawiający pominął istotny parametr jakościowy, jakim jest dawka związana z uzyskaniem określonej rozdzielczości niskookntrastowej. Rozdzielczość niskokontrastowa to zdolność do „odwzorowania” bardzo małych różnic gęstości kontrastu na obrazie tomograficznym. Z punktu widzenia diagnostyki tomografii komputerowej istotne jest odwzorowywanie zarówno obiektów dużych (5 mm), jak i średnich (3 mm) oraz małych (2 mm). Różne tomografy komputerowe oferowane przez różnych producentów potrafią odwzorować zarówno duże jak i małe obiekty. Z punkty oceny tego parametru najistotniejsza jest dawka generowana przez tomograf w związku z możliwością wizualizacji tych zmian, a nie sama rozdzielczość niskokontrastowa. Ważne jest oczywiście, aby zgodnie z zasadą ALARA, dawka ta była jak najniższa.

W treści Załącznika nr 3 brak jest wymogu podania wartości dawki związanej z uzyskaniem określonej rozdzielczości niskokontrastowej. Jest ona jednym z najistotniejszych parametrów świadczących o klasie i bezpieczeństwie systemu. Należy podkreślić, że pomimo stosowania przez różnych producentów tomografów rozmaitych sposobów redukcji dawek, ich wartości ostateczne są wysokie, co przekłada się na zdrowie pacjenta i koszty użytkowania tomografu (stopień zużycia lampy i konieczność jej wymiany).

W związku z powyższym czy Zamawiający wprowadzi modyfikację SIWZ poprzez wprowadzeniedo Załącznika nr 3 do SWZ dodatkowych parametrów ocenianych w sposób następujący ?

|  | Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy z użyciem zaoferowanego algorytmu iteracyjnego (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 13,0 mGy. | Tak |  | < 13,0 mGy – 0 pkt < 9,0 mGy. – 5 pkt < 4,0 mGy – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy z użyciem zaoferowanego algorytmu iteracyjnego (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 26,0 mGy. | Tak / Nie |  | Nie- 0 Jeśli tak < 26,0 mGy – 1pkt < 22,0 mGy. – 5 pkt < 18,0 mGy – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 18

Dot.  Załącznika nr 3 do SIWZ

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający pominął bardzo istotny parametr jakim jest hybrydowy algorytm rekonstrukcyjny dedykowany w obrazowaniu płuc.

Proponowane rozwiązanie nie tylko pozwala na uzyskanie doskonałej jakości np. w obrazowaniu i wykrywaniu nieprawidłowości i zmian patologicznych w obrazowaniu parenchymy płuc i tkanek miękkich, ale również dzięki temu, że przy jego stosowaniu nie jest tworzony dodatkowy obraz, pozwala na oszczędzenieprzestrzeni dyskowej w związku z tworzeniem dodatkowej serii oraz pozwala na skrócenie czasu niezbędnego do postawienia właściwej diagnozy.

Czy w biorąc pod uwagę powyższe, a także znaczenie parametrów wpływających na jakość obrazowania i bezpieczeństwo w procedurze diagnostycznej z wykorzystaniem tomografu komputerowego Zamawiający uzupełni opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku nr 3 o poniższy parametr?:

|  | Możliwość wykonania badania z zastosowaniem filtrów hybrydowych, w którego rekonstrukcję zaangażowane są równocześnie ,w jednej serii obrazów, dwa filtry rekonstrukcyjne do : tkanki miękkiej i tkanki płucnej | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 19

Dot.  Załącznika nr 3 do SIWZ

W sekcji VI (Jakość obrazowania) Załącznika nr 3 Zamawiający pominął istotny parametr jakim jest możliwość stosowania w codziennej pracy klinicznej algorytmów wykorzystujących technologie głębokiego uczenia.

Rozwój sztucznej inteligencji jest niezwykle obiecujący na polu medycyny, szczególnie we wczesnej diagnostyce. Niektóre narzędzia SI znalazły już zastosowane w praktyce klinicznej.

Diagnostyka realizowana w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji ułatwia i przyspieszacałość procesu diagnostycznego znacznie podnosząc jakość i efektywność opieki zdrowotnej.

Do takich narzędzi należy z pewnością algorytm rekonstrukcyjny wykorzystujący technologię głębokiego uczenia (Deep Learning Reconstruction). Jest to unikalne rozwiązanie będące wynikiem wielu badań rozwojowych w zakresie informatyki i diagnostyki obrazowej.

Wykorzystując ogromną moc obliczeniową głębokich konwulacyjnych sieci neuronowych, algorytm ten został opracowany i „przeszkolony” do rozróżniania sygnału od szumu, tak aby mógł tłumić szum przy jednoczesnym wzmocnieniu sygnału. Obrazy tomograficzne uzyskiwane z jego wykorzystaniem charakteryzują się bardzo niskim poziomem szumu, wysoką rozdzielczością anatomiczną oraz jednorodnością przy zachowaniu jak najniższych poziomów dawek.

Wspomniany rodzaj algorytmu pozwala uzyskać jeszcze większą precyzję w interpretacji badań i może być zastosowany w diagnostyce całego ciała: zwłaszcza płuc, klatki piersiowej, jamy brzusznej, układu kostno-szkieletowego, mózgu czy serca.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SWZ poprzez jej uzupełnienie o parametry oceniane o następującej treści (i dokona adekwatnych zmian w treści Załącznika nr 3)?:

|  | Najnowszej generacji algorytm oparty na sztucznej inteligencji (AI) algorytm rekonstrukcyjny wykorzystujący technologię głębokiego uczenia, (Deep Learning Reconstruction) umożliwiający uzyskiwane obrazów o bardzo niskim poziomem szumu, wysokiej rozdzielczości anatomicznej oraz jednorodnością przy zachowaniu jak najniższych poziomów dawek (w porównaniu do innych algorytmów rekonstrukcyjnych ( w tym iteracyjnych )) zaoferowanych w niniejszym systemie. (dostępne dla oferowanego systemu na dzień składnia ofert, potwierdzone w oficjalnych materiałach producenta) | TAK/NIE |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Algorytm oparty o sieć neuronową uczoną w oparciu prawdziwe obrazy badań pacjentów(nie w oparciu z fantomów) (dostępne dla oferowanego systemu na dzień składnia ofert, potwierdzone w oficjalnych materiałach producenta) | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |

Rozwiązania działające w oparciu o sztuczną inteligencję, w tym algorytmy rekonstrukcyjne wykorzystujące technologie głębokiego uczenia posiadają w swojej ofercie czołowi producenci tomografów komputerowych. Premiowanie tego typu rozwiązań będzie działało „motywująco” na producentów i dostawców tomografów komputerowych posiadających w swojej ofercie takie rozwiązania, co przełoży się na korzyść diagnostyczną i użytkową dla Zamawiającego.

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 20

Dot.  Załącznika nr 3 do SIWZ

W sekcji III Możliwości kliniczne systemu - badania ogólne Załącznika nr 3 Zamawiający pominął istotny parametr jakim jest możliwość stosowania dodatkowych metod obrazowania w diagnostyce płuc, narządów miąższowych, głowy i szyi, tułowia, naczyń wieńcowych.

Tomograf, który chcielibyśmy Państwu zaoferować w niniejszym postępowaniu umożliwia wykonywanie badań innowacyjną metodą subtrakcyjną. System automatycznie wykonuje akwizycję dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego (obraz z maską i bez maski) i następnie automatycznie na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, generuje obrazy, odejmuje je (lub wykonuje fuzję) dokonuje oceny badań, dzięki czemu procedurę może wykonywać nawet mniej doświadczony personel.

Metoda subtrakcyjna pozwala na wykonywanie badań z dawką niższą niż metoda dwuenergetyczna oraz oferuje ponad 3 razy wyższy poziom sygnału, co oznacza, że jest metodą bardziej czułą oraz bardziej dokładną.

Proponowane rozwiązania można wykorzystać w całym obszarze ciała, zarówno w badaniach głowy i szyi, jak i w badaniach naczyniowych innych obszarów ciała, w tym tętnic wieńcowych (wysokiej jakości obrazowanie naczyń, automatyczne usuwanie stentów, zwapnień), płuc, narządów miąższowych oraz kości (obrazowanie zaburzeń perfuzji płuc (w tym dla diagnostyki mikrozatorowości - obrazowanie zaburzeń spowodowanych POChP, rozedmą płuc i innymi chorobami płuc, obrazowanie różnic perfuzji dla oceny guzów i zmian nowotworowych, zmian naczyniowych, niedokrwienia dla narządów jamy brzusznej / wątroby, węzłów chłonnych, uzyskiwania map przepływu krwi dla każdej fazy wzmocnienia kontrastowego, wizualizacja wzmocnienia kontrastowego, identyfikacji wzmocnienia guzów kości wewnątrz kory i szpiku w badaniach statycznych i perfuzyjnych).

Rozwiązanie to wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji.

Czy Zamawiający dokona modyfikacji SWZ i w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania dokona modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie dodatkowych parametrów premiowanych o następującym brzmieniu:

|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną w obszarze płuc, narządów miąższowych, kości. Automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne , na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, Dedykowane oprogramowanie do oceny badań uzyskiwanych metodą subtrakcyjną dla obszaru płuc, narządów miąższowych,umożliwiające obrazowanie zaburzeń perfuzji (w tym dla diagnostyki mikrozatorowości) obrazowanie zaburzeń spowodowanych POChP, rozedmą płuc i innymi chorobami płuc, obrazowanie różnic perfuzji dla oceny guzów i zmian nowotworowych, zmian naczyniowych, niedokrwienia dla narządów jamy brzusznej / wątroby, węzłów chłonnych, uzyskiwania map przepływu krwi dla każdej fazy wzmocnienia kontrastowego, wizualizacja wzmocnienia kontrastowego– w zależności od obszaru anatomicznego | TAK / NIE podać |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną w obszarze tułowia, kończyn, naczyń wieńcowych. Automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne , na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego. Dedykowane oprogramowanie do oceny badań uzyskiwanych metodą subtrakcyjną dla obszaru tułowia, kończyn, naczyń wieńcowych umożliwiające automatyczne odejmowanie kości, usuwanie zwapnień, stentów, automatyczne uzyskiwanie obrazów tętnic wieńcowych, bez artefaktów wywołanych zwapnieniami (bloomingeffect), poprawiające wizualizację światła naczynia i obszarów zwężenia w naczyniach ze zwapnieniami lub stentem | TAK / NIE podać |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 21

Dot. sekcji III (Możliwości kliniczne systemu - badania ogólne) Załącznika nr 4

Czy Zamawiający dokona modyfikacji SWZ poprzez dodanie parametru ocenianego o następującym brzmieniu:?

|  | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie badania różnych obszarów anatomicznych (np. klatka piersiowa, jama brzuszna, kończyny dolne) ze zmiennymi wartościami parametrów skanowania spiralnego (pitch, bramkowanie, modulacja dawki) w jednym planie, z jednego podania kontrastu-dla min.3 obszarów, bez zatrzymania procesu skanowania (oraz bez zatrzymywania stołu) pomiędzy poszczególnymi obszarami anatomicznymi (potwierdzone w oficjalnych materiałach producenta) | TAK/NIE podać |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ta cecha pozwala na wykonanie trzech różnych skanów przy jednym podaniu kontrastu, w trakcie jednego wstrzymania oddechu. Funkcjonalność ta pozwala:

- uzyskać oszczędność zużycia kontrastu do 50%,

- wpływa na bezpieczeństwo i zdrowie pacjenta poprzez redukcję dawki kontrastu (unika się trzech procedur skanowania, 3 podań kontrastu, 3 badań topograficznych)

- znacznie ułatwia pracę i poprawia jej przepływ w przypadku zaawansowanych procedur klinicznych,

- znakomicie sprawdza się podczas jednoczasowych trauma skanów, badań klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy małej,

- w procedurach kardionaczyniowych, zapewnia wykonanie 3 fazowego badania z płynną zmianą prędkości stołu (zmienny pitch), w trakcie jednej nieprzerywanej akwizycji, z możliwością łączenia akwizycji niebramkowanych i bramkowanych sygnałem EKG, dzięki czemu znajduje zastosowanie w ocenie rozwarstwienia aorty, czy planowaniu TAVI.

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 22

Dot.  Załącznika nr 3 do SIWZ

W sekcji V (Technologie ograniczające dawkę) Załącznika nr 3 Zamawiający pominął istotny parametr jakim jest możliwość stosowania dodatkowych metod obrazowania w diagnostyce płuc, narządów miąższowych, głowy i szyi, tułowia, naczyń wieńcowych.

Zamawiający pominął istotny parametr jakim jest ilość akwizycyjnych pól skanowania. Pole skanowania jest jednym z narzędzi wykorzystywanych do obniżenia dawki.

Im większa dostępna ilość rozmiarów pól skanowania, tym większe możliwości doboru jego rozmiaru do rozmiaru obszaru skanowanego, co wpływa na ograniczanie dawek, które otrzymuje pacjent w trakcie badania, oraz poprawia jakość diagnostyczną obrazów. Obecnie tomografy oferujące 2 lub 3 pola skanowania, to standard. Możliwości doboru rozmiaru pola skanowania do rozmiaru obszaru skanowanego ma szczególne znaczenie w przypadku pacjentów pediatrycznych.

Czy w związku z powyższym Zamawiający uzupełni SWZ o następujący zapis?:

|  | Liczba rozmiarów diagnostycznych pól skanowania SFOV [cm] < 50 cm wynikających i zgodnych z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY >1 | TAK/NIE podać (jeden rozmiar = 1 pole) |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 23

Dot. sekcji III (Możliwości kliniczne systemu - badania ogólne) Załącznika nr 3

Czy Zamawiający dokona modyfikacji SWZ poprzez dodanie parametru ocenianego o następującym brzmieniu:?

|  | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie mózgu perfuzji narządów wewnętrznych (prostaty, trzustki, wątroby, itd.) oraz kości w badaniu dynamicznym aksjalnym w sposób zapewniający jednoczasowe zbieranie danych w całym badanym obszarze (bez przesuwu stołu) obejmującym odcinek badania w osi Z o długości minimum 12 cm |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy wskazać, że osiągnięcie jakości diagnostycznej badania dynamicznego, w tym badania perfuzyjnego, jest możliwe tylko w przypadku wykonywania badania bez przesuwu stołu (wszystkie punkty obszaru badania są skanowane jednocześnie, w tym samym momencie), a więc w zakresie pokrycia anatomicznego skanowanego obszaru wynikającego z rzeczywistej szerokości detektora. Wg dr Prokopa jest to jedyna metoda pozwalająca na osiągnięcie odpowiedniej jakości obrazów, które następnie mogą być wykorzystywane przy stawianiu diagnozy, ograniczająca prawdopodobieństwo konieczności powtórzenia badania oraz narażenia pacjenta na kolejną dawkę promieniowania. Dr Prokop zwraca uwagę, że wykonywaniebadania z przesuwem stołu zwiększa co prawda zakres badania, ale metoda ta może prowadzić do wystąpienia w obrazie licznych artefaktów z tym związanych, a dodatkowo sposób i prędkość przesuwania stołu są mało komfortowe i mogą być wręcz szkodliwe dla pacjenta.

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 24

Dotyczy pkt. IX. 14 Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

W tym punkcie Zamawiający wymaga:

| IX.14 | Oprogramowanie kardiologiczne (m.in. do oceny struktur naczyń wieńcowych, analizy funkcjonalnej serca, itp.) umożliwiające wykonywanie bramkowanych sygnałem EKG badań serca z czasem obrotu nie większym niż 0,35 s i efektywną czasową rozdzielczością kardiologiczną w badaniach naczyń wieńcowych nie gorszą od 150 ms. | TAK |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany opis parametru dotyczy funkcjonalności tomografu komputerowego i powinien się znajdować w sekcji dotyczącej tomografu np. konsoli operatorskiej, a nie konsoli lekarskiej. Ponadto pojęcie efektywnej kardiologicznej rozdzielczości czasowej jest wielkością niemiarodajną i nie powinno być stosowane w opisie przedmiotu zamówienia, zwłaszcza w zestawieniu z rzeczywistą kardiologiczną rozdzielczością czasową.

Rzeczywista kardiologiczna rozdzielczość czasowa (a także sposób jej wyznaczania) jest parametrem zdefiniowanym w tomografii komputerowej. Jest to czas potrzebny do zebrania danych umożliwiających jednosegmentową lub wielosegmentową rekonstrukcję obrazu. Jej wartość jest więc bezpośrednio zależna od najkrótszego czasu pełnego obrotu układu lampa detektor oraz tego, ilu segmentowa rekonstrukcja jest stosowana. W przypadku rekonstrukcji jednosegmentowej jest to połowa czasu skanowania.

W pkt. IX.14 Zamawiający wymaga, aby minimalny czas pełnego obrotu (3600) układu lampa-detektor [s] wynosił maksymalnie 0,35 s (Zamawiający nie ocenia tej wartości).

W związku z powyższym, dla tomografów oferujących czas skanowania na poziomie 0,35s rozdzielczość rzeczywista, o której mowa w pkt. IX.14 wynosi 175ms.

Pojęcie efektywnej rozdzielczości kardiologicznej jest pojęciem marketingowym, stosowanym przez jednego z producentów systemów tomografii komputerowej – firmę GE Healthcare. Efektywna rozdzielczość czasowa nie jest pojęciem fizycznym i nie odnosi się do rozdzielczości czasowej, którą będzie dysponował zakupiony przedmiot zamówienia (nie skraca czasu pełnego obrotu układu lampa -detektor, o którym mowa w pkt. IX.14). Jest ona związana z oprogramowaniem rekonstrukcyjnym wykorzystywanym przez firmę GE.

Wartość efektywnej rozdzielczości kardiologicznej szacowana jest w sposób znany tylko i wyłącznie temu producentowi, w oparciu o porównania jego systemów. W związku z czym trudno jest ją odnieść czy określić jako oferującą realnie lepsze możliwości diagnostyczne, niż w przypadku obrazowania tętnic wieńcowych oferowanego przez innych producentów. Firma Canon Medical Systems nie posługuje się terminem rozdzielczości efektywnej, w związku z czym nie ma możliwości podania wartości tak zdefiniowanego parametru, czego wymaga Zamawiający. Rzeczywistą rozdzielczość kardiologiczną jest w stanie podać każdy z producentów, gdyż tak jak wspomnieliśmy wiąże się ona z najkrótszym czasem obrotu.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SWZ poprzez dokonanie adekwatnych zmian w treści Załącznika nr 3?:

|  | Oprogramowanie kardiologiczne (m.in. do oceny struktur naczyń wieńcowych, analizy funkcjonalnej serca, itp.) umożliwiające wykonywanie bramkowanych sygnałem EKG badań serca z czasem obrotu nie większym niż 0,35 s i rzeczywistą czasową rozdzielczością kardiologiczną w badaniach naczyń wieńcowych nie gorszą od 175 ms. | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 25

Dotyczy pkt. IX. 14 Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

W tym punkcie Zamawiający wymaga:

| IX.14 | Oprogramowanie kardiologiczne (m.in. do oceny struktur naczyń wieńcowych, analizy funkcjonalnej serca, itp.) umożliwiające wykonywanie bramkowanych sygnałem EKG badań serca z czasem obrotu nie większym niż 0,35 s i efektywną czasową rozdzielczością kardiologiczną w badaniach naczyń wieńcowych nie gorszą od 150 ms. | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający w opisie punktu IX.14 wymaga oprogramowania kardiologicznego umożliwiającego wykonywanie bramkowanych sygnałem EKG badań serca. Natomiast w wymaganiach zawartych w załączniku nr 3 do SWZ pominął istotny parametr jakim sąwymogi dotyczące oprogramowania akwizycyjnego umożliwiającego wykonywanie badań kardiologicznych. Brak doprecyzowania tych wymogów może prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający napotka istotne ograniczenia w wykonywaniu diagnostyki, która w systemach min. 128 rzędowych, ze względu na zwiększone pokrycie anatomiczne może być realizowana na naprawdę wysokim poziomie.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie w sekcji VII (Konsola Operatorska) parametru nadając mu brzmienie?:

|  | Prospektywne lub retrospektywne badania kardiologiczne bramkowane sygnałem EKG do oceny naczyń wieńcowych, oceny zwapnień i analizy funkcjonalnej serca | TAK |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Akwizycja typu TripleRule-Out u pacjentów z bólem w klatce piersiowej | TAK |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczna wybór optymalnej fazy rekonstrukcji dla minimalnego ruchu naczyń wieńcowych | TAK |  | - |
|  | Technologia przeznaczona do redukcji artefaktów związanych z rozmyciem naczyń wieńcowych spowodowanych ich ruchem, pracująca w sposób zautomatyzowany | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie umożliwiające redukcję artefaktów ruchowych w badaniach kardiologicznych bramkowanych sygnałem EKG | TAK |  | - |
|  | Korekta miejsc bramkowania przebiegiem EKG bezpośrednio po zebraniu danych (eliminacja fałszywych załamków R, dodatkowych pobudzeń), przed dokonaniem właściwych rekonstrukcji | TAK |  | - |
|  | Akwizycja kardiologiczna umożliwiająca zbadanie całego serca w jakości diagnostycznej w jednym jego uderzeniu niezależnie od częstości jego pracy w zakresie min. 40 - 140 skurczów na minutę. | TAK |  | - |
|  | Akwizycja kardiologiczna do oceny zwapnień naczyń wieńcowych (CalciumScore) całego serca w jednym jego uderzeniu niezależnie od częstości jego pracy w zakresie min. 40 - 140 skurczów na minutę | TAK |  | - |
|  | Akwizycja kardiologiczna umożliwiająca ocenę dynamicznej perfuzji mięśnia sercowego i badanie naczyń wieńcowych | TAK |  | Możliwość wykonanie badania perfuzyjnego mięśnia sercowego w badaniu aksjalnym, w sposób zapewniający jednoczasowe zbieranie danych w całym badanym obszarze (bez przesuwu stołu ) w polu widzenia w osi Z o długości min 12 cm |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatyczną detekcję arytmii i wykonywanie badań pacjentom na nią cierpiącym | TAK |  | Automatyczna detekcja arytmii i w przypadku jej wystąpienia zablokowanie ekspozycji i wykonanie powtórnej ekspozycji po powrocie rytmu serca do normalnego rytmu – 0 pkt Automatyczna detekcja arytmii i w przypadku jej wystąpienia kontynuowanie badania poprzez zmianę trybu pracy z prospektywnego na retrospektywny – 10 pkt |

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 26

Dotyczy pkt. VIII.1 (Konsole lekarskie 3 szt) Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

W tym punkcie Zamawiający wymaga:

|  | Niezależna od tomografu komputerowego konsola dwumonitorowa o przekątnej kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat nie mniejszą niż 19” lub pojedynczym monitorem o przekątnej >27” | TAK |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pkt. VIII serwer aplikacji wraz z 3 konsolami zależnymi? Proponowane przez nas rozwiązanie zapewni dostęp do pracy wzakresie aplikacji wymaganych zapisami pkt. VIII oraz IX 3 jednoczesnym użytkownikom w sposób płynny i bez niepotrzebnych spowolnień.

Czy Zamawiający potwierdza, że w pkt. VIII.1 wymaga zaoferowania monitorów diagnostycznych, spełniających wymogi Rozporządzenia w tym zakresie?Brak takiego doprecyzowania może prowadzić do zaoferowania zwykłych monitorów biurowych?

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 27

Dotyczy pkt. X. (Wymagania instalacyjne) Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

Czy Zamawiający uzupełni SWZ o parametr oceniany o następującym brzmieniu:?

|  | Maksymalna wymagana przez producenta moc przyłączeniowa systemu tomografii komputerowej w trybie rzeczywistej pracy diagnostycznej w zakresie zgodnym z wymogami Załącznika nr 3, wraz z urządzeniami zapewniającymi jego prawidłowe funkcjonowanie (np. system chłodzenia)w potwierdzona w oficjalnych materiałach producenta | podać |  | > 140 kVA - 0 pkt., < 140 kVA - 20 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy wskazać, że parametr ten jest bardzo istotny z punktu widzenia Użytkownika ze względu na koszty utrzymania i eksploatacji systemu, a także rosnące ceny energii.

Odp: Zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 28

Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach świadczonego przez Wykonawcę serwisu gwarancyjnego, będzie wymagał dostarczenia wyłącznie nowych, oryginalnych części zamiennych, pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na rynek RP.

Jako autoryzowany serwis Producenta, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem usługi serwisu przez podmioty nieuprawnione. Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia wiąże się z nie wypełnieniem instrukcji jego użytkowania. Przekłada się to na brak ciągłości bezpiecznego użytkowania Sprzętu i ryzyko powstania incydentów medycznych. Jednocześnie, powyższe wyłącza odpowiedzialność Producenta za Sprzęt i jego funkcjonowanie.

Odp: Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 29

Dotyczy wizji lokalnej

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w związku z wyznaczeniem terminu wizji lokalnej pomieszczeń, przypadającego po ustawowym terminie na składanie wnioskówz prośbą o wyjaśnienia dot. przedmiotu niniejszego zamówienia, Zamawiający odpowie na pytania Wykonawców z tego zakresu, pomimo ich wpłynięcia do Zamawiającego po ustawowym terminie.

Odp: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia tomografuwraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany przez Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze.

Wykonawca wskazuje, że tylko takie zapisy SWZ zagwarantują Zamawiającemu nabycie pełnoprawnego urządzenia, którym będzie mógł następnie swobodnie dysponować.

Powyższa okoliczność będzie miała szczególne znaczenie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego. Wówczas, Zamawiający będzie zobowiązany wszcząć postępowanie na obsługę serwisową sprzętu w kolejnych latach. W celu należytego świadczenia tej usługi, wybrany wykonawca będzie musiał uzyskać pełny dostęp do urządzenia. W przypadku więc gdy Zamawiający nie będzie dysponentem niezbędnego oprogramowania oraz kodów serwisowych, na zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji znajdzie się dostawca sprzętu wyłoniony w przedmiotowym Postępowaniu. Tylko on bowiem będzie posiadał wszelkie niezbędne oprogramowanie, kody i dostępy serwisowe. To zaś w istocie uniemożliwi przeprowadzenie konkurencyjnego postępowania na pogwarancyjną obsługę serwisową sprzętu – w szczególności, w sytuacji, w której od wykonawców będzie wymagane zawieraniedodatkowo odrębnych umów licencyjnych z producentem sprzętu.

W ocenie Wykonawcy, taką sytuację należałoby uznać za niedopuszczalne uzależnienie się Zamawiającego od podmiotu prywatnego, który dostarczy tomografw przedmiotowym Postępowaniu. Należy przy tym wskazać, że problem ten, zwany vendor lock-in, nie jest obcy rynkowi zamówień publicznych w Polsce. Wręcz przeciwnie, jego powszechność na rynku usług informatycznych spowodowała wydanie przez Urząd Zamówień Publicznych Rekomendacji dla Zamawiających, w której czytamy, że „przyczyną opisanego tu zjawiska jest powstanie „uzależnienia” zamawiającego od pierwotnego wykonawcy systemu lub producenta sprzętu lub oprogramowania gotowego uniemożliwiające nabycie niezbędnych usług lub dostaw w trybach konkurencyjnych. Uzależnienie to jest w dużej mierze konsekwencją niewłaściwego przygotowania postępowania i udzielenia zamówienia publicznego”.

Jako receptę na rozwiązanie tego problemu, UZP rekomenduje m.in. zobowiązanie wykonawców w umowie do wydania kodów oraz pełnej dokumentacji technicznej systemu (urządzenia), jak również wyczerpujące uregulowanie kwestii ewentualnego przeniesienia na zamawiającego autorskich praw majątkowych do dostarczanego systemu lub praw do licencji (sublicencji) oprogramowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu (urządzenia).Warto przy tym zaznaczyć, że problematyka ta była już poruszana również w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 12 grudnia 2017 roku, sygn. akt KIO 2506/17, Izba stwierdziła, że „nabycie  praw  autorskich  majątkowych  do  specyfikacji  interfejsów  nie  prowadzi do  wyeliminowania  konkurencji na rynku właściwym, wręcz przeciwnie stanowi możliwość dla innych podmiotów zaistnienia na tym rynku. Izba podziela także pogląd Zamawiającego, że niezagwarantowanie sobie korzystania z utworów w określony sposób niewątpliwie może utrudnić  udzielenie  w  przyszłości  zamówień  innym  wykonawcom  niż  dotychczasowemu”.

Jednocześnie, Wykonawca zwraca uwagę, że choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że pozyskanie wraz z tomografempełnego oprogramowania oraz wszelkich kodów i dostępów serwisowych może rodzić dodatkowe, znaczące koszty po stronie Zamawiającego, to byłoby to nieuprawnione uproszczenie tej kwestii.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której Zamawiający nie będzie dysponował niezbędnym oprogramowaniem w chwili wygaśnięcia gwarancji, to wszyscy wykonawcy zainteresowani świadczeniem usługi serwisowej tomografu, będą zmuszeni nabyćje od producenta we własnym zakresie. Wydatki te (w szczególności koszt zawarcia odrębnej umowy licencyjnej) znajdą oczywiście odbicie w cenach zaoferowanych przez wykonawców w postępowaniu na świadczenie usług serwisowych, których koszt znacząco wzrośnie.

Innymi słowy, wydatki Zamawiającego związane z utrzymaniem tomografuw całym cyklu życia urządzenia będą dużo wyższe.

W tym kontekście, należy zaś zwrócić uwagę, że Zamawiający, jako dysponent środków publicznych, podlega ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, przy zachowaniu zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.Zgodnie zaś z wyrokiem KIO z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt KIO 1913/18 dotyczącym właśnie obsługi serwisowej aparatury medycznej, „możliwość zakupu serwisu pogwarancyjnego po jak najniższej cenie leży niewątpliwie w interesie zamawiającego (i finansów publicznych)”.

Podsumowując, w ocenie Wykonawcy, jedynie nabycie przez Zamawiającego urządzenia wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami i dostępami serwisowymi, a następnie dzięki temu przeprowadzenie konkurencyjnej procedury na pogwarancyjny jego serwis, można uznać za wyraz zastosowania wskazanej reguły w praktyce.

Na marginesie, Wykonawca wskazuje, że dalsze oszczędności dla Zamawiającego może przynieść również m.in. stosowanie części zamiennych innych niż te produkowane przez producenta. Jak bowiem wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku, sygn. akt KIO 153/11, z przepisów ustawy o wyrobach medycznychnie wynika utrata certyfikatu zgodności CE dla całego produktu w wypadku użycia części zamiennej innej niż producenta, zwłaszcza jeśli niniejsza część ma także certyfikat zgodności CE, do tego jest dedykowana dla tomografukomputerowegodanego producenta.

Uzyskanie informacji w powyższym zakresie ma dla Wykonawcy szczególnie istotne znaczenie – umożliwi mu bowiem złożenie oferty lepiej dostosowanej do potrzeb i wymagań Zamawiającego.

Podsumowując, Zamawiający może wymagać aby aparat oraz wszystkie oferowane urządzenia pozbawione były haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu i urządzeń przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie haseł, kodów serwisowych, itp., załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji – dotyczy kompletnego przedmiotu zamówienia.

Poniżej przedstawiamy przykładowy zapis w SWZ, stosowany przez Zamawiających w projektach umowy:

Sprzedawca bezwzględnie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego) że Sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § … ust. … jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym w szczególności kodów serwisowych które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę Sprzętu przez inny niż Sprzedawca podmiot w przypadku niekorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Sprzedawcy - na ryzyko Sprzedawcy. Sprzedawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody serwisowe lub odblokuje urządzenie umożliwiając Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych i naprawę. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych.

ODP. Zmodyfikowano wzór umowy

Prosimy o informację, czy w wycenie robót budowlanych należy ująć prace związane z wykończeniem / wymianą sufitów? Jeżeli tak, proszę o określenie zakresu i parametrów.

Odp: Wymiana płyt sufitowych oraz opraw oświetleniowych

1. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, pkt I.5.

Szerokość detektora jest ściśle związana z ilością rzędów które posiada. Im więcej rzędów tym większa jego szerokość. Pragniemy zauważyć, że wymagana w tym punkcie minimalna szerokość detektora 3,8 cm jest charakterystyczna dla klasy tomografów 64-rzędowych, gdzie zawiera się ona w przedziale wartości

| Producent | Model | Szerokość detektora |
| --- | --- | --- |
| Siemens | Somatom Go.Top | 3,8 cm |
| Philips | Incisive 128 | 4,0 cm |
| GE | Revolution EVO | 4,0 cm |

Tak więc parametr ten nie jest spójny wymaganiami punktu I.4 który wymaga zaoferowania tomografu minimum 128-rzędowego, a więc tomografu o 2x szerszym detektorze. W związku z powyższym prosimy o ujednolicenie całości zapisów i w przypadku podtrzymania wymagania zaoferowania tomografu 128-rzędowego podniesienie wymaganej minimalnej szerokości detektora do min 8 cm, lub w przypadku utrzymania tej szerokości wyrażenie zgody na zaoferowanie tomografu minimum 64-rzędowego.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

2. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, pkt I.2.

W związku z tym, że w trakcie akwizycji powstaje zbiór danych surowych, z którego dopiero w procesie rekonstrukcji powstają warstwy, które ocenia lekarz radiolog, prosimy o poprawę brzmienia tego parametru na:

„System zapewniający (w trakcie jednego pełnego obrotu układu lampa rtg – detektor) akwizycję minimum 128 indywidualnych zrekonstruowanych warstw dla skanu spiralnego i sekwencyjnego”

Odp.: Zgodnie z SWZ.

3. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, pkt I.6.

Im większy otwór gantry tym większy komfort pacjenta i zmniejszenie efektów klaustrofobii. Czy Zamawiający zechciałby wprowadzić ocenę punktową za zaoferowanie większego otworu gantry?

Proponujemy wprowadzenie punktacji

| 6 | Średnica otworu gantry[cm] | ≥ 70 cm | < 80 cm – 0 pkt >= 80 cm – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- |

Odp.: Zgodnie z SWZ.

4. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, pkt II.4.

Prosimy o dopuszczenie i o punktowanie równoważnej technologii do automatycznego pozycjonowania pacjenta na podstawie określonej w protokole badania referencyjnej pozycji anatomicznej (min. 3 pozycje). Oferowany przez nas system pozycjonowania jest szybszy i bardziej automatyczny od opisanego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, pkt II.4.

Prosimy o dopuszczenie i punktowanie równoważnej technologii trybu badań nagłych, który nie wymaga wpisywania danych pacjenta i automatycznie dobiera parametry badania, a dzięki technologii Smart Trauma włącza priorytet rekonstrukcji dla badań pourazowych oraz prospektywne reformatowanie MPR w celu przyspieszenia procesu rekonstrukcji obrazów.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

6. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, pkt V.2.

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego składającego się z dwóch technologii Smart Track pozwalającej na sprzętowe i programowe śledzenie wiązki promieniowania rtg, minimalizując dawkę emitowaną do pacjenta oraz Soft Shutter, który pozwala na zredukowanie nadmiarowej dawki w skanach spiralnych bazując na zaawansowanym algorytmie rekonstrukcji skanów spiralnych polegającym na inteligentnym zbieraniu danych, który przypisuje podczas projekcji wstecznej odpowiednie poziomy dla poszczególnych pozycji wiązki. Oferowane przez nas rozwiązania dają ten sam efekt pozwalając na redukcję promieniowania poza obszarem skanowania.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, pkt III.7.

Szybkość skanowania spiralnego jest ściśle związana z szerokością detektora, prędkością obrotu i współczynnikiem spirali. Wymagana przez Zamawiającego szybkość 120 mm/s jest charakterystyczna dla tomografów 64-rzedowych. Można to prosto policzyć ze wzoru

Szerokość detektora = ( szybkość skanu spiralnego * czas obrotu lampy) / współczynnik spirali

Tak więc szerokość detektora dla tej szybkości przy wymaganych pozostałych parametrach (czas obrotu 0,5s i pitch 1,5) wynosi = (120 mm/s * 0,5s) / 1,5 = 40 mm czyli wartość charakterystyczna dla detektorów 64-rzędowych.

Tak więc parametr ten nie jest spójny wymaganiami punktu I.4 który wymaga zaoferowania tomografu minimum 128-rzędowego, a więc tomografu o 2x szerszym detektorze, a więc i też większej szybkości skanu spiralnego. W związku z powyższym prosimy o ujednolicenie całości zapisów i w przypadku podtrzymania wymagania zaoferowania tomografu 128-rzędowego podniesienie wymaganej minimalnej szybkości skanu spiralnego do min 300 mm/s oraz wprowadzenie punktacji za zaoferowanie jak największej szybkości skanu spiralnego:

| 7 | Maksymalna szybkość skanu spiralnego [mm/s] | ≥ 300 mm/s | < 400 mm/s - 0 pkt ≥ 400 mm/s - 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- |

lub w przypadku utrzymania tej szybkości wyrażenie zgody na zaoferowanie tomografu minimum 64-rzędowego.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

8. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, pkt III.10.

Prosimy o dopuszczenie i punktowanie równoważnej technologii tj cyfrowego pochylenie gantry. To innowacja w technologii rekonstrukcji obrazu, która pozwala klinicystom odtworzyć pochylony widok do 30 stopni bez konieczności fizycznego przechylania gantry. Cyfrowe pochylenie wykorzystuje nowatorską technologię ponownego próbkowania w potoku rekonstrukcji, aby zmapować pionowe próbki danych na określony przez użytkownika kąt pochylenia. Badania z cyfrowym przechylaniem są bardziej wydajne, ponieważ technicy mogą konfigurować cały przepływ pracy ze swojej konsoli bez potrzeby wielokrotnych podróży między konsolą operatorską a panelem na gantry. Dodatkowo dzięki

spiralnej akwizycji klinicyści dodatkowo mogą skorzystać w razie potrzeby z takich narzędzi przetwarzania końcowego i wizualizacji jak renderowania objętości VR, formatowania wielopłaszczyznowego (MPR) i zakrzywionych widoków MPR.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

9. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, pkt III.13.

Wymagany przez Zamawiającego czas pełnego obrotu 0,5s jest charakterystyczny dla tomografów 16 lub 64-rzedowych, na których nie wykonuje się badań serca. Tomografy o detektorach min. 128 rzędowych posiadają czasy obrotu lampy na poziomie 0,25-0,28s.

| Producent | Model | Czas pełnego obrotu lampy |
| --- | --- | --- |
| Siemens | Force | 0,25 s |
| Philips | Revolution CT | 0,28s |
| Canon | Aquilion One Genesis | 0,275 |

W związku z powyższym prosimy o ujednolicenie całości zapisów i w przypadku podtrzymania wymagania zaoferowania tomografu 128-rzędowego podniesienie wymaganej czasu pełnego obrotu układu(ów) lampa detektor [s] do 0,28s, lub w przypadku utrzymania tego czasu obrotu wyrażenie zgody na zaoferowanie tomografu minimum 64-rzędowego.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

10. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, pkt VII.5.

W nowoczesnych systemach obrazy DICOM rzadko są drukowane bezpośrednio z tomografu. Drukowanie obrazów odbywa się albo z systemu PACS/RIS albo z konsol opisowych. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie systemu, który obsługuje klasę DICOM Print z poziomu stanowiska opisowego, a nie tomografu. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

11. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, pkt III.3.

Prosimy o wykreślenie tego punktu. Zamawiający wymaga podania szybkość chłodzenia lampy bez odniesienia się do jej pojemności cieplnej. Na rynku są systemy o dużej szybkości chłodzenie i małej rzeczywistej pojemności cieplnej lampy oraz systemy o dużej pojemności cieplnej i małej szybkości chłodzenia. W przypadku niskodawkowych systemów o szerokim detektorze, a takie systemy są przedmiotem zamówienia, które wykonują badania w bardzo krótkim czasie, szybkość chłodzenia anody lampy, tak jak i jej pojemność cieplna nie ma większego znaczenia. Tego typu systemy badają poszczególne anatomie w czasie poniżej jednej sekundy więc parametry cieplne lamp są mało istotne. Obecne wymaganie w nieuzasadniony sposób premiuje systemy o dużej rzeczywistej szybkości chłodzenia, które w odróżnieniu od systemów o dużej pojemności cieplnej lampy, wymagają bardzo dużej szybkości chłodzenia. Wykreślenie tego parametru spowoduje równe traktowanie poszczególnych wykonawców niezależnie od zastosowanej technologii.

Odp.: Zamawiający wykreśla niniejszy parametr.

12. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, pkt XIII.13.

Pragniemy zauważyć, że tomografy min. 128 rzędowe skanują poszczególne anatomie w czasie poniżej jednej sekundy, a najdłuższym etapem badania jest zapisanie i rekonstrukcja zebranych danych. Dlatego też prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „UPS Pozwalający w sytuacji zaniku prądu na dokończenie badań i bezpieczne wyłączenie tomografu” Zamawiający rozumie wyposażenie systemu w UPS do podtrzymania zasilania konsoli operatorskiej, który w przypadku zaniku zasilana pozwoli zapisać zebrane dane, bezpiecznie zakończyć ten etap badania i wyłączyć tomograf.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

13. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, pkt VII.12, VII.13. XI.1, XI.4

Pragniemy zauważyć, że posiadany przez Zamawiającego wstrzykiwacz kontrastu Ulrich jest nowym wstrzykiwaczem, który posiada sprzężenie klasy IV jedynie z tomografami firmy Siemens. De facto wymagania opisane w parametrach VII.12, VII.13. XI.1, XI.4 zmuszają pozostałych producentów do zaoferowania nowego wstrzykiwacza, co powoduje że obecnie używane całkiem nowy wstrzykiwacz nie będzie dalej użytkowany.

Dlatego też prosimy zamiast wymaganego sprzężenia opisanego w niniejszych punktach dopuszczenie pozostawienie obecnego wstrzykiwacza i zintegrowanie go z tomografem poprzez funckję SmartPrep z dynamicznym wyzwalaniem. SmartPrep umożliwia monitorowanie wzmocnienia kontrastowego w czasie rzeczywistym w obszarze zainteresowania i wybór trybu automatycznego uruchomienia skanowania w chwili, gdy wzmocnienie kontrastowe osiągnie wymagany poziom w wybranym obszarze zainteresowania (ROI).

Odp.: Zgodnie z SWZ

14. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, pkt VIII.11

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymagana wirtualna endoskopia ma być dostępna we wszystkich rodzajach struktur tj dla górnego odcinka pokarmowego pacjenta , jelita grubego, tchawicy oraz oskrzeli, naczyń wieńcowych czy zastawek serca oraz pozostałych naczyń?

Brak doprecyzowania w tym zakresie może spowodować, że Zamawiający otrzyma np. tylko wirtualną ednoskopię jelita grubego.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

15. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, pkt III.7.

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymagana szybkość skanowania spiralnego ma być dostępna w pełnym wymaganym polu skanowania i obrazowania 50 cm, zgodnie z punktem I.7?

Brak tego potwierdzenia może spowodować, że Zamawiający może otrzymać tomograf, który będzie oferował dużą szybkość jedynie w małym polu widzenia, dla drobnych struktur, a w przypadku badań wieloodcinkowych, politraumy, które wykonywane są w polu 50 cm, szybkość ta będzie niedostępna.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

16. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, pkt IX.12.

Czy Zamawiający może potwierdzić, że niniejsze oprogramowanie do oceny pacjentów z COVID’19 ma automatycznie segmentować, wyliczać i podawać udział procentowy min. 3 podstawowych zmętnień występujących w przebiegu choroby COVID’19 tj zmętnień GGO – zagęszczeń o charakterze „mlecznej szyby” (ground-glass opacities), zmętnień CPP - zagęszczeń siateczkowych o charakterze „kostki brukowej” (CPP - crazy-paving patern), zmętnień PNC – zagęszczeń skonsolidowanych (PNC - peripheral nodular consolidation)?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

17. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, pkt III.8.

Wszystkie nowoczesne tomografy komputerowe wiodących firm posiadają tomografy o dostępnym napięciu w protokole klinicznym 70kV. Wynika to z tego, że im mniejsze napięcie tym mniejsza dawka pochłaniana przez pacjenta. Jest to szczególnie ważne w badaniach pediatrycznych lub badaniach perfuzyjnych wymagających wielokrotnego skanowania tej samej anatomii pacjenta. Wymaganie zaledwie 80 kV (które jest dostępne od lat 80tych) nie uwzględnia więc światowego trendu do obniżania napięcia w celu ochrony pacjentów przed skutkami promieniowania podczas badania.

Pragniemy zauważyć, że firma Siemens wprowadziła napięcie 70 kV nawet w swoich aparatach 32-rzędowych (model Somatom Go.All), a firma Philips również w aparatach 16-rzędowych (w modelu Access CT).

W związku z powyższym prosimy o zmianę niniejszego wymagania na:

| 8 | Minimalne napięcie możliwe do wykorzystania w protokole klinicznym | ≤ 70 kV | < 70 kV - 10 pkt 70 kV - 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- |

Odp.: Zgodnie z SWZ.

18. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, pkt IX.

Czy Zamawiający zechciałby wprowadzić do oceny technicznej następujące oprogramowania, które ułatwią lekarzowi radiologowi ocenę badań TK:

W zakresie diagnostyki onkologicznej

| 18 | Oprogramowanie pozwalające na automatyczne wykrywanie i unikanie zmian chorobowych zachodzących na siebie. | Tak/Nie | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Oprogramowanie do automatycznego obliczanie obciążenia guzem płata, segmentu lub całej wątroby. | Tak/Nie | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |

W zakresie diagnostyki serca

| Oprogramowanie do wyodrębniania, renderowania i wyświetlania modeli objętościowych 3D wsierdzia w celu obliczenia frakcji wyrzutowej |  | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Oprogramowanie automatycznie wykrywające ściany wsierdzia i nasierdzia w celu analizy ruchu, grubości i pogrubienia ścian oraz masy mięśnia sercowego z możliwością przeprowadzania analizy objętościowej dla wszystkich jam serca |  | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 22 | Oprogramowanie do automatycznego obliczania objętości lewego przedsionka z wyłączeniem żyły płucnej. |  | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 23 | Oprogramowanie umożliwiające 1-kliknięciem wizualizację ruchu ścian z obrazami osi krótkiej w orientacji podstawnej, pośredniej i dystalnej, wraz z dwujamowym widokiem osi długiej. |  | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 24 | Oprogramowanie do tworzenia przezroczystego modelu serca i umożliwiające wizualizację tętnic wieńcowych względem jam serca, z możliwością stopniowego usuwania jam |  | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 25 | Możliwość uwidocznienia tętnic wieńcowych w prezentacji typu IVUS (wewnątrznaczyniowe badanie ultrasonograficzne) z oceną morfologii i lokalizacji blaszki miażdżycowej. |  | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 26 | Oprogramowanie do automatycznego wykrywanie wszystkich jam serca we wszystkich fazach |  | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |

Odp.: Zgodnie z SWZ.

19. Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – formularz cenowy, wymóg: „Zamawiający wymaga integracji urządzeń (TK, stacji lekarskich/serwera aplikacyjnego) do systemu PACS/RIS posiadanego przez Zamawiającego -pełna integracja z systemem RIS/PACS posiadanym przez zamawiającego. Oferent musi dostarczyć Moduł Komunikacji DICOM 3.0 (z niezbędnymi licencjami w tym licencjami PACS/RIS) realizujący pełną komunikację aparatu z systemem PACS/RIS. Obecnie posiadany systemem klasy PACS (producent AGFA, nazwa systemu Impax 6) lub wymaganiami zgodnymi z systemem który zostanie wybrany w postepowaniu na Ujednolicenie Systemów HIS oraz ERP - http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?id=51599”

- a) Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści powyższego zapisu, a w szczególności podania producentów systemów wymienionych powyżej z którymi należy zintegrować dostarczany aparat TK oraz stacje lekarskie/serwer aplikacyjny. W szczególności chodzi o systemy RIS i HIS.

Koszt integracji i licencji różni się w zależności od producenta powyższych systemów. Bez posiadania wiążącej informacji na temat systemów, z którymi należy się zintegrować, nie można wycenić integracji, którą należy wykonać również ze strony tych systemów.

- b) Dodatkowo, co Zamawiający rozumie przez Moduł Komunikacji DICOM 3.0? Aparaty, serwery i stacje aplikacyjne, systemy PACS komunikują się po DICOM bez dodatkowych, osobnych modułów komunikacyjnych. Prosimy o wyjaśnienie co poza tym ten moduł miałby robić i czy w przypadku komunikacji bezpośredniej również jest przez Zamawiającego wymagany?

Odp: W CHWILI OBECNEJ INTEGRACJA BĘDZIE SIĘ ODBYWAĆ Z SYSTEMEM KTÓREGO DOSTACĄ JEST AGFA – ZGODNIE Z INFORMACJĄ W SWZ. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OBOWIĄZUJĄCEGO STANDARDU DICOM

20. Czy Zamawiający przewiduje wizję lokalną?

Odp.: Tak.

21. W zwązku z tym, że załączony rzut pomieszczeń jest nieczytelny. Prosimy o o udostępnienie rzutu w lepszej jakości. Jeżeli Państwo dysponujecie plikiem dwg. Prosimy o udostępnienie. Jeżeli nie prosimy o udostępnienie rzutu z wymiarowaniem.

Odp.: Tak.

22. Prosimy o udostępnienie przekroju pomieszczenia wraz z wysokością konstrukcji/ podciągu oraz wysokością sufitu podwieszanego jeżeli istnieje.

Odp.: Zamawiający nie posiada.

23. Prosimy o określenie długości drogi przewozu demontowanego tomografu (poziomej oraz pionowej) do miejsca jest zmagaznowania. Prosimy o załączenie rzutów wraz z wymiarami ewentualnych przewężeń korytarza i drzwi.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

24. Prosimy o potwierdzenie, że strop przeznaczony do zmagazynowania zdemontowanego sprzętu będzie miał odpowiednią wytrzymałość. \

Odp.: Tak.

25. Prosimy o wskazanie wymiarów drzwi windy przeznaczonej do transportu urządzenia (zwykle drzwi są mniejsze niż kabina).

Odp.: Zgodnie z SWZ.

26. Prosimy o przyporządkowanie podanych wymiarów kabiny windy kolejno do wymiarów: szerokość, długość, wysokość.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

27. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza dostawę systemu przez otwarcie ściany zewnętrznej?

Odp.: Nie.

28. Prosimy o potwierdzenie, że droga transportu sprzętu zostanie przez Zamawiającego przygotowana w zakresie zapewnienia jej odpowiedniej nośności celem wprowadzenia systemu, wymiarów (usunięcie przeszkód na czas realizacji transportu).

Odp.: Zgodnie z SWZ.

29. Prosimy o przekazanie oporności istniejącej linii zasilającej.

Odp.: Impedancję pętli zwarcia dla obwodu roboczego: L1-PEN – 0,07Ω L2-PEN – 0,08Ω L3-PEN – 0,07Ω

30. Prosimy o określenie wymiarów drzwi podlegających wymianie.

Odp.: Po stronie Wykonawcy.

31. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Wykonawca ma przewidzieć wymianę drzwi ochronne rtg czy zwykłe?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

32. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Wykonawca ma przewidzieć wymianę drzwi wyposażonych w napędy (automatyczne) czy otwierane ręcznie?

Odp.: Automatycznie.

33. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje wymiany instalacji elektrycznej drzwi które wskazano do wymiany. Czy istniejące drzwi mają napęd elektryczny czy otwierane są ręcznie i istnieje instalacja zasilająca te elementy?

Odp.: Drzwi otwierane automatycznie.

34. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy poszerzania istniejących otworów drzwiowych.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

35. Prosimy o wskazanie zakresu prac jaki należy wykonać w zakresie prac instalacyjnych wentylacji dla pomieszczeń pracowni tomografu komputerowego.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

36. Prosimy o przekazanie rysunków instalacji wentylacji obecnie funkcjonującej wraz z protokołami badań jej sprawności.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

37. Prosimy o przekazanie rysunków wskazujących miejsce przeznaczone do montażu jednostki zewnętrznej klimatyzacji dla pracowni tomografu komputerowego.

Odp.: W miejscu istniejącej na elewacji budynku.

38. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy montażu klimatyzacji z konkretnym rodzajem czynnika chłodniczego? Czy pozostawia tą kwestię do decyzji Wykonawcy.

Odp.: R410 lub R32

39. Prosimy o informację czy możliwe jest wykorzystanie istniejącej konstrukcji wsporczej dla jednostki zewnętrznej klimatyzacji.

Odp.: Tak.

40. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wykonania prac konstrukcyjnych w tym między innymi wzmocnienia konstrukcji stropu.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

41. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje do Wykonawcy wykonania nowych wykładzin tylko antyelektrostatycznych a nie prądoprzewodzących.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

42. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje wymiany okna lub drzwi ochronnych RTG jeśli istniejąca stolarka będzie spełniała wymogi ochrony radiologicznej.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

43. Prosimy Zamawiającego o podanie informacji w zakresie ilości planowanych akwizycji w tygodniu.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

44. Prosimy o informację jakiego typu jest strop pod pomieszczeniami pracowni TK.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

45. Prosimy o informację jakiego typu jest strop nad pomieszczeniami pracowni TK.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

46. Prosimy o przekazanie informacji dotyczących instniejących osłon stałych: ścian, drzwi, okna, stropów górnego i dolnego oraz przekazanie archiwalnego projektu osłon stałych rtg, w celu weryfikacji konieczności montażu dodatkowych osłon w pracowni.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

47. Prosimy o przekazanie przekroju budynku w miejscu pracowni tomografu oraz wskazanie pomieszczeń sąsiadujących z określeniem ich funkcji.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

48. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga jedynie od Wykonawcy uzyskania zgody na pracę z aparatem.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

49. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pojawienia się czynników mających wpływ na przedłużenie się przestoju działania pracowni powyżej 21 dni, leżących po stronie Zamawiającego lub wynikających z sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć Wykonawca nie zostanie obciążony kosztami przestoju.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

50. Prosimy o potwierdzenie, że przekazana dokumentacja w ciągu 14 dni od podpisania umowy nie musi zawierać dokumentu zatwierdzającego projekt osłon. Procedura administracyjna uniemożliwia złożenie tego dokumentu we wskazanym przez Państwa terminie.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

51. Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniu badań istnieje umywalka, wymagana prawem.

Odp.: Tak.

52. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie prac budowlanych/ dostosowawczych, które należy wykonać poza pomieszczeniem pracowni TK przed przejęciem pracowni TK do demontażu urządzeń.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje.

53. W związku z obowiązującymi terminami administracyjnymi dotyczącymi uzyskania zgody na pracę z aparatem informujemy, że przerwa 21 dni w działaniu pracowni może być zachowana ale tylko w zakresie czasu trwania prac adaptacyjnych i instalacyjnych systemu, złożenia wniosku do WSSE w celu uzyskania zgody na pracę z aparatem. Prosimy o wyłączenie z w/w terminu czasu działania WSSE w zakresie udzielenia zgody na pracę z aparatem oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie użytkowania systemu z udziałem pacjentów. Wykonawca nie ma wpływu na sprawność działania WSSE i wydania w/w zgody.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

54. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach terminu realizacji Zamawiający wymaga jedynie wstępnego szkolenia podstawowego z obsługi aparatu TK. Szkolenia aplikacyjne zostaną wykonane w późniejszym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie o uzyskaniu zgody na eksploatację aparatu.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

55. Prosimy o potwierdzenie, że będzie możliwość dojazdu do budynku samochodu z dostawą urządzenia – samochód typ SOLO lub TIR oraz wyłączenie placu do rozładunku dostawy około o wymiarach 30 x 20 m.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

56. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku istnienia ograniczeń wjazdu do miejsca dostawy Zamawiający wyrazi zgodę lub uzyska własnym staraniem zgodę na przejazd/ dojazd trasportu?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje.

57. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi drogę transportu urządzenia od placu rozładunku do pomieszczenia pracowni tomografu komputerowego.

Odp.: Odp.: Zgodnie z SWZ.

58. Czy niezbędne będzie poniesienie opłat związanych z realizacją dostawy i instalacji urządzenia, robót budowlanych między innymi dotyczącymi parkowania pojazdów, zużycia energii elektrycznej, ochrony w przypadku wejścia na teren obiektu, itp.? Jeżeli tak. Prosimy o podanie wysokości tych opłat.

Odp.: Nie.

59. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wykonania przez Wykonawcę: oświetlenia, oświetlenia awaryjnego, systemu SSP, instalacji teleinformatycznej, kontroli dostępu.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

60. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie wykona identyfikację wizualną (tabliczki informacyjne, naklejki, tablice ostrzegawcze itp.) dla pomieszczeń TK, sterowni.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

61. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający będzie dysponował odpowiednimi licencjami umożliwiającymi podłączenie zamawianej aparatury medycznej do systemu PACS/RIS i zakup licencji leży po stronie Zamawiającego.

Odp.: Aparat ma być w pełni zintegrowany z systemem pacs/ris przez wykonawcę – łącznie z dostarczeniem niezbędnych licencji.

62. Czy Zamawiający posiada BMS? Jeżeli tak to prosimy o podanie listy zmiennych, które mają być zintegrowane z tym systemem z zakresu dostawy Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie posiada.

63. Czy Zamawiający będzie dysponował łączem internetowym (o przepustowości min. 2Mbit/sec) w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki?

Odp.: Tak.

64. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dostawca sprzętu diagnostycznego zastosował szyfrowane łącze serwisowe typu IPSec VPN?

Odp.: Tak.

65. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wydłuży czas realizacji w sytuacji, gdy nie będzie w stanie przekazać Wykonawcy do realizacji w wymaganym/ uzgodnionym terminie lub infrastruktura po stronie Zamawiającego do uruchomienia urządzeń nie będzie umożliwiała zakończenia realizacji umowy.

Odp.: Zgodnie SWZ

66. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający zapewni odpowiednie warunki magazynowe do przechowywania systemu TK w przypadku gdy pomieszczenia pracowni do adaptacji nie będą gotowe w umówionym wcześniej terminie.

Odp.: Nie.

67. Prosimy o potwierdzenie faktu, iż Zamawiający w ramach zadania na dostarczenie urządzenia nie oczekuje wykonania szczegółowych pomiarów obciążenia sieci zasilającej za pomocą analizatorów parametrów sieci wraz z archiwizacja danych.

Odp.: Nie oczekuje.

68. Proszę o wskazanie wysokości kosztów diagnostyki obrazowej jakie może ponieść Szpital wynikające z przestoju pracowni TK.

Odp: Zamawiający nie jest określić precyzyjnego kosztu, albowiem posiada umowy zabezpieczenia z innymi podmiotami leczniczymi. Tabele poniżej przedstawiają poszczególne ceny jednostkowe oraz koszty transportu. Korzystanie z usług w ramach danej umowy jest uzależnione od dostępności świadczeń tzn. Zamawiający będzie kierował pacjentów na badania w zależności od rodzaju badania oraz możliwości ich faktycznego wykonania w niezbędnym terminie przez dany podmiot. W ramach kosztów Wykonawca powinien uwzględnić również koszty transportu. Każdy z podmiotów, z którymi Zamawiający posiada umowę ma siedzibę na terenie Poznania.

| Umowa 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nazwa badania | koszt | Uwagi |
| 1 | TK bez sc | 250,00 zł | pracownia nie jest czynna całodobowo |
| 2 | TK z sc | 300,00 zł |  |
| Umowa 2 |  |  |  |
| 1 | Badanie głowy bez kontrastu | 330,00 zł | badanie wykonane w sobotę, niedziele i święta - dodatkowa odpłatność +50% badanie wykonane w nocy +100% |
| 2 | Badanie głowy z kontrastem | 395,00 zł |  |
| 3 | Badanie jamy brzusznej | 495,00 zł |  |
| 4 | Badanie jamy brzusznej z miednicą | 795,00 zł |  |
| 5 | Badanie miednicy | 495,00 zł |  |
| 6 | Badanie angiograficzne | 640,00 zł |  |
| 7 | Badanie kostne/zatoki, kręgosłup, biodro, kolano, nadgarstek | 320,00 zł |  |
| 8 | badanie klatki piersiowej | 495,00 zł |  |
| 9 | Densytometria | 235,00 zł |  |
| 10 | Perfuzja | 620,00 zł |  |
| 11 | TK naczyń serca | 800,00 zł |  |
| 12 | Kontrast | 65,00 zł |  |
| UMOWA3 |  |  |  |
| 1 | Badanie komputerowe głowy (angio, przysadka mózgowa) | 300,00 zł | - |
| 2 | Badanie komputerowe głowy (angio, przysadka mózgowa) z kontrastem | 450,00 zł | - |
| 3 | Badanie komputerowe głowy - uszy, twarzoczaszka, kości itp. | 250,00 zł | - |
| 4 | Badanie komputerowe głowy - uszy, twarzoczaszka, kości itp. z kontrastem | 400,00 zł | - |
| 5 | Badanie komputerowe jamy brzusznej (nadnerczy, nadbrzusza, nerek, wątroby) | 350,00 zł | - |
| 6 | Badanie komputerowe jamy brzusznej (nadnerczy, nadbrzusza, nerek, wątroby) z kontrastem | 500,00 zł | - |
| 7 | Badanie komputerowe miednicy mniejszej | 350,00 zł | - |
| 8 | Badanie komputerowe miednicy mniejszej z kontrastem | 500,00 zł | - |
| 9 | Badanie komputerowe klatki piersiowej | 350,00 zł | - |
| 10 | Badanie komputerowe klatki piersiowej z kontrastem | 500,00 zł | - |
| 11 | Badanie komputerowe kręgosłupa (odcinek C, L, Th) | 250,00 zł | - |
| 12 | Badanie komputerowe kręgosłupa (odcinek C, L, Th) z kontrastem | 400,00 zł | - |
| 13 | Badanie komputerowe - kolonoskopia | 700,00 zł | - |
| 14 | Badanie komputerowe serca, tętnic wieńcowych | 700,00 zł | - |
| 15 | Badanie komputerowe szyi (tkanki miękkie, krtań, tchawica, nosogardziel) | 300,00 zł | - |
| 16 | Badanie komputerowe szyi (tkanki miękkie, krtań, tchawica, nosogardziel) z kontrastem | 450,00 zł | - |
| Koszt transportu |  |  |  |
| 1 | w granicach miasta Poznania | 200,00 zł | kwoty nie podlegają sumowaniu w ramach jednego transportu |
| 2 | poza granicami mista Poznania - cena za każdy przejechany km | 7,00 zł |  |

69. W umowie zawarto zapis: Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Z uwagi na okres oczekiwania na aparat oraz założenie wymaganego okresu przerwy działania pracowni TK maksymalnie 21 dni niezasadne jest przejmowanie placu budowy przez Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Prosimy o wprowadzenie zmian do umowy w tym zakresie.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

70. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac projektowych obejmuje sporządzenie tylko niezbędnych opracowań technicznych dla uzyskania ewentualnych zezwoleń związanych z pracami wykonywanymi przez wykonawcę zadania.

Odp.: Tak.

71. Prosimy o informację czy Zmawiający przewiduje montaż sufitów podwieszanych w pracowni?

Odp.: Tak.

72. Prosimy o informację czy Zmawiający przewiduje wymianę oświetlenia, osprzętu elektrycznego w pracowni?

Odp.: Tak.

73. Prosimy o potwierdzenie, że czas realizacji prac adaptacyjnych (21dni) zostanie wydłużony o kolejne 21 dni w przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę wzmocnienia konstrukcji stropu dla posadowienia aparatu TK.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

74. Prosimy o przekazanie projektu istniejącej konstrukcji stropu w pomieszczeniu tomografu komputerowego.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

75. Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od pracowni TK zlokalizowana jest rozdzielnia elektryczna, z której zasilany będzie aparat TK.

Odp.: Długość trasy kablowej pomiędzy pracownią TK a rozdzielnicą główną z której zasilany jest tomograf wynosi ok. 90 m.

76. Prosimy Zamawiającego o informację czy będzie wymagał wymiany zabezpieczeń w rozdzielni elektrycznej dla podłączanego zasilania aparatu TK.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

77. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że instalacja komputerowa, telefoniczna, p.poż. itp. nie podlega modernizacji, wymianie i jest sprawna. W innym przypadku prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac.

Odp.: Zgodnie z SWZ i obowiązującymi przepisami.

78. Prosimy Zmawiającego o informację czy wentylacja w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię TK jest sprawna i spełnia wymogi obowiązujących przepisów?

Odp.: Tak.

79. Jeśli wentylacja nie jest sprawna prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma wykonać nową instalację wentylacji mechanicznej we własnym zakresie?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

80. Jeśli wykonawca będzie miał obowiązek wykonać nową instalację wentylacji we własnym zakresie prosimy o informację, gdzie Zamawiający dopuści posadowienie centrali wentylacyjnej dla pracowni? Czy będzie możliwe montażu centrali wentylacyjnej podwieszanej w pracowni TK? Jeśli nie prosimy o wskazanie miejsca montażu.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

81. Prosimy o potwierdzenie, że instalacja gazów medycznych nie wchodzi w zakres prac. W innym przypadku prosimy o informację w jakiej odległości od pracowni TK znajduje się instalacja gazów medycznych, do której będzie możliwość wpięcia nowej instalacji oraz jakiego typu gazy med. Zmawiający przewiduje w pracowni?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

82. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie postępowania przetargowego Zamawiający nie wymaga dostawy mebli lub innego wyposażenia pracowni (np. rolet okiennych, pojemników na odpady, krzesła itp.).

Odp.: Zgodnie z SWZ.

83. Zwracamy uwagę na rozbieżności zapisów umowy oraz SIWZ w zakresie obowiązków Wykonawcy dotyczący uzyskania zgody na działanie pracowni tomografu komputerowego.

W SIWZ:

pkt. 4. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest m. in. do: 9. Przeprowadzenia wszelkich niezbędnych odbiorów i uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód umożliwiających rozpoczęcie prac z wykorzystaniem Sprzętu Medycznego

W umowie:

§ 1 ust.2 wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej, która to jest niezbędna do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie pracowni tomograficznej oraz z aparatury i sprzętu będących przedmiotem niniejszej umowy,

Prosimy o ujednolicenie zapisów w dokumentach przetargowych.

84. Prosimy o potwierdzenie, że dane pacjentów zostaną zabezpieczone lub trwale usunięte przez Zamawiającego przed demontażem sprzętu w zależności od planowanego sposobu jego wykorzystania.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

85. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie dokona dekontaminacji sprzętu przed rozpoczęciem jego demontażu.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

86. Dotyczy wzoru umowy § 15 ust. 1:

Standardem na rynku wyrobów medycznych jest udzielanie gwarancji jakości tj. dotyczącej jakości produktu i dotyczącej „wad tkwiących w produkcie”. Gwarant nie powinien bowiem odpowiadać za sytuacje, gdy awaria spowodowana została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. Objęcie takich usterek gwarancją może prowadzić do istotnego zwiększania ceny usługi, gdyż Wykonawca będzie musiał wziąć na siebie dużo większe (i nieuzasadnione) ryzyko, które w sposób istotny wpłynie na wycenę oferty. Nie jest zasadne w szczególności uwzględnienie gwarancji, gdy szkoda powstała wskutek nieprawidłowo obsługiwania lub serwisowania urządzenia (przez następcę wykonawcy) czy siły wyższej. Prosimy o doprecyzowanie w/w okoliczności, który odzwierciedla zakres gwarancji jakości a jednocześnie przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy i nadanie par. 15 ust. 1 następującego brzmienia:

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Aparat oraz dostarczone wyposażenie na okres [______] miesięcy (min. 12 miesięcy) bez limitu wykonanych ekspozycji licząc od dnia protokolarnego przekazania Aparatu do eksploatacji. Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

a) niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania lub najnowszą instrukcją serwisową;

b) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

c) jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;

d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.),

e) normalnego zużycia rzeczy.”

Odp. Zgodnie z SWZ

87. Dotyczy wzoru umowy § 15 ust. 3. 2):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin przewidziany na usunięcie niewielkiej wady/usterki w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z obszaru UE wynosił max do 3 dni roboczych?

Odp. Zgodnie z SWZ

88. Dotyczy wzoru umowy § 15 ust. 3. 3):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin przewidziany na usunięcie wady/usterki powodującej jego niesprawność w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza obszaru UE wynosił max do 7 dni roboczych?

Odp. Zgodnie z SWZ

89. Dotyczy wzoru umowy § 15 ust. 10:

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania drugiego do § 15 ust. 10 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu lub w wykonanych pracach budowlanych na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania drugiego do § 15 ust.10 o następującej treści:

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

Odp. Zgodnie z SWZ

90. Dotyczy wzoru umowy § 20 ust. 6:

Prosimy o potwierdzenie, iż rękojmia i gwarancja udzielana na część wykonaną przed odstąpieniem rozpoczyna swój bieg zgodnie z postanowieniami umowy, jednak nie później niż z dniem odstąpienia.

Odp. Zamawiający potwierdza

91. Dotyczy wzoru umowy dodanie § 22a o sile wyższej:

Proponujemy dodanie kolejnego par. 22a o sile wyższej z uwagi na brak regulacji kwestii postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej:

„§ 22a

Siła wyższa

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich.”

Odp. Zgodnie z SWZ

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1:

Wskazujemy, iż przygotowanie instrukcji BHP, o której mowa w § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy t.j. Dz. U. z 2003 nr 169, poz. 1650, z późn. zm) stanowi obowiązek pracodawcy (a więc Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia razem ze sprzętem dokumentów, w szczególności instrukcji obsługi, które wskazuje na zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu, na podstawie których oraz przy uwzględnieniu warunków funkcjonowania pracowni, Zamawiający jako pracodawca winien jest przygotować instrukcję BHP zgodnie z § 41 w/w rozporządzenia. W związku z tym, prosimy o wykreślenie z par. 9 ust. 1 zdania drugiego.

Odp. Zmodyfikowano umowę

93. Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odp.: Nie.

94. W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odp.: Nie.

95. Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

Odp.: Tak.

96. Dotyczy SWZ pkt. 9.2 ppkt. 1): Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w folderach, prospektach, danych technicznych lub instrukcjach oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w folderach katalogowych.

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Zwracamy się z prośbą o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń w dniu 13.04.2021 r. o godzinie 11:00

Odp.: Nie.

Prosimy o podanie grubości istniejących osłon radiologicznych – ścian i stolarki. Czy Zamawiający posiada projekt osłon radiologicznych? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

Odp.: Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz platformie e-propublico.pl projekt osłon radiologicznych.

2. Uprzejmie prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej pomieszczeń objętych adaptacją w ramach niniejszego postępowania przetargowego.

Odp.: Nie.

Z poważaniem

Rekomendacje udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne wydane w 2009 roku dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/27574/Rekomendacje_UZP20ws._zamowiec584_na_systemy_informatyczne.pdf

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).