## Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

| L.p. | Nazwa towaru – asortyment | j.m. | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT ( % ) | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Tomograf Komputerowy | szt. | 1 |  |  |  |  |

## TABELA WYMAGANYCH  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Opis parametru | Wartość graniczna | Wartość oferowana | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | TAK |  | - |
|  | System zapewniający (w trakcie jednego pełnego obrotu układu lampa rtg – detektor) akwizycję minimum 128 nienakładających się warstw dla skanu spiralnego i sekwencyjnego | TAK Podać ilość warstw |  | - |
|  | Rekonstrukcja minimum 256 warstw dla skanu spiralnego i sekwencyjnego | TAK Podać ilość warstw |  | - |
|  | Tomograf posiadający co najmniej 128 rzędy detektora. | TAK Podać ilość rzędów |  | - |
|  | Szerkość detektora w osi Z odniesiona do izocentrum | ≥ 3,8 cm |  | - |
|  | Średnica otworu gantry[cm] | ≥ 70 cm |  | - |
|  | Maksymalne diagnostyczne pole skanowania i obrazowania [cm] | ≥ 50 cm |  | - |
|  | Dwa niezależne stanowiska pracy: - konsola operatorska - konsola lekarska | TAK |  | - |
|  | Wyposażenie stołu: - materac - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - mata chroniące stół przed zalaniem | TAK |  | - |
|  | Długość stołu | ≥ 200 cm |  |  |
| II. | Parametry funkcjonalne |  |  |  |
|  | Sterowanie ruchami gantry i stołu z wszystkich stron gantry (przód strona prawa i lewa oraz tył strona prawa i lewa) | TAK |  | - |
|  | Sterowanie ruchami stołu za pomocą przycisków nożnych | TAK |  | - |
|  | Wskaźniki informujące pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z licznikami czasu w sekundach pozostałego do końca skanowania z przodu i z tyłu gantry. | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Automatyczne pozycjonowanie stołu do pozycji referencyjnej określonej na panelu gantry (min. trzy pozycje) | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Tryb badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta i protokołu badania oraz jego modyfikację bezpośrednio na panelu gantry oraz uruchomienie badania z pokoju badań. | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Dwumonitorowe stanowisko operatorskie z kolorowymi monitorami o przekątnej kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat nie mniejszą niż 19” lub jednomonitorowe stanowisko operatorskie z kolorowym monitorem o przekątnej monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat nie mniejszą niż 21". | TAK |  | - |
| III. | Możliwości kliniczne systemu - badania ogólne |  |  |  |
|  | Maksymalny prąd możliwy do wykorzystania w protokole badania [mA] | ≥ 450 mA |  | - |
|  | Pojemność cieplna anody lampy RTG lub jej ekwiwalent w przypadku lamp o szybkości chłodzenia anody ≥ 5 MHU [MHU] | TAK |  | - |
|  | Szybkość chłodzenia lampy RTG [kHU/min] | ≥ 1000 kHU/min |  | - |
|  | Maksymalny zakres wykonania pojedynczego skanu spiralnego | ≥ 184cm |  | - |
|  | Maksymalny zakres wykonania serii skanów sekwencyjnych | ≥ 190cm |  | - |
|  | Maksymalna nośność stołu w całym zakreie skanowania[kg] | ≥ 300 kg |  | - |
|  | Maksymalna szybkość skanu spiralnego [mm/s] | ≥ 120 mm/s |  | - |
|  | Minimalne napięcie możliwe do wykorzystania w protokole klinicznym | ≤ 80 kV |  | < 80 kV - 10 pkt 80 kV - 0 pkt |
|  | Maksymalne napięcie możliwe do wykorzystania przy badaniu otyłych pacjentów | ≥ 135 kV |  | > 135 kV - 10 pkt 135 kV - 0 pkt |
|  | Możliwość wykonania skanu spiralnego lub sekwencyjnego przy pochylonym gantry w zakresie ± 300. | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Maksymalna wartość współczynnika pitch dla skanowania spiralnego dla akwizycji min. 64 nienakładających się warstw | ≥ 1,50 |  | > 1,50 - 10 pkt 1,50 - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | TAK |  | - |
|  | Minimalny czas pełnego obrotu układu(ów) lampa detektor [s] | ≤ 0,50 s |  | - |
| V. | Technologie ograniczające dawkę |  |  |  |
|  | Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii. Modulacja we wszystkich trzech osiach | TAK |  | - |
|  | Dynamiczny kolimator ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego pozwalający uniknąć niepotrzebnego naświetlania pacjenta podczas skanu spiralnego. | TAK |  | - |
|  | Modulacja prądu lampy w zależności od kąta położenia lampy w celu ochrony szczególnie wrażliwych organów | TAK |  | - |
|  | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji danych surowych (np. ASiR-V, iDOSE4, ADMIRE) w zależności od nomenklatury producenta umożliwiający zmniejszenie dawki w stosunku do standardowej rekonstrukcji o min. 80% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazowania względem rekonstrukcji FBP | TAK |  | - |
|  | Wyświetlanie przewidywanej dawki DLP przed wykonaniem serii badania z uwzględnieniem automatycznej modulacji prądu i pozostałych parametrów badania. | TAK |  | - |
|  | Odległość ognisko lampy – detektor [cm] | podać |  | < 100 cm - 10 pkt ≥ 100 cm - 0 pkt |
| VI. | Jakość obrazowania |  |  |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna dla trybu skanowania submilimetrowego min. 64 warstwowego w całym zakresie skanowania[mm] | ≤ 0,35 mm |  | - |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min. 64 warstw [mm] | ≤ 0,625 mm |  | - |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] przy min. 64 jednocześnie zbieranych warstwach w czasie pełnego skanu w zapisie spiralnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50cm dla 50 % MTF [pl/cm] | ≥ 11pl/cm |  | ≥ 12 pl/cm - 10 pkt < 12 pl/cm - 0 pkt |
|  | Specjalistyczny algorytm do usuwania artefaktów od elementów metalowych i protez | TAK |  | - |
| VII. | Konsola operatorska |  |  |  |
|  | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów] | ≥ 450 000 obrazów |  | - |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów, w rozdzielczości 512 x 512 [obrazów/s] | ≥ 50 obrazów/s |  | - |
|  | Ilość możliwych do zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokółu skanowania | ≥ 8 |  | - |
|  | Maksymalna matryca rekonstrukcji | ≥ 512x512 |  | - |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Retrieve - Storage - Worklist - StructuredDose Report | TAK |  | - |
|  | MIP (Maximum IntensityProjection) | TAK |  | - |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  | - |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | TAK |  | - |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej | TAK |  | - |
|  | Pomiary odległości, kąta, powierzchni i objtości | TAK |  | - |
|  | Pomiary analityczne (histogramy, profile itp.) | TAK |  | - |
|  | Sterowanie wstrzykiwaczem kontrastu bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej. Sprzężenie klasy min. IV wg. normy CiA 425 z dostarczonym wstrzykiwaczem | TAK |  | - |
|  | Automatyczny raport dotyczący rzeczywistych parametrów kontrastu (co najmniej objętość, szybkość wstrzyknięcia, opóźnienie) jaką otrzymał pacjent w każdej serii dołączany do badania w postaci dodatkowej serii DICOM z możliwością jego zapamiętania i wydruku. | TAK |  | - |
| VIII. | Konsole lekarska 3 szt |  |  |  |
|  | Niezależna od tomografu komputerowego konsola dwumonitorowa o przekątnej kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat nie mniejszą niż 19” lub pojedynczym monitorem o przekątnej >27” | TAK |  | - |
|  | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazóww matrycy 512 x 512 | ≥ 1 500 000 |  | - |
|  | Pamięć operacyjna RAM [GB] | ≥ 32 GB |  | - |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Retrieve - Storage commitment | tak |  | - |
|  | MIP (Maximum IntensityProjection) | tak |  | - |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | tak |  | - |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | tak |  | - |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | tak |  | - |
|  | Pomiary odległości, kąta, powierzchni i objętości | TAK |  | - |
|  | Pomiary analityczne (histogramy, profile itp.) | TAK |  | - |
|  | Wirtualna endoskopia z przekrojami w 3 głównych płaszczyznach | tak |  | - |
| IX. | Oprogramowanie konsoli lekarskiej |  |  |  |
|  | Jednoczesne automatyczne porównanie kilku zestawów danych tego samego pacjenta (np.: porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w znaczącym odstępie czasowym) z możliwością synchronizacji przestrzennej i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie. | tak |  | - |
|  | Oprogramowanie do segmentacji i ekstrakcji struktur kostnych typu „boneremoval” na podstawie różnicy gęstości lub równoważne. | tak |  | - |
|  | Automatyczne etykietowanie kręgów kręgosłupa oraz automatyczne wyznaczanie kątów nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji dla poszczególnych kręgów. | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie do angiografii TK umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy). | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu z serii bez kontrastu wraz z automatycznymilub ręcznymi pomiarami objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi | TAK podać |  | Pomiary automatyczne - 10 pkt Pomiary ręczne - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu z serii z kontrastem wraz z automatycznym lub ręcznym obliczaniem objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka oraz maksymalnej i minimalnej średnicy szyjki tętniaka | TAK podać |  | Pomiary automatyczne - 10 pkt Pomiary ręczne - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i rozróżnianiem charakteru guza (np. lity, częściowo lity, nielity) | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii przestrzeni powietrznych - endoskopii/bronchoskopii z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). | TAK |  | - |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc (m.in. POChP) umożliwiające obliczanie rozedmy i analizę dróg oddechowych. | TAK |  | - |
|  | Zautomatyzowana segmentacja płuc na pięć płatów z automatycznym obliczaniem rozedmy w poszczególnych płatach płuc. | TAK / NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie wspomagające ocenę COVID'19 umożliwiające wyliczenie i przedstawienie w postaci tabelarycznej udziału procentowego zmętnień: - łącznie dla całych płuc; - oddzielnie dla lewego i prawego płuca - dla poszczególnych płatów płuc. Wizualizacja obszaru zmętnień w różnych kolorach na tle widoku płuc. | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie pomiarów grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian. | tak |  | - |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne (m.in. do oceny struktur naczyń wieńcowych, analizy funkcjonalnej serca, itp.) umożliwiające wykonywanie bramkowanych sygnałem EKG badań serca z czasem obrotu nie większym niż 0,35 s i efektywną czasową rozdzielczością kardiologiczną w badaniach naczyń wieńcowych nie gorszą od 150 ms. | Tak |  | - |
|  | Oprogramowanie udarowe (m.in. do oceny udaru niedokrwiennego, itp.) | TAK |  | - |
|  | Wszelkiego rodzaju licencje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (bezterminowe) | TAK |  | - |
| X. | Wymagania instalacyjne |  |  |  |
|  | Masa gantry[kg] | PODAĆ |  | - |
|  | Wymagana moc przyłączeniowa zasilania [kVA] | podać |  | - |
|  | Zakres temperatur pracy systemu nie mniejszy niż 19-26°C | TAK, podać |  | - |
| XI. | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz kontrastu sprzężony w klasie IV wg CiA 425 lub integracja z posiadanym przez Zamawiającego wstrzykiwacza URLICH | TAK, PODAĆ |  | Nowy wstrzykiwacz - 10 pkt Integracja z posiadanym - 0 pkt |
|  | Insuflator do wykonywania badań wirtualnej kolonoskopii | TAK |  |  |
|  | Bazodanowe oprogramowanie wraz z serwerem dawek do monitorowania i raportowania poziomu dawek umożliwiające spełnienie dyrektywy EUROATOM 2013/59 z dnia 5 grudnia 2013r i pozwalające na: - analizę statystyczną poziomu dawek - automatyczne powiadamianie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek - przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów/regiony anatomiczne/rodzaje badań RTG/osobę przeprowadzającą badanie/zmiany pracy zespołu pracowni TK (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.) - ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki wyjaśnienie przekroczenia dawki w formie komentarza również zapisywanego w archiwum - wyliczenie SSDE (ang. Size-Specific Dose Estimate Bezterminowa licencja na używanie tego oprogramowania | TAK |  | - |
|  | Bazodanowe oprogramowanie do optymalizacji zużycia kontrastu pobierające rzeczywiste dane odnośnie ilości wstrzykniętego kontrastu podczas badania. Oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie raportów i zestawień zużycia kontrastu oraz informacji o skumulowanej dawce jodu dla danego pacjenta. Bezterminowa licencja na używanie tego oprogramowania | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie do automatycznego oszacowania dawki narządowej lub dawki dla danego odcinka dla pacjentów pediatrycznych i dorosłych wraz z automatycznym wykrywaniem skanowanego obszaru i obliczaniem dawki przyjmowanej przez narządy. Bezterminowa licencja na używanie tego oprogramowania | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie do automatycznego oszacowania dawki zarodka lub płodu w przypadku badania kobiety w ciąży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. Bezterminowa licencja na używanie tego oprogramowania | TAK |  | - |
| XII. | Szkolenia |  |  |  |
|  | Szkolenie podstawowe lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 4 dni roboczych | TAK |  | - |
|  | Szkolenie zaawansowane w siedzibie Zamawiającego personelu lekarskiego min 3 osoby przez okres min. 8 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym | TAK |  | - |
| XIII. | Inne |  |  |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | - |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji i kontroli jakości | TAK |  | - |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. | TAK |  | - |
|  | Podłączenie do istniejących systemów RIS/PACS wraz z niezbędnymi licencjami | TAK |  | - |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  | - |
|  | Gwarancja na wszystkie elementy systemu min. 60 miesięcy (wraz z lampą RTG i bez żadnych wyjątków) | TAK Podać |  | - |
|  | Bezpłatna kompleksowa aktualizacja oprogramowania do wersji aktualnie obowiązującej - w okresie gwarancji | TAK |  | - |
|  | Na 6 miesięcy przed zakończeniem okresu gwarancyjnego wymagane jest zaimplementowanie aktualnie obowiązującej wersji oprogramowania we wszystkich modułach wchodzących w skład zestawu TK | TAK |  | - |
|  | Bezpłatne przeglądy serwisowe wykonywane z częstotliwością wymaganą przez producenta (jednak nie rzadziej niż 1/rok). | TAK/podać częstotliwość przeglądów wymaganą przez producenta |  | - |
|  | Czas reakcji serwisu do 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii (przyjazd na wezwanie lub zdalna diagnostyka i naprawa za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN). | TAK podać |  | - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | TAK |  | - |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych po oddaniu tomografu komputerowego do użytku i testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych w okresie gwarancji. | TAK |  | - |
|  | UPS Pozwalający w sytuacji zaniku prądu na dokończenie badań i bezpieczne wyłączenie tomografu | TAK |  |  |
| XIV | Wymagania instalacyjne |  |  |  |
|  | Demontaż starego tomografu* (bez uszkadzania) i transport we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Szpitala *Tomograf Komputerowy LightSpeed VCT GE Healthcare Japan Corp. Rok produkcji 2009 nr seryjny 22473YC3 | TAK |  | - |
|  | Droga transportowa – winda (wymiary w przybliżeniu 130cmx200cmx260cm, udźwig 2000kg) | TAK |  | - |
|  | Instalacja przedmiotu oferty w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego wraz z dostarczeniem tablicy zasilającej z zabezpieczeniami, dostosowanie instalacji elektrycznej (kabel dochodzący YKY 4x50mm2) i wykonaniem naprawy posadzki po ewentualnej modernizacji kanałów zasilających i posadowieniu TK. | TAK |  | - |
|  | Połączenie z RIS oraz PACS, połączenie 10 Gigabitowe (światłowód wielomodowy) pomiędzy urządzeniem a serwerownią, w której zainstalowany jest PACS | TAK |  |  |
|  | Wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniu gabinetu i opisowni | TAK |  | - |
|  | Malowanie ścian w pomieszczeniu gabinetu i opisowni | TAK |  | - |
|  | Wykonanie dokumentacji ochrony ( projektu osłon stałych przed promieniowaniem oraz wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z akceptacją projektu pracowni tomografu przez właściwe organy tj. w szczególności Sanepid) | TAK |  | - |
|  | Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych do instalacji tomografu zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi przepisami prawa atomowego w szczególności poprzez dosłonięcie radiologiczne ścian - stosownie do parametrów dostarczonego urządzenia | TAK |  | - |
|  | Wymiana drzwi elektrycznych: A. korytarz- sterownia- gabinet B. sterownia- gabinet | TAK |  | - |
|  | Wymiana klimatyzatorów | TAK |  | - |

Zamawiający wymaga integracji urządzeń (TK, stacji lekarskich/serwera aplikacyjnego) do systemu PACS/RIS posiadanego przez Zamawiającego -pełna integracja  z systemem RIS/PACS posiadanym przez zamawiającego. Oferent musi dostarczyć Moduł Komunikacji DICOM 3.0 (z niezbędnymi licencjami w tym licencjami PACS/RIS) realizujący pełną komunikację aparatu z systemem PACS/RIS. Obecnie posiadany systemem klasy PACS (producent AGFA, nazwa systemu Impax 6) lub wymaganiami zgodnymi z systemem który zostanie wybrany w postepowaniu na Ujednolicenie Systemów HIS oraz ERP - http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?id=51599

Parametry określone jako "TAK" i "PODAĆ" oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub <) są warunkami granicznymi, których nie spełnienie skutkuje odrzuceniem oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio do producenta sprzętu.

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenie oferowanych funkcjonalności, o prezentację oferowanej konsoli lekarskiej w siedzibie Zamawiającego lub innej placówce stosującą tą konsolę lekarską. Brak możliwości prezentacji wymaganych funkcjonalności będzie jednoznaczny z niespełnieniem danego wymogu specyfikacji.

W przypadku braku potwierdzenia wartości/cechy oferowanej danego parametru podlegającej ocenie, Zamawiający nie przyzna punktów za ten parametr.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, a nie wskazanie na konkretny wyrób danego producenta. Zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę produkt równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający, tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SWZ. Asortyment zaproponowany jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie aparatu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 101 ust. 5 ustawy Pzp). Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy, składającym ofertę równoważną.