Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna

| Przedmiot zamówienia | Stanowisko dydaktyczne do badania różnych konstrukcji wymienników ciepła |
| --- | --- |
| Rodzaj stanowiska | Stanowisko mobilne |
| Elementy wyposażenia (wyposażenie minimalne) | - Rurowy wymiennik ciepła typu woda-woda (min. 4 wężownice po stronie czynnika grzejnego oraz 4 wężownice po stronie czynnika ogrzewanego) z możliwością badania podstawowych parametrów pracy w układach: - współprądowym - przeciwprądowym - Płytowy wymiennik ciepła typu woda-woda składający się z min. 10 płyt z możliwością badania podstawowych parametrów pracy w układach: - współprądowym - przeciwprądowym - Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła typu woda-woda z możliwością badania podstawowych parametrów pracy w układach: - krzyżowym współprądowym - krzyżowym przeciwprądowym - Rurowy ożebrowany wymiennik ciepła typu woda-powietrze z możliwością badania podstawowych parametrów pracy w układach: - współprądowym - przeciwprądowym - Zbiornik z wężownicą i mieszadłem do wyrównywania temperatury wewnątrz zbiornika typu woda-woda z możliwością badania podstawowych parametrów pracy z podgrzewanym płaszczem zewnętrznym oraz wężownicą. - Czujniki pomiarowe temperatury: - przed i za płaszczowo-rurowym wymiennikiem ciepła (obwód grzejny: 2 szt. – obwód ogrzewany: 2 szt.) - przed i za płytowym wymiennikiem ciepła (obwód grzejny: 2 szt. – obwód ogrzewany: 2 szt.) - przed i za rurowym ożebrowanym wymiennikiem ciepła (obwód grzejny: 2 szt. – obwód ogrzewany: 2 szt.) - przed i za zbiornikiem wody podgrzewanej z mieszadłem (obwód grzejny: 4 szt. – obwód ogrzewany: 2 szt.) - przed, pomiędzy rurami i za rurowym wymiennikiem ciepła (obwód grzejny: 5 szt. – obwód ogrzewany: 5 szt.) - Mierniki natężenia przepływu wody: - elektroniczny czujnik natężenia przepływu wody zimnej, - elektroniczny czujnik natężenia przepływu wody gorącej, - elektroniczny pomiar różnicowy natężenia przepływu powietrza - Miernik spadku ciśnienia po stronie grzejnej i ogrzewanej na każdym wymienniku ciepła (pomiar może być realizowany niejednocześnie, osobno dla części grzejnej i ogrzewanej) - Zawory pozwalające na takie ukształtowanie przepływu badanych wymienników ciepła, aby możliwe było określenie parametrów ich pracy w układzie współ- i przeciwproądowym - Cyfrowy układ prezentacji chwilowych wartości mierzonych sygnałów - Układ rejestracji danych pomiarowych wyposażony w złącze umożliwiające wymianę danych pomiędzy stanowiskiem dydaktycznym i komputerem - Wyłącznik bezpieczeństwa - Oprogramowanie do monitorowania pracy stanowiska dydaktycznego oraz rejestracji pomiarów (oprogramowanie na komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 10) - Kabel do przesyłania danych pomiędzy stanowiskiem i komputerem - Instrukcja obsługi - Materiały dydaktyczne z opisem przykładowych eksperymentów |
| Zakresy parametrów technicznych | - Płytowy wymiennik ciepła typu woda-woda: - Min. liczba płyt: 10 szt. - Max. temperatura pracy: 100 oC - Max. ciśnienie pracy: 10 bar - Rurowy wymiennik ciepła typu woda-woda (min. 4 wężownice po stronie czynnika grzejnego oraz 4 wężownice po stronie czynnika ogrzewanego): - Max. temperatura pracy: 100 oC - Max. ciśnienie pracy: 10 bar - Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła typu woda-woda: - Max. temperatura pracy: 100 oC - Max. ciśnienie pracy: 10 bar - Rurowy ożebrowany wymiennik ciepła typu woda-powietrze: - Min. temperatura pracy (strona powietrzna): 20 oC - Min. temperatura pracy (strona wodna): 50 oC - Min. ciśnienie pracy (strona wodna): 2 bar - Konstrukcja ożebrowania: lamele aluminiowe lub miedziane - Zbiornik z wężownicą typu woda-woda: - Wbudowane mieszadło do wyrównywania temperatury z możliwością regulacji obrotów (min. 250 obr/min) - Pojemność zbiornika: min. 5 l, max 15 l. - Wentylator: - Wydajność: min. 600 m3/h |
| Zakresy pomiarowe wielkości mierzonych | - Czujnik spadku ciśnienia w instalacji wodnej: 0 – 91 kPa (z możliwością odczytu ciśnienia w mbar). Dopuszcza się możliwość zwiększenia zakresu pomiarowego nie więcej, niż 10%) - Czujnik spadku ciśnienia w instalacji powietrznej: 0 – 1 kPa (z możliwością odczytu ciśnienia w mbar) - Miernik przepływu wody ciepłej i zimnej: 0 – 1,5 l/s (dopuszcza się możliwość zwiększenia zakresu pomiarowego nie więcej, niż 10%) - Czujniki temperatury: 0 – 100°C |
| Minimalne funkcjonalności stanowiska (co najmniej wymienione) | Stanowisko dydaktyczne powinno umożliwiać prowadzenie badań, co najmniej w następującym zakresie poznawczym: - Wykreślenie krzywych temperatur dla badanych wymienników ciepła w układzie współ- i przeciwproądowym, - Określenie strat płaskiego wymiennika ciepła, - Określenie współczynnika przenikania ciepła w płytowo-rurowym wymienniku ciepła - Wyznaczenie sprawności przejmowania ciepła w rurowym-ożebrowanym wymienniku ciepła - Określenie parametrów pracy rurowego wymiennika ciepła w układzie współ- i przeciwprądowym - Określenie ilości przejmowanego ciepła oraz sprawności działania wymiennika ciepła z wężownicą i mieszadłem Stanowisko pozwala na realizację badań przy spadku ciśnienia w instalacji wodnej w zakresie 0 - 91kPa. Stanowisko pozwala na realizację badań przy natężeniu przepływu wody w instalacji wodnej stanowiska w zakresie 0 - 1,5l/s. |
| Transport na niewielkie odległości | Stanowisko wyposażone w kółka do przetaczania |
| Wymiary maksymalne | dł x szer x wys: 2100mm x 850mm x 1950mm |
| Waga maksymalna stanowiska | 250kg netto |
| Zasilanie Gwarancja | Jednofazowe 230 V, 50 Hz minimum 24 miesięcy |