Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK -  425/21

Częstochowa dnia: 2021-06-18

# ODPOWIEDŹ na pytania w sprawie Zapytania ofertowego oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – Zapytania ofertowego, w postępowaniu na Dostawa instalacji do prowadzenia procesu filtracji membranowej (MF, UF, NF oraz RO) wyposażonej w płytowo-ramowy moduł membranowy, spr. nr rej. ZP/ZN-05/21

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

Pytanie 1.

W wymaganiach technicznych Zamawiający wspomina o wyposażeniu układu min. w " ... 2 przepływomierze, 2 rotametry ..."   Przepływomierz,  np typu rotametr stosuje się w układach filtracyjnych do monitorowania przepływu cieczy.
Czy wspominając jednocześnie o przepływomierzach 2szt. i rotametrach 2 szt., Zamawiający chciał jedynie doprecyzować dopuszczalne rozwiązanie pomiaru przepływu, czyli zastosowanie przepływomierzy typu rotametr, a nie wymaga zaoferowania jednocześnie dwóch  przepływomierzy i dwóch rotametrów?

Pytanie 2.

W układach które dedykowane są do tego typu aplikacji stosuje się przepływomierz - np. rotametr na linii koncentratu (linii o niższym ciśnieniu cieczy).
Zamawiający wspomina o 2 rotametrach - czy rzeczywiście planujecie Państwo zastosowanie dwóch przepływomierzy?
Jeśli tak, to w jakim miejscu układu filtracji zaplanowany jest drugi punkt pomiaru przepływu?

Pytanie 3.

Zamawiający wspomina o wyposażeniu układu w "... zawór spustowy ...". 
Istnieją rozwiązania, w których pompa cieczy połączona jest na sztywno ze zbiornikiem, którego demontaż w celu opróżnienia czy wymiany wsadu jest kłopotliwy. W takich przypadkach stosuje się dedykowany  zawór spustowy ułatwiający wymianę nadawy. 
Zamawiający nie wymaga zaoferowania zbiornika nadawy ani retentatu. Jeżeli planowany przez Zamawiającego zbiornik nadawy, nie wymaga sztywnego połączenia z pompą, czy wyposażenie układu w zawór spustowy jest nadal konieczne?  Tym bardziej, że zawór powinien być konstrukcyjnie dostosowany do zbiornika i jego połączenia z pompą.

Odpowiedź na pytanie 1, 2 i 3.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów treści Zapytania ofertowego, w części dotyczącej Opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Było:

„Układ musi być wyposażony w zawór bezpieczeństwa ciśnienia, zawór spustowy, 2 przepływomierze, 2 rotametry, złączki na wlot i wylot, zawór igłowy by-pass z trójnikiem, zawór kontrolny koncentratu do zwiększania ciśnienia w komorze, miernik ciśnienia zasilania, VFD,  wysokociśnieniowe elastyczne lub sztywne rurki (podajnik), rurki niskociśnieniowe (by-pass line, return line, permeate output line, relief return line ), zestaw O-ringów.”

Jest:

„Układ musi być wyposażony w zawór bezpieczeństwa ciśnienia, 1 przepływomierz - rotametr, złączki na wlot i wylot, zawór igłowy by-pass z trójnikiem, zawór kontrolny koncentratu do zwiększania ciśnienia w komorze, miernik ciśnienia zasilania, VFD,  wysokociśnieniowe elastyczne lub sztywne rurki (podajnik), rurki niskociśnieniowe (by-pass line, return line, permeate output line, relief return line ), zestaw O-ringów.”

Pytanie 4.

Do wymagania - "Moduł płytowo-ramowy musi składać się z dwóch płyt np. z tworzywa sztucznego pomiędzy którymi umieszczona zostanie płaska membrana w formie arkusza prostokątnego " . 
Bardzo proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania układu, w którym możliwe będzie prowadzenie testów wysokociśnieniowych, rzędu "1000psi"   - celem doboru odpowiednich komponentów modułu filtracyjnego. przy tak rozwiniętej powierzchni czynnej membrany może okazać się konieczne zastosowanie płyt SS  zamiast tworzywa.

Odpowiedź 4.

Zamawiający wymaga aby na układzie membranowym możliwe było prowadzenie testów wysokociśnieniowych rzędu 1000 psi. Rodzaj płyt musi zapewnić możliwość przeprowadzenia takich testów.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany zapisów treści Zapytania ofertowego, w części dotyczącej Opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Było:

„Moduł płytowo-ramowy musi składać się z dwóch płyt np. z tworzywa sztucznego pomiędzy którymi umieszczona zostanie płaska membrana w formie arkusza prostokątnego. Powierzchnia czynna membrany musi mieścić się w zakresie od 120 do 160 cm2. Całość musi być umieszczona w aluminiowej lub stalowej obudowie umożliwiającej uszczelnienie układu.”

Jest:

„Moduł płytowo-ramowy musi składać się z dwóch płyt  pomiędzy, którymi umieszczona zostanie płaska membrana w formie arkusza prostokątnego. Powierzchnia czynna membrany musi mieścić się w zakresie od 120 do 160 cm2. Całość musi być umieszczona w aluminiowej lub stalowej obudowie umożliwiającej uszczelnienie układu. Moduł musi umożliwiać prowadzenie testów wysokociśnieniowych rzędu 1000 psi. ”

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.06.2021 r. godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu, tj. 29.06.2021 r. o godzinie 11:00.

Miejsce składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

mgr Małgorzata Sierżant

Z-CA KANCLERZA POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ