ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  11–  macerator do utylizacji naczyń  wykonanych z pulpy celulozowej -  2 szt.

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2021

| Lp. | OPIS Parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp. | TAK |  |
| 2. | Ładowność: 4 naczynia z pulpy celulozowej dowolnego asortymentu na 1 cykl | TAK |  |
| 3. | Czas trwania cyklu < 2 minut | TAK |  |
| 4. | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 5. | Silnik o mocy nie większej niż 0,6kW | TAK |  |
| 6. | Ochrona przed przeciążeniem | TAK |  |
| 7. | Doprowadzenie wody zimnej G 3/4 ” | TAK |  |
| 8. | Odprowadzenie ścieku 50 mm | TAK |  |
| 9. | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej oraz wysokiej jakości tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 10. | Bęben wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 11. | Głowica tnąca wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 12. | Zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzenia w przypadku : - otwarcia pokrywy - braku wody - zablokowania odpływu - usterki mechanicznej | TAK |  |
| 13. | Informacja o usterkach za pomocą diod LED | TAK |  |
| 14. | Górna pokrywa ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni | TAK |  |
| 15. | Bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni | TAK |  |
| 16. | Antybakteryjna powłoka zapobiegająca namnażaniu się bakterii na pokrywie urządzenia | TAK |  |
| 17. | Zużycie wody na cykl max 24l | TAK |  |
| 18. | Pojemność zbiornika max 17l | TAK |  |
| 19. | Wymiary max. 940x430x620mm | TAK |  |
| 20. | Ciężar urządzenia max 85kg | TAK |  |
| 21. | Maceracja przy użyciu dwóch modułów tnąco rozrywających nie wymagających ostrzenia (dożywotnia gwarancja na moduły tnąco rozrywające) | TAK |  |
| 22. | Wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory (bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia) | TAK |  |
| 23. | Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 10mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie | TAK |  |
| 24. | Zbiornik wodny znajdujący się w całości pod obudową ze stali nierdzewnej, odporny na uszkodzenia mechaniczne | TAK |  |
| 26. | Wysokość załadunku – max. 90cm od podłogi | TAK |  |
| 27. | Możliwość stosowania naczyń różnych producentów | TAK |  |