ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa 13  –  laser urologiczny – 1 sztuka

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2021

| L.p. | Wymagania techniczne | Parametr wymagany - punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laser urologiczny do kruszenia kamieni, enukleacji stercza oraz innych procedur urologicznych i chirurgicznych | Tak |  |
| 2 | Laser zbudowany na krysztale holmowo-yagowym | Tak |  |
| 3 | Długość fali 2100 nm | Tak |  |
| 4 | Moc urządzenia min. 70 W | Tak |  |
| 5 | Port laserowy typu high-power SMA | Tak |  |
| 6 | Laser w obudowie jezdnej, wyposażony w 4 kółka z hamulcami, wszystkie kółka skrętne, 2 z hamulcami | Tak |  |
| 7 | Waga urządzenia maksymalnie 200 kg | Tak |  |
| 8 | Kolorowy ekran dotykowy do obsługi urządzenia o wymiarze min. 12 cali | Tak |  |
| 9 | Częstotliwość pracy w zakresie min. 3-60 Hz | Tak |  |
| 10 | Energia pojedynczego impulsu w zakresie min. 0,2-5 Joula | Tak |  |
| 11 | Długość impulsu zmienna w zakresie min. 50 - 1100 mikrosekund | Tak |  |
| 12 | Długość impulsu regulowana manualnie | Tak |  |
| 13 | Wiązka naprowadzająca zielona, 532 nm | Tak |  |
| 14 | Ustawianie wiązki naprowadzającej jako fali ciągłej i przerywanej, oraz ustawianie natężenia wiązki wprost z ekranu głównego, bez konieczności przechodzenia z ekranu głównego do opcji zmiany, bez konieczności przerywania pracy, lub przechodzenia do stanu standby | Tak/Nie Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 15 | Laser aktywowany za pomocą przycisku nożnego podłączanego z przodu urządzenia | Tak |  |
| 16 | Przycisk nożny trzy-funkcyjny dwupedałowy | Tak |  |
| 17 | Możliwość zaprogramowania różnych trybów pracy w każdym z programów fabrycznych, pod każdym z dwóch przełączników nożnych | Tak |  |
| 18 | Trzy różne programy fabryczne do pracy na laserze - litotrypsja - Expert - tkanka miękka (soft tissue) Programy muszą się różnić charakterystyką impulsu i długością impulsu gwarantowaną przez producenta. Nie chodzi o programy zapisywane w bibliotece ustawień przez użytkownika, gdzie zmiany dotyczą ilości Herzów, Jouli, grubości włókna czy natężenia plamki. | Tak, opisać |  |
| 19 | Specjalny program fabryczny do litotrypsji z efektem tzw. rozpylania-dustingu, czyli kruszenia długim impulsem - program musi pracować w pełnym zakresie długości impulsu w granicach do 1100 mikrosekund, program zapewnia zmniejszony odrzut lekkich złogów w moczowodach, niezależnie od ustawionej energii i częstotliwości w porównaniu ze standardowym programem do litotrypsji. W programie „litotrypsja” min. 5 fabrycznych ustawień do wyboru różniących się od siebie charakterystyką oraz długością impulsu. | Tak, opisać |  |
| 20 | Laser podczas pracy powinien stale i jednocześnie wyświetlać na ekranie dotykowym następujące parametry: - tryb pracy - długość impulsu - grubość podłączonego włókna, - częstotliwość pracy, - energię impulsu, - ustawioną moc, - tryb pracy - natężenie wiązki pilotującej, - stan lasera, - ilość zaaplikowanych dżuli - ilość oddanych strzałów | Tak/nie Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 21 | Laser wyposażony w system automatycznego wykrywania włókna laserowego, powinien też żądać potwierdzenia grubości podłączonego światłowodu przez użytkownika | Tak |  |
| 22 | Soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera, tzw. blast-shield, na wypadek spalenia włókna lub innych zanieczyszczeń | Tak |  |
| 23 | Monitorowanie energii: samoczynne wyłączenie urządzenia wraz z komunikatem na wyświetlaczy przy odchyleniu o 20% od ustalonej energii | Tak |  |
| 24 | Automatyczne przejście w stan „nieuzbrojony" w przypadku dłuższej bezczynności lasera, | Tak |  |
| 25 | Możliwość regulacji czasu oczekiwania na przejście w stan .nieuzbrojony" w przypadku bezczynności lasera, możliwość ustawienia różnych wartości dla różnych częstotliwości pracy | Tak/Nie Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 26 | Zasilanie sieciowe jednofazowe 230V, nie więcej jak 32A. Przewód zasilający o długości min 2 m | Tak |  |
| 27 | Swobodna praca urządzenia w temperaturze otoczenia 30 stopni C, przy ustawionej maksymalnej mocy urządzenia, podwójny system chłodzenia wodą i powietrzem | Tak |  |
| 27 | Port do blokowania automatycznych drzwi w przypadku aktywacji promieniowania laserowego | Tak |  |
| 29 | Laser powinien posiadać włącznik główny, kluczyk do włączania urządzenia oraz przycisk awaryjnego wyłączania | Tak |  |
| AKCESORIA LASERA CHIRURGICZNEGO |  |  |  |
| 30 | Światłowody optyczne wielorazowego użytku min 5 szt | Tak |  |
| 31 | Obieraczka do światłowodu min 1 szt | Tak |  |
| 32 | Obcinaczka do światłowodu min 1 szt | Tak |  |
| 33 | Okulary ochronne min. 1 szt | Tak |  |
| 34 | Ultracienki prowadnik włókna laserowego: - Prowadnik włókna laserowego, optyka zintegrowana, wymiar maksymalny części roboczej 6.5 Charr, początkowy/dystalny maksimum 4,5 Charr, co najmniej jeden kanał roboczy na wprost dla instrumentów minimum 3 Charr, wymiar wewnętrzny kanału minimum 3,1x3,1 Charr. Kąt patrzenia optyki 5-10 stopni, długość robocza 430-450 mm, całkowita 550-600 mm. Kanał/port narzędziowy na wprost wyposażony w dodatkową uszczelkę typu membranowego/zastawkowego. – 1 szt. - Kleszczyki giętkie typ aligator 3 Charr, długość 530 mm – 1 szt. - Pojemnik do sterylizacji autoklawowalnej prowadnika. Wymiary wewnętrzne: długość 700 – 750 mm, szerokość 100 – 120 mm, Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika. – 1 szt. | Tak |  |