ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa 14 –  mikroskop operacyjny laryngologiczny  -1 sztuka

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2021

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Mikroskop diagnostyczno-zabiegowy na statywie jezdnym | TAK |  |
| 1.1 | Zasięg mikroskop: - wysokość mierzona od podłogi do obiektywu regulowana w zakresie nie mniejszym niż 815-1610mm; - zasięg mikroskopu od osi statywu do osi głowicy min. 1777mm; - oś obrotu wokół podstawy 360˚; - kąt łamania ramion poziomych min. 315˚; - oś obrotu głowicy mikroskopu min. 310˚. | TAK |  |
| 1.2 | Zakres przechylenia optyki mikroskopu przód/tył -30˚/+100˚, Zakres pochylenia optyki na boki min. ± 60˚. | TAK |  |
| 1.3 | Dokładnie regulowane hamulce mechaniczne dla wszystkich osi obrotu z odłączaną gałką uniwersalną dla wszystkich hamulców | TAK |  |
| 1.4 | Wbudowana przesłona światła do pracy w głębokich kanałach – regulacja płynna ręczna. | TAK |  |
| 1.5 | Okulary o powiększeniu 10x z zakresem korekcji dioptrii okularów +/- 5D | TAK |  |
| 1.6 | System oświetlenia bez światłowodów z filtrem UV | TAK |  |
| 1.7 | Oświetlenie wbudowane podwójne LED, 60000h pracy, z wentylatorem chłodzącym załączanym sporadycznie tylko w ramach uniknięcia przegrzania systemu | TAK |  |
| 1.8 | Oświetlenie wbudowane w głowicy mikroskopu – brak konieczności stosowania i wymiany światłowodów. | Tak/nie TAK – 10pkt. NIE – 0pkt. |  |
| 1.9 | Płynna ręczna regulacja natężenia oświetlenia mikroskopu. | TAK |  |
| 1.10 | Wybór typu oświetlenia w zakresie: światła białego z oświetleniem szerokiego pola operacyjnego, oświetlenia z zawężoną wiązką do pracy w wąskich kanałach oraz przy użyciu filtra pomarańczowego 530 nm. | TAK |  |
| 1.11 | Mikroskop pokryty powłoką antybakteryjną i antygrzybiczną typu nano-silver | Tak/nie TAK – 10pkt. NIE – 0pkt. |  |
| 1.12 | Dwie boczne symetryczne rękojeści przy głowicy mikroskopu ze ściąganymi uchwytami do sterylizacji w autoklawie – możliwa zmiana nachylenia rękojeści względem głowicy. | TAK |  |
| 1.13 | Obiektyw z ogniskową zmienną płynnie w zakresie f=200-300mm z regulacją ostrości pokrętłem. | TAK |  |
| 1.14 | Wymiana obiektywów ręcznie bez konieczności użycia narzędzi | TAK |  |
| 1.15 | Tubus binokularny uchylny w zakresie 30°-150° z ustawieniem rozstawu międzyźrenicznego regulowany podwójnym pokrętłem. | TAK |  |
| 1.16 | Wbudowana kamera 1 CMOS FullHD 1080p z archiwizacją na karcie SD oraz wyjściem HDMI na monitor – rejestracja zdjęć i filmów. | TAK |  |
| 1.17 | Brak jakichkolwiek przewodów zewnętrznych i światłowodów przy głowicy kamery. | TAK |  |
| 1.18 | Wbudowany archiwizator zdjęć i filmów FullHD w kamerze. | TAK |  |
| 1.19 | Sterowanie funkcjami kamery i systemu archiwizacji z pozycji panelu urządzenia oraz jednym pilotem bezprzewodowym IR. | Tak/nie TAK – 10pkt. NIE – 0pkt. |  |
| 1.20 | Apochromatyczny pięciostopniowy zmieniacz powiększenia 6.4/10/16/24/40x | TAK |  |
| 1.21 | Baza stereo optyki 24mm | Tak/nie TAK -10pkt. INNA – 0pkt. |  |
| 1.22 | Monitor podglądowy przekątna min. 24”, z wejściem cyfrowym HDMI z kamery mikroskopu. Monitor na niezależnym statywie jezdnym. | TAK |  |
| 1.23 | Pokrowiec do mikroskopu przed kurzem | TAK |  |