ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  2    -  lampa do fototerapii – 4 sztuki

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2021

| Lp. | PARAMETR | Parametr wymagany | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa do fototerapii LED w technologii Super Bright (24 diody LED) | TAK |  |
| 2. | Dotykowy, kolorowy ekran graficzny TFT o przekątnej 4,3 cala | TAK |  |
| 3. | Możliwość zastosowania bez statywu, bezpośrednio na inkubatorze za pomocą 6 gumowych nóżek | TAK |  |
| 4. | Natężenie promieniowania w odległości 40 cm max 120 μW/cm2nm - min 33 μW/cm2nm | TAK |  |
| 5. | Efektywne pole naświetlania min. 45 x 20 cm | TAK |  |
| 6 | Maksimum promieniowania w zakresie 450-475 nm | TAK |  |
| 7 | Żywotność diod LED 70 tys. godzin | TAK/NIE Żywotność 70 tys. godzin – 10 pkt. Żywotność < 70 tys. godzin – 0 pkt |  |
| 8 | Regulacja natężenia światła na 5 poziomach wraz z możliwością regulacji w pionie i poziomie | TAK |  |
| 9 | Intensywność iluminacji wbudowanego oświetlenia światłem białym 1500 lx | TAK |  |
| 10 | Czerwone światło celowane do odpowiedniego ustawienia pacjenta na strumień światła niebieskiego | TAK/NIE TAK 10 pkt NIE 0 pkt |  |
| 11 | Pomiar temperatury ciała dziecka za pomocą czujnika i wyświetlanie jej na ekranie | TAK/NIE TAK 10 pkt NIE 0 pkt |  |
| 12 | Leczenie w dwóch trybach: 1) Tryb standardowy 2) Tryb timera | TAK |  |
| 13 | Funkcja trendu - dostęp do pomiarów temperatury ciała do wyboru w przedziale 2,4,12 i 24 godziny | TAK/NIE TAK 10 pkt NIE 0 pkt |  |
| 14 | Intensywna fototerapia jednym przyciskiem | TAK |  |
| 15 | Wyświetlacz daty i godziny | TAK |  |
| 16 | Wyświetlanie i resetowanie czasu leczenia | TAK |  |
| 17 | Alarmy wizualne i dźwiękowe | TAK |  |
| 18 | Wbudowany licznik aktualnego czasu naświetlania oraz całkowitej ilości przepracowanych godzin | TAK |  |
| 19 | Lampa mocowana na statywie jezdnym z pneumatyczną regulacją wysokości w zakresie min. 110 cm – 154 cm oraz z możliwością blokady 2 kół | TAK |  |
| 20 | Wymiary lampy max. 52,2 x 20,6 x 9,3 cm . | TAK |  |
| 21 | Waga samej lampy max. 2,5 kg (9,2 kg z podstawą) | TAK |  |
| 22 | Pobór mocy max. 45W | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 23 | Okularki ochronne w 2 rozmiarach po 5 szt. z każdego rozmiaru | TAK |  |