ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  4    -  defibrylator – 6 sztuk

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2021

| L.p. | Opis Parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak |  |
| 2 | Defibrylacja ręczna i tryb AED | Tak |  |
| 3 | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta, możliwość pracy w trybie AED od min 9 r.ż pacjenta wzwyż bez ograniczeń | Tak |  |
| 5 | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | Tak |  |
| 6 | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED | Tak |  |
| 7 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24 | Do 24 poziomów – 0pkt Powyżej 24 poziomów – 10pkt |  |
| 8 | Czas ładowania do energii 200 J | Do 5 sekund – 10pkt Powyżej 5 sekund – 0pkt |  |
| 9 | Ekran monitora kolorowy | Tak |  |
| 10 | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | Tak |  |
| 11 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | Tak |  |
| 12 | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
| 13 | Ciężar samego defibrylatora wraz z akumulatorem (bez łyżek twardych) do 6 kg | Tak |  |
| 14 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 15 | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm | Tak |  |
| 16 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V, z każdorazowym automatycznym wydrukiem wyniku autotestu z numerem aparatu | Tak |  |
| 17 | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | Tak |  |
| 18 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | Tak |  |
| 19 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; do 4 cm/Mv | Tak |  |
| 20 | Możliwość synchronizacji zdalnej i obserwacji sygnału EKG w czasie rzeczywistym przy użyciu monitora innego rodzaju | Tak |  |
| 21 | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne | Tak |  |
| 22 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | Tak |  |
| 22 | Natężenie prądu stymulacji minimum 0-180 mA | Do 180 mA – 0pkt Powyżej 180 mA – 10pkt |  |
| 23 | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy, typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń | Tak |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy o dedykowany moduł pomiaru EtCO2 z obserwacją krzywej EtCO2 na ekranie i transmisją danych poprzez WiFi. | Tak |  |
| 25 | Możliwość synchronizacji defibrylatora z zewnętrznym kardiomonitorem (różnych producentów), defibrylator wyposażony w wejście do synchronizacji EKG | Tak |  |
| 26 | Pojemność akumulatora wystarczająca na minimum 130 defibrylacji z energią 360 J | Tak |  |
| 27 | Łatwa wymiana akumulatora możliwa do przeprowadzenia przez Użytkownika bez rozkręcania całego aparatu. | Tak |  |
| 28 | Dedykowana torba do defibrylatora | Tak |  |