ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  5 – myjnia -dezynfektor – 4 sztuki

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2021

| L.p. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie stojące z komorą myjącą otwieraną z przodu urządzenia. | Tak |  |
|  | Minimalny wsad jednego mycia: jedna kaczka + kompletny basen oraz zamiennie trzy kaczki. Uchwyt do naczyń w komplecie z urządzeniem. | Tak (podać) Wsad minimalny – 0 pkt. 1 kaczka+kompletny basen oraz zamiennie 4 kaczki – 10 pkt |  |
|  | Możliwość mycia basenów podłużnych z długą rączką dostępnych na rynku polskim | Tak |  |
|  | Możliwość mycia misek, słoi, nocników i innych naczyń sanitarnych | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji w komorze mycia kosza do drobnych naczyń i przedmiotów | Tak |  |
|  | Drzwi komory myjącej, panele zewnętrzne, rama oraz zbiornik wodny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 | Tak |  |
|  | Izolacja termiczna komory myjącej i drzwi o grubości nie mniejszej niż 1cm. | Tak (podać) |  |
|  | Drzwi wyposażone w uszczelkę z trwałego silikonu | Tak |  |
|  | Komora myjąca w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316L | ### Tak (podać) |  |
|  | Komora mycia bez spoin z nachyleniem sufitu, tworząca z lejem odpływowym jeden element umożliwiające samooczyszczenie. | Tak |  |
|  | Drzwi komory myjącej otwierane i zamykane ręcznie. Dolna krawędź drzwi umieszczona na wysokości min. 500 mm | Tak (podać) |  |
|  | wymiary zewnętrzne urządzenia: - głębokość 455mm, (+_20mm) - szerokość 610 mm,(+_20 mm) - wysokość 1670mm.(+_20 mm) | Tak (podać) |  |
|  | Automatyczne opróżnianie wszystkich naczyń przy zamykaniu drzwi komory. | Tak |  |
|  | Minimalny wewnętrzny wymiar komory myjącej ze względu na wielkość przedmiotów, które będą podlegały myciu-dezynfekcji: - min. szerokość 490 mm, - min. wysokość 590 mm. | Tak (podać) |  |
|  | Mycie przy użyciu ciśnieniowych dysz myjących wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na wysoką temperaturę i detergenty – minimalnie 11 dysz z czego 4 obrotowe. Nie dopuszcza się ramion obrotowych i wysuwanych dysz obrotowych/teleskopowych. | Tak (podać) |  |
|  | Minimalna moc wodnej pompy myjącej 0,8 kW i wydajność minimum 340 l/min. | Tak (podać) |  |
|  | Wbudowana elektryczna wytwornica pary o mocy maksymalnie 3,2 kW. | Tak (podać) |  |
|  | Moc znamionowa maksymalnie 4 kW. | Tak (podać) |  |
|  | Zasilanie woda zimną i ciepłą nieuzdatnioną o ciśnieniu w przedziale co najmniej od 1,0 do 6,0 bar. | Tak (podać) |  |
|  | Pompa dozująca płynny środek odkamieniający dla wytwornicy pary. | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji drugiej pompy dozującej płynny środek myjący | Tak |  |
|  | Kontrola ilości podawanych środków chemicznych za pomocą przepływomierzy. | Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |
|  | Całkowite opróżnianie instalacji hydraulicznej urządzenia po każdym cyklu mycia i dezynfekcji. | Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczna uruchomienie programu dezynfekcji w przypadku postoju urządzenia przez okres 24 h od czasu ostatniego cyklu pracy. | Tak/Nie Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |
|  | Panel sterujący z przyciskami wyboru programu | Tak Przyciski dotykowe – 10 pkt. Przyciski membranowe - 0 pkt. |  |
|  | Wyświetlacz graficzny LCD informujący o : typie programu, fazie programu, temperaturze wewnątrz komory oraz współczynniku A0. Komunikaty w języku polskim. | Tak (podać) Wyświetlacz kolorowy graficzno-tekstowy – 10 pkt. Inny rodzaj wyświetlacza – 0 pkt. |  |
|  | Kontrola temperatury za pomocą minimum jednego czujnika temperatury klasy PT 1000. | Tak 1 czujnik – 0 pkt. 2 czujniki – 5 pkt. 3 czujniki – 10 pkt |  |
|  | Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu, zabezpieczenie przed otwarciem w przypadku braku napięcia elektrycznego. Blokada uruchomienia przy otwartych drzwiach komory. | Tak |  |
|  | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach | Tak |  |
|  | Możliwość modyfikacji wartości współczynnika A0 w zakresie minimum 60 do 3000. | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość powyżej 3001 – 10 pkt. |  |
|  | Minimalnie cztery programy mycia z dezynfekcją termiczną: krótki, normalny , intensywny i użytkownika. | Tak (podać) |  |
|  | Schładzanie naczyń sanitarnych po dezynfekcji przy użyciu wody zdezynfekowanej przez wytwornicę pary w urządzeniu. | Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | System suszenia wsadu – nawiewowe strumieniem filtrowanego powietrza. Skropliny odprowadzane do kanalizacji. | Tak |  |
|  | Elektroniczne zarządzanie urządzeniem poprzez mikroprocesor, możliwość podłączenia do komputera PC – zapisu danych, rejestracji cykli. | Tak |  |
|  | Port USB do komunikacji z PC. | Tak |  |
|  | Możliwość komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą BLUETOOTH. | Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 54dB. | Tak (podać) |  |
|  | Program serwisowy pozwalający na dokonywanie statystyk użycia urządzenia | Tak |  |
|  | Odpływ kanalizacyjny DN100 w podłogę bądź ścianę. | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne jedno fazowe lub trzy fazowe | Tak |  |
|  | Czujnik drożności odpływu kanalizacyjnego (sygnalizacja i zatrzymanie pracy urządzenia w razie zablokowania odpływu kanalizacyjnego). | Tak |  |
|  | Możliwość archiwizacji procesów mycia – minimum 5000 cykli. | Tak Wartość 5000-9000 – 0 pkt. Powyżej 9001 cykli – 10 pkt |  |
|  | Pakiet startowy dostarczany wraz z urządzeniem w postaci 10 basenów z pokrywami i 10 kaczek oraz kanister 10 l płynu zmiękczającego. | Tak |  |
|  | Możliwość wstawienia do myjni 2 pojemników środków chemicznych po 5l | Tak |  |