ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  8 –  Zestaw histeroskopowo- laparoskopowy z torem wizyjnym HD – 1 kpl

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2021

| Lp. | Opis parametru | ilość | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor kamery Full HDTV (obsługiwane rozdzielczości 1920x1080p, WUXGA, SXGA) zintegrowany ze źródlem światła LED | 1 | TAK |  |
|  | Możliwość wizualizacji 3D (bez dodatkowych modułów) we współpracy z dedykowanym wideoalaparoskopem |  | TAK |  |
|  | Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem |  | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w skali 16:9, 16:10, 4:3 oraz 5:4 |  | TAK |  |
|  | Źródło światła LED z czterema diodami |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona |  | TAK |  |
|  | Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia |  | TAK |  |
|  | Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej |  | TAK |  |
|  | kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR |  | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia głowicy kamery trójprzetwornikowej oraz wideoendoskopów z przetwornikiem wbudowanym w końcówkę dystalną: wideocystoskopu HD, wideoureterorenoskopu oraz wideoendoskopów laryngologicznych |  | TAK |  |
|  | Dedykowany program do obserwacji przy pomocy wideocystoskopu |  | TAK |  |
|  | Tryb "laser" - do pracy z laserem do zastosowań endoskopowych; zapobiega rozmyciu obrazu podczas pracy lasera |  | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia wideolaparoskopów HD ze stałym lub zmiennym kątem patrzenia, z przetwornikami CCD wbudowanymi w końcówkę dystalną |  | TAK |  |
|  | Wyjścia cyfrowe 2x HD-SDI oraz 1xDVI |  | TAK |  |
|  | Wyjścia analogowe: 1xCOMP, 1xY/C |  | TAK |  |
|  | Gniazdo USB do podłączenia opcjonalnej klawiatury |  | TAK |  |
|  | Gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego |  | TAK |  |
|  | Gniazda (2x) do podłączenia sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. zewnętrzny archiwizator danych, drukarka |  | TAK |  |
|  | Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash |  | TAK |  |
|  | Pamięć zewnętrzna w komplecie |  | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna urządzenia |  | TAK |  |
|  | Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff |  | TAK |  |
|  | Rozdzielczość zapisywanych obrazów: SD, HD, obydwa formaty: HD i SD |  | TAK |  |
|  | możliwość automatycznego skasowania obrazów nieprzesłanych do pamięci przenośnej |  | TAK |  |
|  | Automatyczny dobór ekspozycji |  | TAK |  |
|  | w zestawie przewód sygnałowy SDI dł. 2,5m |  | TAK |  |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 180 stopni |  | TAK |  |
|  | Możliwość cyfrowego przybliżenia obrazu |  | TAK |  |
|  | Automatyczne dostosowywanie jasności obrazu w trybach światła białego, podczerwieni i obrazowania wąską wiązką światła z dostosowaniem 10.-stopniowym w podstawowym menu panelu dotykowego |  | TAK |  |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności |  | TAK |  |
|  | Ręczne dostosowanie jasności obrazu |  | TAK |  |
|  | Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) w skali ośmiostopniowej |  | TAK |  |
|  | 3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w NBI (Auto, Mode 1-3) |  | TAK |  |
|  | 2 tryby kolorów do wyboru w trybie obserwacji IR |  | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania ustawień dla 20. użytkowników |  | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania |  | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej (do 50. rekordów) |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego na ekranie monitora podczas zabiegu z opcjami włącz/wyłącz wyświetlanie oraz dostosowania ilości wyświetlanych danych |  | TAK |  |
|  | Możliwość ochrony danych hasłem |  | TAK |  |
|  | Dane (rekord) pacjenta zawierają m.in. datę badania, nazwisko, ID, datę urodzenia, wiek, płeć |  | TAK |  |
|  | Dane systemu zawierają m.in. stan pamięci wewnętrznej i przenośnej, stosowane funkcje wzmocnienia obrazu, tryb koloru, tryb obserwacji, nagrywanie, komentarz |  | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia rozmiaru i koloru czcionki oraz pozycji komunikatów i danych na ekranie monitora |  | TAK |  |
|  | Trzy wartości ustawienia przysłony - automatyczne, z pomiarem w centrum obrazu oraz na całej powierzchni obrazu endoskopowego |  | TAK |  |
|  | Trzy tryby ustawienia przysłony: automatyczny, średni, szczytowy (peak) |  | TAK |  |
|  | Trzy obszary pomiaru dla przysłony: auto, w centrum, na całości obrazu |  | TAK |  |
|  | Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja) |  | TAK |  |
|  | 3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła |  | TAK |  |
|  | Wzmocnienie strukturalne obrazu (2 tryby ośmiostopniowe) oraz wzmocnienie w rogach obrazu (tryb ośmiostopniowy) |  | TAK |  |
|  | Filtr moire - dwustopniowy |  | TAK |  |
|  | 3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, średni, niski) |  | TAK |  |
|  | Możliowość ustawienia czasu ekspozycji w trybie podczerwieni IR |  | TAK |  |
|  | Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off |  | TAK |  |
|  | Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (6dB-18dB) |  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery lub wideolaparoskopie (model, SN, funkcje przypisane do przycisków, nazwa własna ustawień) |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia wskaźnika strzałkowego |  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie kodów błędów |  | TAK |  |
|  | Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty |  | TAK |  |
|  | Zabezpiecznie przed porażeniem elektrycznycm - klasa I |  | TAK |  |
| 2 | Głowica kamery endoskopowej Full HD, trzyprzetwornikowa | 1 | TAK |  |
| a | kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej |  | TAK |  |
| b | Typ ochrony BF |  | TAK |  |
| c | 3 programowalne przyciski funkcyjne |  | TAK |  |
| d | zoom optyczny (2x) oraz ostrość sterowane przyciskami |  | TAK |  |
| e | możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym |  | TAK |  |
| f | Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych |  | TAK |  |
| g | Waga głowicy 295g |  | TAK |  |
| 3 | Insuflator wysokoprzepływowy z funkcją automatycznego oddymiania | 1 | TAK |  |
| a | Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 45 l/min |  | TAK |  |
| b | Dwustopniowa, automatyczna funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu (off oraz stopnie niski i wysoki); Regulacja opóźnienia zatrzymania funkcji automatycznego oddymiania w zakresie 0-10s. Instalacja drenu do oddymiania na panelu przednim urządzenia. |  | TAK |  |
| c | Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia; Możliwość aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia |  | TAK |  |
| d | Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia |  | TAK |  |
| e | Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg |  | TAK |  |
| f | Wskaźniki numerczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mmHg oraz przepływu l/min. |  | TAK |  |
| g | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego |  | TAK |  |
| h | Dreny i akcesoria, na wyposażeniu urządzenia: autoklawowalne niskociśnieniowe dren do insuflacji 1 szt..; dren do oddymiania; |  | TAK |  |
| i | 2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni |  | TAK |  |
| j | 3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki. |  | TAK |  |
| k | Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 |  | TAK |  |
| l | Funkcja włącz/wyłącz desuflację po przekroczeniu zadanego parametru ciśnienia |  | TAK |  |
| m | Możliwość komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym w celu aktywacji procesu oddymiania pola operacyjnego |  | TAK |  |
| n | Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną |  | TAK |  |
| 4. | Pompa ssąco płucząca do laparoskopii | 1 | TAK |  |
| 5 | Przewód do podłączenia CO2 | 1 | TAK |  |
| 6. | Dren silikonowy do insuflacji, autoklawowalny | 1 | TAK |  |
| 7. | Monitor medyczny HD, 27" | 1 | TAK |  |
| A | Rozdzielczość 1920x1080 ; stosunek boków obrazu 16:9 |  | TAK |  |
| B | Matryca aktywna A-Si TFT z podświetleniem LCD; |  | TAK |  |
| C | Kąt widzenia 89°/89°/89°/89° przy współczynniku kontrastu 10:1; |  | TAK |  |
| D | Wejścia sygnału wideo: DVI-D, HD/SD-SDI; |  | TAK |  |
| E | Wyjścia sygnału wideo: DVI-D; |  | TAK |  |
| F | Stopień ochrony IPX1, |  | TAK |  |
| G | Mocowanie 100x100 mm VESA, |  | TAK |  |
| H | W zestawie z monitorem dedykowany adapter AC |  | TAK |  |
| 8 | Optyka laparoskopowa, średnica 10mm, kąt patrzenia 30°, HD, dł. rob. 316 mm; autoklawowlana; zawiera system soczewek asferycznych; zawiera odkręcany adapter okularowy do głowicy kamery, z kontenerem do sterylizacji w zestawie | 1 | TAK |  |
| 9 | Światłowód we wzmocnionej, nieprzezroczystej osłonie | 2 | TAK |  |
| A | średnica wiązki 2,8 mm; średnica zewnętrzna 6,8 mm |  | TAK |  |
| B | długość 3 m; waga 237 g |  | TAK |  |
| 10 | Wózek do zestawu histeroskopowego | 1 | TAK |  |
| A | Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA |  | TAK |  |
| B | Cztery kółka z hamulcami |  | TAK |  |
| C | Cztery półki na urządzenia |  | TAK |  |
| D | Uchwyt butli CO2 |  | TAK |  |
| E | Uchwyt na głowicę kamery |  | TAK |  |
| F | Zamykany panel tylny |  | TAK |  |
| 11 | Zestaw do resekcji plazmowej z diatermią | 1 kpl. | TAK |  |
| A | Diatermia | 1 sztuka | TAK |  |
| B | Diatermia mono-bipolarna, do zabiegów chirurgicznych. |  | TAK |  |
| C | Funkcja umożliwiająca uruchamianie zaworu wymiany dymu w odpowiednim insuflatorze |  | TAK |  |
| D | Współpraca z jednorazowymi narzędziami bipolarnymi , pozwalającymi na zamykanie i przecinanie naczyń. |  | TAK |  |
| E | 6 programów cięcia bipolarnego i 6 programów koagulacji bipolarnej. |  | TAK |  |
| F | Gniazda na panelu tylnym: trzy do włącznika nożnego, gniazdo uniwersalne do komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi poprzez adapter: USB, |  | TAK |  |
| G | Wymiary generatora (W/L/H): 370x501x241mm, Waga max 17 |  | TAK |  |
| H | Urządzenie wyposażone w panel dotykowy, zapewniający dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy |  | TAK |  |
| I | Możliwość zapisu parametrów pracy, scenariuszy, dla różnych użytkowników i procedur |  | TAK |  |
| J | Menu w języku polskim |  | TAK |  |
| K | Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające |  | TAK |  |
| L | Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego |  | TAK |  |
| M | Moc cięcia monopolarnego max 300 W |  | TAK |  |
| N | Moc koagulacji monopolarnej max 200 W |  | TAK |  |
| O | Moc koagulacji bipolarnej max 200W |  | TAK |  |
| P | Koagulacja typu spray max 120W |  | TAK |  |
| R | Częstotliwość prądu : 440kHz +- 25% |  | TAK |  |
| S | Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9% NaCl: Koagulacja max 200W, Cięcie max 320W |  | TAK |  |
| T | Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku |  | TAK |  |
| U | Gniazda umożliwiające podłączenie końcówek typów: |  | TAK |  |
| W | Monopolarne – 2 sztuki 3-pinowe , śr. 4mm standard Valleylab, 2 szt 1-pinowe śr. 8mm standard Bovie, 2 szt koncentryczne śr. wewn. 5mm śr. zewn. 9mm standard Erbe |  | TAK |  |
| X | Bipolarne – 1 sztuka 2- pinowe , śr 4mm, odl 28,6mm standard Valleylab, 1 sztuka 2- pinowe , śr 4mm, odległość 22 mm, 1 sztuka koncentryczne śr. wewn. 4mm śr. Zewn. 8mm standard Erbe |  | TAK |  |
| Y | Min Jedno gniazdo 7-pinowe, standard Olympus |  | TAK |  |
| Z | Włącznik nożny aktywujące pracę generatora elektrochirurgicznego dwuprzyciskowy przewodowy 1 szt. |  | TAK |  |
| z1 | Gniazdo do podłączenia elektrod pacjenta, z możliwością podłączania elektrod wielorazowych i jednorazowych |  | TAK |  |
| z2 | System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta |  | TAK |  |
| z3 | Możliwość: aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, |  | TAK |  |
|  | Elementy resektoskopów | 2 kpl | TAK |  |
| A | Płaszcz zewnętrzny, 8.5 mm, dł. 194mm; ze stałym przepływem - 2 zawory z kurkami nierozbieralnymi, obrotowy; łączenie z płaszczem wewnętrznym za pomocą kliknięcia/zatrzasku |  | TAK |  |
| B | Płaszcz wewnętrzny resektoskopu, z obturatorem. do płaszcza zewnętrznego 8.5 mm; łączenie z płaszczem zewnętrznym i elementem roboczym poprzez zatrzask/klik |  | TAK |  |
| C | Element pracujący pasywny do resektoskopu bipolarnego/plazmowego, uchwyt dla palców prowadzących otwarty, zamknięty(obrotowy) dla kciuka, przyłącze kabla od dołu i od góry; łączenie z płaszczem i optyką poprzez zatrzask/kliknięcie |  | TAK |  |
| D | Kabel HF bipolarny do generatora, długość 4m |  | TAK |  |
| E | Pojemnik do sterylizacji, do resektoskopów o wymiarach 478 x 68 x 224 mm. |  | TAK |  |
| F | Pokrywka do pojemnika do sterylizacji |  | TAK |  |
| 12 | Optyki do resektoskopów Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 282,2 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm. | 2 | TAK |  |
| 13 | Zestaw elektrod plazmowych do resekcji | 1 | TAK |  |
| A | Elektroda kulkowa bipolarna, do płaszcza 24 Fr., do optyk 12° i 30°, sterylna, jednorazowego użytku, 12 sztuk/op. | 1. 1. | TAK |  |
| B | Elektroda resekcyjna bipolarna, duża pętla 0,2 mm., do optyk 30°, sterylna, jednorazowego użytku, 12 sztuk/op. |  | TAK |  |
| 14 | Zestaw narzędzi laparoskopowych |  | TAK |  |
| A | Trzonek / tubus bipolarny, średnica 5mm, długość 330mm | 2 | TAK |  |
| B | Uchwyt do narzędzia, rozmiar L, bipolarny | 2 | TAK |  |
| C | Wkład bipolarny, kleszczyki chwytające typu Johann, długść szczęk 17mm, średnica 5mm, długść 330mm | 1 | TAK |  |
| D | Wkład bipolarny, kleszczyki cienkie do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 19mm, średnica 5mm, długość 330mm | 1 | TAK |  |
| E | Kabel bipolarny do narzędzi, jednowtykowy, długość 3,5 m, do diatermii ESG-400, Erbe VIO innych, przyjmujących połączenia jednowtykowe wg Erbe. | 1 | TAK |  |
| F | Kabel monopolarny do narzędzi, wtyk 8 mm, długość 3,5 m do diatermii UES-40, ESG-400 i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter. | 1 | TAK |  |
| G | Haczyk laparoskopowy (HF monopolarny), średnica 5 mm, długość 330 mm; trwałe, ceramiczne zabezpieczenie elektrody w końcu dystalnym. | 1 | TAK |  |
| H | Uchwyt asymetryczny z zamkiem do imadła laparoskopowego | 1 | TAK |  |
| I | Wkład, średnica 5mm, długość 330mm, imadło do szycia, proste | 1 | TAK |  |
| J | Uchwyt do tuby ssąco-płuczącej z dźwignią (bez wymiennego wkładu). | 1 | TAK |  |
| K | Zapasowy zawór do uchwytu tuby ssąco- płuczącej o 5 mm kanale ssącym | 1 | TAK |  |
| L | Tuba ssąco-płucząca o średnicy 5,3 mm i długości roboczej 360 mm, z otworami na końcu | 1 | TAK |  |
| M | Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długść 330mm | 2 | TAK |  |
| N | Wkład monopolarny, nożyczki typu Metzenbaum, długość szczęk 19mm, średnica 5mm, długość 330mm | 1 | TAK |  |
| O | Wkład monopolarny, kleszczyki typu pazur, długość szczęk 28mm, średnica 5mm, długość 330mm | 1 | TAK |  |
| P | Uchwyt monopolarny, rozmiar L, z zamkiem | 1 | TAK |  |
| R | Uchwyt rozmiar L, monopolarny, bez zamka | 1 | TAK |  |
| S | Kosz do sterylizacji narzędzi laparoskopowych z pokrywą. W skład wchodzi: mata silikonowa, wkład z uchwytami. Wymiary 550x255x230. Kompatybilny ze sterylizacją parową. | 1 | TAK |  |