ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

skaner do aparatu RTG ( Detektor) – 1 sztuka

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2021

| L.P | OPIS PARAMETRÓW | - PARAMETR WYMAGANY- PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Detektor cyfrowy – 1 szt. |  |  |
|  | Rozmiar pola aktywnego: 35x42 cm (+/- 1 cm) | Tak, podać |  |
|  | Praca detektora w trybie bezprzewodowym | Tak, podać |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu) | Tak, podać |  |
|  | System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę | Tak, podać |  |
|  | Wielkość piksela detektora ≤ 150 µm | Tak, podać |  |
|  | Waga z baterią ≤ 3,0 kg | Tak, podać |  |
|  | Grubość detektora ≤ 15 mm | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora ≥ 250 kg | Tak, podać ≤ 300kg – 0 pkt. > 300 kg – 10 pkt |  |
|  | Maksymalne punktowe (fi 4 cm) obciążenie detektora ≥ 150 kg | Tak, podać ≤ 150kg – 0 pkt. > 150 kg – 10 pkt |  |
|  | Podgląd obrazu ≤ 2 sek. | Tak, podać |  |
|  | Czas pełnego cyklu ≤ 10 sek. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak |  |
|  | Wodoodporność detektora – klasa min IPX6 | Tak, podać |  |
|  | Warstwa antybakteryjna na detektorze zgodna z normą ISO22196. Detektor wyposażony w warstwę antybakteryjną na etapie produkcji detektora, nie dopuszcza się ingerencję w detektor i nakładanie warstwy za pomocą preparatów firm trzecich. | Tak, podać |  |
|  | Liczba bitów przetwarzania min ≥ 16 bitów | Tak, podać |  |
|  | Wydajność przetwarzania DQE min. 70% | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany sensor upadku z automatycznym powiadomieniem na ekranie konsoli technika | Tak |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii umieszczony w obudowie detektora | Tak |  |
|  | Detektor posiada funkcję wewnętrznej pamięci obrazów ( min 100 zdjęć) umożliwiającą wykonanie zdjęcia na dowolnym aparacie RTG oraz wyposażony w licznik zdjęć umieszczony w obudowie detektora informujący o ilości zdjęć zapisanych w pamięci detektora. | Tak, podać |  |
| II | Konsola technika – 1 szt. |  |  |
|  | Komputer konsoli technika o parametrach dedykowanych przez producenta | Tak |  |
|  | Monitor min. 19" LCD (dotykowy) | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obsługi oprogramowania przy pomocy klawiatury i myszy oraz ekranu dotykowego | Tak |  |
|  | UPS dobrany mocą do zestawu | Tak |  |
|  | Pojemność obrazowa stacji min. 8 000 obrazów | Tak, podać |  |
|  | Dostęp do stacji po uprzednim zalogowaniu | Tak |  |
|  | Poziomowanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników (modyfikacja zabezpieczona hasłem administratora) | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany hasła z poziomu użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru technika wykonującego badanie (z przekazaniem tej informacji wraz z obrazami do systemu PACS) | Tak |  |
|  | Możliwość przypisania technikowi kodu pod którym będzie on oznakowany w tagach pliku DICOM | Tak |  |
|  | Algorytm umożliwiający korektę kontrastu dynamicznego i redukcji szumów/artefaktów w zależności od struktur anatomicznych – zapewniający automatyczne wykrywanie tych struktur - z możliwością dostosowywania parametrów. Podać nazwę oprogramowania | Tak |  |
|  | Automatyczne i ręczne blendowanie (maskowanie) obrazu | Tak |  |
|  | Automatyczne i ręczne kadrowanie (przycinanie) obrazu | Tak |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu (window/level) | Tak |  |
|  | Odbicie lustrzane obrazu w pionie i w poziomie | Tak |  |
|  | Powiększanie obrazów (ręczne, 1:1, dopasowanie do obszaru, tryb pełnoekranowy) | Tak |  |
|  | Usuwanie obrazu stałej kratki przeciw rozproszeniowej | Tak |  |
|  | Funkcja nanoszenia komentarzy. Wprowadzanie pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia z regulacją wielkości czcionki, koloru i tła. | Tak |  |
|  | Funkcja nanoszenia adnotacji graficznych (strzałki, linie, znaczniki) wraz ze zmianą koloru i tła oraz obracaniem | Tak |  |
|  | Funkcja edycji i dodawania własnych adnotacji graficznych przez użytkownika | Tak |  |
|  | Funkcja umieszczania adnotacji tekstowych automatycznie uzupełnianych wartościami pochodzącymi z obrazu (np. kVp, mAs, data badania itp.) | Tak |  |
|  | Funkcja ostrzegania użytkownika w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości odchylenia indeksu ekspozycji (DI) | Tak |  |
|  | Kratka przeciw rozproszeniowa w postaci dedykowanego oprogramowania, które przetwarza obraz do postaci o tak wysokiej jakości, jak przy użyciu tradycyjnej, fizycznej kratki przeciw rozproszeniowej, redukując tym samym otrzymywaną dawkę promieniowania RTG dla Pacjenta. Podać nazwę oprogramowania | Tak |  |
|  | Interfejs DICOM 3.0: Storage Print MPPS Worklist | Tak |  |
|  | Po rozpoczęciu badania możliwe jest: -Dodanie kolejnej projekcji -Zmiany programu anatomicznego (nawet po odczycie) -duplikowanie projekcji -odrzucenie odczytanego obrazu (z powieleniem projekcji) -kasowanie nieużytych projekcji | Tak |  |
|  | Dane obrazowe wysyłane w zapisie 16 bitowym | Tak |  |
|  | Zmiana wielkości piksela w wysyłanym obrazie | Tak |  |
|  | Interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji oraz obróbki zdjęć w języku polskim wraz z pomocą kontekstową (najechanie kursorem na przycisk powoduje wyświetlenie opisu działania funkcji) | Tak |  |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta (wpisanych przed lub po odczytaniu obrazu) i rodzaju badania z obrazem | Tak |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku (z uwzględnieniem danych takich jak (minimum): Nazwisko, Imię, identyfikator, oddział/jednostka zlecająca, płeć, data urodzenia, informacje o alergiach, komentarz) | Tak |  |
|  | Automatyczne uzupełnianie danych pacjenta po podanym identyfikatorze w przypadku gdy pacjent już istnieje w lokalnym archiwum | Tak |  |
|  | Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, m.in: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania | Tak |  |
|  | Możliwość usuwania badań oczekujących oraz wykonanych z poziomu konsoli (z możliwością zablokowania tej funkcji dla określonych użytkowników) | Tak |  |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) z automatycznym tworzeniem tymczasowego identyfikatora pacjenta z możliwością późniejszego uzupełnienia danych | Tak |  |
|  | Możliwość wpisania pacjenta do natychmiastowego wykonania lub do listy oczekujących | Tak |  |
|  | Multisesyjność – otwarcie co najmniej 10 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak |  |
|  | Otwarcie zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | Tak |  |
|  | Konsola przechowuje wykonane badania w podręcznym archiwum do określonej maksymalnej pojemności. Po przekroczeniu tej granicy najstarsze, niechronione badania są kasowane automatycznie. | Tak |  |
|  | Możliwość oznaczenia wybranych badań jako chronione przed usunięciem | Tak |  |
|  | Wyświetlanie podglądu wstępnie obrobionego obrazu podczas skanowania płyty obrazowej lub odbioru danych z detektora | Tak |  |
|  | Eksport obrazów badania na nośnik zewnętrzny (np. pendrive) | Tak |  |
|  | Eksport badania na nośnik zewnętrzny wraz z przeglądarką o minimalnej funkcjonalności: -automatyczne uruchamianie przeglądarki (jeśli funkcja nie jest zablokowana w systemie operacyjnym) -zmiana powiększenia -zmiana okna wyświetlania (jasność/kontrast) -przesuwanie obrazu -pokazywanie/ukrywanie informacji na obrazie -wyświetlanie zdjęć w postaci matrycy (min. 6x6) -eksport obrazu do popularnych formatów graficznych (BMP, JPEG) -cofanie wprowadzonych zmian w sposobie wyświetlania obrazów | Tak |  |
|  | Możliwość eksportu wielu badań (także różnych pacjentów) na jeden nośnik | Tak |  |
|  | Odrzucanie wykonanego obrazu z podaniem przyczyny odrzucenia (wybór ze słownika przyczyn) z możliwością dopisania dowolnego komentarza | TAK/NIE Nie – 0 pkt. Tak - 10 pkt. |  |
|  | Możliwość cofnięcia odrzucenia obrazu (także po zamknięciu i ponownym otwarciu badania) | Tak |  |
|  | Programy anatomiczne wybierane poprzez graficzną prezentację rejonów anatomicznych sylwetki człowieka | Tak |  |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak |  |
|  | Podgląd statusu urządzenia do obrazowania z graficznym przedstawieniem stanu | Tak |  |
|  | Podgląd kolejki wysyłanych obrazów | Tak |  |
|  | Możliwość przenoszenia obrazów pomiędzy badaniami w przypadku pomyłki (funkcjonalność dostępna dla wybranych użytkowników) | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego przesłania obrazu lub badania do wybranych odbiorców (DICOM Storage) | Tak |  |
|  | Możliwość przypisania do procedury schematu wysyłania obrazów (np. obrazy QA nie trafiają na stację lekarską, a do specjalnego archiwum) | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru docelowego współczynnika czułości przed odczytaniem obrazu | Tak |  |
|  | Zmiana parametrów obróbki częstotliwościowej z poziomu użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia predefiniowanych filtrów wyświetlania listy badań z szybkim przełączaniem przez użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru maksymalnej ilości wyświetlanych wyników, interwału odświeżania listy i konfiguracji kolumn z poziomu użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwość wysyłania obrazów badania do kilku zdefiniowanych odbiorców | Tak |  |
|  | Ten sam algorytm obróbki obrazu co na posiadanym systemie pośredniej radiografii cyfrowej (CR) Fujifilm | TAK/NIE Nie – 0 pkt. Tak - 10 pkt |  |
|  | Integracja z posiadanym systemem RIS/PACS | Tak |  |
| IV | Serwis i gwarancja |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy 24 miesiące | Tak, podać |  |