Załącznik nr 1 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na:

Dostawa profesjonalnego zestawu antropometrycznego w walizce, dostawa częstościomierza, dostawa komparatora fazy i częstotliwości, dostawa  zgrzewarki

Zadanie częściowe nr 1

Dostawa profesjonalnego zestawu antropometrycznego w walizce

Dostawa zestawu antropometrycznego składającego się z antropometru, bloku przesuwnego, kompletu zaokrąglonych końcówek, cyrkla suwakowego i cyrkla kabłąkowego, który służy do pomiarów parametrów ciała ludzkiego. Zestaw antropometryczny musi umożliwiać wykonanie ponad 100 pomiarów antropometrycznych obejmujących  różne pozycje, - stojąca, siedząca, pomiar obszaru twarzy i wiele innych.

Zadanie częściowe nr 2

Dostawa częstościomierza

Specyfikacja techniczna do zakupu częstościomierza/czasomierza cyfrowego.

Urządzenie powinno posiadać właściwości metrologiczne i techniczne nie gorsze niż:

1. Funkcje pomiarowe:

| funkcja | parametry |
| --- | --- |
| częstotliwość | zakres 0,002Hz - 400 MHz dwa kanały rozdzielczość 12 cyfr/s |
| okres sygnału | zakres 2,5ns – 1000s dwa kanały pomiar pojedynczy lub uśredniony rozdzielczość 100ps(pojedynczy) lub 12 cyfr/s (uśredniony) |
| stosunek częstotliwości | zakres stosunku 10-9-1011 zakres sygnałów wejściowych 0,1Hz – 400MHz |
| przedział czasu | zakres 0ns do +106s rozdzielczość 100ps minimalna szerokość impulsu 1,6ns |
| pomiar szerokości impulsu | zakres 2,3 ns -106s pomiar impulsów dla napięć dodatnich i ujemnych |
| pomiar czasu narastania i opadania zboczy sygnału | zakres 1,5ns – 106s poziom wyzwalania od 10% do 90% wartości międzyszczytowej sygnału minimalna szerokość sygnału 1,6ns |
| pomiar współczynnika wypełnienia | zakres 0.000001 do 0.999999 zakres sygnału wejściowego 0,1Hz – 300MHz |
| pomiar przesunięcia fazowego między dwoma sygnałami | zakres -180° do +360° rozdzielczość dla jednokrotnego pomiaru 0,001° dla sygnałów o częstotliwości mniejszej niż 10kHz, 1° dla sygnałów o częstotliwości powyżej 10 MHz funkcje uśredniania pomiarów zakres częstotliwości sygnału wejściowego do 160MHz |
| pomiar napięć maksymalnego, minimalnego oraz międzyszczytowego sygnałów wejściowych | zakres napięć -5V do 5V, -50V do +50V niepewność pomiaru dla zakresu +/-5V: • DC, 1Hz to 1kHz: 1% +15 mV • 1kHz to 20 MHz: 3% +15 mV • 20 to 100 MHz: 10% +15 mV • 100 to 300 MHz: 30% +15 mV |

2. Posiadać dwa kanały wejściowe o parametrach:

| parametr | wielkość |
| --- | --- |
| Zakres częstotliwości wejściowych | - Sprzężenie stałoprądowe DC do 400MHz - Sprzężenie zmiennoprądowe 10Hz do 400MHz |
| impedancja wejściowa | 1MΩ/20pF lub 50 Ω (współczynnik fali stojącej ≤2:1) |
| wyzwalanie zboczem | narastającym lub opadającym |
| maksymalna różnica pomiędzy kanałami | 500ps |
| czułość kanału | - DC-200 MHz: 15 mVrms - 200-300 MHz: 25 mVrms - 300-400 MHz: 35 mVrms |
| wzmocnienie | x1, x10 |
| poziom wyzwalania | rozdzielczość 3mV niepewność ±(15mv + 1% x wartość nastawy wyzwalania) dla wzmocnienia x1 funkcję automatycznego doboru poziomu wyzwalania |
| funkcja automatycznego doboru histerezy | zakres 1Hz do 300MHz minimalizacja czasu histerezy(funkcja kompensacji okna histerezy) automatyczny dobór wartości napięciowych |
| analogowy filtr dolnoprzepustowy | typ RC nominalna wartość 100kHz |
| cyfrowy filtr dolnoprzepustowy | zakres 1Hz do 50 MHz |
| maksymalne napięcie sygnału wejściowego | dla impedancji 1MΩ: 350V (DC + ACpk) dla częstotliwości do 440Hz i 12Vrms dla 1MHz dla impedancji 50Ω 12Vrms |
| złaćze | BNC |

3. Posiadać wbudowane funkcje statystyczne:

- Wartość minimalna

- Wartość maksymalna

- Wartość średnia

- Rozrzut (ΔMax - Min)

- Odchylenie standardowe

- Odchylenie Allana

4. Posiadać możliwość graficznej prezentacji wyników: histogram, trend oraz wartości numerycznych wyników.

5. Liczba próbek w funkcjach statystycznych od 2 do 2*109.

6. Posiadać wbudowane funkcje matematyczne pozwalające na operacje na wyniku pomiaru przed jego prezentacją na wyświetlaczu.

7. Możliwość wyboru czasu wykonywanie pomiaru w zakresie od 20ns do 1000s.

8. Posiadać wbudowane źródło sygnału podstawy czasu typu OCXO.

9. Wewnętrzny oscylator posiadający:

-niepewność z powodu starzenia nie gorszą niż:

- <5x10-9Hz/HZ dla okresy 24 godzin

- <6x10-8Hz/HZ dla okresy 1 miesiąca

- <2x10-7Hz/HZ dla okresu 1 roku

-stabilność krótkoterminową (odchylenie Allana):

- τ =1s <1x10-10

- τ =10s <1x10-10

- niepewność całkowita, dla temperatury roboczej od 20˚C do 26˚C, przy przedziale ufności 2σ (95%):

- 1 rok po kalibracji <7x10-6

- 2 lata po kalibracji <1.2x10-5

10. Posiadać możliwość dołączenia zewnętrznego źródła podstawy czasu i wyboru między źródłami: wewnętrznym, zewnętrznym lub automatyczny wybór.

11. Posiadać wyświetlacz LCD o rozdzielczości 320*97 pixeli, umożliwiający prezentację wyników z rozdzielczością do 14 cyfr w numerycznym trybie pracy.

12. Posiadać wbudowane interfejsy komunikacyjne:

- GPIB kompatybilny z IEEE 488.2-1987, SCPI 1999voraz posiadający funkcje SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, DC1, DT1, E2

- USB w wersji 2.0 i prędkości transmisji danych 11Mbit/s

13. Posiadać wewnętrzną pamięć pozwalającą na przechowywanie 750000 próbek.

14. Posiadać wyprowadzony na zewnątrz obudowy sygnał z wewnętrznego generatora podstawy czasu na złączu BNC.

Zadanie częściowe nr 3

Dostawa komparatora fazy i częstotliwości

Specyfikacja wymogów technicznych dla komparatora fazy i częstotliwości.

Urządzenie powinno posiadać parametry nie gorsze niż:

1. Pomiar i analiza częstotliwości i fazy sygnału, analiza szumów fazowych, analizę gęstości widmowej mocy, możliwość obliczania wariancji Allana.

2. Zakres sygnałów wejściowych od 3MHZ do 919MHZ

3. Stabilność krótkoterminową <3 x10-14 dla 1 sekundy

4. Wariancję Allana na poziomie <1x10-16 dla 10000 próbek

5. Urządzenie powinno być kompatybilne z zewnętrznym sygnałem z generatora 10MHz

6. Szybkość próbkowania 100000 próbek/sekundę

7. Posiadać dwa wejścia o parametrach:

-zakres wejściowy od 3MHz do 200MHz

-wejścia typu SMA

-impedancja wejściowa 1kΩ

-akceptowalne poziomy sygnałów od +0dBm do +13dBm

-masa portu wejściowego – izolowana lub uziemiona

8. Posiadać 1 wejście o parametrach:

- zakres wejściowy od 100MHz do 919MHz

-wejście typu SMA

- impedancja wejściowa 50Ω

-akceptowalne poziomy sygnałów od +0dBm do +13dBm

9. Posiadać wyjście referencyjne o parametrach:

-impedancja 50Ω

-typ złącza SMA

-sygnał wyjściowy 50MHz, 3,3V,  sygnał prostokątny

9. Posiadać wejście sygnału referencyjnego 10MHz o prarametrach:

-impedancja 50Ω

-akceptowalny poziom 20dBm

10. Szybkość próbkowania od 1000 próbek/s do 100000 próbek/s

11. Pomiar fazy z parametrami:

-rozdzielczość pomiaru:

| Tau | rozdzielczość |
| --- | --- |
| 100us | <1ps |
| 1ms | <500fs |
| 10ms | <100fs |

-funkcje uśredniania – blokdanych, średnia krocząca

Dryf przy zachowaniu stałej temperatury 1ps/godzinę lub 5ps/dzień

Dryf temperaturowy 2ps/°C

12. Pomiar częstotliwości z parametrami:

-dwa tryby pomiaru zgrubny i dokładny

-- rozdzielczość pomiaru dla danych czasów otwarcia bramki

| czas otwarcia bramki | rozdzielczość |
| --- | --- |
| 100us | <1x10-8 |
| 1ms | <5x10-10 |
| 10ms | <1x10-11 |
| 100ms | <5x10-13 |
| 1s | <5x10-14 |

- czas pomiaru od 50us do 100s

- wyświetlanie wartości bezwzględnej lub błędu ułamkowego z częstotliwości porównywanej

- pomiar wykorzystujący licznik odwracający lub uśredniający

13. Poziom szumów własnych w dziedzinie czasu (odchylenie Allana)

| czas między próbkami (Tau) | czas obserwacji | odchylenie Allana |
| --- | --- | --- |
| 1ms | 1ms | <5x10-10 |
| 10ms | 10ms | <1x10-11 |
| 1s | 100ms | <5x10-13 |
| 1s | 1s | <2x10-13 |
| 1s | 10s | <3x10-14 |
| 1s | 100s | <5x10-15 |
| 1s | 1000s | <5x10-15 |
| 1s | 10000s | <5x10-15 |

14. Poziom szumów fazowych:

| Tau | częstotliwość | szum |
| --- | --- | --- |
| 20us | 100Hz | 132 dBc/Hz |
|  | 1kHz | 133 dBc/H |
|  | 10kHz | 134 dBc/Hz |
|  | 25kHz | 135 dBc/Hz |
| 100us | 1Hz | 124 dBc/Hz |
|  | 10Hz | 134 dBc/Hz |
|  | 100Hz | 138dBc/Hz |
|  | 1kHz | 139 dBC/Hz |

15. Pamięć wewnętrzna na 128000 próbek.

16.Dokumentacja techniczna potwierdzająca spełnienie warunków technicznych w języku polskim lub angielskim w wersji elektronicznej i wydrukowanej.

17. Gwarancja na okres 36 miesięcy bez konieczności dostarczania zastępczego urządzenia na czas naprawy.

Zadanie częściowe nr 4

Dostawa  zgrzewarki

Opis: Zgrzewarka

- max. Długość zgrzewu 680 mm

- szerokość zgrzewu: STANDARDOWO: 4MM

- Max. Grubość folii: 2x250 μm

- Waga zgrzewarki: 17 kg

- Zasilanie: ~230 V

- Moc: 890 W

- SMS-D2 (double) - Wersje wyposażone w dodatkowy górny element grzejny (w ramieniu zgrzewarki). Stosowane do zgrzewania grubych folii (2x400μm), worków z zakładkami oraz trudniej zgrzewalnych materiałów. Możliwość wyłączenia górnego elementu grzejnego

- WT - stolik roboczy (regulacja wysokości – 4 pozycje; regulacja kąta nachylenia),

- Nóż odcinający w górnym ramieniu zgrzewarki (SMS-1400 bez standardowego noża),

- Pręt (tzw. polylock) do przytrzymywania folii podczas samodzielnej produkcji worków,

- Regulator długości impulsu zgrzewającego, regulator czasu chłodzenia,

- SMS-EM - Wersja wyposażona w elektrycznie zamykane ramię. Zamknięcie ramienia następuję po naciśnięciu pedału nożnego.