### Załącznik nr 1

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

„Dostawa  mieszadeł i eksykatorów”

1. Mieszadło magnetyczne z grzaniem.

Wykończone hartowanym szkłem, odporne na chemikalia. Mieszadło magnetyczne ma mieć  czytelny cyfrowy wyświetlacz i być łatwe w obsłudze. Na aluminiowej płycie mieszadła można jednocześnie mieszać do 20 litrów wody. Prędkość mieszania można regulować, w zakresie między 50-1500 obr./min. Urządzenie wyposażone ma być w timer, licznik oraz system kontrolujący temperaturę. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom możliwe jest precyzyjne kontrolowanie przebiegu reakcji, szczególnie tych wyjątkowo wrażliwych.

Najważniejsze cechy:

temperatura grzania do 310°C,

obroty do 1500 obr./min.,

aluminiowa płyta grzewcza,

dożywotnia gwarancja producenta.

maksymalna mieszana objętość dla wody	20l

moc silnika	9 W

kierunek obrotu	prawo/lewo

wyświetlenie ustawienia prędkości obrotów	LCD

wyświetlanie aktualnej prędkości	LCD

kontrola prędkości	pokrętło

zakres prędkości	50-1500 rpm

dokładność ustawienia prędkości	10 rpm

zalecana długość mieszadełka	30-80 mm

samoistne nagrzewanie płyty przy max. obrotach (RT: 22 ° C / czas trwania: 1 h)	13+K

moc grzania	600 W

wyświetlanie ustawienia temperatury	LCD

wyświetlanie aktualnej temperatury	LCD

jednostki temperatury	°C / °F

kontrola temperatury	pokrętło

zakres temperatur	0 – 310 °C

rozdzielczość ustawienia płyty grzewczej	1 K

pasujące czujniki temperatury	PT1000, ETS-D5, ETS-D6

rozdzielczość ustawienia temperatury mieszanej substancji	1 K

system regulacji temperatury	50 – 370 °C

materiał płyty grzewczej	stop aluminium

średnica płyty grzewczej	O 135 mm

automatyczna zmiana kierunku obrotów	tak

tryb przerywany	tak

pomiar zmian lepkości	tak

czasomierz	tak

odchylenia prędkości (brak obciążenia, napięcie nominalne przy 1500 obr./min 25 ° C)	2±%

szybkość nagrzewania	6.5 K/min

Dokładność regulacji temperatury płyty grzewczej (przy 100 ° C)	5 ±K

Dokładność regulacji temperatury z czujnikiem zewn.PT1000 (500 ml H2O w zlewce 600 ml, mieszadło 40 mm, 600 obr./min, 50 ° C)	0.5 ±K

Dokładność regulacji temperatury z czujnikiem zewn. ETS-D5 (500ml H2O w 600ml zlewce, 40mm mieszadełko, 600rpm, 50°C)	0.5 ±K

Dokładność regulacji temperatury z czujnikiem zewn. ETS-D6 (500ml H2O w 600ml zlewce, 40mm mieszadełko, 600rpm, 50°C)	0.2 ±K

wymiary (szer. wys. dł.)	160 x 85 x 270 mm

waga	2,4 kg

dopuszczalna temp. otoczenia	5 – 40 °C

dopuszczalna wilgotność	80 %

klasa ochrony zgodnie z normą DIN EN 60529	IP42

wejście RS-232	tak

wejście USB	tak

napięcie	220 – 230 / 115 / 100 V

częstotliwość	50/60 Hz

zasilanie	650 W

pobór mocy w trybie czuwania 1,6 W

równoważne z https://www.bionovo.pl/p/mieszadlo-magnetyczne-z-grzaniem-ika-plate-rct-digital/

2. Mieszadło mechaniczne

Stały moment obrotowy w całym zakresie obrotów od 50 do 2000 obrotów na minutę.

Łatwość obsługi

Obsługa odbywa się za pomocą stabilnego pokrętła. Wyświetlacz wyraźnie pokazuje prędkość obrotową.

Szybkie aktualizacje

Regularne aktualizacje oprogramowania można przeprowadzać szybko i prosto za pomocą interfejsu USB.

Maks. objętość mieszania na stanowisko mieszania (H2O)	5 l

Moc silnika wejściowa	32 W

Moc wyjściowa silnika	22 W

Zasada działania silnika	Bezszczotkowy, DC

Wskaźnik obrotów	LED

Prędkość min.	50 rpm

Prędkość min.	0/50 rpm

Prędkość maks.	2000 rpm

Maks. lepkość cieczy	4000 mPas

Moc maks. na wałku mieszadła	15.7 W

Dopuszczalny czas pracy	100 %

Moment obr. maks. na wałku mieszadła	7.5 Ncm

Regulacja prędkości	Pokrętło

Dokładność nastawy prędkości	1 ±rpm

Odchył pomiaru prędkości n >300 obr./min	1 ±%

Odchył pomiaru prędkości n <300 obr./min	3 ±rpm

Mocowanie końcówki mieszającej	oprawka

Średnica oprawki	0.5 – 8 mm

Wałek drążony, średnica wewn.	8.5 mm

Wałek drążony (wciskany – na oporze)	tak

Mocowanie na statywie	wysięgnik

Średnica wysięgnika	13 mm

Długość wysięgnika	160 mm

Znamionowy moment obrotowy	0.075 Nm

Wskaźnik programatora czasowego	brak

Materiał obudowy	powłoka aluminiowa / polimer termoplastyczny

Wymiary (szer. × wys. × gł.)	53 x 147 x 130 mm

Ciężar	0.8 kg

Dopuszczalna temperatura otoczenia	5 – 40 °C

Dopuszczalna wilgotność względna	80 %

Klasa ochrony wg DIN EN 60529	IP 54

Interfejs USB	tak

Napięcie	100 – 240 V

Częstotliwość	50/60 Hz

Zasilanie	32 W

Zasilanie (w trybie gotowości)	0.3 W

Napięcie DC	24 V=

Pobór prądu	1300 mA

Równoważne z https://www.bionovo.pl/p/mieszadlo-mechaniczne-ika-nanostar-7-5-digital/

3. Eksykator szafkowy - 53 litry ścianki transparentne

Eksykatory szafkowe do przechowywania próbek i materiałów wrażliwych na wilgoć. Ich kształt zapewnia dużą swobodę wykorzystania przestrzeni użytkowej. Szczelne drzwi chronią przed zanieczyszczeniami atmosferycznymi. Kontrolowane środowisko wewnątrz eksykatorów jest idealne do przechowywania materiałów referencyjnych, bibliotek komórek, wzorców metalograficznych, próbek tytoniu, DNA, itp.

wymiary gabarytowe [mm]: 320x385x540

wymiary wewnętrzne [mm]: 300x350x510

wymiary użytkowe [mm]: 271x315x410

nośność półki * [kG]: 10

pojemność [l]: 53

równoważne z https://www.equimed.com.pl/katalog/910-eksykatory-szafkowe/