Załącznik nr 1 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na:

Dostawa komparatora fazy i częstotliwości

Specyfikacja wymogów technicznych dla komparatora fazy i częstotliwości.

Urządzenie powinno posiadać parametry nie gorsze niż:

1. Pomiar i analiza częstotliwości i fazy sygnału, analiza szumów fazowych, analizę gęstości widmowej mocy, możliwość obliczania wariancji Allana.

2. Zakres sygnałów wejściowych od 3MHZ do 919MHZ

3. Stabilność krótkoterminową <3 x10-14 dla 1 sekundy

4. Wariancję Allana na poziomie <1x10-16 dla 10000 próbek

5. Urządzenie powinno być kompatybilne z zewnętrznym sygnałem z generatora 10MHz

6. Szybkość próbkowania 100000 próbek/sekundę

7. Posiadać dwa wejścia o parametrach:

-zakres wejściowy od 3MHz do 200MHz

-wejścia typu SMA

-impedancja wejściowa 1kΩ

-akceptowalne poziomy sygnałów od +0dBm do +13dBm

-masa portu wejściowego – izolowana lub uziemiona

8. Posiadać 1 wejście o parametrach:

- zakres wejściowy od 100MHz do 919MHz

-wejście typu SMA

- impedancja wejściowa 50Ω

-akceptowalne poziomy sygnałów od +0dBm do +13dBm

9. Posiadać wyjście referencyjne o parametrach:

-impedancja 50Ω

-typ złącza SMA

-sygnał wyjściowy 50MHz, 3,3V,  sygnał prostokątny

9. Posiadać wejście sygnału referencyjnego 10MHz o prarametrach:

-impedancja 50Ω

-akceptowalny poziom 20dBm

10. Szybkość próbkowania od 1000 próbek/s do 100000 próbek/s

11. Pomiar fazy z parametrami:

-rozdzielczość pomiaru:

| Tau | rozdzielczość |
| --- | --- |
| 100us | <1ps |
| 1ms | <500fs |
| 10ms | <100fs |

-funkcje uśredniania – blokdanych, średnia krocząca

Dryf przy zachowaniu stałej temperatury 1ps/godzinę lub 5ps/dzień

Dryf temperaturowy 2ps/°C

12. Pomiar częstotliwości z parametrami:

-dwa tryby pomiaru zgrubny i dokładny

-- rozdzielczość pomiaru dla danych czasów otwarcia bramki

| czas otwarcia bramki | rozdzielczość |
| --- | --- |
| 100us | <1x10-8 |
| 1ms | <5x10-10 |
| 10ms | <1x10-11 |
| 100ms | <5x10-13 |
| 1s | <5x10-14 |

- czas pomiaru od 50us do 100s

- wyświetlanie wartości bezwzględnej lub błędu ułamkowego z częstotliwości porównywanej

- pomiar wykorzystujący licznik odwracający lub uśredniający

13. Poziom szumów własnych w dziedzinie czasu (odchylenie Allana)

| czas między próbkami (Tau) | czas obserwacji | odchylenie Allana |
| --- | --- | --- |
| 1ms | 1ms | <5x10-10 |
| 10ms | 10ms | <1x10-11 |
| 1s | 100ms | <5x10-13 |
| 1s | 1s | <2x10-13 |
| 1s | 10s | <3x10-14 |
| 1s | 100s | <5x10-15 |
| 1s | 1000s | <5x10-15 |
| 1s | 10000s | <5x10-15 |

14. Poziom szumów fazowych:

| Tau | częstotliwość | szum |
| --- | --- | --- |
| 20us | 100Hz | 132 dBc/Hz |
|  | 1kHz | 133 dBc/H |
|  | 10kHz | 134 dBc/Hz |
|  | 25kHz | 135 dBc/Hz |
| 100us | 1Hz | 124 dBc/Hz |
|  | 10Hz | 134 dBc/Hz |
|  | 100Hz | 138dBc/Hz |
|  | 1kHz | 139 dBC/Hz |

15. Pamięć wewnętrzna na 128000 próbek.

16.Dokumentacja techniczna potwierdzająca spełnienie warunków technicznych w języku polskim lub angielskim w wersji elektronicznej i wydrukowanej.

17. Gwarancja na okres 36 miesięcy bez konieczności dostarczania zastępczego urządzenia na czas naprawy.