Częstochowa dnia: 2021-08-19

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo:RK-567/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Dostawa spektrometru iskrowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej” – znak sprawy ZP/D-28/A/21.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiają: 1- Dolne zakresy analizy podane w opisie przedmiotu zamówienia są trudne do utrzymania nawet z zastosowaniem pompy próżniowej. Zastosowana w naszym rozwiązaniu pompa próżniowa jest bezolejowa (zapobiega to zanieczyszczeniu optyki oparami oleju), jest cicha (brak uciążliwości dla operatora), wykazuje niską emisję ciepła. Czy oprócz ceny wersji próżniowej spektrometru, istnieją jakieś ważne argumenty przeciwko takiemu rozwiązaniu? Odpowiedź: Zamawiający posiada spektrometr próżniowy i posiada wiedzę na temat zalet i ograniczeń tego typu spektrometrów. W przedmiotowym postępowaniu chodzi o spektrometr bezpróżniowy. 2-Czy dopuszczona jest wersja próżniowa spektrometru? Odpowiedź: Przedmiotem postępowania jest spektrometr bezpróżniowy. 3-Jakie wymagania powinna spełniać? Odpowiedź: Przedmiotem dostawy jest spektrometr bezpróżniowy. nie dopuszczamy spektrometru próżniowego. 4-Czy dolna granica analizy Azotu może być podniesiona do 0,003%? Odpowiedź: nie. Wynika ona bezpośrednio z zawartości azotu w badanych materiałach

5-Dla zapewnienia najwyższej jakości analiz w oferowanych przez nas spektrometrach do wykonania krzywych kalibracyjnych stosowane są wyłącznie certyfikowane materiały referencyjne (CRM). W związku z potrzebą Zamawiającego wykonywania analiz pierwiastków tj.: Dy, Er, Ho, Li, Tb, Tm, Yb w próbach na bazie magnezu, pragnę poinformować, iż aktualnie na rynku nie są dostępne żadne materiały referencyjne z certyfikowaną zawartością dla powyższych pierwiastków. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie informacji w jaki sposób Zamawiający dopuszcza wykonanie kalibracji spektrometru dla bazy Mg dla następujących pierwiastków: Dy, Er, Ho, Li, Tb, Tm, Yb?

Odpowiedź: zamawiający wymaga kalibracji na podstawie certyfikowanych materiałów odniesienia lub certyfikowanych materiałów referencyjnych, również w zakresie pierwiastków przywołanych w pytaniu.

Z uwagi na powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia                      03.09.2021 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy                                https://e-ProPublico.pl/,

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 03.09.2021 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-10-02.

## Z-ca Kanclerza Politechniki

## Częstochowskiej

mgr Małgorzata Sierżant