ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  1    -  lampa do fototerapii  kocykowa – 3 sztuki

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2021

| Lp. | Opis przedmiotu | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa diodowa LED łóżeczkowa, światłowodowa - zapewniająca fototerapię w inkubatorze otwartym lub zamkniętym, w łóżeczku (również przy łóżku matki) oraz podczas karmienia i kangurowania. | TAK |  |
| 2 | Niski poboru mocy max. 72 W | TAK |  |
| 3 | Intensywna fototerapia >30 µW/cm2 /nm (ustawienie fabryczne 30-35 µW/cm2 /nm; regulacja w zakresie do około 50 µW/cm2 /nm) | TAK |  |
| 4 | Możliwość stosowania różnych wielkości materacy. | TAK |  |
| 5 | Maty naświetlające o opływowym kształcie , dostępne w dwóch rozmiarach: Powierzchnia emisji światła (duży) – min. 730 cm2 Powierzchnia emisji światła (mały) – min. 480 cm2 | TAK |  |
| 6 | Długości elastycznego przewodu światłowodowego łączącego matę z urządzeniem max. 1,5 m. Przewód zekranizowany (nie emitujący światła dostarczanego do maty) | TAK |  |
| 7 | Lampa wyposażona w licznik czasu pracy | TAK |  |
| 8 | Urządzenie wyposażone w lampkę kontrolną nadmiernej temperatury, przy przekroczeniu maksymalnej temperatury urządzenie wyłącza się samoczynnie | TAK |  |
| 9 | Brak konieczności stosowania okularków do fototerapii np. podczas karmienia. | TAK |  |
| 10 | Możliwość stosowania dedykowanych becików zapinanych na zamek błyskawiczny i rzep umożliwiających karmienie i kangurowanie dziecka podczas fototerapii | TAK |  |
| 11 | Waga sterownika lampy nie większa niż 1,4 kg | TAK/podać |  |
| Wyposażenie: |  |  |  |
| 12 | Mata naświetlająca o opływowym kształcie: 1 szt. - 24.1 cm x 36.8 cm, 734 cm2 | TAK |  |
| 13 | Lampa w zestawie z jednorazowymi nakładkami na matę w ilości 10 szt. i materacykiem 1szt. rozmiar duży. | TAK |  |
| 14 | Becik (otulacz) wielorazowy pozwalający na kangurowanie dziecka podczas fototerapii zapinany na zamek i rzep. Rozmiar duży. – 2szt. | TAK |  |