ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  2    -  lampa do fototerapii  statywowa – 1 sztuka

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2021

| Lp. | Opis przedmiotu | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do fototerapii światłem LED przeznaczony do leczenia hiperbilirubinemii u noworodków. Lampę można wykorzystywać do leczenia noworodków w kołysce, inkubatorze, otwartym łóżeczku lub ogrzewaczu. | TAK |  |
| 2 | Źródło światła -12 diod super LED niebieskie, | TAK |  |
| 3 | Źródło światła -9 diod super LED białe | TAK |  |
| 4 | Długość fali : światło niebieskie o wartości szczytowej od 450 do 470 nm | TAK |  |
| 5 | Światło białe ok. 10 000 lux/ 35 cm | TAK |  |
| 6 | Do wyboru 2 natężenia promieniowania | TAK |  |
|  | -niskie/standardowe 15 ±2 μW/cm2/nm | TAK |  |
|  | -wysokie/intensywne 35 ±2 μW/cm2/nm | TAK |  |
| 7 | Wskaźnik natężenia światła > 0,4 (stosunek natężenia min do max) | TAK/podać |  |
| 8 | Powierzchnia efektywnego naświetlania 29x25 cm, > 700 cm² | TAK |  |
| 9 | Możliwość naświetlania dużej powierzchni ciała dziecka | TAK |  |
| 10 | Łatwe przełączanie przyciskiem z niskiego natężenia 15 µW/cm2/nm na wysokie > 35µW/cm2/nm | TAK |  |
| 11 | Łatwa regulacja pozycji lampy poziomo i pionowo | TAK |  |
| 12 | Żywotność diod LED > 40 000 h | TAK |  |
| 13 | Możliwość umieszczenia na dodatkowym ramieniu z możliwością rotacji w dowolnym kierunku | TAK |  |
| 14 | Możliwość umieszczenia głowicy lampy bezpośrednio na inkubatorze bez dodatkowych uchwytów, za pomocą przyssawek | TAK |  |
| 15 | Łatwe przełączanie pomiędzy światłem niebieskim a białym | TAK |  |
| 16 | Licznik czasu naświetlania na panelu lampy | TAK |  |
| 17 | Licznik całkowitego czasu pracy lampy | TAK |  |
| 18 | Niski poziom hałasu < 40 dB | TAK/podać |  |
| 19 | Niewielkie wymiary lampy | TAK |  |
| 20 | Waga lampy max. 1,2 kg | TAK/podać |  |
| 21 | Ciągłe łagodzenie intensywność niebieskiej barwy światła poprzez białe światło LED dla osób wrażliwych i otoczenia przy jednoczesnym zachowaniu skuteczności leczenia. | TAK |  |
| 22 | Wskaźnik zasilania sieciowego | TAK |  |
| 23 | Wskaźnik serwisu | TAK |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: |  |  |
|  | Ramię do mocowania lampy | TAK |  |
| 24 | Regulowany uchwyt umożliwiający umieszczenie lampy w wielu miejscach i pod różnym kątem bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi | TAK |  |
| 25 | waga uchwytu max 1,8 kg | TAK/podać |  |
|  | Statyw na kółkach: | TAK |  |
| 26 | Wysokość panelu od podłogi regulowana od 1,24 m do 1,57 m (+-2 cm) | TAK |  |
| 27 | Podstawa 5 nóg z blokowanymi kółkami samonastawnymi, min. 2 | TAK/podać |  |