ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa 1- mikroskop operacyjny do stosowania w chirurgii kręgosłupa – 1 sztuka

Nazwa oferenta:……………………………………………

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2021

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop operacyjny na statywie jezdnym. | TAK |  |
| 2. | Zmotoryzowany układ wewnętrznego ogniskowania umożliwiający uzyskiwanie ostrego obrazu w odległości roboczej od 224 mm do 510 mm. Optyka apochromatyczna. | TAK |  |
| 3. | Zmotoryzowany układ ciągłej zmiany powiększenia (zoom) 1:6. | TAK |  |
| 4. | Układ automatycznego dostosowania prędkości ogniskowania do aktualnego powiększenia. | TAK |  |
| 5. | Możliwość indywidualnego ustawienia stałej prędkości zoom i fokus. | TAK |  |
| 6. | Szeroka baza stereoskopii o wartości 25 mm dla uzyskania odpowiedniej głębi ostrości i orientacji przestrzennej w polu operacyjnym. | TAK |  |
| 7. | Nasadka okularowa operatora o regulowanym pochyleniu w zakresie 200 stopni dla szybkiego przestawienia do wybranej pozycji głowicy mikroskopu. Nasadka skręcana względem korpusu mikroskopu. | TAK |  |
| 8 | Podgląd okularowy dla operatora i asystenta | TAK |  |
| 9. | Okulary szerokokątne dla operatora 10x21B z regulacją korekcji sferycznej w zakresie od -8 do +5 dioptrii. | TAK |  |
| 10. | Hamulce elektromagnetyczne dla wszystkich osi swobody głowicy mikroskopu. Wyważanie głowicy mikroskopu łatwo dostępnymi pokrętłami. | TAK |  |
| 11. | Zakres regulacji ustawienia głowicy: Rotacja wokół osi pionowej 540 stopni. Boczny przechył 40 stopni w lewo i 40 stopni w prawo. Pochylenie do przodu 30 stopni Pochylenie do tyłu 120 stopni | TAK |  |
| 12. | Dwukanałowa przesłona irysową zwiększająca głębię ostrości obrazu. | TAK |  |
| 13. | Rękojeści z przyciskami do regulacji następującymi funkcjami: zmotoryzowany zoom, zmotoryzowane ogniskowanie, zwolnienie hamulców elektromagnetycznych, ciągła regulacja jasności światła. Możliwość programowania przez Użytkownika funkcji rękojeści. | TAK |  |
| 14. | Most face-to-face z portami bocznymi do podłączenia adaptera do kamery i/lub podglądu asystenckiego bocznego. | TAK |  |
| 15. | Nasadka okularowa face-to-face, pochylana w zakresie 200 stopni. | TAK |  |
| 16. | Źródło światła ksenonowego o mocy 300 W z wbudowaną zapasową lampą ksenonową 300W. | TAK |  |
| 17. | Regulacja oświetlanego pola w zakresie od 13 mm do 205 mm. | TAK |  |
| 18. | Mobilna kolumna podłogowa z 4 wózkami jezdnymi. Hamulce na każdym z wózków. Wymiary podstawy: 794 x 785 mm. Zastosowanie sprzęgieł elektromagnetycznych na wszystkich osiach swobody kolumny. Zasięg ramienia 1320 mm od osi kolumny. | TAK |  |
| 19. | System aktywnej kontroli wyważenia statywu. Sygnalizacja braku wyważenia na panelu sterującym. | TAK |  |
| 20. | Układ samotestowania uruchamiany po włączeniu mikroskopu i układ automatycznego ustawienia pozycji startowej mikroskopu. Sterowanie funkcjami statywu i głowicy z panelu dotykowego na statywie mikroskopu. | TAK |  |
| 21. | Oprogramowanie interfejsu statywu do komunikacji z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |
| 22. | Adapter z regulowaną przesłona irysową dla kamery 1/3 cala. | TAK |  |
| 23. | Kamera medyczna 1/2.9 cala o efektywnej liczbie pikseli 1920x1080 i rozdzielczości poziomej 900 linii TV. Stosunek sygnału do szumu 55 dB. Wyjścia 1 x HDMI, 1 x HD SDI, 1 x COMPOSITE, 1 x S-VIDEO. | TAK |  |
| 24. | Monitor medyczny, dotykowy, o przekątnej ekranu 24.5 cala. Monitor zawieszony na ramieniu uchylnym regulowanym w 5-ciu płaszczyznach dla wygodnego pozycjonowania. Rozdzielczość 1920 x 1080. | TAK |  |
| 25. | Medyczny system rejestracji obrazu oraz zarządzania bazą danych pacjentów. Wbudowane dysk twardy 500 Gb. Jednoczesna rejestracja na dysku twardym oraz zewnętrznych nośnikach pamięci. Rozdzielczość nagrywania 1920x1080 pikseli. | TAK |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |  |  |  |
| 26. | Zestaw startowy folii operacyjnych – 50 sztuk | TAK |  |