Postępowanie przetargowe

Dostawa sprzętu na potrzeby projektu Wykształcenie ma znaczenie

Postępowanie przetargowe

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/1 - powtórne


Załącznik nr 3
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/129/2021/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/1 jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.
Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza, 

38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy  - do 30 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji
(zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
dla zadania: 1
36 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - 0 pkt (minimum)

48 m-cy- 10 pkt

60 m-cy- 20 pkt

dla zadania: 2-3
12 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - 0 pkt (minimum)

24 m-cy- 10 pkt

36 m-cy- 20 pkt

Termin dostawy
(zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
Termin dostawy

(zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):

dla zadania 1-2
od 63 do 84 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

od 42 do 62 dni - 10 pkt

do 41 dni - 20 pkt

dla zadania 3

42 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

od 35 do 41 dni - 10 pkt

do 34 dni - 20 pkt
Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

	1
	Multimetr - 4 szt.

1. Maksymalny prąd AC min. 18 A,

2. Maksymalny prąd DC min. 18 A,

3. Maksymalna rezystancja min. 48 MΩ,

4. Maksymalne napięcie DC min. 980 V,

5. Maksymalne napięcie AC min. 730 V,

6. AC+DC true RMS,

7. Maksymalna częstotliwość min. 990 kHz,

8. Minimalna rozdzielczość pomiaru prądu DC min. 10 µA,

9. Minimalna rozdzielczość pomiaru prądu AC min. 10 µA,

10. Minimalna rozdzielczość pomiaru napięcia DC min. 10 µV,

11. Minimalna rozdzielczość pomiaru napięcia AC min. 10 µV,

12. Minimalna rozdzielczość pomiaru rezystancji min. 10 mΩ,

13. Największa dokładność pomiaru napięcia DC min. 0,03%+0,01%,

14. Największa dokładność pomiaru napięcia AC min. 0,38%+0,03%,

15. Największa dokładność pomiaru prądu DC min. 0,06%+0,01%,

16. Największa dokładność pomiaru prądu AC min. 0,6%+0,1%,

17. Największa dokładność pomiaru rezystancji min. 0,1%+0,01%,

18. Największa dokładność pomiaru częstotliwości min. 0,02%+0,01%,

19. Test ciągłości w zakresie do min. 450 Ω przy rozdzielczości min. 100 mΩ, prąd testowy 0,5 mA, dokładność min. 0,12%+0,05%,

20. Funkcja testu diody,

21. Wbudowany wyświetlacz LCD o rozdzielczości min. 50000 zliczeń (4 3/4 cyfry),

22. Możliwość wskazywania min. 2 pomiarów jednocześnie na wyświetlaczu,

23. Możliwość wykonywania do min. 23 odczytów na sekundę,

24. Wbudowane funkcję matematyczne: REL, Max/Min, dBm, dB, %, Hold, Compare,

25. Ochrona CAT I (1000 V) oraz CAT II (300 V),

26. Wbudowany interfejs USB, RS232,

27. Wymiary w zakresie 200x300x80 ÷ 250x360x130 mm,

28. Masa nie większa niż. 3,5 kg,




	2
	Komora próżniowa 80 litrów

1. Pojemność zbiornika min. 75 l,

2. Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

3. Wieko komory wykonane z poliwęglanu, dodatkowo wzmacniane stalowym profilem,

4. Wulkanizowana uszczelka silikonowa pod wieko o twardości min. 60°ShA,

5. Szczelna wyspa zaworowa z filtrem powietrza dolotowego, wakuometrem glicerynowym oraz dwoma zaworami kulowymi

6. Wąż pneumatyczny o średnicy wewnętrznej 8 mm i długości min. 1,40 m, ze złączką umożliwiającą podłączenie pompy próżniowej,

7. Miejsce podłączenia wyspy zaworowej znajduje się na zbiorniku,

8. Utrzymanie próżni w komorze przez co najmniej kilkadziesiąt godzin po odłączeniu pompy próżniowej,

9. Wymiary zbiornika w zakresie ø430x450 ÷ ø480x550 mm,

10. Masa komory nie większa niż. 45 kg,



	3
	Przepływomierz masowy - 2 szt.
I. Cyfrowy przepływomierz masowy

1. Pomiar temperatury i ciśnienia,

2. Pomiar przepływu laminarnego,

3. Obsługa do min. 85 różnych gazów oraz ich mieszanin,

4. Możliwość zdefiniowania własnej mieszaniny złożonej z min. 4 gazów,

5. Możliwość przechowywania do min. 18 niestandardowych, własnych mieszanin,

6. Miernik do pomiaru wykorzystuje właściwości gazu takie jak gęstość, ściśliwość i lepkość,

7. Zakres pomiarowy do 50 ml/min,

8. Uszczelnienie Viton,

9. Wykonanie ze stali nierdzewnej,

10. Wyświetlacz OLED,

11. Sygnał wyjścia analogowego w zakresie min. Liniowy 0÷4,5 Vdc,

12. Stała czasowa nie większa niż 25 ms,

13. Dokładność min. ±(0,7% wartości mierzonej + 0,3% zakresu),

14. Powtarzalność min. ±0,3% pełnego zakresu,

15. Współczynnik temperaturowy przepływu min. ±0,07% pełnego zakresu/°C,

16. Współczynnik ciśnieniowy min. ±0,03% pełnego zakresu,

17. Maksymalny przepływ min. 130% pełnej skali,

18. Maksymalne ciśnienie statyczne min. 110 PSIG,

19. Maksymalne ciśnienie różnicowe min. 10 PSID,

20. Stopień ochrony obudowy min. IP40,

21. Wbudowany interfejs komunikacyjny min. 1x RS232,

22. Współczynnik dynamiki zakresu 200:1,

23. Min. 2 programowalne sumatory przepływu masowego,

24. Funkcja alarmów górnego, dolnego lub inny z programowanym opóźnieniem działania dla przepływu masy, temperatury i ciśnienia,

25. Autodiagnostyka z diodą statusu LED lub OLED,

26. Oprogramowanie do konfiguracja i kalibracji,

27. Wymiary całkowite urządzenia w zakresie 50x100x20 ÷ 70x120x40 mm,
II. Cyfrowy przepływomierz masowy

28. Pomiar temperatury i ciśnienia,

29. Pomiar temperatury i ciśnienia,

30. Pomiar przepływu laminarnego,

31. Obsługa do min. 85 różnych gazów oraz ich mieszanin,

32. Możliwość zdefiniowania własnej mieszaniny złożonej z min. 4 gazów,

33. Możliwość przechowywania do min. 18 niestandardowych, własnych mieszanin,

34. Miernik do pomiaru wykorzystuje właściwości gazu takie jak gęstość, ściśliwość i lepkość,

35. Zakres pomiarowy do 2 l/min,

36. Uszczelnienie Viton,

37. Wykonanie ze stali nierdzewnej,

38. Wyświetlacz OLED,

39. Sygnał wyjścia analogowego w zakresie min. Liniowy 0÷4,5 Vdc,

40. Stała czasowa nie większa niż 25 ms,

41. Dokładność min. ±(0,7% wartości mierzonej + 0,3% zakresu),

42. Powtarzalność min. ±0,3% pełnego zakresu,

43. Współczynnik temperaturowy przepływu min. ±0,07% pełnego zakresu/°C,

44. Współczynnik ciśnieniowy min. ±0,03% pełnego zakresu,

45. Maksymalny przepływ min. 130% pełnej skali,

46. Maksymalne ciśnienie statyczne min. 110 PSIG,

47. Maksymalne ciśnienie różnicowe min. 10 PSID,

48. Stopień ochrony obudowy min. IP40,

49. Wbudowany interfejs komunikacyjny min. 1x RS232,

50. Współczynnik dynamiki zakresu 200:1,

51. Min. 2 programowalne sumatory przepływu masowego,

52. Funkcja alarmów górnego, dolnego lub inny z programowanym opóźnieniem działania dla przepływu masy, temperatury i ciśnienia,

53. Autodiagnostyka z diodą statusu LED lub OLED,

54. Oprogramowanie do konfiguracja i kalibracji,

55. Wymiary całkowite urządzenia w zakresie 50x100x20 ÷ 70x120x40 mm,
III.  Akcesoria

56. Min. 2x złączka do rurki 1/4",

57. Min. 2x złączka do rurki 1/8",

58. Min. 1x przewód do komunikacji RS232,

59. Min. 1x zasilacz sieciowy,




1
1

