Postępowanie przetargowe

Dostawa sprzętu na potrzeby projektu Wykształcenie ma znaczenie

Postępowanie przetargowe

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/2

komora chłodnicza niskotemperaturowa


Załącznik nr 3
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/140/2021/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/2 jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.
Wspólny Słownik Zamówień: 
31140000-9 -  Układy chłodzące

38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza, 

38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy  - do 30 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji
(zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - 0 pkt (minimum)

36 m-cy- 10 pkt
48 m-cy- 15 pkt

60 m-cy- 20 pkt

Termin dostawy
(zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
od 70 do 84 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

od 49 do 69 dni - 10 pkt

od 35 do 48 dni - 15 pkt

do 34 dni - 20 pkt
	Komora chłodnicza niskotemperaturowa
1. Zakres temperatury pracy -40 do -86⁰C 

2. Jednorodność temperatury w przestrzeni komory wewnętrznej nie gorsza niż +/- 2,5⁰C
3. Stabilność temperatury w przestrzeni komory wewnętrznej nie gorsza niż +/- 1,5⁰C
4. Czas wzrostu temperatury przy zaniku zasilania z -80⁰C do -60⁰C dla pustej i nieoblodzonej komory wewnętrznej, przy temp. otoczenia 22-25⁰C, nie krótszy niż 230 minut
5. Czas wzrostu temperatury przy zaniku zasilania z -80⁰C do 0⁰C dla pustej i nieoblodzonej komory wewnętrznej, przy temp. otoczenia 22-25⁰C, nie krótszy niż 2100 minut
6. Czas chłodzenia +25⁰C do -80⁰C dla pustej i nieoblodzonej komory wewnętrznej, przy temp. otoczenia 22-25⁰C, nie dłuższy niż 360 min.
7. Minimalna objętość komory wewnętrznej 490 litrów
8. Maksymalna wysokość urządzenia 1980mm
9. Maksymalna szerokość urządzenia 920mm
10. Maksymalna głębokość urządzenia 1010mm
11. Możliwość transportu z ewentualnym otwarciem drzwi urządzenia przez drzwi/przejścia o szerokości 90cm
12. Minimalna liczba półek: 3 + podłoga; możliwość zmiany położenia półek z co najmniej 12 różnymi położeniami,
13. Wymagana ilość drzwi wewnętrznych: 2, wykonane ze stali nierdzewnej, możliwość zdjęcia drzwi bez użycia narzędzi
14. Szerokość komory wewnętrznej nie mniejsza niż 600mm
15. Wysokość komory wewnętrznej nie mniejsza niż 1300mm
16. Głębokość komory wewnętrznej nie mniejsza niż 600mm
17. Minimalne wymiary półki 580 x 590mm (szer. x gł.)
18. Maksymalne obciążenie półki lub podłogi nie mniejsze niż 50 kg
19. Maksymalne obciążenie zamrażarki nie mniejsze niż 200 kg
20. Maksymalna pojemność pudełek 133x133x50mm na probówki 2ml nie mniejsza niż 350
21. Izolacja zamrażarki wykonana z paneli próżniowych i poliuretanu
22. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej (zamawiający nie dopuszcza wnętrza wykonanego ze stali malowanej lub pokrytej plastikiem / tworzywem sztucznym)
23. Drzwi zewnętrzne Zamykane/otwierane za pomocą uchwytu lub dźwigni, z zawiasami po prawej stronie
24. Interfejs Ethernet do komunikacji z dedykowanym oprogramowaniem do kontroli urządzenia
25. Kontroler z funkcjami alarmowymi, minimum: Alarm otwartych drzwi, przekroczenia zadanej temperatury, zabezpieczenia temperaturowego, awarii czujnika temperatury, awarii czujnika temperatury zabezpieczenia temperaturowego, temperatury kondensatora, awarii kompresora; uniwersalne wyjście alarmowe
26. Panel sterowania z wyświetlaczem cyfrowo-tekstowym, z wbudowaną pamięcią i interfejsem USB do eksportu danych, umieszczony w widocznym miejscu na drzwiach urządzenia: Minimum 2 poziomy użytkowania chronione hasłem np. użytkownik i admin.Możliwość ochrony hasłem przed zmianą parametrów pracy. Pamięć wewnętrzna minimum 100 000 logów, z wyborem częstotliwości zapisu danych w krokach co 1 minutę. Możliwość eksportu danych na pamięć przenośną USB do pliku .CSV

27. Maksymalna waga urządzenia 250 kg

28. Poziom hałasu nie większy niż 47 dB(A)

29. Zużycie energii dla temperatury -80⁰C, mierzone przy temp. otoczenia 22-25⁰C, nie większe niż 7,9kWh/d

30. Emisja ciepła do otoczenia dla temperatury -80⁰C nie większa niż 330 Wh/h

31. Współczynnik globalnego ocieplenia (GWP) dla czynników chłodzących nie większy niż 6

32. Sumaryczna ilość czynnika chłodzącego nie większa niż 0,3 kg

33. Filtr powietrza z możliwością demontażu w celu umycia bez konieczności użycia narzędzie; możliwość umycia filtra wodą

34. Zasilanie 1-fazowe, 230V, 50Hz
35. Moc nominalna nie większa niż 1.6kW


1
1

