KARTA  POMIESZCZENIA

Nr pomieszczenia  1.1 (06) wg straszej numeracji

Numer pom. B1/06/1.1

Dotyczy  Zakład Geotechniki Morskiej

podać nazwę zakładu naukowego lub komórki organizacyjnej  IMG

| I. Ogólne informacje |  |
| --- | --- |
| Nazwa pomieszczenia | Dotychczasowa funkcja: Pracownia ZHM – przesiewanie piachu Nowa funkcja: Laboratorium analiz sitowych, suszenia i wyprażania. |
| Przeznaczenie | Przesiewanie piachu, suszenie próbek, wyprażanie |
| Klasa czystości | Zgodnie z normami |
| Poziom oświetlenia (lux) | Możliwość rozpoznawania barw 500 lux, 6500 K |
| Liczba pracowników | Max. 2 |
| Maksymalny czas pracy 1 pracownika (godz.) | Max. 8 |
| Poziom hałasu emitowany (dB) | Wytrząsarki (4szt. ) do analizy sitowej emitują hałas (65-82) dB co może być uciążliwe. Miejscowo należałoby przewidzieć jakieś wydzielenie dźwiękochłonne – obudowa z płyt dźwiękochłonnych dla 4 urządzeń |
| Warunki akustyczne do zachowania (dB) | Zgodnie z normami |
| Obciążanie pożarowe (mJ/m2) –należy podać co będzie składowane w pomieszczeniu i w jakich ilościach tak aby określić obciążenie pożarowego zgodnie z rozporządzeniem | Nie |
| Zagrożenie wybuchem | Nie |
| Preferowana lokalizacja (kondygnacja/miejsce w budynku) dostęp do światła dziennego (tak/nie) – uwarunkowania technologiczne | W tym miejscu wstawiony zostanie rysunek z lokalizacją pomieszczenia w obiekcie – po ostatecznym uzgodnieniu części kubaturowej |
| II. Występujące substancje niebezpieczne ( płyny, gazy , pyły) |  |
| Substancje palne (jakie , ilość) | Nie |
| Substancje wybuchowe ( jakie , ilość) | Nie |
| Substancje trujące (jakie , ilość) | Nie |
| III. Parametry budowlane |  |
| Podłoga (wytrzymałość ) obciążenie KN/m2 , fundamenty pod urządzenia, rodzaj posadzek (antypoślizgowa, itd.) kratki ściekowe , antyelektrostatyczna | Antypoślizgowa, zmywalna, kratki ściekowa z odstojnikiem piachu pochodzącego z badanych próbek |
| Cokoły (tak nie jakie wysokość) | 15-20 cm wysokości |
| Ściany wykończenie (zmywalność , szczególne izolacje akustyczne , inne) | Ściany zmywalne |
| Sufity (tak /nie) wymagania akustyczne, czystość, kolor | tak, kolor biały. Jeśli nie będzie wydzielenia akustycznego wytrząsarek będzie trzeba akustycznie uszczelnić sufit, żeby nie zakłócać pracy biur. |
| Wymiary pomieszczenia uwzględniające ciągi technologiczne (na rysunku rzuty oznaczyć ciągi technologiczne) |  |
| IV. Systemy które należy zastosować w pomieszczeniu |  |
| Oświetlenie |  |
| Sposób montażu (wpuszczane w sufit / podwieszane) | Podwieszone lub wpuszczane - hermetyczne obudowy |
| Rodzaj oświetlenia (standardowo zaprojektowane zostanie oświetlenie LED jeżeli inne lub należy zachować specjalne parametry należy podać) | Oświetlenie światłem 6500 K , nie zaburzające rozpoznawania barw |
| Wysokość montaży (od posadzki) | Standard |
| Wyposażenie elektryczne |  |
| 230V-typ / ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | gniazda bryzgoszczelne i montowane na wysokości 1,2 m nad posadzką. - 230V - szt. 16 (8x2) |
| 400V- typ/ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | TAK 2 sztuki 32A |
| Szyna uziemiająca (tak/nie) | Nie |
| Stopień ochrony IP | Bryzgoszczelne IP44 |
| Przeciwwybuchowe | Nie |
| Wyposażanie sanitarne |  |
| Woda zimna/ciepła | Woda zimna i ciepła, 2 pkty. |
| Woda zmiękczona zimna/ciepła | Nie |
| Woda oczyszczona | Nie |
| Woda lodowa | Nie |
| Kanalizacja przemysłowa | możliwe odprowadzanie wody z dużą ilością piasku i iłu – odstojniki |
| Kanalizacja sanitarna | Nie |
| Sprężone powietrze | Tak – 2 punkty |
| Wentylacja (parametry wymagane , ilość wymian powietrza , temperatura, wilgoć) | Wentylacja (podwyższone pylenie) Pomieszczenie klimatyzowane – konieczność utrzymania stałej temperatury podczas badań. Minimum 6 wymian powietrza na godzinę |
| Próżnia (tak/nie) | Nie |
| Inne wyposażenie |  |
| Gniazda komputerowe (typ/ilość) | 2 szt. Gniazd LAN 1Gbit. |
| Radiowęzeł /głośniki (typ/ilość) | Nie |
| Domofon | Nie |
| Rejestrator parametrów pomieszczenia | Nie |
| CCTV –kamery (dodatkowe wymaganie względem standardowego CCTV-np. nagrywające itd.) | Nie |
| Osprzęt do mycia | Nie |
| CCTV-monitory (dodatkowe względem standardowego CCTV- monitoring w ramach danego zespołu pomieszczeń itd.) | Nie |
| Tel . wew. (typ/ ilość) | 1 szt. |
| Tel. zewn. (typ/ilość) |  |
| Umywalka /zlewozmywak (typ ilość) | Zlew dwukomorowy z ociekaczem 2 szt. |
| Suszarka do rąk | 1 szt. |
| Kontrola dostępu | Tak |
| Czujniki (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | Nie |
| Zabezpieczenia ochronne (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | Nie |
| Wyposażenie meblowe (nie dotyczy części technologicznej) –szafki na odzież (typ ilość) stoliki , krzesła , biurka, kontenery, przegrody akustyczne pomiędzy biurkami, krzesła pracownicze (typ ilość) szafy aktowe (wysokość , szerokość głębokość rodzaj- zamykane otwarte) | Stół lab.- 2 szt. Biurko – 2 szt. Regały na próbki osadów (1 regał ok. 0,5 mk) łącznie max. na 4-ch regałach 1000 kg osadów - 4 szt. Krzesła - 2 szt. Regał lub szafa na sprzęt – 1 szt. (ok. 2 mk) |
| V. Urządzenia, aparatura |  |
| Urządzenia / aparatura wynikające z technologii pomieszczenia (w tym miejscu należy załączyć rysunek pomieszczenia – zgodnie z opracowanym rzutem- z informacją na temat lokalizacji wszystkich urządzeń wynikających z technologii i przeznaczenia uwzględniających ciężar urządzeń, konieczność fundamentowania , zapotrzebowanie na media- jakie /ilość itp. inne inf.) dygestoria (typ/ ilość) | Wytrzasarka 230V – 4 szt. Suszarka do osadów 230 V – 3 szt. Wagi lab. precyzyjne (1kg) – 3 szt. Suszarki 2-3 szt. po 1,5 kW każda |
| VI. inne uwagi |  |
| Inne wymagania nie ujęte wyżej (np. konieczność dostępu bezpośrednio z terenu urządzonego wokół – wielość rodzaj przejścia , bliskość dźwigu, bliskość podnośnika ) | Drzwi wejściowe szer. Minimum 100cm. (bez progu) Zaprojektować otwór okienny |

Osoba sporządzająca:                  Krzysztof Załęski

imię i nazwisko

Tel. kontaktowy:  511-464-473

Data wypełnienia Karty pomieszczenia: 15.01.2022 r.