KARTA  POMIESZCZENIA

Dotychczasowa nazwa: B1/05/1.3 / mechatronika – pom. Przeglądów

Nazwa  nowa Pomieszczenie do przygotowywania próbek stałych

dotyczy 	Zakład Ochrony Środowiska

podać nazwę zakładu naukowego lub komórki organizacynej  IMG

| I. Ogólne informacje |  |
| --- | --- |
| Nazwa nowa pomieszczenia | B1/05/1.3 /ZOS_F_Młynek |
| Przeznaczenie | Przechowywanie próbek, mycie, rozbieranie próbek, ucieranie próbek, przesiewanie |
| Klasa czystości | Zgodnie z normami |
| Poziom oświetlenia (lux) | Zgodnie z normami |
| Liczba pracowników | 4 |
| Maksymalny czas pracy 1 pracownika (godz.) | 6 |
| Poziom hałasu emitowany (dB) | Zgodnie z normami. Czy sa urządzenia emitujące dod. hałas?- młynek, sita laboratoryjne ok. 80 dB |
| Warunki akustyczne do zachowania (dB) | Zgodnie z normami |
| Obciążanie pożarowe (mJ/m2) –należy podać co będzie składowane w pomieszczeniu i w jakich ilościach tak aby określić obciążenie pożarowego zgodnie z rozporządzeniem | Sprzęt laboratoryjny blaty szafki podblatowe, skrzynki plasrtikowe z próbkami |
| Zagrożenie wybuchem | - |
| Preferowana lokalizacja (kondygnacja/miejsce w budynku) dostęp do światła dziennego (tak/nie) – uwarunkowania technologiczne | PARTER (nie preferowana tylko przydzielona) klimatyzacja z mozliwością regulacji temperatury Brak dostęu do światła dziennego, konieczność doświetlenia w ścianach i drzwiach W tym miejscu wstawiony zostanie rysunek z lokalizacją pomieszczenia w obiekcie – po ostatecznym uzgodnieniu części kubaturowej |
| II. Występujące substancje niebezpieczne ( płyny, gazy , pyły) |  |
| Substancje palne (jakie , ilość) | nie |
| Substancje wybuchowe ( jakie , ilość) | nie |
| Substancje trujące (jakie , ilość) | Pyły z osadów, gruntów i odpadów, HCL 1:10 |
| III. Parametry budowlane |  |
| Podłoga (wytrzymałość ) obciążenie KN/m2 , fundamenty pod urządzenia, rodzaj posadzek (antypoślizgowa, itd.) kratki ściekowe , antyelektrostatyczna | Czy są urządzenia, wagowo przekraczające statndardowe obciążenia – nie. Posadzka Antypoślizgowość Odporność na środki chemiczne i plamy Antystatyczność, (Homogeniczne vinylowe bądź linoleum) Bez kratki ściekowej,, |
| Cokoły (tak nie jakie wysokość) | Tak na wysokości 10 cm |
| Ściany wykończenie (zmywalność , szczególne izolacje akustyczne , inne) | Zmywalne Świetliki doświetlające wnętrze pomieszczenia, izolacja akustyczna |
| Sufity (tak /nie) wymagania akustyczne, czystość, kolor | Sufity podwieszane |
| Wymiary pomieszczenia uwzględniające ciągi technologiczne (na rysunku rzuty oznaczyć ciągi technologiczne) | Z pomieszczenia B1/05/1.3 zostało wydzielone pomieszczenie B1/05/1.3/ZOS_F ok. 14,5 m2, Zostały dostawione ścianki, wydzielające pomieszczenie Ponadto z pomieszczenia B1/05/1.3 zostały dodtkowo wydzielone pomieszczenia: B1/05/1.3/ZOS_A B1/05/1.3/ZOS_B B1/05/1.3/ZOS_C B1/05/1.3/ZOS_E B1/05/1.3/ZOS_G B1/05/1.3/ZOS_D |
| IV. Systemy które należy zastosować w pomieszczeniu |  |
| Oświetlenie |  |
| Sposób montażu (wpuszczane w sufit / podwieszane) | Wpuszczane w sufit podwieszany |
| Rodzaj oświetlenia (standardowo zaprojektowane zostanie oświetlenie LED jeżeli inne lub należy zachować specjalne parametry należy podać) | Duże natężenie światła zgodnie z normami do pracy w laboratorium |
| Wysokość montaży (od posadzki) |  |
| Wyposażenie elektryczne |  |
| 230V-typ / ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | 20 szt Część w postaci listew naściennych lub słupków nablatowych |
| 400V- typ/ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | - |
| Szyna uziemiająca (tak/nie) | Nie |
| Stopień ochrony IP | Tak, Zgodnie z normami, Należy przewidzieć awaryjne podtrzymanie prądu UPS dla sprzętu laboratoryjnego |
| Przeciwwybuchowe | - |
| Wyposażanie sanitarne |  |
| Woda zimna/ciepła | TAK |
| Woda zmiękczona zimna/ciepła | Nie |
| Woda oczyszczona | nie |
| Woda lodowa | Nie |
| Kanalizacja przemysłowa | Tak ścieki powinny podlegać neutralizacji, mogą zawierać słabe kwasy i słabe zasady, kanalizacja musi być w wykonaniu chemoodpornym |
| Kanalizacja sanitarna | Tak |
| Sprężone powietrze | Nie |
| Wentylacja (parametry wymagane , ilość wymian powietrza , temperatura, wilgoć) | Temperatura 18-25st C, wilgotność 40-70%, wymagany jest system centralnej wentylacji i klimatyzacji z mozliwością regulacji temperatury. Minimum 5 wymian. Wyciąg o regulowanej wysokości z regulacją mocy wyciągania nad młynkiem i sitami. |
| Próżnia (tak/nie) | Nie |
| Inne wyposażenie |  |
| Gniazda komputerowe (typ/ilość) | Internetowe, ethernet/4 |
| Radiowęzeł /głośniki (typ/ilość) | nie |
| Domofon | Nie |
| Rejestrator parametrów pomieszczenia | Tak |
| CCTV –kamery (dodatkowe wymaganie względem standardowego CCTV-np. nagrywające itd.) | Brak |
| Osprzęt do mycia | Brak |
| CCTV-monitory (dodatkowe względem standardowego CCTV- monitoring w ramach danego zespołu pomieszczeń itd.) | Brak |
| Tel . wew. (typ/ ilość) | Interkom/1 |
| Tel. zewn. (typ/ilość) | nie |
| Umywalka /zlewozmywak (typ ilość) | Zlew jednokomorowy wymiary komory 40x40cm, zlew sanitarny, |
| Suszarka do rąk | Brak |
| Kontrola dostępu | nie |
| Czujniki (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | ppoż |
| Zabezpieczenia ochronne (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | Zestaw do szybkiego płukania oczu |
| Wyposażenie meblowe (nie dotyczy części technologicznej) –szafki na odzież (typ ilość) stoliki , krzesła , biurka, kontenery, przegrody akustyczne pomiędzy biurkami, krzesła pracownicze (typ ilość) szafy aktowe (wysokość , szerokość głębokość rodzaj- zamykane otwarte) | Blat kompozytowy laboratoryjny kwaso i rozpuszczalniko odporne, L kształtny o głębokości 80cm wysokości 85 cm Na lewej ścianie na blanie nadstawiony regał na pojemniki o głębokości 30cm , 2 x taboret laboratoryjny wysoki, pod blatami wypełnienie szafkami zamykanymi dwudrzwiowymi i szufladami |
| V. Urządzenia, aparatura |  |
| Urządzenia / aparatura wynikające z technologii pomieszczenia (w tym miejscu należy załączyć rysunek pomieszczenia – zgodnie z opracowanym rzutem- z informacją na temat lokalizacji wszystkich urządzeń wynikających z technologii i przeznaczenia uwzględniających ciężar urządzeń, konieczność fundamentowania , zapotrzebowanie na media- jakie /ilość itp. inne inf.) dygestoria (typ/ ilość) | Młynek agatowy 34 kg, wytrząsarka sitowa 40 kg, zlew laboratoryjny i sanitarny |
| VI. inne uwagi |  |
| Inne wymagania nie ujęte wyżej (np. konieczność dostępu bezpośrednio z terenu urządzonego wokół – wielość rodzaj przejścia , bliskość dźwigu, bliskość podnośnika ) | Drzwi przesuwne centralnie w lewo na ścianie od strony pomieszczenia B1/05/1.3_ZOS_E |

Osoba sporządzająca: .................Katarzyna Galer-Tatarowicz..............

imię i nazwisko

Tel. kontaktowy: .............607863588………

Data wypełnienia Karty pomieszczenia:   25- 11- 2021 r.