KARTA  POMIESZCZENIA

Dotychczasowa nazwa: B1/05/1.4 mechatronika-magazyn

Pracownia Analiz Spektrometrycznych_ analiza rtęci

dotyczy 	Zakład Ochrony Środowiska

podać nazwę zakładu naukowego lub komórki organizacynej  IMG

| I. Ogólne informacje |  |
| --- | --- |
| Nazwa nowa pomieszczenia | B1/05/1.4/ZOS_A Pracownia Analiz Spektrometrycznych_ analiza rtęci |
| Przeznaczenie | Oznaczanie rtęci w różnych matrycach środowiskowych |
| Klasa czystości | Zgodnie z normami |
| Poziom oświetlenia (lux) | Zgodnie z normami , Światło podobne do światła dziennego, żarówki imitujące światło słoneczne |
| Liczba pracowników | 1-2 |
| Maksymalny czas pracy 1 pracownika (godz.) | 8h |
| Poziom hałasu emitowany (dB) | Zgodnie z normami. Czy sa urządzenia emitujące dod. hałas?- nie |
| Warunki akustyczne do zachowania (dB) | Zgodnie z normami |
| Obciążanie pożarowe (mJ/m2) –należy podać co będzie składowane w pomieszczeniu i w jakich ilościach tak aby określić | Pomieszczenie laboratoryjne ze stołem laboratoryjnym, szafkami laboratoryjnymi, zlewem, lodówką na wzorce rtęci, szafą na szkło i dokumentację. W pomieszczeniu będzie się znajdować 1 aparat – analizator rtęcia MA-2 (spektrometr absorpcji atomowej) z komputerem. Nad aparatem będzie umieszczony okap z odciągiem powietrza. |
| Zagrożenie wybuchem | nie |
| Preferowana lokalizacja (kondygnacja/miejsce w budynku) dostęp do światła dziennego (tak/nie) – uwarunkowania technologiczne | PARTER (nie preferowana tylko przydzielona) Dostęp do światła dziennego, minimum jedno otwierane okno, klimatyzacja z mozliwością regulacji temperatury W tym miejscu wstawiony zostanie rysunek z lokalizacją pomieszczenia w obiekcie – po ostatecznym uzgodnieniu części kubaturowej |
| II. Występujące substancje niebezpieczne ( płyny, gazy , pyły) |  |
| Substancje palne (jakie , ilość) | - |
| Substancje wybuchowe ( jakie , ilość) | - |
| Substancje trujące (jakie , ilość) | W ilości 1l rozczieńczone kwasy: kwas solny, kwas azotowy, W ilości 1kg: tlenek glinu, wodorowęglan wapnia, węglan sodu, chlorek cyny w ilości 1000ml: roztwory wzorcowe rtęci o różnym stężeniu |
| III. Parametry budowlane |  |
| Podłoga (wytrzymałość ) obciążenie KN/m2 , fundamenty pod urządzenia, rodzaj posadzek (antypoślizgowa, itd.) kratki ściekowe , antyelektrostatyczna | Czy są urządzenia, wagowo przekraczające statndardowe obciążenia- NIE MA Spektrometr MA-2 – waga ok. 70 kg Szafki laboratoryjne, stoły laboratoryjne, itp. Podłoga antypoślizgowa, chemodporna, odprna na kwasy,zasady, rozpuszczalniki, inne odczynniki używane w laboratorium, środki myjące, brak kratek ściekowych |
| Cokoły (tak nie jakie wysokość) | Na wysokości 10 cm |
| Ściany wykończenie (zmywalność , szczególne izolacje akustyczne , inne) | Zmywalna, kwasodporne, ścianan z lewej strony, rodzielająca pomieszczenie B1/05/1.4/ZOS_A od B1/05/1.4/ZOS_B częściowo przeszkolna w górnej cześci – o szer. 0,5 m od sufitu |
| Sufity (tak /nie) wymagania akustyczne, czystość, kolor | 3,5 m, Sufity podwieszane |
| Wymiary pomieszczenia uwzględniające ciągi technologiczne (na rysunku rzuty oznaczyć ciągi technologiczne) | Z pomieszczenia B1/05/1.4 zostało wydzielone pomieszczenie B1/05/1.4/ZOS_A Zostały dostawione dwie ścianki, wydzielające pomieszczenie oraz 2 pary drzwi Ponadto z pomieszczenia B1/05/1.4 zostały dodtkowo wydzielone pomieszczenia: B1/05/1.4/ZOS_B B1/05/1.4/ZOS_C B1/05/1.4/ZOS_D oraz korytarz wewnętrzny Pomieszczenie B1/05/1.4/ZOS_A - 2,50x5,0m, tj. 12,5m2 |
| IV. Systemy które należy zastosować w pomieszczeniu |  |
| Oświetlenie |  |
| Sposób montażu (wpuszczane w sufit / podwieszane) | wpuszczane w sufit podwieszany |
| Rodzaj oświetlenia (standardowo zaprojektowane zostanie oświetlenie LED jeżeli inne lub należy zachować specjalne parametry należy podać) | Światło podobne do światła dziennego, żarówki imitujące światło słoneczne |
| Wysokość montaży (od posadzki) |  |
| Wyposażenie elektryczne |  |
| 230V-typ / ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | 16szt |
| 400V- typ/ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | brak |
| Szyna uziemiająca (tak/nie) | Wszystkie urządzenia działają pod napięciem 230V |
| Stopień ochrony IP | Tak, Zgodnie z normami, należy przewidzieć awaryjne podtrzymanie prądu UPS dla komputera |
| Przeciwwybuchowe | - |
| Wyposażanie sanitarne |  |
| Woda zimna/ciepła | tak |
| Woda zmiękczona zimna/ciepła | nie |
| Woda oczyszczona | nie |
| Woda lodowa | nie |
| Kanalizacja przemysłowa | Tak ścieki powinny podlegać neutralizacji, mogą zawierać słabe kwasy i słabe zasady, kanalizacja musi być w wykonaniu chemoodpornym |
| Kanalizacja sanitarna | tak |
| Sprężone powietrze | - |
| Wentylacja (parametry wymagane , ilość wymian powietrza , temperatura, wilgoć) | Temperatura 18-22 st C, wilgotność 40-70%, wymagany jest system centralnej wentylacji i klimatyzacji z mozliwością regulacji temperatury. Minimum 5 wymian |
| Próżnia (tak/nie) | nie |
| Inne wyposażenie |  |
| Gniazda komputerowe (typ/ilość) | Internetowe/ethernet 4 |
| Radiowęzeł /głośniki (typ/ilość) | nie |
| Domofon | Tak, od drzwi wejściwych do laboratorium z zewnątrz oraz drzwi wejściwych do laboratorium wewnątrz budynku |
| Rejestrator parametrów pomieszczenia | nie |
| CCTV –kamery (dodatkowe wymaganie względem standardowego CCTV-np. nagrywające itd.) | nie |
| Osprzęt do mycia | zlew |
| CCTV-monitory (dodatkowe względem standardowego CCTV- monitoring w ramach danego zespołu pomieszczeń itd.) | nie |
| Tel . wew. (typ/ ilość) | Tak, 1 szt.interkom |
| Tel. zewn. (typ/ilość) | nie |
| Umywalka /zlewozmywak (typ ilość) | zlewozmywak dwukomorowy laboratoryjny głęboki chemoodporny |
| Suszarka do rąk | nie |
| Kontrola dostępu | nie |
| Czujniki (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | ppoż |
| Zabezpieczenia ochronne (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | Szybkopłuczka do oczu przy zlewie |
| Wyposażenie meblowe (nie dotyczy części technologicznej) –szafki na odzież (typ ilość) stoliki , krzesła , biurka, kontenery, przegrody akustyczne pomiędzy biurkami, krzesła pracownicze (typ ilość) szafy aktowe (wysokość , szerokość głębokość rodzaj- zamykane otwarte) | Blaty kompozytowe laboratoryjne kwaso i rozpuszczalniko odporne, szafki podblatowe jezdne,szafki z szufladami, półki wiszacelub stojące nad blatem, 2 stołki laboratoryjne jeżdząco obrotowe do pracy przy aparacie oraz 2 krzesła laboratoryjne z oparciem do pracy przy komputerze przy wysokim blacie na wysokości 90 cm, jedna szafa aktowa na dokumentację. |
| V. Urządzenia, aparatura |  |
| Urządzenia / aparatura wynikające z technologii pomieszczenia (w tym miejscu należy załączyć rysunek pomieszczenia – zgodnie z opracowanym rzutem- z informacją na temat lokalizacji wszystkich urządzeń wynikających z technologii i przeznaczenia uwzględniających ciężar urządzeń, konieczność fundamentowania , zapotrzebowanie na media- jakie /ilość itp. inne inf.) dygestoria (typ/ ilość) | Spektrometr absorpcji atomowej MA-2. Lodówka |
| VI. inne uwagi |  |
| Inne wymagania nie ujęte wyżej (np. konieczność dostępu bezpośrednio z terenu urządzonego wokół – wielość rodzaj przejścia , bliskość dźwigu, bliskość podnośnika ) | Okap wyciągowy nad aparatem Drzwi do pomieszczenia z korytarza wewnętrznego bez progów, z umiejscowioną centralnie niewelką bezpieczną szybą Drzwi przesuwne pomiędzy pomieszczeniami B1/05/1.4/ZOS_A i B1/05/1.4/ZOS_B |

Osoba sporządzająca: .....Grażyna Dembska ............................................................

imię i nazwisko

Tel. kontaktowy: ...........690 490 338.............................................................

Data wypełnienia Karty pomieszczenia:   ...22.- ..11..... - 2021 r.