KARTA  POMIESZCZENIA

Dotychczasowa nazwa: B1/05/1.4 mechatronika-magazyn

Pracownia Analiz Spektrometrycznych_ ICP-OES/ICP-MS

dotyczy 	Zakład Ochrony Środowiska

podać nazwę zakładu naukowego lub komórki organizacynej  IMG

| I. Ogólne informacje |  |
| --- | --- |
| Nazwa nowa pomieszczenia | B1/05/1.4/ZOS_B Pracownia Analiz Spektrometrycznych_ ICP-OES/ICP-MS |
| Przeznaczenie | Oznaczanie zawartości pierwiastków w próbkach wód, ścieków, Osadów dennych, gleb, wyciągów wodnych |
| Klasa czystości | Zgodnie z normami |
| Poziom oświetlenia (lux) | Zgodnie z normami , Światło podobne do światła dziennego, żarówki imitujące światło słoneczne |
| Liczba pracowników | 4 |
| Maksymalny czas pracy 1 pracownika (godz.) | 8h |
| Poziom hałasu emitowany (dB) | Hałas emitowany przez spektrometry ICP-OES i ICP-MS |
| Warunki akustyczne do zachowania (dB) | Zgodnie z normami |
| Obciążanie pożarowe (mJ/m2) –należy podać co będzie składowane w pomieszczeniu i w jakich ilościach tak aby określić | Pomieszczenie laboratoryjne z dwoma stołami laboratoryjnymi, szafkami laboratoryjnymi, zlewem, szafą na szkło i dokumentację oraz jednym dygestorium. W pomieszczeniu będą się znajdować 2 aparaty – spektromet emisyjny z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-OES) oraz Spektrometr mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) z komputeremi. Wyloty spalin z aparatów bedą odprowadzane specjalnymi rurami do instalacji wyciągowej. |
| Zagrożenie wybuchem | nie |
| Preferowana lokalizacja (kondygnacja/miejsce w budynku) dostęp do światła dziennego (tak/nie) – uwarunkowania technologiczne | PARTER (nie preferowana tylko przydzielona) Dostęp do światła dziennego, minimum jedno otwierane okno, klimatyzacja z mozliwością regulacji temperatury W tym miejscu wstawiony zostanie rysunek z lokalizacją pomieszczenia w obiekcie – po ostatecznym uzgodnieniu części kubaturowej |
| II. Występujące substancje niebezpieczne ( płyny, gazy , pyły) |  |
| Substancje palne/wybuchowe/szkodliwe trujące (jakie , ilość) | Rozcieńczone roztwory wzorcowe pierwiastków tj. nikiel, stront, kobalt, ołów, chrom, miedź, magnez, glin, żelazo, molibden, arsen, fosfor, potas, tytan, cynk, tal, wanad, gadolin, antymon, cyna, beryl, wapń, sód, ind, itr, selen, mangan, bizmut, złoto, iryd, osm, platyna, pallad, rod, rubid, tellur, chrom VI, dysproz, cer, cez, europ, erb, lantan, lutet, neodym, prazeodym, samar, skand, terb, tor, tul, iterb, siarka, srebro, bor, bar, kadm, gal, lit roztwory kwasu azotowego, kwas solnego, kwasu fluorowodorowego,roztwory borowodorku sodu, hel sprężony, amoniak bezwodny w butlach- Gazy Doprowadzona instalacja argonu i do rozwqażenia |
| III. Parametry budowlane |  |
| Podłoga (wytrzymałość ) obciążenie KN/m2 , fundamenty pod urządzenia, rodzaj posadzek (antypoślizgowa, itd.) kratki ściekowe , antyelektrostatyczna | Czy są urządzenia, wagowo przekraczające statndardowe obciążenia – tak ICP-OES – 201 kg ICP-MS – 350 kg Podłoga antypoślizgowa, chemodporna, odprna na kwasy,zasady, rozpuszczalniki, inne odczynniki używane w laboratorium, środki myjące, brak kratek ściekowych |
| Cokoły (tak nie jakie wysokość) | Na wysokości 10 cm |
| Ściany wykończenie (zmywalność , szczególne izolacje akustyczne , inne) | Zmywalna, kwasodporne, ścianan z lewej strony, rodzielająca pomieszczenie B1/05/1.4/ZOS_A od B1/05/1.4/ZOS_B częściowo przeszkolna w górnej cześci – o szerokości. 0,5 m od sufitu Izolacja akustyczna pomieszczenia |
| Sufity (tak /nie) wymagania akustyczne, czystość, kolor | 3,5 m, Sufity podwieszane |
| Wymiary pomieszczenia uwzględniające ciągi technologiczne (na rysunku rzuty oznaczyć ciągi technologiczne) | Z pomieszczenia B1/05/1.4 zostało wydzielone pomieszczenie B1/05/1.4/ZOS_B Zostały dostawione dwie ścianki, wydzielające pomieszczenie oraz 2 pary drzwi Ponadto z pomieszczenia B1/05/1.4 zostały dodtkowo wydzielone pomieszczenia: B1/05/1.4/ZOS_A B1/05/1.4/ZOS_C B1/05/1.4/ZOS_D oraz korytarz wewnętrzny Pomieszczenie B1/05/1.4/ZOS_B - 6,4 x 4,5m, tj. 25,8m2 Z tego pomieszczenia zostało dodtkowo wydzielone pomieszczenie B1/05/1.4/ZOS_C o wymiarach 1,5 x2m (tj. 3,0m2) na sprężarki |
| IV. Systemy które należy zastosować w pomieszczeniu |  |
| Oświetlenie |  |
| Sposób montażu (wpuszczane w sufit / podwieszane) | wpuszczane w sufit podwieszany |
| Rodzaj oświetlenia (standardowo zaprojektowane zostanie oświetlenie LED jeżeli inne lub należy zachować specjalne parametry należy podać) | Światło podobne do światła dziennego, żarówki imitujące światło słoneczne |
| Wysokość montaży (od posadzki) |  |
| Wyposażenie elektryczne |  |
| 230V-typ / ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | 24 2 x gniazdko 220-250V, 32A – ICP-MS |
| 400V- typ/ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | brak |
| Szyna uziemiająca (tak/nie) | Wszystkie urządzenia działają pod napięciem 230V |
| Stopień ochrony IP | Tak, Zgodnie z normami, należy przewidzieć awaryjne podtrzymanie prądu UPS dla aparatów oraz komputerów |
| Przeciwwybuchowe | - |
| Wyposażanie sanitarne |  |
| Woda zimna/ciepła | tak |
| Woda zmiękczona zimna/ciepła | nie |
| Woda oczyszczona | nie |
| Woda lodowa | - |
| Kanalizacja przemysłowa | Tak ścieki powinny podlegać neutralizacji, mogą zawierać słabe kwasy i słabe zasady, kanalizacja musi być w wykonaniu chemoodpornym |
| Kanalizacja sanitarna | tak |
| Sprężone powietrze | - |
| Wentylacja (parametry wymagane , ilość wymian powietrza , temperatura, wilgoć) | Temp. 18-22 st C, WILG. 40-70%, Pomieszczenie klimatyzowane z mozliwością wyłącznia klimatyzacji oraz regulacji temperatury. Nad aparatami wyciągi/okapy – szczegółowa informacja w cz. VI |
| Próżnia (tak/nie) | nie |
| Inne wyposażenie |  |
| Gniazda komputerowe (typ/ilość) | 6 |
| Radiowęzeł /głośniki (typ/ilość) | nie |
| Domofon | Tak, od drzwi wejściwych do laboratorium z zewnątrz oraz drzwi wejściwych do laboratorium wewnątrz budynku |
| Rejestrator parametrów pomieszczenia | nie |
| CCTV –kamery (dodatkowe wymaganie względem standardowego CCTV-np. nagrywające itd.) | nie |
| Osprzęt do mycia | Zlew x2 |
| CCTV-monitory (dodatkowe względem standardowego CCTV- monitoring w ramach danego zespołu pomieszczeń itd.) | - |
| Tel . wew. (typ/ ilość) | TAK, interkom x1 |
| Tel. zewn. (typ/ilość) | nie |
| Umywalka /zlewozmywak (typ ilość) | zlewozmywak x2 |
| Suszarka do rąk | nie |
| Kontrola dostępu | - |
| Czujniki (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | Lokalny system badający stężenie tlenu w powietrzu |
| Zabezpieczenia ochronne (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | Szybkopłuczka do oczu przy zlewie |
| Wyposażenie meblowe (nie dotyczy części technologicznej) –szafki na odzież (typ ilość) stoliki , krzesła , biurka, kontenery, przegrody akustyczne pomiędzy biurkami, krzesła pracownicze (typ ilość) szafy aktowe (wysokość , szerokość głębokość rodzaj- zamykane otwarte) | Blaty kompozytowe laboratoryjne kwasoodporne naktórych będą umieszczona aparty (odpowrne na duże obciącenia- 200-350 kg) , szafki podblatowe jezdne,szafki z szufladami, półki wiszace, 3 stołki laboratoryjne jeżdząco obrotowe do pracy przy aparacie oraz 4 krzesła laboratoryjne z oparciem do pracy przy komputerze przy wysokim blacie na wysokości 90 cm, dwie szafy aktowe na dokumentację. |
| Instalacja gazów technicznych |  |
| Rodzaj gazów | Argon 5.0; Hel 5,0; Amoniak 5,0 Instalacja zewnętrzna na Argon i hel. |
| Rodzaj instalacji | Przewiewne boksy na zewnątrz budynku z możliwością wymiany butli gazowych instalacja ze stali nierdzewnej doprowadzona do 2 c aparatów z możliwością odczytu, redykcji i regulacji ciśnienia w pomieszczeniu |
| V. Urządzenia, aparatura |  |
| Urządzenia / aparatura wynikające z technologii pomieszczenia (w tym miejscu należy załączyć rysunek pomieszczenia – zgodnie z opracowanym rzutem- z informacją na temat lokalizacji wszystkich urządzeń wynikających z technologii i przeznaczenia uwzględniających ciężar urządzeń, konieczność fundamentowania , zapotrzebowanie na media- jakie /ilość itp. inne inf.) dygestoria (typ/ ilość) | Optyczny spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) – 200 kg – koniecznośc doprowadzenia gazu – argonu 5,0 Spektrometr mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS),- ok. 350 kg – konieczność doprwoadzenia gazu argonu i helu dygestorium |
| VI. inne uwagi |  |
| Inne wymagania nie ujęte wyżej (np. konieczność dostępu bezpośrednio z terenu urządzonego wokół – wielość rodzaj przejścia , bliskość dźwigu, bliskość podnośnika ) | Nad spektrometrami muszą byc zainstalowane odciągi do odprowadzania spalin i oparów wytwarzanych z aparatury Pojedynczy system wentylacji ICP-OES powinien zapewniać przepływ rzędu 5600l/min na wylocie z okapu dla spektrometru ICPOES oraz 8400l/min dla spektrometru ICP-MS. Z uwagi na wysoką temperaturę gazów spalinowych rury powinny być wykonane ze stali nierdzewnej Do pomieszczenia należy dopowadzić instajację sprężonych gazów umieszczonych w klatkach/wiatach na zawnątrz budynku, gazy wykorzystywane do analiz będą gazami neutralnymi Argon sprężony z wiązki czystość 5.0- wiązka (12 butli) Należy zaprojektować stacje podłączenia butli na zewnątrz budynku oraz instalacje rozprowadzenia sprężonych gazów z butli do pomieszczenia. Reduktory gazów należy zainstalować na wysokości 160 cm. Drzwi z umiejscowioną centralnie niewelką bezpieczną szybą, Drzwi do pomieszczenia ze sprężarkami B1/05/1.4/ZOS_C przesuwane, drzwi do pomieszczenia B1/05/1.4/ZOS_A Dzwi na korytarz wewnętrzny |

Osoba sporządzająca: .................Grazyna Dembska..............

imię i nazwisko

Tel. kontaktowy: .............690 490 338………

Data wypełnienia Karty pomieszczenia:   25- 11- 2021 r.