KARTA  POMIESZCZENIA

Dotychczasowa nazwa: B1/05/1.4 mechatronika-magazyn

Pracownia Analiz Spektrometrycznych_ chłodziarki do spektrometrów

dotyczy 	Zakład Ochrony Środowiska

podać nazwę zakładu naukowego lub komórki organizacynej  IMG

| I. Ogólne informacje |  |
| --- | --- |
| Nazwa nowa pomieszczenia | B1/05/1.4/ZOS_C Pracownia Analiz Spektrometrycznych_ Chłodziarki |
| Przeznaczenie | Pomieszczenie slużace do odseparowania chłodziarek do spektrometrów ICP-OES i ICP-MS,które wytwarzają duży halas W pomieszczeniu będą też prażone łodeczki ceramiczne i odczynniki stosowane do oznaczania rtęci. |
| Klasa czystości | Zgodnie z normami |
| Poziom oświetlenia (lux) | Może być pomieszczenie bez okna. Światło podobne do światła dziennego, |
| Liczba pracowników | 2 |
| Maksymalny czas pracy 1 pracownika (godz.) | 2h |
| Poziom hałasu emitowany (dB) | Hałas emitowany przez chłodziarki i pompę do ICP-OES i ICP-MS ok. 80-90 dB |
| Warunki akustyczne do zachowania (dB) | Zgodnie z normami |
| Obciążanie pożarowe (mJ/m2) –należy podać co będzie składowane w pomieszczeniu i w jakich ilościach tak aby określić | Pomieszczenie laboratoryjne ze stołem laboratoryjnym, szafkami laboratoryjnymi. W pomieszczeniu będą się znajdować 2 chłodziarki do ICP-OES i ICP-MS oraz piec laboratoryjny. Blaty i szafki podblatowe |
| Zagrożenie wybuchem | nie |
| Preferowana lokalizacja (kondygnacja/miejsce w budynku) dostęp do światła dziennego (tak/nie) – uwarunkowania technologiczne | PARTER (nie preferowana tylko przydzielona) Nie jest wymagany dostęp do światła dziennego W tym miejscu wstawiony zostanie rysunek z lokalizacją pomieszczenia w obiekcie – po ostatecznym uzgodnieniu części kubaturowej |
| II. Występujące substancje niebezpieczne ( płyny, gazy , pyły) |  |
| Substancje palne/wybuchowe/szkodliwe trujące (jakie , ilość) | brak |
| III. Parametry budowlane |  |
| Podłoga (wytrzymałość ) obciążenie KN/m2 , fundamenty pod urządzenia, rodzaj posadzek (antypoślizgowa, itd.) kratki ściekowe , antyelektrostatyczna | Czy są urządzenia, wagowo przekraczające statndardowe obciążenia - nie Chłodziarka do ICP-OES – 85 kg Cłodziarka do ICP-MS – 90.kg Piec laboratoryjny – ok. 100kg Posadzka Antypoślizgowa Odporność na środki chemiczne w tym silne kwasy i plamy Antystatyczność, (Homogeniczne vinylowe bądź linoleum) , brak kratek ściekowych |
| Cokoły (tak nie jakie wysokość) | Na wysokości 10 cm |
| Ściany wykończenie (zmywalność , szczególne izolacje akustyczne , inne) | Zmywalna, kwasodporne, Konieczna izolacja akustyczna pomieszczenia |
| Sufity (tak /nie) wymagania akustyczne, czystość, kolor | Sufity podwieszane |
| Wymiary pomieszczenia uwzględniające ciągi technologiczne (na rysunku rzuty oznaczyć ciągi technologiczne) | Z pomieszczenia B1/05/1.4 zostało wydzielone pomieszczenie B1/05/1.4/ZOS_C Zostały dostawione dwie ścianki, wydzielające pomieszczenie oraz drzwi przesuwane Ponadto z pomieszczenia B1/05/1.4 zostały dodatkowo wydzielone pomieszczenia: B1/05/1.4/ZOS_A B1/05/1.4/ZOS_B B1/05/1.4/ZOS_D oraz korytarz wewnętrzny Pomieszczenie B1/05/1.4/ZOS_C - 1,5 x 2m, tj. 3,0 m2 |
| IV. Systemy które należy zastosować w pomieszczeniu |  |
| Oświetlenie |  |
| Sposób montażu (wpuszczane w sufit / podwieszane) | wpuszczane w sufit podwieszany |
| Rodzaj oświetlenia (standardowo zaprojektowane zostanie oświetlenie LED jeżeli inne lub należy zachować specjalne parametry należy podać) | Światło podobne do światła dziennego, żarówki imitujące światło słoneczne |
| Wysokość montaży (od posadzki) |  |
| Wyposażenie elektryczne |  |
| 230V-typ / ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | 15 szt |
| 400V- typ/ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | brak |
| Szyna uziemiająca (tak/nie) | Wszystkie urządzenia działają pod napięciem 230V |
| Stopień ochrony IP | Tak, Zgodnie z normami, należy przewidzieć awaryjne podtrzymanie prądu UPS dla aparatów |
| Przeciwwybuchowe | - |
| Wyposażanie sanitarne |  |
| Woda zimna/ciepła | nie |
| Woda zmiękczona zimna/ciepła | nie |
| Woda oczyszczona | nie |
| Woda lodowa | - |
| Kanalizacja przemysłowa | nie |
| Kanalizacja sanitarna | nie |
| Sprężone powietrze | - |
| Wentylacja (parametry wymagane , ilość wymian powietrza , temperatura, wilgoć) | Temp. 18-22 stC, WILG. 40-70%, Pomieszczenie intensywnie klimatyzowane i wentylowane. Możliwość regulacji temperatury w pomieszczeniu (a w szczególności schładzanie). |
| Próżnia (tak/nie) | nie |
| Inne wyposażenie |  |
| Gniazda komputerowe (typ/ilość) | 3 |
| Radiowęzeł /głośniki (typ/ilość) | nie |
| Domofon | Tak, od drzwi wejściwych do laboratorium z zewnątrz oraz drzwi wejściwych do laboratorium wewnątrz budynku |
| Rejestrator parametrów pomieszczenia | nie |
| CCTV –kamery (dodatkowe wymaganie względem standardowego CCTV-np. nagrywające itd.) | nie |
| Osprzęt do mycia | - |
| CCTV-monitory (dodatkowe względem standardowego CCTV- monitoring w ramach danego zespołu pomieszczeń itd.) | - |
| Tel . wew. (typ/ ilość) | TAK, interkom x1 |
| Tel. zewn. (typ/ilość) | nie |
| Umywalka /zlewozmywak (typ ilość) | nie |
| Suszarka do rąk | nie |
| Kontrola dostępu | - |
| Czujniki (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | - |
| Zabezpieczenia ochronne (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | - |
| Wyposażenie meblowe (nie dotyczy części technologicznej) –szafki na odzież (typ ilość) stoliki , krzesła , biurka, kontenery, przegrody akustyczne pomiędzy biurkami, krzesła pracownicze (typ ilość) szafy aktowe (wysokość , szerokość głębokość rodzaj- zamykane otwarte) | Blaty kompozytowe laboratoryjne kwasoodporne na których będzie umieszczony piec (ok. 100 kg). Chłodziarki będą umieszczone pod blatami na podłodze. 1 stołek laboratoryjny jeżdzący obrotowe do pracy przy aparacie oraz 1 krzesło laboratoryjne z oparciem do pracy przy komputerze przy wysokim blacie na wysokości 90 cm, |
| Instalacja gazów technicznych |  |
| Rodzaj gazów | - |
| Rodzaj instalacji | - |
| V. Urządzenia, aparatura |  |
| Urządzenia / aparatura wynikające z technologii pomieszczenia (w tym miejscu należy załączyć rysunek pomieszczenia – zgodnie z opracowanym rzutem- z informacją na temat lokalizacji wszystkich urządzeń wynikających z technologii i przeznaczenia uwzględniających ciężar urządzeń, konieczność fundamentowania , zapotrzebowanie na media- jakie /ilość itp. inne inf.) dygestoria (typ/ ilość) | Chłodziarka do ICP-OES – ok. 85 kg – Chłodziarak do ICP-M ,- ok. 90 kg Piec laboratoryjny – ok. 100 kg. |
| VI. inne uwagi |  |
| Inne wymagania nie ujęte wyżej (np. konieczność dostępu bezpośrednio z terenu urządzonego wokół – wielość rodzaj przejścia , bliskość dźwigu, bliskość podnośnika ) | Drzwi do pomieszczenia ze sprężarkami B1/05/1.4/ZOS_C przesuwane, Konieczność |

Osoba sporządzająca: .................Grazyna Dembska..............

imię i nazwisko

Tel. kontaktowy: .............690 490 338………

Data wypełnienia Karty pomieszczenia:   22- 11- 2021 r.