KARTA  POMIESZCZENIA

Dotychczasowa nazwa: B1/05/1.4 mechatronika-magazyn

Pracownia Analiz Spektrometrycznych__mineralizacja i przygotowanie próbek

dotyczy 	Zakład Ochrony Środowiska

podać nazwę zakładu naukowego lub komórki organizacynej  IMG

| I. Ogólne informacje |  |
| --- | --- |
| Nazwa nowa pomieszczenia | B1/05/1.4/ZOS_D Pracownia Analiz Spektrometrycznych _mineralizacja i przygotowanie próbek |
| Przeznaczenie | Przygotowanie próbek do badań spektrometrycznych . Mineralizacja w stężonych kwasach i wodzie królewskiej. |
| Klasa czystości | Zgodnie z normami |
| Poziom oświetlenia (lux) | Zgodnie z normami |
| Liczba pracowników | 4 |
| Maksymalny czas pracy 1 pracownika (godz.) | 4 - 6 h |
| Poziom hałasu emitowany (dB) | Zgodnie z normami. Czy sa urządzenia emitujące dod. hałas? Tak. Ok. 85-90 dB |
| Warunki akustyczne do zachowania (dB) | Zgodnie z normami |
| Obciążanie pożarowe (mJ/m2) –należy podać co będzie składowane w pomieszczeniu i w jakich ilościach tak aby określić | -W ilości 1-5l stężonych kwasów: kwas azotowy (V), kwas solny, kwas octowy, kwas fluorowodowy, kwas siarkowy W ilości ok. 1-2l/kg następujących odczynników: wodorotlenek sodu, chlorek cyny, borowodorek sodu, difenylokarbazyd W ilości 125ml: roztwory wzorcowe pierwiastków tj. nikiel, stront, kobalt, ołów, chrom, miedź, magnez, glin, żelazo, molibden, arsen, fosfor, potas, tytan, cynk, tal, wanad, gadolin, antymon, cyna, beryl, wapń, sód, ind, itr, selen, mangan, bizmut, złoto, iryd, osm, platyna, pallad, rod, rubid, tellur, chrom VI, dysproz, cer, cez, europ, erb, lantan, lutet, neodym, prazeodym, samar, skand, terb, tor, tul, iterb, siarka, srebro, bor, bar, kadm, gal, lit, borowodorek sodu, wodorotlenek sodu, jodek potasu, nadtlenek wodoru, |
| Zagrożenie wybuchem | tak |
| Preferowana lokalizacja (kondygnacja/miejsce w budynku) dostęp do światła dziennego (tak/nie) – uwarunkowania technologiczne | PARTER (nie preferowana tylko przydzielona) Nie jest wymagany dostęp do światła dziennego W tym miejscu wstawiony zostanie rysunek z lokalizacją pomieszczenia w obiekcie – po ostatecznym uzgodnieniu części kubaturowej |
| II. Występujące substancje niebezpieczne ( płyny, gazy , pyły) |  |
| Substancje palne (jakie , ilość) | Kwas octowy |
| Substancje wybuchowe ( jakie , ilość) | - |
| Substancje trujące, żrące (jakie , ilość) | W ilości 1-5l: kwas azotowy (V), kwas solny, kwas octowy, kwas fluorowodowy, kwas siarkowy, wodorotlenek sodu, chlorek cyny, borowodorek sodu, difenylokarbazyd w ilości 125ml: roztwory wzorcowe pierwiastków tj. nikiel, stront, kobalt, ołów, chrom, miedź, magnez, glin, żelazo, molibden, arsen, fosfor, potas, tytan, cynk, tal, wanad, gadolin, antymon, cyna, beryl, wapń, sód, ind, itr, selen, mangan, bizmut, złoto, iryd, osm, platyna, pallad, rod, rubid, tellur, chrom VI, dysproz, cer, cez, europ, erb, lantan, lutet, neodym, prazeodym, samar, skand, terb, tor, tul, iterb, siarka, srebro, bor, bar, kadm, gal, lit, borowodorek sodu, wodorotlenek sodu, jodek potasu, nadtlenek wodoru |
| III. Parametry budowlane |  |
| Podłoga (wytrzymałość ) obciążenie KN/m2 , fundamenty pod urządzenia, rodzaj posadzek (antypoślizgowa, itd.) kratki ściekowe , antyelektrostatyczna | Czy są urządzenia, wagowo przekraczające standardowe obciążenia -nie Mineralizator mikrofalowy – ok. 80 kg 2 dygestoria, szafa na odczynniki i wzorce Posadzka Antypoślizgowa Odporność na środki chemiczne w tym silne kwasy i plamy Antystatyczność, (Homogeniczne vinylowe bądź linoleum) , brak kratek ściekowych |
| Cokoły (tak nie jakie wysokość) | Tak na wysokości 10 cm |
| Ściany wykończenie (zmywalność , szczególne izolacje akustyczne , inne) | Zmywalne, dźwiękoszczelne, kwasodporne Świetliki doświetlające wewnętrzny korytarz |
| Sufity (tak /nie) wymagania akustyczne, czystość, kolor | Sufity podwieszane kwasoodporne szczelne (izolacja instalacji podsufitowych od oparów kwasów) |
| Wymiary pomieszczenia uwzględniające ciągi technologiczne (na rysunku rzuty oznaczyć ciągi technologiczne) | Z pomieszczenia B1/05/1.4 zostało wydzielone pomieszczenie B1/05/1.4/ZOS_D Zostały dostawiona jedna ścianka, wydzielająca pomieszczenie oraz drzwi Ponadto z pomieszczenia B1/05/1.4 zostały dodatkowo wydzielone pomieszczenia: B1/05/1.4/ZOS_A B1/05/1.4/ZOS_B B1/05/1.4/ZOS_C oraz korytarz wewnętrzny Pomieszczenie B1/05/1.4/ZOS_D - 3,5 x 4m, tj. 12,8 m2 |
| IV. Systemy które należy zastosować w pomieszczeniu |  |
| Oświetlenie |  |
| Sposób montażu (wpuszczane w sufit / podwieszane) | wpuszczane w sufit podwieszany |
| Rodzaj oświetlenia (standardowo zaprojektowane zostanie oświetlenie LED jeżeli inne lub należy zachować specjalne parametry należy podać) | Duże natężenie światła zgodnie z normami do pracy w laboratorium |
| Wysokość montaży (od posadzki) |  |
| Wyposażenie elektryczne |  |
| 230V-typ / ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | 20 szt |
| 400V- typ/ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | brak |
| Szyna uziemiająca (tak/nie) | nie |
| Stopień ochrony IP | Zgodnie z normami. należy przewidzieć awaryjne podtrzymanie prądu UPS dla mineralizatora. |
| Przeciwwybuchowe | - |
| Wyposażanie sanitarne |  |
| Woda zimna/ciepła | tak |
| Woda zmiękczona zimna/ciepła | nie |
| Woda oczyszczona | nie |
| Woda lodowa | - |
| Kanalizacja przemysłowa | Tak ścieki powinny podlegać neutralizacji, mogą zawierać słabe kwasy i słabe zasady, kanalizacja musi być w wykonaniu chemoodpornym |
| Kanalizacja sanitarna | tak |
| Sprężone powietrze | nie |
| Wentylacja (parametry wymagane , ilość wymian powietrza , temperatura, wilgoć) | Temp. 18-22 stC, WILG. 40-70%, Pomieszczenie intensywnie klimatyzowane i wentylowane. Możliwość regulacji temperatury w pomieszczeniu (a w szczególności schładzanie). Dygestoria w projektowym pomieszczeniu- 2szt. Stałoprzepływowe z wentylowanymi szafkami. Przykładowe dane od producentów dygestoriów Kanał do dygestorium Ø 250,(przepływ 600m3/1mb.dygestorium) Szafka wentylowana Ø 50(przepływ -10krotna wymianana /1 m b.szafki/godz.) |
| Próżnia (tak/nie) | nie |
| Inne wyposażenie |  |
| Gniazda komputerowe (typ/ilość) | Ethernet/internetowe 4 szt. |
| Radiowęzeł /głośniki (typ/ilość) | nie |
| Domofon | Tak, od drzwi wejściwych do laboratorium z zewnątrz oraz drzwi wejściwych wewnątrz budynku |
| Rejestrator parametrów pomieszczenia | nie |
| CCTV –kamery (dodatkowe wymaganie względem standardowego CCTV-np. nagrywające itd.) | nie |
| Osprzęt do mycia | Instalacja płuczkowa BHP |
| CCTV-monitory (dodatkowe względem standardowego CCTV- monitoring w ramach danego zespołu pomieszczeń itd.) | nie |
| Tel . wew. (typ/ ilość) | nie |
| Tel. zewn. (typ/ilość) | nie |
| Umywalka /zlewozmywak (typ ilość) | Tak dwukomorowy zlewozmywak laboratoryjny głęboki chemoodporny |
| Suszarka do rąk | nie |
| Kontrola dostępu | nie |
| Czujniki (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | ppoż |
| Zabezpieczenia ochronne (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | Myjka do przepłukiwania oczu, przed pomieszczeniem w korytarzu natrysk awaryjny, kratka ściekowa |
| Wyposażenie meblowe (nie dotyczy części technologicznej) –szafki na odzież (typ ilość) stoliki , krzesła , biurka, kontenery, przegrody akustyczne pomiędzy biurkami, krzesła pracownicze (typ ilość) szafy aktowe (wysokość , szerokość głębokość rodzaj- zamykane otwarte) | Meble laboratoryjne. 4 taborety na kółkach, szafki niskie pod każdym blatem głębokość 60 cm, Blaty z tworzyw chemoodpornych ( stężone kwasy i zasady). |
| V. Urządzenia, aparatura |  |
| Urządzenia / aparatura wynikające z technologii pomieszczenia (w tym miejscu należy załączyć rysunek pomieszczenia – zgodnie z opracowanym rzutem- z informacją na temat lokalizacji wszystkich urządzeń wynikających z technologii i przeznaczenia uwzględniających ciężar urządzeń, konieczność fundamentowania , zapotrzebowanie na media- jakie /ilość itp. inne inf.) dygestoria (typ/ ilość) | 2X dygestorium (szerokość 1500, 1800, 1200mm), z doprowadzoną zimną wodą i kanalizacją, kanalizacja w wykonaniu chemoodpornych (odporna na słabe kwasy i zasady), wnętrze dygestoriów chemoodporne na stężone kwasy i zasady, Pod dygestoriami będą przechowywane kwasy stężone w szafkach wentylowanych połączonych z wentylacją. |
| VI. inne uwagi |  |
| Inne wymagania nie ujęte wyżej (np. konieczność dostępu bezpośrednio z terenu urządzonego wokół – wielość rodzaj przejścia , bliskość dźwigu, bliskość podnośnika ) | Blat na całej szerokości ściany (3,2mx0,8m), szafa na szkło oraz wzorce Drzwi z umieszczoną centralnie niewielką bezpieczną szybą. |

Osoba sporządzająca: ...........Grażyna Dembska..........

imię i nazwisko

Tel. kontaktowy: ..........690 490 338.............

Data wypełnienia Karty pomieszczenia:   22- 11 - 2021 r.