KARTA  POMIESZCZENIA

Dotychczasowa nazwa: B1/05/2.3 mech.-pra.elektr.

Nazwa  KL_Pracownia analiz klasycznych nr 1

dotyczy 	Zakład Ochrony Środowiska

podać nazwę zakładu naukowego lub komórki organizacyjnej IM UMG

| I. Ogólne informacje |  |
| --- | --- |
| Nazwa nowa pomieszczenia | B1/05/2.3/ZOS -KL_1_Pracownia analiz klasycznych |
| Przeznaczenie | Pomieszczenie laboratoryjne. Analizy spektrofotometryczne, miareczkowe, wagowe |
| Klasa czystości | Zgodnie z normami |
| Poziom oświetlenia (lux) | Zgodnie z normami |
| Liczba pracowników | Max. 6 |
| Maksymalny czas pracy 1 pracownika (godz.) | 8 |
| Poziom hałasu emitowany (dB) | Zgodnie z normami. Występują urządzenia emitujące hałas o poziomie ok 80 dB (hałas długotrwały, uciążliwy) nie przekraczający 8 h |
| Warunki akustyczne do zachowania (dB) | Zgodnie z normami |
| Obciążanie pożarowe (mJ/m2) –należy podać co będzie składowane w pomieszczeniu i w jakich ilościach tak aby określić obciążenie pożarowego zgodnie z rozporządzeniem | Amoniak 1l, azotan potasu 100g, azotyn sodu 250g, chlorek amonu 1kg, cytrynian sodu 1kg, kadm 250g, kwas borowy 1kg, kwas ortofosforowy 1l, molibdenian amonu 500g, octan amonu 1kg, siarczan miedzi 1kg, sulfanilamid 100g, kwas ocotwy 1l, wodorofosforan potasu 1kg, gotowe odczynniki do spektrofotometrii, chlorek baru tabletki 100szt, formaldehyd 1l, fenol 1kg, chloroform 1l, podchloryn sodu (3l), kwas siarkowy 1l, kwas borowy 1l, wodorotlenek sodu 1kg, katalizator N ogólny 1kg |
| Zagrożenie wybuchem | nie |
| Preferowana lokalizacja (kondygnacja/miejsce w budynku) dostęp do światła dziennego (tak/nie) – uwarunkowania technologiczne | PIĘTRO I Dostęp do światła dziennego. Minimum jedno otwierane okno klimatyzacja z mozliwością regulacji temperatury W tym miejscu wstawiony zostanie rysunek z lokalizacją pomieszczenia w obiekcie – po ostatecznym uzgodnieniu części kubaturowej |
| II. Występujące substancje niebezpieczne ( płyny, gazy , pyły) |  |
| Substancje palne (jakie , ilość) | AOX test kuwetowy (2 opak.), alkohol etylowy (1l) , kwas octowy (1l) |
| Substancje wybuchowe ( jakie , ilość) | brak |
| Substancje trujące (jakie , ilość) | amoniak test kuwetowy (1 opak.), amoniak (1l), antymonylu potasu winian (100g), AOX test kuwetowy (2 opak.), azot ogólny test kuwetowy 4 opak.), azotan srebra (100ml), azotany test kuwetowy (2 opak.), azydek sodu (50g), błękit bromotymolowy (100g), chromian potasu (1kg), czerń eriochromowa T (100g), dichlorek N,N-dimetylo-1,4-fenylenodiamoniowy (100g), dichromian potasu (500g), formaldehyd (1l), fenol (1 kg), fenoloftaleina (100g), fluorek sodu (50g), chloroform (1l), kadm (250g), fosfor ogolny test kuwetowy (2 opak.), fosforany test kuwetowy (2 opak.), jod (1l), jodek potasu (500g), jodan potasu (100g), jodek cynkowy i skrobia (1l), tabletki tytanowe (1kg), kwas borowy (1kg), kwas octowy (1l), kwas ortofosforowy (1l), kwas siarkowy (VI) (5l), kwas solny (1l), LCI400 ChZT test kuwetowy (5 opak.), nadmanganian potasu (1kg), nadsiarczan potasu (1kg), octan cynku (1kg), oranż metylowy (50g), podchloryn sodu (3l), rezorcyna (100g), siarczan manganu (1kg), siarczan miedzi (II) (1kg), siarczan rtęci (1kg), siarczek sodu (100g), wodorotlenek potasu (1kg), wodorotlejknek sodu (1kg), nadtlenek wodoru (500ml) |
| III. Parametry budowlane |  |
| Podłoga (wytrzymałość ) obciążenie KN/m2 , fundamenty pod urządzenia, rodzaj posadzek (antypoślizgowa, itd.) kratki ściekowe , antyelektrostatyczna | Posadzka Antypoślizgowa Odporność na środki chemiczne i plamy Antystatyczność, (Homogeniczne vinylowe bądź linoleum) Brak kratek ściekowych |
| Cokoły (tak nie jakie wysokość) | Tak na wysokości 10 cm |
| Ściany wykończenie (zmywalność , szczególne izolacje akustyczne , inne) | Ściany działowe z izolacją akustyczną, Zmywalne |
| Sufity (tak /nie) wymagania akustyczne, czystość, kolor | Sufity podwieszane |
| Wymiary pomieszczenia uwzględniające ciągi technologiczne (na rysunku rzuty oznaczyć ciągi technologiczne) | ok. 7,0x4,1 m, tj. 28,7 m2 - lewa ściana pomieszczenia B1/05/2.3 mech.-pra.elektr. przesunięta w lewo o 2 m, - prawa ściana pomieszczenia B1/05/2.3 mech.-pra.elektr bez zmian Dostawiono ścianę działową od strony antresoli tak, że wydzielono 1,55 m szerokości korytarza wewnętrznego (część nowego pomieszczenia B1_05_2.5_ZOS_C) (3,1 m2) |
| IV. Systemy które należy zastosować w pomieszczeniu |  |
| Oświetlenie |  |
| Sposób montażu (wpuszczane w sufit / podwieszane) | Wpuszczane w sufit podwieszany |
| Rodzaj oświetlenia (standardowo zaprojektowane zostanie oświetlenie LED jeżeli inne lub należy zachować specjalne parametry należy podać) | Duże natężenie światła zgodnie z normami do pracy w laboratorium |
| Wysokość montaży (od posadzki) |  |
| Wyposażenie elektryczne |  |
| 230V-typ / ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | 30 szt Część w postaci listew naściennych lub słupków nablatowych , liczone bez uwzględnienia gniazdek przy dygestoriach |
| 400V- typ/ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | - |
| Szyna uziemiająca (tak/nie) | Nie |
| Stopień ochrony IP | Tak, Zgodnie z normami, Należy przewidzieć awaryjne podtrzymanie prądu UPS dla komputera i sprzętu laboratoryjnego |
| Przeciwwybuchowe | brak |
| Wyposażanie sanitarne |  |
| Woda zimna/ciepła | Tak |
| Woda zmiękczona zimna/ciepła | Nie |
| Woda oczyszczona | Nie |
| Woda lodowa | Nie |
| Kanalizacja przemysłowa | Tak ścieki powinny podlegać neutralizacji, mogą zawierać słabe kwasy i słabe zasady, kanalizacja musi być w wykonaniu chemoodpornym |
| Kanalizacja sanitarna | Tak |
| Sprężone powietrze | Nie |
| Wentylacja (parametry wymagane , ilość wymian powietrza , temperatura, wilgoć) | Temperatura 18-25st C, wilgotność 40-70%, wymagany jest system centralnej wentylacji i klimatyzacji z mozliwością regulacji temperatury. Minimum 5 wymian Dygestoria w projektowym pomieszczeniu- 4szt. Stałoprzepływowe z wentylowanymi szafkami. Przykładowe dane od producentów dygestoriów Kanał do dygestorium Ø 250,(przepływ 600m3/1mb.dygestorium) Szafka wentylowana Ø 50(przepływ -10krotna wymianana /1 m b.szafki/godz.) |
| Próżnia (tak/nie) | Nie |
| Inne wyposażenie |  |
| Gniazda komputerowe (typ/ilość) | Internetowe/ethernet 6 szt |
| Radiowęzeł /głośniki (typ/ilość) | nie |
| Domofon | Tak, od drzwi wejściwych do laboratorium z zewnątrz oraz drzwi wejściwych wewnątrz budynku |
| Rejestrator parametrów pomieszczenia | Nie (kontrola we własnym zakresie) |
| CCTV –kamery (dodatkowe wymaganie względem standardowego CCTV-np. nagrywające itd.) | Brak |
| Osprzęt do mycia | Brak |
| CCTV-monitory (dodatkowe względem standardowego CCTV- monitoring w ramach danego zespołu pomieszczeń itd.) | Brak |
| Tel . wew. (typ/ ilość) | Interkom 1 szt |
| Tel. zewn. (typ/ilość) | nie |
| Umywalka /zlewozmywak (typ ilość) | Zlew sanitarny, 2x zlew jednokomorowy laboratoryjny chemoodporny, 2x ociekacz do szkła laboratoryjnego |
| Suszarka do rąk | Brak |
| Kontrola dostępu | Brak |
| Czujniki (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | ppoż |
| Zabezpieczenia ochronne (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | Szybkopłuczka do oczu przy zlewie |
| Wyposażenie meblowe (nie dotyczy części technologicznej) –szafki na odzież (typ ilość) stoliki , krzesła , biurka, kontenery, przegrody akustyczne pomiędzy biurkami, krzesła pracownicze (typ ilość) szafy aktowe (wysokość , szerokość głębokość rodzaj- zamykane otwarte) | Szafki niskie pod każdym blatem głębokość 60 cm, szafa 120x210x60 cm, 5 taboretów na kółkach, Blaty kompozytowe laboratoryjne kwaso i rozpuszczalniko odporne szerokość 90 cm wysokość , stolik 80x80 cm z półką kwasoodporny na kółkach |
| Instalacja gazów technicznych |  |
| Rodzaj gazów | Powietrze syntetyczne 5.0 |
| Rodzaj instalacji | Przewiewne boksy na zewnątrz budynku z możliwością wymiany butli gazowych instalacja ze stali nierdzewnej doprowadzona do 2 aparatów z możliwością odczytu, redykcji i regulacji ciśnienia w pomieszczeniu |
| V. Urządzenia, aparatura |  |
| Urządzenia / aparatura wynikające z technologii pomieszczenia (w tym miejscu należy załączyć rysunek pomieszczenia – zgodnie z opracowanym rzutem- z informacją na temat lokalizacji wszystkich urządzeń wynikających z technologii i przeznaczenia uwzględniających ciężar urządzeń, konieczność fundamentowania , zapotrzebowanie na media- jakie /ilość itp. inne inf.) dygestoria (typ/ ilość) | Dygestoria 4 szt (długość 150 cm) z podłączeniem do wody i z gniazdkami elektrycznymi (min. 4 wejścia na każdym) Spektrofotometry, kolorymetry, destylacja z kwasem , BUSCHI, cieplarka 60 kg, lodówko zamrażarka 70 kg |
| VI. inne uwagi |  |
| Inne wymagania nie ujęte wyżej (np. konieczność dostępu bezpośrednio z terenu urządzonego wokół – wielość rodzaj przejścia , bliskość dźwigu, bliskość podnośnika ) | Drzwi z korytarza wewnętrznego, bez progów, z umiejscowioną centralnie niewelką bezpieczną szybą, wewnętrzne lewe przesunięte w stosunku do obecnie zaplanowanych o 2 m w lewo |

Osoba sporządzająca: .................Katarzyna Galer-Tatarowicz..............

imię i nazwisko

Tel. kontaktowy: .............607863588………

Data wypełnienia Karty pomieszczenia:   25- 11- 2021 r.