KARTA  POMIESZCZENIA

Dotychczasowa nazwa: B1/05/2.5 mechatronika – pracownia eletroniczna

Pracownia analiz chromatograficznych

dotyczy 	Zakład Ochrony Środowiska

podać nazwę zakładu naukowego lub komórki organizacynej  IMG

| I. Ogólne informacje |  |
| --- | --- |
| Nazwa nowa pomieszczenia | B1/05/2.5/ZOS_C Korytarz wewnętrzny wzdłuż pomieszczeń B1/05/2.5, B1/05/2.4, B1/05/2.3 i B1/05/2.2 |
| Przeznaczenie | Komunikacja |
| Klasa czystości | Zgodnie z normami |
| Poziom oświetlenia (lux) | Zgodnie z normami |
| Liczba pracowników | - |
| Maksymalny czas pracy 1 pracownika (godz.) | - |
| Poziom hałasu emitowany (dB) | - |
| Warunki akustyczne do zachowania (dB) |  |
| Obciążanie pożarowe (mJ/m2) –należy podać co będzie składowane w pomieszczeniu i w jakich ilościach tak aby określić obciążenie pożarowego zgodnie z rozporządzeniem | W pomieszczeniu wstawiono ścianki działowe i wydzielono korytarz wewnętrzny |
| Zagrożenie wybuchem | - |
| Preferowana lokalizacja (kondygnacja/miejsce w budynku) dostęp do światła dziennego (tak/nie) – uwarunkowania technologiczne | PIĘTRO I .Dostęp do światła dziennego poprzez doświetlenie w drzwiach i świetlikami w ścianie działowej pod sufitem. W tym miejscu wstawiony zostanie rysunek z lokalizacją pomieszczenia w obiekcie – po ostatecznym uzgodnieniu części kubaturowej |
| II. Występujące substancje niebezpieczne ( płyny, gazy , pyły) |  |
| Substancje palne (jakie , ilość) | Nie |
| Substancje wybuchowe ( jakie , ilość) | Nie |
| Substancje trujące (jakie , ilość) | Nie |
| III. Parametry budowlane |  |
| Podłoga (wytrzymałość ) obciążenie KN/m2 , fundamenty pod urządzenia, rodzaj posadzek (antypoślizgowa, itd.) kratki ściekowe , antyelektrostatyczna | Czy są urządzenia, wagowo przekraczające statndardowe obciążenia – nie. Posadzka Antypoślizgowa Odporność na środki chemiczne i plamy Antystatyczność, (Homogeniczne vinylowe bądź linoleum) Kratka ściekow pod prysznicem ratunkowym |
| Cokoły (tak nie jakie wysokość) | Tak na wysokości 10 cm |
| Ściany wykończenie (zmywalność , szczególne izolacje akustyczne , inne) | Zmywalne Świetliki doświetlające wewnętrzny korytarz |
| Sufity (tak /nie) wymagania akustyczne, czystość, kolor | Sufity podwieszane |
| Wymiary pomieszczenia uwzględniające ciągi technologiczne (na rysunku rzuty oznaczyć ciągi technologiczne) | Z pomieszczenia B1/05/2.5 mechatronika – pracownia eletroniczna zostało wydzielone poniższe pomieszczenie B1/05/2.5/ZOS_C - ok. 65 m3 została dostawiona ściana wydzielająca korytarz wewnętrzny w kształcie litery L szerokości 1,55m przy ścianie z korytarzem głównym i szerokości 2,20 m od strony windy - ścianę oddzielającą pom. B1/05/2.5 i B1/05/2.4 przesunięto o ok. 1m w stronę pomieszczenia B1/05/2.5 Ponadto z pomieszczenia B1/05/2,5 zostały dodatkowo wydzielone pomieszczenia: B1/05/2,5/ZOS_B B1/05/2,5/ZOS_A |
| IV. Systemy które należy zastosować w pomieszczeniu |  |
| Oświetlenie |  |
| Sposób montażu (wpuszczane w sufit / podwieszane) | wpuszczane w sufit podwieszany |
| Rodzaj oświetlenia (standardowo zaprojektowane zostanie oświetlenie LED jeżeli inne lub należy zachować specjalne parametry należy podać) | Duże natężenie światła, pomieszczenie bez dostępu światła dziennego, doświetlenie w ściankach działaowych |
| Wysokość montaży (od posadzki) | - |
| Wyposażenie elektryczne |  |
| 230V-typ / ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | 4 szt |
| 400V- typ/ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | brak |
| Szyna uziemiająca (tak/nie) | - |
| Stopień ochrony IP | Zgodnie z normami |
| Przeciwwybuchowe | - |
| Wyposażanie sanitarne |  |
| Woda zimna/ciepła | Tak (prysznic ratunkowy) |
| Woda zmiękczona zimna/ciepła | tak |
| Woda oczyszczona | nie |
| Woda lodowa | nie |
| Kanalizacja przemysłowa | tak ścieki powinny podlegać neutralizacji, mogą zawierać słabe kwasy i słabe zasady, kanalizacja musi być w wykonaniu chemoodpornym |
| Kanalizacja sanitarna | nie |
| Sprężone powietrze | nie |
| Wentylacja (parametry wymagane , ilość wymian powietrza , temperatura, wilgoć) | Temperatura 18-22 st C, wilgotność 40-70%, wymagany jest system centralnej wentylacji i klimatyzacji z mozliwością regulacji temperatury. Minimum 5 wymian |
| Próżnia (tak/nie) | nie |
| Inne wyposażenie |  |
| Gniazda komputerowe (typ/ilość) | brak |
| Radiowęzeł /głośniki (typ/ilość) | nie |
| Domofon | Przy każdych drzwiach, Tak, od drzwi wejściwych do laboratorium z zewnątrz oraz oraz drzwi wejściwych wewnątrz budynku |
| Rejestrator parametrów pomieszczenia | nie |
| CCTV –kamery (dodatkowe wymaganie względem standardowego CCTV-np. nagrywające itd.) | nie |
| Osprzęt do mycia | prysznic ratunkowy laboratoryjny |
| CCTV-monitory (dodatkowe względem standardowego CCTV- monitoring w ramach danego zespołu pomieszczeń itd.) | nie |
| Tel . wew. (typ/ ilość) | nie. |
| Tel. zewn. (typ/ilość) | nie |
| Umywalka /zlewozmywak (typ ilość) | nie |
| Suszarka do rąk | nie |
| Kontrola dostępu | Tak do korytarza zewnętrznego i w windzie |
| Czujniki (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | nie |
| Zabezpieczenia ochronne (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | - |
| Wyposażenie meblowe (nie dotyczy części technologicznej) –szafki na odzież (typ ilość) stoliki , krzesła , biurka, kontenery, przegrody akustyczne pomiędzy biurkami, krzesła pracownicze (typ ilość) szafy aktowe (wysokość , szerokość głębokość rodzaj- zamykane otwarte) | brak |
| V. Urządzenia, aparatura |  |
| Urządzenia / aparatura wynikające z technologii pomieszczenia (w tym miejscu należy załączyć rysunek pomieszczenia – zgodnie z opracowanym rzutem- z informacją na temat lokalizacji wszystkich urządzeń wynikających z technologii i przeznaczenia uwzględniających ciężar urządzeń, konieczność fundamentowania , zapotrzebowanie na media- jakie /ilość itp. inne inf.) dygestoria (typ/ ilość) | prysznic ratunkowy |
| VI. inne uwagi |  |
| Inne wymagania nie ujęte wyżej (np. konieczność dostępu bezpośrednio z terenu urządzonego wokół – wielość rodzaj przejścia , bliskość dźwigu, bliskość podnośnika ) | Drzwi bez progów, z umieszczoną centalnie niewielką szybą bezpieczną z korytarza zewnętrznego z podestu (1,5 m) wewnętrzne lewe Drzwi bez progów z korytarza zewnętrznego na wysokości mostka z antresoli (2 m)przeszkolone rozsuwane lub dwuskrzydłowe zewnętrzne prawe i lewe |

Osoba sporządzająca: .................Katarzyna Galer-Tatarowicz..............

imię i nazwisko

Tel. kontaktowy: .............607863588………

Data wypełnienia Karty pomieszczenia:   25- 11- 2021 r.