Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Wydział | Elektryczny |
| --- | --- |
| Nazwa laboratorium | Laboratorium specjalistyczne energoelektroniki i napędu |
| Nazwa sprzętu | Zespół elektromaszynowy wraz ze specjalistycznymi przekształtnikami energoelektronicznymi do badań silników wielofazowych asynchronicznych i synchronicznych z magnesami trwałymi – silnik synchroniczny i hamownia |
| Ilość | 1 zestaw |
| Opis (wymagane parametry) | Przedstawiony poniżej opis dotyczy budowy stanowiska do badania zespołu elektromaszynowego wraz ze specjalistycznymi przekształtnikami energoelektronicznymi przeznaczonymi do badania silników wielofazowych (3 i 6 fazowych) asynchronicznych i synchronicznych z magnesami trwałymi, który jest realizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie, tj. w 2021 została zrealizowana część energoelektroniczna zawierająca: szafę sterującą z zestawem filtrów RFI, LCL, szafa sterującą z falownikiem regeneracyjnym oraz falownikiem laboratoryjnym (z procesom TI) do testowania sterowania silników sześciofazowych. W 2021 roku został również zrealizowany silnik asynchronicznych 6 fazowy o częstotliwości znamionowej 50 Hz, który może pracować jako silnik 3 fazowy. Przedmiotem zamówienia są pozostałe elementy składowe zespołu, które muszą być kompatybilne z wcześniej zaprojektowanymi i zakupionymi. Oferta dotyczy wykonania hamowni dla całego zespołu maszynowego, silnika synchronicznego 6 fazowego (mogącego pracować jako silnik 3 fazowy) pełniącego rolę drugiego silnika wymiennego, silnika asynchronicznego 3 fazowego (5 kW, częstotliwość znamionowa 50Hz) pełniącego rolę silnika obciążającego. Zestaw ma też zawierać czujniki momentu i prędkości – oddzielny opis i wymagania poniżej: - Część zestawu maszynowego zakupiona w 2022 roku powinna zawierać: - silnik wymienny: silnik synchroniczny 6-fazowy, który może pracować jako silnik 3 fazowy – opcja, częstotliwość nominalna Fn = 50Hz, prędkość nominalna synchroniczna to Rn = 1500 rpm, moc znamionowa nie mniejsza niż Pn = 4 kW, wznios wału silnika 132, napięcie między fazowe 400 V. Silnik będzie zasilany z falownika napięcia o napięciu Udc=650V z możliwością dwukierunkowego przepływu energii. - na wale silnika synchronicznego zamontowany ma być enkoder inkrementalny, - silnik asynchroniczny 3 fazowy pełniący rolę silnika obciążającego o mocy do 5 kW, częstotliwości znamionowej 50 Hz, - zespół elektromaszynowy obejmujący silniki wymienne tj. silnik asynchroniczny 6-fazowy (mogący też pracować jako silnik 3-fazowy) i silnik synchroniczny 6-fazowy (mogący też pracować jako silnik 3-fazowy) oraz silnik obciążający w postaci silnika asynchronicznego 3-fazowego, mają być posadowione na amortyzowanym fundamencie z możliwością łatwego demontażu i montażu silnika obciążającego – warunek ten może być spełniony po skompletowaniu wszystkich elementów zestawu napędowego. Silniki wymienne mają być zamontowane na stałe w hamowni, natomiast silnik obciążający będzie dołączany do jednego z silników wymiennych. Należy zaprojektować mechanizm, który umożliwi przesuwanie silnika obciążającego na hamowni i poziomowanie go z silnikami wymiennymi. - Silnik synchroniczny w realizowanym zespole maszynowym, który jest silnikiem wymiennym, ma być zasilany i sterowany z układu energoelektronicznego zakupionego w 2021 roku. Oznacza to, że ma być dołączany do sieci elektroenergetycznej poprzez układ AC/DC/AC i filtr sprzęgający typu LCL lub pracujących w trybie wyspowym z filtrem LC gwarantującym sinusoidalny przebieg napięcia na wyjściu. - Projekt hamowni dla zespołu maszynowego został schematycznie przedstawiony na rysunku poniżej: - Zestaw zasilania wymiennego silnika i generatora ma posiadać następujące możliwości pomiarowe: - możliwość obserwacji sygnałów sterujących kluczami przekształtnika części sieciowej jak i silnikowej i generatorowej, - pomiar trzech prądów sieciowych, - pomiar trzech napięć międzyfazowych sieci, - pomiar jednego napięcia fazowego sieci, - pomiar napięcia w obwodzie pośredniczącym DC, - pomiar trzech/sześciu prądów fazowych wymiennego silnika/generatora 3/6-fazowego, - pomiar trzech/sześciu napięć międzyfazowych wymiennych maszyn 3/6 fazowych, - pomiar prędkości obrotowej wymiennego silnika, - pomiar położenia wału wymiennego silnika, - możliwość przełączenia sterowania przekształtnikiem 3/6 fazowym od strony wymiennego silnika AC/DC oraz współpracującego z nim przekształtnika sieciowego DC/AC na sterowanie zewnętrzne z pozostawieniem zabezpieczeń sprzętowych (po przełączeniu wejście bezpośrednie na drivery wybieranym poziomem napięć 3V3 i 5V0). - sygnały sterujące doprowadzone do driverów za pomocą światłowodów, - płytka przejściowa (sterownik) złącze szpilkowe/zespół nadajników światłowodowych - Pozostałe wymagania: - wymagana jest dostawa stanowiska do siedziby Uniwersytetu Morskiego w Gdyni po skompletowaniu wszystkich podzespołów stanowiska, - szkolenie u odbiorcy w zakresie sprzętu i oprogramowania po skompletowaniu wszystkich podzespół stanowiska, - wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie sprzętu i oprogramowania. Dostawca powinien być zdolny (i legitymować się stosowną autoryzacją) do prowadzenia pomocy technicznej, włączając w to pomoc konsultacyjną typu „gorąca linia”, - gwarancja techniczna: minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. - czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta), - czas naprawy nie powinien być dłuższy niż 10 dni roboczych, - wskazane jest, aby wszystkie elementy zestawu pochodziły od jednego producenta. Dzięki temu zostanie zapewniona pełna kompatybilności wszystkich elementów zestawu, wymagane doświadczenie i znajomość specyfiki projektowania układów napędowych dla potrzeb badawczych jednostek naukowych (najlepiej potwierdzona referencjami), - należy uwzględnić możliwość rozbudowy układów, - wymagane jest uruchomienie zespołu w laboratorium siedzibie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni po skompletowaniu wszystkich podzespołów stanowiska, - wymagane jest dostatecznie niezbędnych programów wymaganych do sterowania falownikami i silnikami w postaci elektronicznej na procesor typu MCU C2000 Delfino™ TEXAS INSTRUMENTS i dokumentacji ich kodu, - wymagane jest dostatecznie niezbędnych programów wymaganych do podstawowego uruchomienia falowników i sterowania silnikami w postaci elektronicznej na procesor typu MCU C2000 Delfino™ TEXAS INSTRUMENTS i dokumentacji ich kodu, - wymagana jest pełna dokumentacja silników, obejmująca parametry, sposób ich łączenia oraz przykładową instrukcję uruchomienia. Instrukcja ma być dostępna w wersji papierowej i elektronicznej nie później niż po zakupie wszystkich podzespołów stanowiska. |