Częstochowa dnia: 2022-05-10

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sygnatura: RK-ZN.261.21.2022.AR

RK-302/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa twardościomierza uniwersalnego dla Katedry Inżynierii Materiałowej  Politechniki Częstochowskiej.” – znak sprawy RK-ZN.261.21.2022.AR.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 „Zoom cyfrowy min. 4x, w min. 3 krokach, Zoom optyczny min. 7x, w min. 10 krokach.” – Czy dopuszczają Państwo zestaw obiektywów o różnym powiększeniu optycznym w połączeniu z 3 stopniowym zoomem cyfrowym, pozwalającym na odczyt we wszystkich dostępnych skalach? Odpowiedź Tak Pytanie nr 2 „Magnetyczne mocowanie wgłębników.” – Czy dopuszczają Państwo mechaniczne montowanie wgłębników? Odpowiedź Tak Pytanie nr 3 „Interfejs RS 232 (Bi-kierunkowy).” – Czy dopuszczają Państwo brak interfejsu RS 232? Oferowane przez nas urządzenie posiada interfejs USB3.0, HDMI, Displayport oraz Ethernet. Odpowiedź Tak Pytanie nr 4 „Wgłębnik Rockwella.” – Prosiłbym o sprecyzowanie, czy wymagany jest wgłębnik diamentowy, czy wgłębnik kulkowy (średnica)? Odpowiedź Wgłębnik diamentowy oraz wgłębniki kulkowe 1,588 mm oraz 3,175 mm Pytanie nr 5 „Poziomica dla ustawienia pionu.” – Czy wymagana jest poziomica wbudowana w urządzenie, czy osobne narzędzie? Odpowiedź Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania. Pytanie nr 6 „Stolik typu V dla próbek cylindrycznych o zakresie średnic d=20-80mm do współpracy ze stolikiem x/y.” – Czy dopuszczają Państwo 2 pryzmy typu V, pokrywające wymagany zakres? Odpowiedź Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci dwóch pryzm pokrywających wymagany zakres. Pytanie nr 7 „Dostawca wykona legalizację/wzorcowanie urządzenia po dostawie w laboratorium wraz z wystawieniem świadectwa zgodnego z PCA.” – Dla jakich skal twardości wymagane jest wzorcowanie zgodne z PCA? Na terenie Polski wzorcowanie zgodne z PCA wykonuje jedynie kilka laboratoriów i niezbędne jest określenie konkretnych obciążeń i metod, aby właściwie oszacować koszty. Odpowiedź Wymagana legalizacja dla: metody Vickersa- pełen zakres obciążeń realizowanych przez twardościomierz. metody Brinella - pełen zakres obciążeń realizowanych przez twardościomierz. metody Rockwella - skala A, B, C. Pytanie nr 8 Czy zamawiający dopuszcza: Automatyczne przykładanie siły i odciążanie przy pomocy napędu elektromechanicznego (bez konieczności zadania obciążenia ze sprzężeniem zwrotnym). Odpowiedź Nie Pytanie nr 9 Mocowanie wglębników na stale (nie magnetyczne). Odpowiedź Tak Pytanie nr 10 pomiary w skali: 3.1. Vickers’a (HV): 0.5 ÷ 120kg- Tak 3.2. Knoop’a (HK): 0.5 ÷ 1kg - Tak 3.3. Oraz Brinell’a (HB) 2 wgłebniki DO WYBORU : 1 ÷ 250kg (wgłębnik kulka ø1, ø2.5, 5, 10mm) - proszę określić.- średnice kulek zostały określone w OPZ: " Wgłębnik Brinella , kulki: 1, 10 mm oraz 2,5 i 5 z certyfikatami" Pytanie nr 11 Wyłączność skali pomiarowych na podstawie wybranych wglębników z punktu 3.3. Odpowiedź Nie, zgodnie z OPZ Pytanie nr 12 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie twardościomierza pozbawionego magnetycznego mocowania wgłębników? Odpowiedź Tak Pytanie nr 13 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie twardościomierza wyposażonego w 3 obiektywy pokrywające cały zakres pomiarowy od 0.5 do 250 kg, dodatkowo wyposażonego w siedmiopozycyjny rewolwer nie wymagający wymiany obiektywów? Odpowiedź Tak Pytanie nr 14 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie twardościomierza wyposażonego w złącze USB zamiast RS232? Odpowiedź Tak Pytanie nr 15 Prosimy o doprecyzowanie na jakich skalach ma być przeprowadzone wzorcowanie twardościomierza. Odpowiedź Rockwell - skala A, B, C; Vickers - pełna skala, Brinell - pełna skala metody Vickersa- pełen zakres obciążeń realizowanych przez twardościomierz. metody Brinella - pełen zakres obciążeń realizowanych przez twardościomierz. metody Rockwella - skala A, B, C. Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ poprzez dodanie zapisu: W przypadku zaoferowania wersji stołowej twardościomierza - stolik pod urządzenie musi wchodzić w skład dostawy

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert zgodnie z informacją podaną poniżej. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w zakresie wskazanym powyżej.

Z uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie  art. 271 ust. 1  i 2, art. 284 ust.3 oraz art. 286 ust. 1,3 i  5,  przedłuża termin składania ofert do dnia 19.05.2022 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy    https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 19.05.2021 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-06-17.

Kanclerz Politechniki

Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski