Zał. 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST

- dostawa kompaktowego systemu wraz z niezbędnym wyposażeniem:

- do badania odporności urządzeń elektronicznych i elektrycznych na pola o częstotliwościach radiowych wykonywanej metodą zgodnie z IEC/EN 61000-4-20 w zakresie częstotliwości min. 30MHz-1GHz;

- do badania odporności urządzeń elektronicznych i elektrycznych na pola o częstotliwościach radiowych wykonywanej metodą zgodnie z IEC/EN 61000-4-6 w zakresie częstotliwości min. 10kHz -230MHz;

- akredytowane wzorcowanie urządzeń.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU

1	STANOWISKO PRZEZNACZONE DO BADAŃ ODPORNOŚCI NA POLE O CZĘSTOTLIWOŚCIACH RADIOWYCH.

Zamawiający oświadcza, że posiada na wyposażeniu laboratorium komorę GTEM zgodną z IEC/EN 61000-4-20, pracującą w zakresie częstotliwości min. od 30MHz do 1GHz, o wysokości Septum 900mm, wyposażoną w drzwi w obszarze użytecznym pomiarowo.

Będąca na wyposażeniu zamawiającego komora GTEM wraz z dostarczonym generatorem narażeń oraz niezbędnymi akcesoriami utworzą kompletny system do badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia promieniowane o częstotliwościach radiowych w komorze GTEM. System musi umożliwiać wygenerowanie pola o natężeniu min. 18V/m w zakresie częstotliwości 30MHz÷1 GHz CW, tj. 10V/m z modulacją AM 80%.

System musi pracować całkowicie automatycznie podczas prowadzenia badań normatywnych, bez potrzeby dokonywania manualnych przełączeń i konfiguracji zestawu aparatury.

Wymagania ogólne dla systemu:

- zakres częstotliwości wytwarzania narażeń: 30MHz÷1 GHz;

- poziom generowanego natężenia pola elektromagnetycznego min: 10V/m + AM 80%;

- obszar jednorodnego pola zgodnie z IEC/ EN 61000-4-20

- głębokość modulacji AM 80%;

- badania według następujących normy IEC/EN 61000-4-20 oraz pre-compliance IEC/EN 61000-4-3.

- obsługa manualna i poprzez zewnętrzne oprogramowanie w zakresie generowanego sygnału, przełączania torów RF oraz stanu i konfiguracji komponentów systemu: Generator Sygnałowy, Mierniki Mocy, Wzmacniacz, Przełącznica Torów RF.

Poniżej znajdują się wymagania dot. poszczególnych elementów składowych stanowiska i ich parametry techniczne.

  - KOMPAKTOWY GENERATOR DO BADANIA ODPORNOŚCI URZĄDZEŃ NA POLA:

  - O CZĘSTOTLIWOŚCIACH RADIOWYCH,

  - PROMIENIOWANE W ZAKRESIE OD 30MHz DO 1GHz WG IEC/EN 61000-4-20,

  - PRZEWODZONE W ZAKRESIE OD 150khz DO 230MHZ.

Zintegrowany w znormalizowanej obudowie 19” przeznaczonej do montażu w stojaku pomiarowym 19’’ symulator sygnałów probierczych musi zawierać:
- generator sygnałowy,

- wzmacniacz mocy w.cz.;

- min. 3 kanałowy miernik mocy;

- sprzęgacz kierunkowy;

- sterowanie przełącznicą torów RF;

Symulator musi umożliwiać w pełni automatyczny tryb realizacji badań zgodnych z normami, jak również musi posiadać możliwość zmiany parametrów sygnału probierczego (tj. jego poziomu, częstotliwości oraz rodzaju modulacji) bezpośrednio z pulpitu symulatora i poprzez zewnętrzne oprogramowanie.

Symulator musi być wyposażony w interfejsy komunikacyjne minimum LAN, USB oraz wbudowany optyczny, umożliwiający realizację w pełni automatycznych testów za pośrednictwem zewnętrznego sterownika typu PC z dołączonym oprogramowaniem, stanowiącego integralną część stanowiska.

Minimalne wymagania dla wewnętrznego generatora sygnałowego:

- zakres częstotliwości: 4kHz-1GHz;

- wymagane modulacje:

- CW Continuous Wave (sygnał sinusoidalny niezmodulowany);

- AM (ISO 11452-4 wymagania norm branży samochodowej) z modulacją o częstotliwości 1kHz oraz głębokością 80%;

- AM (urządzenia medyczne) z modulacją o częstotliwości 2Hz oraz głębokością 80%;

- AM (IEC/EN 61000-4-6) z modulacją o częstotliwości 1kHz oraz głębokością 80%;

- AM (IEC/EN 61000-4-3) z modulacją o częstotliwości 1kHz oraz głębokością 80%;

- PM (elementy systemów alarmowych wg IEC/EN 50130-4) z 50% wypełnieniem i repetycją 1Hz;

- PM (aplikacje wojskowe wg MIL STD 461) z 50% wypełnieniem i repetycją 1kHz;

Minimalne wymagania dla wewnętrznego czterokanałowego miernika mocy:

- dokładność pomiaru w zakresie od 4 kHz do 1000 MHz  ≤±0,5dB;

- min. trzy wejścia typu BNC lub N;

- min. jedno wejście miernika mocy zdolnego do pomiaru sygnału o poziomie min. +28dBm.

Minimalne wymagania dla wewnętrznego wzmacniacza mocy:

- wzmacniacz pracujący w klasie A

- VSWR: nieskończoność :1, bez redukcji mocy wyjściowej w przypadku pojawienia się niedopasowania,

- zakres częstotliwości pracy: 4kHz do 1000MHz;

- moc wyjściowa przy 1dB punkcie kompresji, w pełnym zakresie częstotliwości: min. 40W CW;

- impedancja wyjściowa: 50Ω;

  - Niezbędne wyposażenie w zestaw kabli w.cz.

Dostawa musi zawierać min. jeden niskostratny kabel w.cz. o długości 5m dla metody badań z wykorzystaniem komory GTEM oraz zestaw kabli w.cz. do prowadzenia badań i kalibracji dla metody badań z wykorzystaniem CDN, niezbędnych do wykonania wszystkich połączeń. Wymagane jest kompletne oznakowanie wszystkich przewodów pozwalające na jednoznaczną identyfikację.

  - Niezbędne wyposażenie w szerokopasmową sondę natężenia pola

Dostawa musi zawierać izotropową sondę pola posiadającą niezależny pomiar natężenia pola w osiach X-Y-Z, umożliwiającą automatyczne przeprowadzenie procedury kalibracyjnej zgodnie z IEC/EN 61000-4-20 w komorze GTEM o parametrach nie gorszych niż zamieszczone w tabeli poniżej.

| Zakres częstotliwości: | min. 10kHz÷9,25 GHz |
| --- | --- |
| Zakres pomiaru natężenia pola | min. 0,5÷500V/m |
| Rozdzielczość | min. 0,01V/m |
| Płaskość charakterystyki | bez cyfrowej korekcji: min. 1,6dB w zakresie 30MHz do 1GHz po cyfrowej korekcji: min. 0,4dB w zakresie 30MHz do 1GHz |
| Zasilanie | wbudowana bateria litowa o czasie pracy min. 40 godzin bez ładowania |
| Wyposażenie pomocnicze | składany stojak do pozycjonowania głowicy; przewód światłowodowy min. 10m; akredytowane świadectwo wzorcowania wystawione przez laboratorium akredytowane zgodnie z ISO17025; oprogramowanie do zdalnego sterowania głowicą i do odczytu wyników pomiaru na sterowniku PC. |

  - Niezbędne wyposażenie w oprogramowanie dokumentująco-sterujące

Dostawa musi zawierać odpowiednie zewnętrzne oprogramowanie do sterowania procesem pomiarowym. Oprogramowanie musi zawierać wbudowane sterowniki do wszystkich składowych urządzeń, pozwalających na automatyczne prowadzenie badań odporności wg IEC/EN 61000-4-20 oraz wg IEC/EN 61000-4-6;

Oprogramowanie musi zapewnić pełną automatykę pomiaru odporności oraz posiadać funkcję do zmiany nastawy ostrości badań, oraz kalibracji i oceny wyników kalibracji jednorodności pola wg IEC/EN 61000-4-20 oraz wg IEC/EN 61000-4-6.

Oprogramowanie musi posiadać predefiniowaną bibliotekę norm do badania odporności na pola o częstotliwościach radiowych;

Oprogramowanie musi posiadać możliwość tworzenia przez użytkownika własnych procedur badawczych.

Oprogramowanie musi posiadać funkcje pozwalające przygotować raport z badania.

Oprogramowanie musi posiadać zdolność do obsługi urządzeń poprzez interfejsy min. LAN i USB zgodnie z standardem VISA (LXI);

Oprogramowanie musi być kompatybilne z Windows 10 i Windows 11.

  - Niezbędne wyposażenie w przełącznik torów RF do niezależnego wykorzystywania metody pomiaru emisji w komorze GTEM i badania odporności z wykorzystaniem oferowanego symulatora narażeń metodą CDN bez konieczności manualnego wykonywania przełączeń:

- musi zapewniać sterowanie z oferowanego kompaktowego symulatora narażeń RF oraz z zewnętrznego oprogramowania dokumentująco-sterującego ;

- musi zawierać zestaw dwóch przełączników SPDT;

- gniazda typu N;

- zakres częstotliowści min. 4kHz-1GHz

  - Niezbędne wyposażenie w tłumik 6dB

- 6dB tłumik RF 50Ohm o mocy dopasowanej do mocy wyjściowej oferowanego kompaktowego symulatora narażeń i zakresie częstotliwości zgodnie z wymaganiami normy IEC/EN 61000-4-6 Ed.4;

  - Niezbędne wyposażenie w sieć (układ) sprzęgająco-odsprzęgającą CDN przełączana wbudowanym przełącznikiem pomiędzy typem M2 i typem M3 zgodnie z IEC/EN 61000-4-6 Ed4 wraz z adapterami kalibracyjnymi:

- impedancja CDN pomiędzy portem wejściowym RF-EUT w trybie wspólnym: 100 Ohm zgodnie z IEC/EN 61000-4-6;

-zakres częstotliwości: min 0,15 - 230 MHz;

-sprzężenie do: tryb M2 L&N lub „+”&”-„ tryb M3, L&N&PE lub „+”&”-„&”PE”;

-napięcie znamionowe portu badanego: U = min. 240 VAC / VDC;

-prąd znamionowy portu badanego: I = min. 16A;

-wejścia EUT i AE w postaci bezpiecznych gniazd 4mm;

-zestaw adapterów zwierających porty AE i EUT;

-zestaw adapterów 100Ohm zgodnie z IEC/EN 61000-4-6;

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI

Wymagana w dostawie dokumentacja musi być opracowana w języku polskim lub angielskim w zakresie niezbędnym do bezpiecznej i poprawnej obsługi, a ponadto musi zawierać:

- Szczegółowy wykaz elementów wchodzących w skład oferowanego wyposażenia poszczególnych stanowisk pomiarowych wraz z ich konfiguracją w systemie;

- instrukcje użytkownika;

- deklaracje zgodności UE;

- akredytowane świadectwa wzorcowania;

- pełne licencje do oprogramowania bez ograniczeń czasowych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI

- Wymagany okres gwarancji aparatury badawczo-pomiarowej: minimum 12 miesięcy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WZORCOWANIA

Dostawca urządzeń musi zapewnić ich wzorcowanie. Wszystkie wzorcowania muszą być przeprowadzone przez akredytowane laboratorium fabryczne producenta lub inne posiadające wdrożony i akredytowany system ISO 17025.