[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK - 356 /22

 Częstochowa dnia: 30-05-2022
ODPOWIEDZI na pytania w sprawie Zapytania ofertowego oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do zapytania ofertowego, w postępowaniu na Dostawa generatora sygnałowego i sondy pola elektrycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem stanowiącym kompaktowy system do badania odporności urządzeń na zakłócenia promieniowane i przewodzone, spr. nr rej.                                              RK-NZ.261.35.2022.KC 
Odpowiedzi Zamawiającego na przesłane pytania są następujące: 
PYTANIE 1. 

Zamawiający określił w punkcie VI Zapytania ofertowego termin realizacji zamówienia na 12 tygodni. Producenci aparatury pomiarowej zgłaszają powszechny globalny problem z dostępnością komponentów elektronicznych może powodować opóźnienie. Prosimy o rozważenie dopuszczenia wydłużonego terminu realizacji zamówienia, dlatego zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji na 24 tygodnie?
ODPOWIEDŹ 1.
Tak, Zamawiający dopuszcza termin realizacji 24 tygodnie.
PYTANIE 2. 

Zamawiający określił między innymi w Załączniku nr 3 Zapytania Ofertowego w podpunkcie „Minimalne wymagania dla wewnętrznego wzmacniacza mocy”. • zakres częstotliwości pracy: 4kHz do 1000MHz; • moc wyjściowa przy 1dB punkcie kompresji, w pełnym zakresie częstotliwości: min. 40W CW Czy Zamawiający dopuszcza ofertę zawierającą urządzenie spełniające wszystkie wymagania i parametry Zapytania ofertowego a w zakresie „Minimalne wymagania dla wewnętrznego wzmacniacza mocy” z następującymi parametrami: • zakres częstotliwości pracy: 9kHz do 1000MHz; • moc wyjściowa liniowa min. przy 1dB punkcie kompresji, min. 35 W CW w zakresie od 9kHz do 400MHz oraz 20W CW w zakresie od 400MHz do 1GHz; Jednocześnie gwarantujemy, że spełnione zostaną wszystkie wymagania określone w punkcie 1 dot. poziomów narażeń.
ODPOWIEDŹ 2.
Tak, Zamawiający dopuszcza ofertę zawierającą urządzenie spełniające wszystkie wymagania i parametry Zapytania ofertowego a w zakresie „Minimalne wymagania dla wewnętrznego wzmacniacza mocy” z następującymi parametrami: • zakres częstotliwości pracy: 9kHz do 1000MHz; • moc wyjściowa liniowa min. przy 1dB punkcie kompresji, min. 35 W CW w zakresie od 9kHz do 400MHz oraz 20W CW w zakresie od 400MHz do 1GHz.
W związku z powyższym, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 02.06.2022 r. godz. 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 02.06.2022 r. o godz. 11:30
Miejsce składania oraz otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 poz. 1129), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. 
dr inż. Arkadiusz Kociszewski
Kanclerz 
                                                                                Politechniki Częstochowskiej

	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


