Kraków dnia: 2022-07-04

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP.271.399/15/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa wyrobów medycznych sterylnych, jednorazowego użytku” – znak sprawy ZP/15/2022.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy Zadania 2, poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod neutralnych jednorazowych dzielonych z pierścieniem ekwitopotancjalnym – pasem bezpieczeństwa (pełniącym funkcję antyoparzeniową) o powierzchni aktywnej 128,5mm i całkowitej 170,5mm - pokrytych hydrożelem z zakończeniem na klips, na opakowaniu etykieta samoprzylepna do potrzeb dokumentacji zawierająca nr. kat i datę ważności producenta. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający w Pakiecie 53 wymaga zaoferowania szczoteczek cytologicznych, których efektywność została klinicznie udokumentowana? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 Czy w Pakiecie 24. w poz. 1 i 2 próżnociąg położniczy powinien być wyposażony w wewnętrzny samoograniczający system bezpieczeństwa uniemożliwiający przekroczenie bezpiecznego poziomu wytworzonego podciśnienia, które mogłoby prowadzić do urazów w obrębie główki płodu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 4 Zad. Nr 25 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych tnących z nożem w ładunku w rozmiarze 60mm załadowanych odpowiednio (do wyboru przez zamawiającego) zszywkami do tkanki cienkiej lub grubej (wysokość otwartej zszywki 3,85mm lub 4,5mm). Możliwość 11-krotnej wymiany ładunku u jednego pacjenta. Nóż po odpaleniu staplera chowany automatycznie w plastikową pochewkę w celu zabezpieczenia operatora. Możliwość obustronnego odpalenia staplera, rękojeść pokryta dodatkowo antypoślizgowymi nakładkami gumowymi. Stapler wyposażony w skalę po obu stronach oraz system łańcuchowy pozycjonujący tkankę. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 Zad. Nr 26 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worków laparoskopowych uwalnianych z prowadnicy, worki o wzmocnionej wytrzymałości, pojemności 400ml (rozmiar 110x210mm), do trokara 10mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 Zad. Nr 43 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów skórnych ze zszywkami w rozmiarze 4,5x6,5mm, zawierających 35 zszywek ze stali nierdzewnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 7 Pytanie do Zadania nr 9 Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najlepszej ceny dopuści do zaoferowania wysokiej jakości produkt niemieckiego producenta wg poniższej specyfikacji: Uniwersalny Zestaw do pilnej konikotomii zawierający w składzie elementy umołziwijące zastosowanie Techniki Seldingera lub chirurgicznej: 1) Technika Seldingera Zestaw wg poniższego zdjęcia ( kolejność kroków wg ułożenia w opakowaniu) 2) Technika chirurgiczna Zestaw wg poniższego zdjęcia ( kolejność kroków wg ułożenia w opakowaniu) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 Pakiet nr 40, Pozycja nr 1 – Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie koszulki dostępowej z powłoką hydrofilną o rozmiarach 10.7/12.7 Fr? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 50, poz. 1 serwety głównej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59 g/m2, wzmocnionym w strefie krytycznej laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 55 g/m2, łączna gramatura w strefie krytycznej 114 g/m2. W strefie krytycznej odporność na przenikanie cieczy 990 cm H2O. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 50, poz. 1 osłony na stolik Mayo o wymiarach 80x140 cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 50, poz. 2 osłony na stolik Mayo o wymiarach 80x140 cm , wzmocnienie w części roboczej 60x140cm . Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 dopuści klej tkankowy, najczystszą postać N-heksyl cyjnanoakrylu, czas zakończenia polimeryzacji max 30 sekund, przezroczysty, przechowywanie w lodówce, biodegradowalny w okresie ok. 180 dni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 50 w zadaniu 1 i 2: - Zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych o składzie: • 1 x Serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm • 1 x Serweta brzuszno-kroczowa 230 X 260cm z nogawicami i dwoma otworami przylepnymi: górnym 25 x 30cm i dolnym 9 x 15cm. Wokół górnego otworu znajduje się wzmocnienie o wymiarze 75 x 75cm i gramaturze 110g/m2. Wzmocnienie posiada dwa organizatory przewodów po 3 otwory, każdy o średnicy 2cm. Wymiar osłon to 70 x 105cm. Wycięcie między osłonami ma szerokość 20cm. • 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm. • Reszta parametrów zgodnie z SWZ. - Osłona na stolik Mayo – nie składana teleskopowo. Reszta parametrów zgodnie z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad 1) Zamawiający dopuszcza, Ad 2) Nie dopuszcza.

Pytanie nr 14 Czy Zamawiający w zad 26 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Woreczki ekstrakcyjne poliuretanowe do wyciągania struktur podczas laparoskopii, uwalniane z prowadnicy: prowadnik 10mm 220mm; pojemność 800ml ( średnica 100mm, długość 190mm), jednorazowego użytku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15 Czy Zamawiający w zad 43 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: "Stapler skórny jednorazowego użytku zawierający 35 zszywek w magazynku. Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, powlekane teflonem w rozmiarach: grzbiet: 6,5 mm, nóżka: 4,7 mm. Przeźroczyste okienko zszywek w staplerze, pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację strat zszywek"? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 Czy Zamawiający w zad 43 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: "Stapler skórny jednorazowego użytku zawierający 35 zszywek w magazynku. Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, powlekane teflonem w rozmiarach: grzbiet: 6,5 mm, nóżka: 4,7 mm. Przeźroczyste okienko zszywek w staplerze, pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację strat zszywek."? Wytworzenie jednego rodzaju staplerów jest tańsze, dzieki czemu oferent może zaoferować staplery o jednej ilości zszywek taniej niż z dwoma ilościami. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 Czy Zamawiający w zad 43 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowego użytku, opakowanie oznakowane nazwą producenta zawierający metalową końcówkę ułatwiającą usuwanie zszywek (pakowane po 12 sztuk)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 „Czy zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie w pakiecie nr 15 w pozycji nr 2 butelki o pojemności 150 ml” ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 19 „Czy zamawiający wymaga, aby butelka sterylna w pakiecie nr 15 była wyrobem medycznym” ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 20 Zadanie 32 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 Zadanie 53 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 Czy z uwagi na niewielkie różnice w parametrach, nie wpływające na funkcjonalność przedmiotu zamówienia, Zamawiający, na zasadzie równoważności dopuści poniższe produkty: Zadanie 25 Poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy tnący załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej lub grubej. Stapler posiada nóż znajdujący się w każdym ładunku. Podziałka po obu stronach staplera. Możliwość ośmiokrotnej wymiany ładunku u jednego pacjenta - po wystrzeleniu automatyczne zabezpieczenie noża przed przypadkowym skaleczeniem operatora. Bez systemu gąsienicowego budowy magazynku, obustronny suwak służący do wystrzelenia ładunku oraz znacznik końca linii cięcia. Rękojeść pokryta antypoślizgowym materiałem z żebrowaniem zwiększającym stabilność z w dłoni operatora. Ładunek bez pinu pozycjonującego tkankę. Pozostałe parametry wg SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23 Zadanie 30, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 24 Zadanie 32, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 25 Zadanie 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem o długości 10cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26 Zadanie 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z optyczną identyfikacją położenia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27 Zadanie 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny o objętości wypełnienia 1,0ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28 Zadanie 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny sterylizowany tlenkiem etylenu?. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29 Zadanie 33, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodnie z poniższymi parametrami: Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30 Zadanie 37, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści pęsete o długości 13cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 31 Zadanie 49, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej kieszeni na narzędzia chirurgiczne o wymiarach 30 x 40 cm ze sztywnikiem? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 32 Zadanie 49, pozycja 1 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogów zgodności z normą PN-EN 13795 dla ww. pozycji? Uzasadnienie –norma PN-EN 13795 ma zastosowanie w przypadku wyrobów włókienniczych, natomiast przedmiotowe osłony wykonane są z folii PE. Pragniemy zauważyć, iż norma EN 13795-1 Odzież i obłożenia chirurgiczne wskazuje na właściwości jakie winny mieć obłożenia, a badania tych właściwości wykonuje się dla parametrów w oparciu o normy szczegółowe, np. Badanie uwalniania cząstek przeprowadza się w oparciu o normę EN ISO 9073-10 Tekstylia – Metody badania włóknin. Zakres: Opisano metodę pomiaru pylenia włókniny w stanie suchym. Odporność na przenikanie cieczy przeprowadza się na zgodność z normą EN ISO 811 Płaskie wyroby włókniennicze. Zakres: W niniejszej normie międzynarodowej podano sposób wyznaczania wodoszczelności wyrobów włókienniczych metodą ciśnienia hydrostatycznego. Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro przeprowadza się na zgodność z normą EN ISO 13938- 1 Tekstylia – wypychanie płaskich wyrobów. Zakres: W niniejszym dokumencie opisano hydrauliczną metodę wyznaczania wytrzymałości na wypychanie przy pęknięciu płaskich wyrobów włókienniczych. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro – przeprowadza się na zgodność z normą EN 29073-3 Tekstylia – Metody badania włóknin. Zatem większość norm szczegółowych dla obłożeń chirurgicznych wskazuje wprost, iż norma ta dotyczy obłożeń wykonanych z włókniny. Osłony foliowe nie podlegają normie EN ISO 13795-1 i deklarowanie zgodności z tą normą dla wyrobów wykonanych z folii jest błędem producenta, a także wymaganie przez Zamawiającego zgodności z tą normą dla wyrobów foliowych jest niezgodne z wymaganiami wskazanej normy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający modyfikuje formularz oferty w tym zakresie. Pytanie nr 33 Zadanie 50, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegow brzuszno-kroczowych o składzie: 1 x serweta wzmocniona na stoł instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 1 x serweta 180/270 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 34 Zadanie 50, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm, wzmocnienie 60 x 140 cm, spełniającą pozostałe wymagania? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 35 Zadanie 53, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę cytologiczną o długości 20,5cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 36 Zadanie 60, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści cewnik dwudrożny o długości 310mm i pojemnością balona 3ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 37 Zadanie 61, pozycja 1-6 oraz zadanie 62, pozycja 1-6 - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTMF 1670 i dopuszczenie rękawic przebadanych na penetrację krwiopochodnymi patogenami (wirusy) przy użyciu Bakteriofaga Phi-X174 zgodnie z ASTM F 1671 potwierdzonymi raportem z badań jednostki niezależnej. Test metodą ASTM F 1671 jest bardziej rygorystycznym badaniem, ponieważ Bakteriofag Phi-X174 jest najmniejszym możliwym obiektem testowym i jeśli rękawica spełnia normę ASTM F1671, winna spełniać również normę ASTM F1670, gdyż badanie to jest przeprowadzone na większych cząstkach. Pragniemy nadmienić, że postawiony przez Zamawiającego wymóg spełnia tylko 1 firma, a standardowo jeśli nie nastąpiła żadna zmiana w procesie produkcji nie powtarza się badań na przenikanie wirusów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odstępuje od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTMF 1670 i modyfikuje formularz oferty oraz SWZ w tym zakresie. Pytanie nr 38 Zadanie 61, pozycja 1-6 - Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające warstwę antypoślizgowa na całej powierzchni rękawicy, o grubości na palcu 0,20mm+/-0,02, pakowane podwójnie: wewnętrzne papier, zewnątrz folia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 39 Zadanie 61, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 280mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 40 Zadanie 61, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 287mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 41 Zadanie 61, pozycja 3-4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 294mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 42 Zadanie 62, pozycja 1-6 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein ≤66μg/g, o długości min. 280mm, o grubości na palcu 0,17mm+/-0,01, pakowane podwójnie: wewnętrzne papier, zewnątrz folia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 43 Zadanie 63, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 480mm+/-10? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 44 pakiet 25 poz. 1, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 60 o długości linii zszywek 65mm i długości linii cięcia 59mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w: - dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku - przycisk szybkiego zwalniania - wskaźnik końca linii cięcia - ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem, - systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, - informację o długości po obu stronach końcówki roboczej narzędzia, - 64 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm, ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm.? Stapler był używany przez Zamawiającego i spełnił wszystkie oczekiwania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 45 pakiet 25 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 60 o długości linii zszywek 65mm i długości linii cięcia 59mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w: - dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku, - przycisk szybkiego zwalniania, - wskaźnik końca linii cięcia, - ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem, - systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki– zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, początek i koniec zespolenia na długości min.1,5 zszywki poza linią cięcia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, - informację o długości po obu stronach końcówki roboczej narzędzia, - 64 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 4,5 mm, po zamknięciu 2,0mm, ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,8mm do 2mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 46 Zadanie nr 37: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nożyczki ostro tępe proste o długości 14cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 47 Zadanie nr 49: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylną kieszeń na narzędzia o wymiarach 40x30 cm z kształtką? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 48 Zadanie nr 50 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw, gdzie serweta główna wykonana jest z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 73g/m2, o składzie: serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia chirur., w częsci dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej; 1; 260x240. serweta przeznaczona pod pośladki; 1; 90x75. taśma medyczna; 1; 50x9. kieszeń na płyny; 1; 42x35. serweta na stół instrum.; 1; 190x150. serweta na stolik Mayo; 1; 145x80. serwetki do rąk; 4; 40x20. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 49 Zadanie nr 50 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osłonę na stolik MAYO 80x145cm ze wzmocnieniem w rozmiarze 85x76cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 50 Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt b) i pkt c) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W opublikowanym projekcie umowy, w § 9 ust. 2 pkt b) i pkt c) jest słowo „zwłoka”. Pytanie nr 51 Pakiet 61 Czy Zamawiający dopuści Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe (neoprenowe), bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie, polimeryzowane od wewnątrz w technologii Dermashield, teksturowane; mankiet rolowany z technologią Surefit. Długość min. 300 mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0,14 mm, AQL 0,65. Rękawice nawet o 30% cieńsze w obszarze palców niż typowe neoprenowe rękawice chirurgiczne, zapewniające niezrównaną wrażliwość dotykową, a jednocześnie wysoką wytrzymałość, spełniającą rygory operacji. Pakowane w opakowania folia-papier. Na opakowaniu jednostkowym: data produkcji, data ważności, nr serii. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III Typ B. Spełnianie wymagań (długość, grubość, AQL) potwierdzone kartą danych technicznych. Odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 (badania wystawione przez jednostkę niezależną). Produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001. Rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym 1 umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-8,5? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 52 Zadanie nr 25 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania (obok istniejących zapisów SWZ) równoważnego produktu o następujących parametrach: pozycja 1 – sterylny jednorazowy stapler liniowy tnący 60mm/3,8mm; z nożem wbudowanym w korpus staplera, ładunek 60 mm, długość linii zszywek 61 mm, pakowany pojedynczo; podziałka po obu stronach staplera; możliwość siedmiokrotnej wymiany ładunku u jednego pacjenta; posiadający konstrukcję z przekładnią krzywkową zapewniającą równomierne formowanie się zszywek; rzeczywistą pozycję pośrednią blokującą z dużym rozwarciem szczęk; unikalną blokadę zapobiegającą przypadkowej aktywacji ładunku i blokadę pustego ładunku; deklaracja MRI; wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, liczba zszywek 60 (dostępny również w wersji naczyniowej – biały ładunek z wysokością zszywki 2,5 mm) pozycja 2 – sterylny jednorazowy stapler liniowy tnący 60mm/4,5mm; z nożem wbudowanym w korpus staplera, ładunek 60 mm, długość linii zszywek 61 mm, pakowany pojedynczo; podziałka po obu stronach staplera; możliwość siedmiokrotnej wymiany ładunku u jednego pacjenta; posiadający konstrukcję z przekładnią krzywkową zapewniającą równomierne formowanie się zszywek; rzeczywistą pozycję pośrednią blokującą z dużym rozwarciem szczęk; unikalną blokadę zapobiegającą przypadkowej aktywacji ładunku i blokadę pustego ładunku; deklaracja MRI; wysokość zszywek przed zamknięciem 4,5 mm, liczba zszywek 60 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 53 Zadanie nr 50 : - Poz. 1 – Czy można zaoferować zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 serweta brzuszno - kroczowa wzmocniona 260 cm x 310 cm wykonana w dwuwarstwowego laminatu chłonnego na całej powierzchni o gramaturze min. 57 g/m2 (+/- 1g) z padem chłonnym o gramaturze min. 109 g/m2 (+/- 1) w rozmiarach 50cm x 60cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z otworem na krocze 10 cm x 15 cm przykrywanym klapką umożliwiającą przykrycie otworu z osłoną podpórek kończyn górnych z 4 zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów ? - Alternatywnie Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania zestawu jak opisany wyżej z oddzielnie pakowaną kieszenią dwukomorową w rozmiarach 38cm x 40cm ( rozmiary komór: 13cm x 27,3cm i 24cm x 27,5cm). - Poz. 2 – Czy można zaoferować serwetę na stolik Mayo złożoną w sposób umożliwiający jej łatwą, aseptyczną aplikację w warunkach pola operacyjnego ze wzmocnieniem części roboczej w rozmiarach 75cm x 90cm? Oferowane przez nas asortyment spełnia wymagania wysokie obowiązującej normy 13795:2019. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1) i 3) Tak. Pytanie nr 54 pytania do pakietu nr 25 1) Poz 1 Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr stapler liniowy jednorazowego użytku tnąco-zamykający o dł. 60 mm, bez pinu o stałej wysokości niewchłanialnych zszywek brzeżnie spłaszczonych na całej długości zszywki, o wysokości otwartych zszywek 3,8mm ze sterylnym nożem w ładunku i blokadą noża zapobiegającą kolejnemu użyciu staplera i chroniącą przed dotknięciem skażonego noża. Możliwość ośmiokrotnego użycia staplera do jednego pacjenta. Stapler wyposażony w obustronny suwak służący do wystrzelenia ładunku oraz znaczniki końca linii cięcia i końca linii szwu mechanicznego 2) Poz 2 Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 stapler liniowy jednorazowego użytku tnąco-zamykający o dł. 60 mm, bez pinu o stałej wysokości niewchłanialnych zszywek brzeżnie spłaszczonych na całej długości zszywki, o wysokości otwartych zszywek 4,8mm ze sterylnym nożem w ładunku i blokadą noża zapobiegającą kolejnemu użyciu staplera i chroniącą przed dotknięciem skażonego noża. Możliwość ośmiokrotnego użycia staplera do jednego pacjenta. Stapler wyposażony w obustronny suwak służący do wystrzelenia ładunku oraz znaczniki końca linii cięcia i końca linii szwu mechanicznego Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 55 Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §4 ust. 5 umowy w następującym brzmieniu: „Niezamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy wyrobów medycznych w 20 % wartości netto umowy nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części wyrobów medycznych (ponad 80% wartości netto umowy) ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu.”? Uzasadnienie: Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji umowy na poziomie niższym niż 80% uniemożliwia mu racjonalne skalkulowanie oferty i należytą ocenę ryzyka. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 56 Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §8 ust. 4 umowy w następującym brzmieniu: „Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące materiały lub materiały wolne od wad w terminie do 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu reklamowanego towaru przez Zamawiającego.”? Uzasadnienie: Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanego asortymentu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 57 Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §9 ust. 2 i 3 umowy w następującym brzmieniu: „2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary: a) w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 4, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę, b) w wysokości 0,5 % wartości netto zamawianych wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu, c) w wysokości 0,5 % wartości netto reklamowanych partii wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w dostawie wyrobów medycznych wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 3 umowy. 3. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. Kara umowna należna na podstawie umowy powinna być zapłacona przez Dostawcę w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Może być również potrącona z należnego Dostawcy wynagrodzenia pod warunkiem, że potrącenie jest dopuszczane przez przepisy powszechnie obowiązujące.”? Uzasadnienie: - Kary umowne powinny być naliczane od wartości netto, gdyż to ona określa wysokość zobowiązania; - W okresie obowiązywania na terytorium RP stanu zagrożenia epidemicznego nie jest dopuszczalne potrącanie kar umownych z wynagrodzenia wykonawców; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 58 Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §9 ust. 6 umowy w następującym brzmieniu: „Maksymalna wysokość kar umownych jaką Strony mogą dochodzić na podstawie umowy wynosi 10% wartości umowy netto, natomiast w przypadku danej zwłoki – 10% wartości netto towarów pozostających z zwłoce.”? Uzasadnienie: Zasadnym jest ustanowienie górnego limitu naliczania kar umownych dla pojedynczej zwłoki, w przeciwnym wypadku suma kar umownych mogłaby przekroczyć wartość dostawy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 59 Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §10 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy o czas niezbędny na zrealizowanie umowy w całym jej zakresie przedmiotowym, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie aneksu do umowy.”? Uzasadnienie: Umowa powinna być przedłużona na podstawie obustronnie zaakceptowanego aneksu do umowy, a nie jednostronnego oświadczenia jednej ze stron umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 60 Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §12 ust. 1 umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz prawo naliczenia kary umownej w wysokości obliczonej jak w § 9 ust. 2 lit. a w przypadku: a) czterokrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego dostarczenia niewłaściwej jakości dostarczonych wyrobów medycznych, b) czterokrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy uszkodzonych wyrobów medycznych.”? Uzasadnienie: Z uwagi na to, że umowa jest zawierana na 24 miesiące, zasadnym jest zwiększenie dopuszczalnej liczby uchybień, których zaistnienie nie będzie wiązało się z ryzykiem rozwiązania umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 61 Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do umowy kolejnego paragrafu w następującym brzmieniu: „1. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy okoliczności będących następstwem wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, bądź innej epidemii. Strony zgodnie postanawiają, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, bądź innej epidemii, pod warunkiem, że bez zbędnej zwłoki poinformuje Nabywcę o ww. okolicznościach i ich wpływie na brak możliwości wykonania lub brak możliwości należytego wykonania umowy oraz, że niezwłocznie po ustąpieniu ww. okoliczności podejmie się wykonywania/należytego wykonywania umowy. 2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wzrostu cen kosztów wykonania przedmiotu niniejszej umowy wskutek okoliczności związanych z sytuacją polityczną, a w szczególności bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, wynikającego ze zmiany kursów walut, ograniczenia lub braku dostępności niektórych towarów wobec ograniczeń importu/eksportu, podwyżki cen prądu lub gazu, wzrostu cen paliwa, wzrostu cen usług transportowych, wynagrodzenie Sprzedawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, w stosunku do podwyżki kosztów realizacji umowy. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wprowadzona zostanie na wniosek Sprzedawcy, zawierający uzasadnienie, na podstawie zawartego przez Strony aneksu do umowy.”? Uzasadnienie: - W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na rynku, Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, iż nie ponosi on odpowiedzialności za uchybienia obowiązkom umownym, które stanowią konsekwencję epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub innej epidemii (jeśli taka wystąpi). Wskazane okoliczności pozostają poza kontrolą Stron umowy, wobec czego w takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o ile poinformuje Zamawiającego bez zwłoki o zaistniałych utrudnieniach i ich wpływie na zobowiązania umowne i niezwłocznie podejmie się działań mających na celu wykonanie umowy. Z uwagi na to, że epidemia SARS-CoV-2 trwa już ponad dwa lata, trudno uznać ją za przejaw działania siły wyższej, a więc konieczne jest szczegółowe ujęcie tego zagadnienia w umowie; - Umowa powinna przewidywać możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli wskutek niemożliwych do przewidzenia sytuacji politycznych lub gospodarczych nastąpi zmiana otocznie gospodarczego, której działający z należytą starannością Wykonawca nie mógł przewidzieć. Wykonawca powinien mieć prawo waloryzacji wynagrodzenia w przypadku gwałtownych zmian cen surowców, mediów, zerwanych łańcuchów dostaw, wprowadzanych przez władze zakazów lub ograniczeń obrotu towarami lub materiałami, które mają wpływ na realizację zamówienia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 62 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 63 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 64 Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 65 Uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia §9 ust.2 Projektu Umowy na następujące: ”Dostawca zapłaci Odbiorcy kary: 1) w wysokości 5% % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 4, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę, 2) w wysokości 0,1% wartości zamawianych wyrobów medycznych za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu, 3) w wysokości 0,1% wartości reklamowanych partii wyrobów medycznych za każdy dzień zwłoki w dostawie wyrobów medycznych wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 3 umowy.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66

Pakiet 41

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy soczewka powinna mieć rejestrację soczewki opatrunkowej do noszenia w trybie ciągłym (dzień i noc) do 30 dni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 67

Pakiet 28

Czy Zamawiający dopuści materiał wiskoelastyczny  o lepkości 3 200 mPa.s (przy 5 s-1)? Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 68

dotyczy zadania nr 48

Czy Zamawiający w Zadaniu 48 dopuści również system szycia łąkotek inside-outside, wysokiej wytrzymałości nić przechodząca w taśmę, łącząca dwie igły, materiał szewny BroadBand, implant do szycia łąkotki: dwie igły długości 10" (25,4 cm) połączone niebieską nicią 2.0 z taśmą 1 mm o długości 30" (76,2 cm).

Szwy pakowane pojedynczo – sterylne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 69

Pakiet nr 6 Poz. 1:

Czy zamawiający dopuści przedmiot o następujących parametrach:

soczewka toryczna jednoczęściowa akrylowa asferyczna hydrofobowa, tylna powierzchnia toryczna soczewki ze znacznikami poprawności na części optycznej, soczewka z filtrem UV, uwodnienie soczewki 4%, współczynnik refrakcji 1,54, dwa zmodyfikowane hapteny typu C-loop, optyka przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki (step voultet) co zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylnej torby, dodatkowo bariera zabezpieczająca przed PCO 360 stopni - ostra krawędź (poniżej 10um), soczewka posiadająca otwory fenestracyjne na części haptycznej, zapewniające zwiększoną stabilność soczewki poprzez zmniejszenie siły powstałej przy obkurczaniu torebki na część optyczną, soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność materiału i brak powstawania wakuoli po wszczepie, materiał gwarantujący brak odblasków (glistening free – certyfikat FDA), średnica optyczna 6,0 mm, długość całkowita 12,5 mm, zakres dioptrażu od 0,0D do + 30D co 0,5D, dostępność mocy cylindrycznej: 1,25D; 2,00D; 2,75D; 3,50D; 4,25D; 5,00D; 5,75D, dołączony jednorazowy injector do cięcia 2,2mm (injector pakowany w box po 10 szt)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 70

Pakiet nr 6 Poz. 2:

Czy zamawiający dopuści przedmiot o następujących parametrach:

Nóż sterylny zakrzywiony typu Crescent o kalibracji 2,0 mm jednostronnie ostrzony (z góry)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 71

Pakiet nr 28 Poz. 1:

Czy zamawiający dopuści przedmiot o następujących parametrach:

Materiał wiskoelastyczny wysoce dyspersyjny. Stężenie: 2% hydroksypropylometylocelulozy. Masa cząsteczkowa: 86 000 Daltonów. Lepkość: 3200 mPa.s (co 5 s -1). Osmolarność: 265–300 mOsmol/l. pH: 6.8–7.6. Kaniula do iniekcji substancji wiskoelastycznych o grubości 23G i pojemności 2.5 ml. Temperatura przechowywania: 2–25 oC?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 72

Dotyczy zadanie 7:

1) Czy w poz. 1, 2 Zamawiający dopuści rozmiar porów 6,5mm2, pozostałe parametry bez zmian?

2) Czy w poz. 3, 4 nie doszło do pomyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli rozmiar porów 0,25mm zamiast 0,025 mm?

3) Czy w pozycji 6 Zamawiający dopuści rozmiar zszywki 5,9mm, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 1) i 3) Tak.

Ad 2) Tak, jest to omyłka pisarska, zamawiający aktualizuje formularz oferty w tym zakresie.

Pytanie nr 73

Zadanie nr 50

1)	Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów brzuszno-kroczowych wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2), o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy oraz o następującym składzie:

2)	Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na stolik Mayo posiadającej wzmocnienie części roboczej w rozmiarze 145 cm x 60 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 1) i 2) Tak.

Pytanie nr 74

dotyczy Zadania nr 61 poz. 1-6:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic chirurgicznych neoprenowych, teksturowanych na całej powierzchni rękawicy, posiadających grubość na palcu 0,20-0,21 mm. Jednocześnie prosimy o odstąpienie w ww. pozycjach od wymogu przebadania rękawic na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F1670. Zgodnie z informacjami zawartymi w normie ASTM1670 (dotyczącymi badania za pomocą sztucznej krwi) czyli:

- wynik badania ASTMF 1670 opiera się w większej mierze na wizualnej ocenie, niż rzetelnym pomiarze jak w przypadku normy  ASTM F1671,

- pozytywny wynik badania według normy ASTM F1670 stanowi jedynie wstępną ocenę odporności na  przenikanie krwi i innych płynów ustrojowych i predestynuje do dalszych, bardziej szczegółowych badań, przy wykorzystaniu technik analitycznych z zakresu normy ASTM F1671.

- ta metoda badawcza (ASTM 1670) jest metodą identyfikacji materiałów dla odzieży ochronnej,  do dalszych testów z bardziej wyrafinowanym testem mikrobiologicznym.

Powyższe informacje stanowią, iż to badanie zgodne z normą ASTM F1671 potwierdza bezpieczeństwo użytkownika rękawic, a metoda badania zgodna z normą ASTM F1670 służy jedynie do zakwalifikowania materiału do dalszego badania za pomocą badania zgodnego z ASTM F1671. Wykonanie testu za pomocą ASTM F1670 nie potwierdza jednoznacznie pełnej barierowości produktu, zapisy normy wprost formułują konieczność przeprowadzenia testu zgodnie z ASTM F1671, aby określić faktyczną zdolność do określenia bariery mikrobiologicznej/wirusowej dla danego środka ochrony indywidualnej. Oferowane rękawice przebadane są zgodnie z ASTM F1671 – na potwierdzenie Wykonawca przedłoży raport od producenta z badania wykonanego

w niezależnym laboratorium badawczym. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ww. rękawice. Jednocześnie odstępuje od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTMF 1670 i modyfikuje formularz oferty oraz SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 75

dotyczy Zadania nr 62 poz. 1-6:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic chirurgicznych lateksowych, teksturowanych na całej powierzchni rękawicy, posiadających grubość na palcu 0,23-0,24 mm oraz poziom protein <40 ug/g. Jednocześnie prosimy o odstąpienie w ww. pozycjach od wymogu przebadania rękawic na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F1670. Zgodnie z informacjami zawartymi w normie ASTM1670 (dotyczącymi badania za pomocą sztucznej krwi) czyli:

- wynik badania ASTMF 1670 opiera się w większej mierze na wizualnej ocenie, niż rzetelnym pomiarze jak w przypadku normy  ASTM F1671,

- pozytywny wynik badania według normy ASTM F1670 stanowi jedynie wstępną ocenę odporności na  przenikanie krwi i innych płynów ustrojowych i predestynuje do dalszych, bardziej szczegółowych badań, przy wykorzystaniu technik analitycznych z zakresu normy ASTM F1671.

- ta metoda badawcza (ASTM 1670) jest metodą identyfikacji materiałów dla odzieży ochronnej,  do dalszych testów z bardziej wyrafinowanym testem mikrobiologicznym.

Powyższe informacje stanowią, iż to badanie zgodne z normą ASTM F1671 potwierdza bezpieczeństwo użytkownika rękawic, a metoda badania zgodna z normą ASTM F1670 służy jedynie do zakwalifikowania materiału do dalszego badania za pomocą badania zgodnego z ASTM F1671. Wykonanie testu za pomocą ASTM F1670 nie potwierdza jednoznacznie pełnej barierowości produktu, zapisy normy wprost formułują konieczność przeprowadzenia testu zgodnie z ASTM F1671, aby określić faktyczną zdolność do określenia bariery mikrobiologicznej/wirusowej dla danego środka ochrony indywidualnej. Oferowane rękawice przebadane są zgodnie z ASTM F1671 – na potwierdzenie Wykonawca przedłoży raport od producenta z badania wykonanego

w niezależnym laboratorium badawczym. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza ww. rękawic, ale odstępuje od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTMF 1670 i modyfikuje formularz oferty oraz SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 76

dotyczy Zadania nr 62 poz. 1-6:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic chirurgicznych lateksowych, sterylizowanych tlenkiem etylenu (EO), teksturowanych na całej powierzchni rękawicy, posiadających grubość na palcu 0,23-0,24 mm oraz poziom protein <40 ug/g. Jednocześnie prosimy o odstąpienie w ww. pozycjach od wymogu przebadania rękawic na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F1670. Zgodnie z informacjami zawartymi w normie ASTM1670 (dotyczącymi badania za pomocą sztucznej krwi) czyli:

- wynik badania ASTMF 1670 opiera się w większej mierze na wizualnej ocenie, niż rzetelnym pomiarze jak w przypadku normy  ASTM F1671,

- pozytywny wynik badania według normy ASTM F1670 stanowi jedynie wstępną ocenę odporności na  przenikanie krwi i innych płynów ustrojowych i predestynuje do dalszych, bardziej szczegółowych badań, przy wykorzystaniu technik analitycznych z zakresu normy ASTM F1671.

- ta metoda badawcza (ASTM 1670) jest metodą identyfikacji materiałów dla odzieży ochronnej,  do dalszych testów z bardziej wyrafinowanym testem mikrobiologicznym.

Powyższe informacje stanowią, iż to badanie zgodne z normą ASTM F1671 potwierdza bezpieczeństwo użytkownika rękawic, a metoda badania zgodna z normą ASTM F1670 służy jedynie do zakwalifikowania materiału do dalszego badania za pomocą badania zgodnego z ASTM F1671. Wykonanie testu za pomocą ASTM F1670 nie potwierdza jednoznacznie pełnej barierowości produktu, zapisy normy wprost formułują konieczność przeprowadzenia testu zgodnie z ASTM F1671, aby określić faktyczną zdolność do określenia bariery mikrobiologicznej/wirusowej dla danego środka ochrony indywidualnej. Oferowane rękawice przebadane są zgodnie z ASTM F1671 – na potwierdzenie Wykonawca przedłoży raport od producenta z badania wykonanego

w niezależnym laboratorium badawczym. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza ww. rękawic, ale odstępuje od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTMF 1670 i modyfikuje formularz oferty oraz SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 77

dotyczy Zadania nr 62 poz. 1-6:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic chirurgicznych lateksowych, posiadających grubość na palcu 0,23 mm (+/-0,02 mm) Jednocześnie prosimy o odstąpienie w ww. pozycjach od wymogu przebadania rękawic na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F1670. Zgodnie z informacjami zawartymi w normie ASTM1670 (dotyczącymi badania za pomocą sztucznej krwi) czyli:

- wynik badania ASTMF 1670 opiera się w większej mierze na wizualnej ocenie, niż rzetelnym pomiarze jak w przypadku normy  ASTM F1671,

- pozytywny wynik badania według normy ASTM F1670 stanowi jedynie wstępną ocenę odporności na  przenikanie krwi i innych płynów ustrojowych i predestynuje do dalszych, bardziej szczegółowych badań, przy wykorzystaniu technik analitycznych z zakresu normy ASTM F1671.

- ta metoda badawcza (ASTM 1670) jest metodą identyfikacji materiałów dla odzieży ochronnej,  do dalszych testów z bardziej wyrafinowanym testem mikrobiologicznym.

Powyższe informacje stanowią, iż to badanie zgodne z normą ASTM F1671 potwierdza bezpieczeństwo użytkownika rękawic, a metoda badania zgodna z normą ASTM F1670 służy jedynie do zakwalifikowania materiału do dalszego badania za pomocą badania zgodnego z ASTM F1671. Wykonanie testu za pomocą ASTM F1670 nie potwierdza jednoznacznie pełnej barierowości produktu, zapisy normy wprost formułują konieczność przeprowadzenia testu zgodnie z ASTM F1671, aby określić faktyczną zdolność do określenia bariery mikrobiologicznej/wirusowej dla danego środka ochrony indywidualnej. Oferowane rękawice przebadane są zgodnie z ASTM F1671 – na potwierdzenie Wykonawca przedłoży raport od producenta z badania wykonanego

w niezależnym laboratorium badawczym wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez dystrybutora. Na potwierdzenie parametrów rękawicy Wykonawca przedłoży folder od dystrybutora rękawic oraz raport z badania od producenta wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez dystrybutora. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ww. rękawice. Jednocześnie odstępuje od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTMF 1670 i modyfikuje formularz oferty oraz SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 78

dotyczy Zadania nr 63 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic ginekologicznych posiadających zawartość białek poniżej 20 ug/g oraz lepszy poziom AQL = 0,65. Rękawice występują w rozmiarach S-6,5, M-7,5, L-8,5. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79

Dotyczy pakietu nr 6 pozycji 1

Czy zamawiający dopuści również soczew kę o poniższych parametrach:

Soczewka hydrofobowa, jednoczęściowa, asferyczna z ujemną aberracją sferyczną, tylnokomorowa do korekcji astygmatyzmu, dwuhaptyczna, zmodyfikowane C. Ostre krawędzie na 360 stopniach części optycznej. Soczewka z filtrem światła UV oraz filtrem światła fioletowego w zakresie 400-440nm. Zakres dioptrażu od +10,00D do +30,00D co 0,5 D. Moc cylindra: 1,00D, 1,50D, 2,25D, 3,00D, 3,75D, 4,50D, 5,25D, 6,00D. Średnica części optycznej 6,0 mm, średnica całkowita 13,00 mm. Soczewka z jednorazowym injectorem i kartridżem przeznaczona do cięcia 2,2-2,4mm. Uwodnienie 1-4%. Liczba Abbego 49. Współczynnik refrakcji 1.48. Do soczewki dołączony pisak do markowania oka.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 80

Dotyczy pakietu nr 6 pozycji 2

Czy zamawiający dopuści również nóż o poniższych parametrach

Nóż sterylny zakrzywiony typu Crescent do tworzenia tunelu twardówkowego o kalibracji 2,3 mm jednostronnie ostrzony od góry?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 81

Dotyczy pakietu nr 11 pozycji 1

Czy zamawiający dopuści również retraktory pakowane po 5 sztuk?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 82

Dotyczy pakietu nr 11 pozycji 2

Czy zamawiający dopuści również pierścienie o poniższych parametrach:

Pierścień dotorebkowy stosowany przy operacjach zaćmy, sterylny, jednorazowego użytku, wykonany z materiału PMMA, bezbarwny. Rozmiar 10 12 mm, normalny średnica 12 mm po sprężeniu średnica 10 mm. Typ 3 rozmiar (12 10). Implantacji przy użyciu injectora dedykowanego do pierścienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 83

Dotyczy pakietu nr 28

Czy zamawiający dopuści również hydroksypropylometylocelulozę o pojemności 2ml, lepkości 4500 9500 mPas , masie cząsteczkowe j powyżej 80 000 Da , oraz osmolarności 270 400?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 84

Dotyczy pakietu nr 35

Czy zamawiający dopuści również Hyaluronic sodium 10mg/ml , 1% 1ml ? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 85

Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9

1.	Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary:

a.	w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 4, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę,

b.	w wysokości 0,5 % wartości części niedostarczonych, a zamawianych wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień  opóźnienia w ich dostarczeniu, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części niedostarczonych, a zamawianych wyrobów medycznych;

c.	w wysokości 0,5 % wartości reklamowanych partii wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w dostawie wyrobów medycznych wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanych partii wyrobów medycznych

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 86

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 87

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 7 ust. 4  poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 88

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 4 ust. 2, Pakiet 21

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy zamówionych wyrobów medycznych opisanych w pakiecie nr 21 do 5 dni roboczych. Da to możliwość wyeliminowania opóźnień w dostawie niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych np. przeciążonym łańcuchem dostawy firmy kurierskiej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 89

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 4 ust. 2, Pakiet 21

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie następującego zapisu do §4 ust. 2:

„[…] Przy czy zamówienie przesłane po godzinie 15:00 uważane jest za złożone kolejnego dnia roboczego.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 90

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy § 7, Pakiet 21

Zwracamy się z prośbą o ujęcie dodatkowego ustępu (5) do § 7 o poniższym brzmieniu:

„Zwłoka w płatności powyżej 30 dni od terminu wskazanego na fakturze upoważnia Wykonawcę do wstrzymania realizacji przyszłych zamówień bądź dostawę asortymentu w formie: „za pobraniem”.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 91

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy § 8 ust. 4, Pakiet 21

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie następującego brzmienia § 8 ust. 4:

„Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące materiały lub materiały wolne od wad w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 92

Pakiet 26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ewakuatora laparoskopowego 400ml, woreczki ekstrakcyjne poliuretanowe do wyciągania struktur podczas laparoskopii, uwalniane z prowadnicy: prowadnik 10mm 330mm; z uchwytem na palce; pojemność 400ml ( średnica 80mm, długość 190mm), jednorazowego użytku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 93

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis , że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawienie i przesłanie faktur , duplikatów faktur oraz ich korekt , a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail.

- Prosimy o naliczanie kar od wartości niedostarczonej, nie zamawianej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 94

dot. Zadania 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o stopniu uwodnienia 0,3%, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Jednocześnie, zamawiający informuje iż:

- Punkt 10.1.2) SWZ otrzymuje brzmienie:

„Protokół z badań potwierdzający, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom - dot. pakietów 61 i 62

Protokół z badań (zaświadczenie) niezależnego podmiotu potwierdzający, że  dostarczone produkty odporne są na przenikanie wirusów wg ASTM F1671”

- Punkt 16.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-10-11

- Punkt 18 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia

2022-07-14 do godz. 10:00

- Punkt 19.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-07-14 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

- Zmianie ulega załącznik nr 1 do SWZ - wzór oferty (w zał.) – w zakresie:

-  pakietu 7

-  pakietu 49

-  pakietu 61

-  pakietu 62

- Zmianie ulega załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o aktualności – w zał.

Zamawiający