Część 5

Holter EKG – szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 rok | Tak, opisać |  |
|  | Zapis 2 i 3 kanałowy – 24 godziny | Tak, opisać |  |
|  | Rejestracja z 3 kanałów ekg z 3 odprowadzeń Zapis min. 24 godziny | Tak, opisać |  |
|  | Detekcja stymulatorów serca | Tak, opisać |  |
|  | Wbudowana dioda sygnalizacyjna | Tak, opisać |  |
|  | Wbudowany interfejs USB 2.0 | Tak, opisać |  |
|  | Wbudowana nieulotna pamięć flash | Tak, opisać |  |
|  | Komunikacja poprzez Bluetooth | Tak, opisać |  |
|  | Podgląd zapisu EKG bezpośrednio na ekranie komputera | Tak, opisać |  |
|  | Zasilanie z jednej baterii AAA lub AA | Tak, opisać |  |
|  | Waga rejestratora max. 55 gram | Tak, opisać |  |
|  | Rozdzielczość zapisu 12bit | Tak, opisać |  |
|  | Rejestrator w standardzie IP43 | Tak, opisać |  |
|  | Rejestrator kompatybilny z posiadanym przez Szpital systemem analizy (CardioDay) | Tak, opisać |  |
|  | Dodatkowa licencja na oprogramowanie do posiadanego systemu. | Tak, opisać |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Deklaracja zgodności ce | Tak, |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie pracowników | Tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy