
Kraków dnia: 2022-08-31

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego 

SP ZOZ w Krakowie 

Sekcja Zamówień Publicznych
os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków
Nr pisma: SZP.271.530-26/2022
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup, dostawa, uruchomienie lub uruchomienie i montaż sprzętu medycznego wraz ze szkoleniem personelu dla potrzeb Oddziałów Szpitala w ramach 27 grup asortymentowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do SWZ.” – znak sprawy ZP/26/2022.
Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Pytanie do grupy 20.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu o poniższych parametrach
 1 
Nawilżacz z wbudowanym generatorem przepływu, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe o wysokim przepływie samodzielnie oddychającym pacjentom poprzez różnego rodzaju przyłącza pacjenta. 
2 
Cyfrowy ,dotykowy kolorowy wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu 
3 

Ekran 4,3 cala z wyświetlanymi informacjami w języku polskim. 
4 
Wbudowany czujnik pomiaru saturacji 
5 

Wbudowany akumulator pozwala na pracę bez podłączenia do zasilania powyżej 30 minut 
6 

Zapis danych parametrów wentylacji i SPO2 do 168 godzin w pamięci wewnętrznej urzadzenia 
7 
7 zakresów ustawienia temperatury skok co 1 C: 31, 34, 37 stopni C 
8 
2 tryby ustawień przepływów: dla dzieci od 2-30 l/min oraz dla dorosłych od 10-80 l/min 
9 

Możliwość uzyskania stężenia tlenu FiO2 zakresie od 21 % do 100 % również w maksymalnym przepływie. 
10 
Wbudowany mikser elektroniczny gazów FiO2 w zakresie 21-100% (skok co 1),regulacja stężenia z poziomu urządzenia bez potrzeby dodatkowego przepływomierza tlenu 
11 

Wbudowany ultradźwiękowy czujnik tlenowy. 
13 

Wbudowany czujnik temperatury 
14 

Alarmy min.: blokada w układzie, przeciek w układzie, zbyt wysokie stężenie O2, zbyt niskie stężenie O2, niski poziom wody w komorze, PR, ciśnienie dopływu O2,stężęnie FiO2 za niskie lub zbyt wysokie, konieczność wymiany filtra powietrza co 1000 godzin ze słownym i graficznym wskazaniem błędu w języku polskim. 
15 

Przycisk wyciszania alarmu 
16 

Masa aparatu 3,5 kg 
17 

Wymiary urządzenia: 343 mm x 165 mm x 195 mm 
18 

Zasilanie: 50-60Hz 100-115 V ~ 2.2 A (2.4 A max) / 220-240 V ~ 1.8 A (2.0 A max) 
19 

Filtr powietrza przeznaczony na 1000 godzin pracy urządzenia. 
20 
Dezynfekcja za pomocą ozonatora dostarczanego w zestawie 
Odpowiedź:  Dopuszcza, nie wymaga


	Pytanie nr 2
GRUPA 12 BILIRUBINOMETR – 1 szt

1. poz. 14

Czy Zamawiający dopuści Bilirubinometr wyposażony w port USB z możliwością transmisji danych przez złącze bez protokołu HL-7 i CSV dla ułatwienia Bilirubinometr zapisuje 100 ostatnich pomiarów co znacznie ułatwia uzupełnienie dokumentacji medycznej?
Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga
2. poz. 3,4

Czy Zamawiający dopuści Bilirubinometr, gdzie średni błąd pomiarowy jest na bardzo wysokim poziomie +/-1,5 mg/dl bez względu na wiek pacjenta?
Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga

3. poz. 15

Czy Zamawiający dopuści Bilirubinometr bez konieczności stosowania akcesoriów jednorazowych do kalibracji co znacznie obniża koszty użytkowania dla Zamawiającego?
Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga


	Pytanie nr 3
grupa 19

Czy Zamawiajacy dopuści videobronchoskop o średnicy wziernika 5,8mm, kanał roboczy 2,6mm, pole widzenia 100 stopni, zginanie 160/130 stopni?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
Czy Zamawiajacy dopuści videobronchoskop o głębi ostrości 5-50mm, średnicy wziernika 4,9mm, kanale roboczym 2,2mm, pole widzenia 90 stopni, zgninanie 180/130 stopni?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ


	Pytanie nr 4
1: Prosimy zamawiającego o udzielenie odpowiedzi do GRUPA: 19

Przedmiot zamówienia: Videobronchoskop (1 sztuka). W pytaniach od 1 do 15

Czy zamawiający dopuści jako równoważny Zestaw 30 bronchofiberoskop jednorazowy występujących w trzech rozmiarach Slim, Regular, Large z monitorem  Ambu Aview 2 Advance

 ( w obliczu epidemii COVID 19 jest to najlepsze rozwiązanie które nie wymaga sterylizacji)  renomowanej firmy AMBU  o następujących parametrach) :
Parametry endoskopów - 3 rozmiary do wyboru: 
- Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny ( 30 szt. w zestawie)
- Technologia video (kamera, źródło światła)

- Pole widzenia 85

- Głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm)

- Oświetlenie LED

- Długość części roboczej 600 mm

- Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej

- Zakres regulacji: do góry 180°/do dołu 180° (Slim i Regular), 180 do góry/ 160 do dołu (Large)

- Kanał roboczy o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm wersja Large

- Możliwość odsysania poprzez kanał roboczy oraz wprowadzenia każdych narzędzi dostępnych na rynku pasujących do kanału roboczego

Parametry monitora Ambu aView 2 Advance – 1 szt:
WYŚWIETLACZ
Rozdzielczość 
1920 x 1080 pikseli, Full HD
Orientacja 
Pozioma
Typ ekranu 
12,8” kolorowy TFT LCD
Czas uruchamiania 
Natychmiast po naciśnięciu przycisku zasilania
POŁĄCZENIE
2 x złącze USB 
USB 3.0 typ A

Cyfrowe wyjście wideo 
HDMI i 3G-SDI (1920 x 1080p, 60 fps)
WIFI 
Obsługuje standardy IEEE 802.11ac/a/b/g/n
LAN 
Złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbps
PAMIĘĆ
Pojemność przechowywania 
32 GB
System montażu
Standard systemu montażu Ekran zgodny z VESA MIS-D, 75 C, VESA FDMI, część D, z centralnie umieszczonym systemem
ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Napięcie zasilania
19,0 VDC; 3,43 ADC
Typ baterii
14,4 VDC 6500mAh
Czas działania baterii
minimum 3 h
Wskaźnik stanu naładowania baterii 
sygnalizacja odpowiednim kolorem w zależności od naładowania baterii: zielony >40%, pomarańczowy <40%, czerwony <20%
Wymiary
Szerokość: 331 mm (13,03")
Wysokość: 215 mm (8,46")
Grubość: 52 mm (2,05")
Masa: 2.7 kg (6,0 lb)
Masa
2.7 kg
KOMPATYBILNOŚĆ
Monitor kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego jednorazowymi bronchoskopami Ambu aScope 4 Broncho, rurkami jedno i dwuświatłowymi VivaSight oraz cystoskopami Ambu aScope Cysto oraz Ambu Rhinolaryngo - wymóg konieczny.
SERWIS
Monitor posiada możliwość naprawy w zakresie wymiany baterii, interfejsu do obrazowania, wentylatora wraz z zestawem części zamiennych.
INNE
Dezynfekcja urządzenia poprzez powierzchowne przecieranice za pomocą husteczek nasączonych 70-80% alkoholem izopropylowym.
w zestawie uchwyt mocujący wyświetlacz do statywów na kroplówki, zasilacz oraz 5 rodzajów kabli zasilających
Odpowiedź: Nie


	Pytanie nr 5
1 – dotyczy Grupy nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w załączniku nr 7 do SWZ pkt. 3 oraz zapisu w załączniku nr 4 do SWZ §6 ust. 9:

„Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy.”

Na zapis następującej treści:

„Każda naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni roboczych przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy.”
Odpowiedź: nie
2– dotyczy Grupy nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w załączniku nr 7 do SWZ pkt. 4 w nawiązaniu do załączniku nr 4 do SWZ §6 ust. 13:

„Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e – mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

Na zapis następującej treści:

„Możliwość złożenia reklamacji przez telefon, e-mail lub fax w ciągu 24 godzin (w dni robocze). Rozpatrzenie złożonej reklamacji do 14 dni roboczych od jej wysłania przez Zamawiającego. Na okres rozpatrywania reklamacji Wykonawca zagwarantuje urządzenie zastępcze od tych samych parametrach w ciągu 72 godzin w dni robocze od momentu złożenia reklamacji.”?
Odpowiedź: Nie
3 – dotyczy Grupy nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w załączniku nr 7 do SWZ pkt. 5, oraz zapisu w załączniku nr 4 do SWZ §8 ust. 4:

„Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) – max do 48 h. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie.”

Na zapis następującej treści:

„Czas przystąpienia do naprawy max. 72h od chwili przyjęcia zgłoszenia ( w dni robocze),

Reakcja serwisu to podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu, polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia.

Na wniosek klienta na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych bezpłatne udostępnienie sprzęt zastępczy.”
Odpowiedź: nie
4 – dotyczy Grupy nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w załączniku nr 7 do SWZ pkt. 6 w nawiązaniu do zapisu w załączniku nr 4 do SWZ §6 ust. 13

„Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego.”

Na zapis następującej treści:

„W okresie gwarancji wymiana lub naprawa wadliwego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni roboczych od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela Zamawiającego lub jeżeli to konieczne przesłanie sprzętu do serwisu za zgodą Zamawiającego.”?
Odpowiedź: nie
5– dotyczy Grupy nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w załączniku nr 7 do SWZ pkt. 7 w nawiązaniu do zapisu w załączniku nr 4 do SWZ §6 ust. 13:

„Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia.”

Na zapis następującej treści:

„Maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć 5 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia, w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. Na wniosek klienta na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych bezpłatne udostępnienie sprzęt zastępczy.”?
Odpowiedź: Nie
6– dotyczy Grupy nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu w pkt. 11 w załączniku nr 7 do SWZ z uwagi na wysoko zaawansowaną technologię w przypadku oferowanego sprzętu endoskopowego zaprogramowanie go po naprawach głównych (wymiana sondy, unitu CCD) może odbywać się wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych. Spowodowane jest to odpowiedzialnością przez producenta za prawidłową pracę urządzenia, przed użytkownikiem jak i pacjentem. Na skutek nieprawidłowego działania mogą oni odnieść uszczerbek na zdrowiu. Wobec powyższego czy Zamawiający podda się, na własny koszt procesowi autoryzacji serwisowej (uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta.”?
Odpowiedź: nie
7 – dotyczy SWZ, załącznik nr 1 opis – Grupa 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji, z rokiem produkcji min. 2021r. ? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.
Odpowiedź: Nie
8– dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 4 do SWZ §9 ust. 2 pkt. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na następujący:

2.Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary:

2) w razie zwłoki w wykonaniu umowy - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto (§2 ust. 3 Umowy), za każdy dzień zwłoki
Odpowiedź: nie


	Pytanie nr 6
Grupa 2:

1, Ad. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie metronomu generującego akustyczny sygnał pomocniczy, aby ułatwić wykonywanie ucisków i oddechów z odpowiednią częstotliwością i we właściwej proporcji dla dorosłych i dzieci.
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
2, Ad. 7 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przyznanie 10 pkt jakościowych za 23 poziomy energii. 
Odpowiedź:  Nie
3, Ad. 13 - Czy Zamawiający dopuści defibrylator o masie 7,1 kg bez dodatkowego wyposażenia? 
Odpowiedź: nie
4, Ad. 16 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności automatycznych testów podczas włączenia urządzenia z możliwością wydruku wyniku i pracy defibrylatora; z dodatkową możliwością wykonania testu ręcznie. 
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
5, Ad. 18 - Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem pomiaru tętna 30-300 u/min? 
Odpowiedź: nie
6, Ad. 19 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem wzmocnienia sygnału EKG min. 5 poziomów wzmocnienia od 0,25 do 4 cm/mV? 
Odpowiedź: nie
7, Ad. 20 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności urządzenia z możliwością obserwacji sygnały EKG w czasie rzeczywistym na ekranie defibrylatora przy zastosowaniu do 12 odprowadzeń oraz możliwością wyświetlenia do 4 krzywych jednocześnie, co redukuje potrzebę zdalnej synchronizacji sygnału EKG z dodatkowym, zewnętrznym monitorem. 
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
8, Ad. 25 - czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością rozbudowy o dedykowany moduł pomiaru EtCO2 z obserwacją krzywej EtCO2 na ekranie. Możliwość przenoszenia danych do urządzenia zewnętrznego poprzez kartę pamięci CF? 
Odpowiedź: nie
9, Ad. 26 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności urządzenia z możliwością obserwacji sygnały EKG w czasie rzeczywistym na ekranie defibrylatora przy zastosowaniu do 12 odprowadzeń oraz możliwością wyświetlenia do 4 krzywych jednocześnie, co redukuje potrzebę synchronizacji sygnału EKG kardiomonitorem.
Odpowiedź: zgodnie z SWZ

11: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagany jest poziom ochrony min. IP55, cechujący najwyższe standardy w klasie defibrylatorów? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
12: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagany jest selektor terapii umożliwiający włączenie urządzenia z jednoczesnym wyborem trybu pracy oraz w przypadku defibrylacji ręcznej, wyboru poziomu energii? 
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
13: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana jest modułowa budowa defibrylatora typu Plug&Play, która umożliwia wyposażenie defibrylatora w stymulację, saturacje, kapnografie, pomiar temperatury, NIBP, IBP w siedzibie zamawiającego na każdym etapie użytkowania defibrylatora?

	Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7
GRUPA: 2 Przedmiot zamówienia: Defibrylator (1 sztuka)

Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z ilością stopni dostępności energii zewnętrznej w ilości 23?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
Pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator o wadze 6,5kg?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
Pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zakresem wzmocnienia sygnału EKG na 6 poziomach wzmocnienia od 0,5 do 4 cm/Mv?
Odpowiedź: nie
Pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylaotor z elektrodami defibrylacyjno -stymulacyjnymi nieradiotransparentnymi?
Odpowiedź: nie
Pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania natężenie prądu stymulacji w zakresie 0-140Ma w prostokątnym, szerokim (40ms) impulsie energetycznym?
Odpowiedź: nie
Pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez funkcji synchronizacji z zewnętrznym kardiomonitorem?
Odpowiedź: nie


	Pytanie nr 8
1. dot. grupy 11

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy pod nazwą „Panel wzmożonego nadzoru” Zamawiający oczekuje kardiomonitora?
Odpowiedź: tak
Pytanie 2 dot. grupy 12

Z uwagi na panującą pandemię i zwiększone zapotrzebowanie na sprzęt medyczny oraz kryzys, jeśli chodzi o dostępność układów elektronicznych, niezbędnych do produkcji szerokiej gamy urządzeń, a w tym sprzętu medycznego, uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji do 36 tygodni od daty zawarcia umowy?
Odpowiedź: nie
Pytanie 3 dot. grupy 23

Z uwagi na panującą pandemię i zwiększone zapotrzebowanie na sprzęt medyczny oraz kryzys, jeśli chodzi o dostępność układów elektronicznych, niezbędnych do produkcji szerokiej gamy urządzeń, a w tym sprzętu medycznego, uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji do 18 tygodni od daty zawarcia umowy?
Odpowiedź: nie
Pytanie 4 dot. grupy 23

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest 1 szt. Centrali monitorującej oraz 3 szt. Kardiomonitorów kompatybilnych z oferowaną powyżej centralą?
Odpowiedź: tak
Załącznik nr 4 Projekt umowy

§6 ust. 3 pkt 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie trwania gwarancji, w częstotliwości i zakresie określonym zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu medycznego?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
§ 7 ust. 1

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni ?
Odpowiedź: nie
§ 9 ust. 2

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do:

- pkt 1) do 10 %

- pkt 2) do 0,2%

- pkt 3) do 0,2 %?
Odpowiedź: nie
§ 9 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych do 10%?
Odpowiedź: nie
Załącznik Nr 7 do specyfikacji - Warunki gwarancji i serwisu

Pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie trwania gwarancji, w częstotliwości i zakresie określonym zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu medycznego?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
Pkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 7 dni roboczych?
Odpowiedź: nie
Pkt 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych?
Odpowiedź: nie
Pkt 11

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że pod pojęciem dokumentacji serwisowej Zamawiający rozumie dostarczenie instrukcji użytkowania. Pragniemy zauważyć, że wyłącznie producenci i jego autoryzowane jednostki są podmiotami, które taką dokumentacją posiadają i nie jest ona udostępniana osobom trzecim z uwagi na fakt, iż zawiera dane poufne.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia dokumentacji serwisowej i instrukcji użytkowania.


	Pytanie nr 9
Załącznik nr do SWZ Formularz Oferty

GRUPA 25 Głowica ultrasonograficzna

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oczekuje dostawy 14 sztuk przedmiotowych głowic, zgodnie z podaną ilością w tabeli.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostawy 1 sztuki głowicy i modyfikuje formularz oferty w tym zakresie.


	Pytanie nr 10
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiaczy dopuści łóżko (Grupa 6) z barierkami bocznymi o wysokości 36,5 cm?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga


	Pytanie nr 11
Grupa nr 5 – Aparat do elektrokoagulacji 1 szt.

Punkt nr 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z regulacją mocy we wszystkich dostępnych trybach pracy aparatu w zakresie 1-30W z krokiem co 1W, oraz z krokiem co 5W powyżej 30W?
Odpowiedź: nie
Punkt nr 5, 6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii wyposażonej w system kontroli

aplikacji elektrody neutralnej poprzez pomiar rezystancji, umożliwiający stałą kontrolę kontaktu

elektrody z ciałem pacjenta podczas zabiegu i wyświetlający informację o poprawności

przylegania elektrody ? System ten umożliwia używanie elektrod neutralnych dzielonych

jednorazowych wyposażonych w aktywny pas bezpieczeństwa powodujący równomierny rozkład prądu na całej powierzchni elektrody neutralnej. Stan aplikacji elektrody jest wyświetlany na wyświetlaczu. Niewystarczający kontakt elektrody ze skóra pacjenta aparat sygnalizuje dźwiękowo i wizualnie, dalsza praca jest możliwa po poprawnej aplikacji elektrody.
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
Punkt nr 9, 10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia wyposażonego w wyjścia:

jedno monopolarne w systemie 3-pin (europejskie), jedno bipolarne (2-bolcowe) –umożliwiające

podłączenie standardowych narzędzi bipolarnych, gniazdo elektrody neutralnej, płaskie?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
Punkt nr 13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z dwoma trybami cięcia:

czyste i z hemostazą z regulacją mocy do 250W?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
Punkt nr 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z dwoma trybami koagulacji: miękką i forsowną z regulacją mocy do 150W?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
Punkt nr 18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie ze znamionową

częstotliwością pracy 357kHz?
Odpowiedź: nie
Punkt nr 19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie ważące 6,5 kg?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
Punkt nr 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel do elektrod neutralnych dł. 5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem,

przeznaczenie do min 300 cykli sterylizacji?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
Punkt nr 21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania włącznik nożny podwójny do cięcia i

koagulacji z przyciskiem umożliwiającym przełączaniem między trybem monopolarnym a

bipolarnym, z kablem dł. 5m?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
Punkt nr 22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel do pęset, dł. 5m, od strony

szczypiec kompatybilny z oferowanymi szczypcami, od strony aparatu 2 pin, przeznaczenie do

min 300 cykli sterylizacji?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
Punkt nr 23. Czy Zamawiający dopuści szczypce bipolarne proste, dł. 110 mm, bransza 0,5 mm, końcówka 8 mm, przeznaczenie do 100 cykli sterylizacji?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
Punkt nr 24. Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrody wąski, 2 przyciski, długość 155 mm,

do elektrod z trzonkiem 2,4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 5m, przeznaczony do 100 cykli sterylizacji., wtyczka 3 bolcowa?
Odpowiedź: nie
Punkt nr 25.Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową, prostą, dł. 57 mm o wymiarach noża 25 x 3,5 mm oraz elektrody kulkowe, pętle o długości od 47-60 mm?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
Punkt nr 26.Czy Zamawiający dopuści uchwyt jednorazowego użytku sterylny, z dwoma przyciskami, długość 155 mm, do elektrod z trzonkiem 2,4mm, z kablem o dł. 3m, wtyczka 3 bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową – opakowanie po 10 szt?
Odpowiedź: nie


	Pytanie nr 12
GRUPA: 9 Przedmiot zamówienia: Łóżko intensywnej opieki z przechyłami bocznymi  -   1 szt 

1. Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści łózko posiadające układ elektryczny spełniający wymagania  IPX6?
Odpowiedź: tak
2. Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści łóżko o długość 2220 mm ?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
3. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści łóżko z przedłużeniem leża o 300 mm od strony nóg pacjenta, bez użycia narzędzi za pomocą pokręteł, od strony szczytu nóg, umieszczonych od dołu?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
4. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści łóżko posiadające w narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami, wszystkie krążki dwuosiowe?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
5. Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści łóżko posiadające szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża z możliwością blokady na czas transportu za pomocą dwóch dźwigni (zarówno od strony głowy jak i stóp),  wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew w technologii Rotomuldingu, bez miejsc łączenia, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami (min 6 kolorów), szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
6. Czy Zamawiający w pkt. 10 dopuści łóżko posiadające przechyły boczne leża -  20°, 

obustronne?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
7. Czy Zamawiający w pkt. 18 dopuści łóżko, bez możliwości tymczasowego przywrócenia funkcji?
Odpowiedź: nie
8. Czy Zamawiający w pkt. 20 dopuści łóżko, gdzie panel w barierkach dla personelu medycznego nie posiada ekranu LCD?
Odpowiedź: nie
9. Czy Zamawiający w zrezygnuje z opisanego w pkt. 26-45 materaca z przechyłami bocznymi? Łóżko posiada przechyły boczne, ponadto grubość wymaganego materaca 13 cm, plus materac gąbkowy 10 cm, spowoduje, że przy wysokości barierek 40 cm pacjent nie będzie wystarczająco zabezpieczony
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
10. Czy Zamawiający dopuści zamiast opisanego w pkt 26-46 materac o poniższych parametrach:

Materac przeciwodleżynowy pasywny do III stopnia odleżyn

Materac z wiskoelastycznej pianki z pamięcią kształtu

Materac dwuwarstwowy. Warstwy materaca są połączone specjalnym ukształtowaniem (bez klejenia).

Górna warstwa materaca wykonana z pianki HR podzielona na min. 7 stref anatomicznych.

Wymiary materaca dopasowane do wymiarów leża. Wysokość materaca min. 14 cm

Pokrowiec paroprzepuszczalny na zamek błyskawiczny. Pokrowiec rozciągliwy w każdym kierunku?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
GRUPA: 24 Przedmiot zamówienia: Łóżko intensywnej opieki z przechyłami bocznymi  -   3 szt 

1. Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści łózko posiadające układ elektryczny spełniający wymagania  IPX6?
Odpowiedź: tak
2. Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści łóżko o długość 2220 mm ?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
3. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści łóżko z przedłużeniem leża o 300 mm od strony nóg pacjenta, bez użycia narzędzi za pomocą pokręteł, od strony szczytu nóg, umieszczonych od dołu?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
4. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści łóżko posiadające w narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami, wszystkie krążki dwuosiowe?
Odpowiedź: zgodnie SWZ
5. Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści łóżko posiadające szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża z możliwością blokady na czas transportu za pomocą dwóch dźwigni (zarówno od strony głowy jak i stóp),  wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew w technologii Rotomuldingu, bez miejsc łączenia, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami (min 6 kolorów), szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
6. Czy Zamawiający w pkt. 10 dopuści łóżko posiadające przechyły boczne leża -  20°, obustronne?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
7. Czy Zamawiający w pkt. 18 dopuści łóżko, bez możliwości tymczasowego przywrócenia funkcji?
Odpowiedź: nie
8. Czy Zamawiający w pkt. 20 dopuści łóżko, gdzie panel w barierkach dla personelu medycznego nie posiada ekranu LCD?
Odpowiedź: nie
9. Czy Zamawiający w zrezygnuje z opisanego w pkt. 26-45 materaca z przechyłami bocznymi? Łóżko posiada przechyły boczne, ponadto grubość wymaganego materaca 13 cm, plus materac gąbkowy 10 cm, spowoduje, że przy wysokości barierek 40 cm pacjent nie będzie wystarczająco zabezpieczony
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
10.
Czy Zamawiający dopuści zamiast opisanego w pkt 26-46 materac o poniższych parametrach:

Materac przeciwodleżynowy pasywny do III stopnia odleżyn

Materac z wiskoelastycznej pianki z pamięcią kształtu

Materac dwuwarstwowy. Warstwy materaca są połączone specjalnym ukształtowaniem (bez klejenia).

Górna warstwa materaca wykonana z pianki HR podzielona na min. 7 stref anatomicznych.

Wymiary materaca dopasowane do wymiarów leża. Wysokość materaca min. 14 cm

Pokrowiec paroprzepuszczalny na zamek błyskawiczny. Pokrowiec rozciągliwy w każdym kierunku?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ


	Pytanie nr 13
dot: załącznik nr 4 – Projekt umowy

ad. §1 ust.1- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu uruchomienia lub uruchomienia i montażu oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego, w zakresie produktów z z zadania nr 8- łóżeczek noworodkowych.

Przedmiot zamówienia, wyspecyfikowany w w/w zadaniu, dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia opis w tym zakresie.
ad. §4 (oraz zał. nr 7 pkt. 10) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu szkolenia dla produktów z zadania nr 8. Dostarczane są one w formie złożonej gotowej do użytku a wystarczającym do zapoznania się z przedmiotem zamówienia dokumentem jest instrukcja obsługi.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia opis w tym zakresie.
ad. §6* ust.3 pkt 3 (oraz zał. nr 7 pkt. 2) - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie wymogu przeglądów dla przedmiotu z zadania nr 8, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta asortyment ten nie wymaga przeprowadzania przeglądów.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia opis w tym zakresie.
dot: załącznik nr 7 – Warunki gwarancji i serwisu

ad pkt 5- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godz. Jest to optymalny czas niezbędny do zorganizowania pracy dla podmiotów oddalonych o kilkaset kilometrów od siedziby Zamawiającego.
Odpowiedź: nie


	Pytanie nr 14
Dotyczy: Grupa 4 – Łóżko OIOM bariatryczne – 2 szt.
1. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego konstrukcję ramy leża ze stali lakierowanej proszkowo opartą na 3 kolumnach o przekroju prostokątnym, kolumny maksymalnie szeroko rozstawione? Kolumny o przekroju prostokątnym gwarantują wyższą stabilność leża niż kolumny cylindryczne.  
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
2. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże 4-sekcyjne wypełnione płytami HPL, przeziernymi dla promieni RTG, które w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia są łatwo odejmowane (bez użycia narzędzi) w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
3. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego panel centralny z wyświetlaczem / dotykowym ekranem LCD służącym do zarządzania wszystkimi funkcjami elektrycznymi łóżka oraz do zarządzania systemem pomiaru masy ciała pacjenta, panel centralny zintegrowany ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta, posiadający możliwość ustawienia kąta nachylenia w celu zwiększenia komfortu pracy personelu, możliwość regulacji funkcji podstawowych: regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, funkcji autokontur; funkcje zaawansowane dostępne tylko dla personelu medycznego zabezpieczone immobilizerem: regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, przechyłów bocznych, możliwość blokowania poszczególnych funkcji; zaprogramowane, zaawansowane funkcje „ratunkowe i pomocnicze” (dostępne za pomocą jednego przycisku): pozycja egzaminacyjna i pozycja kardiologiczna; dedykowany przycisk CPR (pozycja reanimacyjna) działający z podwójną prędkością w odróżnieniu od pozostałych zaprogramowanych pozycji, funkcja CPR dostępna w szybki sposób, bez konieczności odblokowywania i aktywacji?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
4. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcje elektryczne łóżka dostępne w barierkach bocznych dla personelu od strony zewnętrznej oraz dla pacjenta od strony wewnętrznej, panele wyposażone w przyciski bezpieczeństwa, aktywujące w sposób świadomy funkcje sterowania, regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda
, wysokości leża, diody LED informujące o zablokowanej funkcji oraz informujące o najniższym położeniu łóżka, możliwość zaprogramowania najczęściej używanej pozycji segmentów leża, po zaprogramowaniu pozycja dostępna za pomocą jednego przycisku?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
5. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego panele nożne z dwóch stron łóżka, sterownik nożny umieszczony po obu stronach łóżka przeznaczony do regulacji wysokości leża oraz sterownik nożny umieszczony po obu stronach łóżka przeznaczony do regulacji przechyłów bocznych, sterowniki zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem poprzez konieczność uniesienia stopą blokady zabezpieczającej, funkcje regulacji oznaczone dużymi, czytelnymi piktogramami w celu uniknięcia pomyłki?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
6. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego terapii przechyłami bocznymi które są programowane? 
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
7. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 1980 x 860 mm, co będzie traktowane jako wymiary leża i będzie zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego? W oferowanym łóżku wymiary materaca są kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał bezpośrednio na materacu, a nie na leżu. Leże łóżka zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi segmentami, dlatego długość i szerokość segmentów leża nie będzie adekwatna do faktycznych wymiarów leża, na którym będzie położony materac.
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
8. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości w zakresie od 500 mm do 900 mm (+/- 10 mm) uzyskiwaną za pomocą panelu centralnego, paneli nożnych i paneli w barierkach bocznych?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
9. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji części plecowej w zakresie 0o – 65o (+/- 5o) za pomocą panelu centralnego i paneli w barierkach?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
10. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji części udowej w zakresie 0o – 47o (+/- 2o) za pomocą panelu centralnego i paneli w barierkach?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
11. Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji części łydkowej w zakresie 0o – 18o (+/- 2o) za pomocą sprężyny gazowej?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
12. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga 18o (+/- 2o) tylko za pomocą panelu centralnego?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
13. Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji pozycji anty-Trendelenburga 18o (+/- 2o) tylko za pomocą panelu centralnego?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
14. Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji przechyłów bocznych w zakresie 20o (+/- 2o) za pomocą panelu centralnego i paneli nożnych?
Odpowiedź: nie
15.  Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w jeden wysokiej jakości i wydajności akumulator zapewniający pracę łóżka przez 10 cykli?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
16. Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcję podwójnej autoregresji - jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda o parametrze 165 mm (+/-10 mm) zabezpieczającej przed zakleszczeniem pacjenta i niwelującej ryzyko powstawania odleżyn?
Odpowiedź: zgodnie zSWZ
17. Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w system pomiaru masy ciała pacjenta w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia, system pomiaru masy pacjenta z dotykowym wyświetlaczem LCD posiadający następujące funkcje: automatyczne tarowanie, funkcja "reset" w celu szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych, funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy netto pacjenta, wybieranie dokładności ważenia: 100g / 500, zakres ważenia 0,1 kg - 250 kg, przechodzenie wagi w tryb czuwania z dalszym pomiarem masy pacjenta „w tle”, sygnalizacja opuszczenia łóżka przez pacjenta, system pomiaru masy ciała pacjenta i jego parametry z dostępem tylko dla personelu medycznego zabezpieczony immobilizerem?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
18. Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego koła podwójne z tworzywa o średnicy 150 mm, z systemem centralnej blokady oraz kołem kierunkowym (antystatycznym), dźwignia hamulca centralnego dostępna od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy (łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie), dodatkowo dwie dźwignie po bokach głowy pacjenta (lewa i prawa strona łóżka) hamulca centralnego dostępne od strony głowy pacjenta dostępne po obu stronach łóżka?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
19. Czy (w pkt. 30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w wysuwaną na prowadnicach suwanych półkę na pościel, która nie jest rozkładana?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
20. Czy (w pkt. 31) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego przedłużenie leża o 300 mm (+/- 10 mm), dźwignia przedłużenia ramy leża zlokalizowana pod szczytem od strony nóg w celu łatwego dostępu?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
21. Czy (w pkt. 32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego bezpieczne obciążenie 250 kg?
Odpowiedź: nie
22. Czy (w pkt. 35) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w listwy stalowe lakierowane proszkowo po obu stronach łóżka na akcesoria dodatkowe, z 3 haczykami na każdej z nich?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
23. Czy (w pkt. 36) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego możliwości przedłużenia oparcia podudzi? 
Odpowiedź: nie
24. Czy (w pkt. 40) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac wykonana z pianek o 4 rodzajach gęstości (pianka poliuretanowa i pianka visco)?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
25. Czy (w pkt. 41) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac trzywarstwowy, warstwy połączone specjalnym ukształtowaniem (bez klejenia)? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
26. Czy (w pkt. 42) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac posiadającego górną warstwę wykonaną z pianki visco podzielonej na 5 stref anatomicznych?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
27. Czy (w pkt. 45) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego stojak kroplówki wykonany ze stali nierdzewnej mocowany na ramie łóżka?
   [image: image1.png]



           (Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
Dotyczy: Grupa 6 – Łóżko szpitalne młodzieżowe – 4 szt.
28. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego podstawę pantografową tj. konstrukcję posiadającą cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka gwarantującą bardzo wysoką stabilność leża? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
29. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi barierkami 980 mm (+/- 10 mm)? 
Odpowiedź: nie
30. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 1600 x 850 mm, co będzie traktowane jako wymiary leża? W oferowanym łóżku wymiary materaca są kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał bezpośrednio na materacu, a nie na leżu. Leże łóżka zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi segmentami, dlatego długość i szerokość segmentów leża nie będzie adekwatna do faktycznych wymiarów leża, na którym będzie położony materac.
Odpowiedź: nie
31. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda wyrównania potencjału? 
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
32. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu oparcia pleców 0o – 65o? 
Odpowiedź: nie
33. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu Trendelenburga 0o – 13o? 
Odpowiedź: nie
34. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu anty-Trendelenburga 0o – 15o? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
35. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację segmentu podudzia ręczną, sprężyną gazową? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
36. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości w zakresie od 440 mm do 800 mm (+/- 10 mm)?
Odpowiedź: nie
37. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka sterowanego za pomocą pilota z możliwością blokady poszczególnych funkcji na pilocie z poziomu panelu sterującego - zablokowanie danej funkcji na panelu spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie uniemożliwiając sterowanie łóżkiem przez dziecko?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
38. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w panel sterujący tylko z możliwością instalacji go na szczycie łóżka; panel wyposażony w pojedyncze zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji (zablokowanie danej funkcji na panelu spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie); panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji autokontur, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego, panel posiada diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora (bez wskaźnika podłączenia do sieci)?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
39. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem pomarańczowym?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
40. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL z wycięciami umożliwiającymi montaż pasów do unieruchomienia pacjenta, płyty odporne na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV, płyty odejmowane bez użycia narzędzi; pod unoszonymi segmentami brak dodatkowego wypełnienia zamontowanego do ramy leża? 
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
41. Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szczyty wykonane z tworzywa sztucznego, odejmowane bez użycia narzędzi, górna część szczytu wykonana z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
42. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w opuszczane, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości z niewielką przestrzenią konstrukcyjną pomiędzy szczytem a barierką (barierki nie zintegrowane ze szczytem łóżka); barierki opuszczane poniżej górnej krawędzi materaca; krążki odbojowe tworzywowe umieszczone w narożnikach leża chroniące łóżko przed uderzeniami, barierki o wysokości 43 cm; pod leżem listwa stalowa na elementy wyposażenia dodatkowego z przesuwnymi tworzywowymi uchwytami?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
43. Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie wyposażonego w półkę do odkładania pościeli?
Odpowiedź: nie
44. Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego w narożnikach leża 4 krążki obojowe stożkowe?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
45. Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w stalowe uchwyty materaca przy dwóch segmentach leża, dostosowane się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
46. Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego podstawę jezdną wyposażoną w pojedyncze koła o średnicy 150 mm (w tym jedno koło antystatyczne – kierunkowe) z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową; dźwignia hamulca umieszczona od strony nóg dostępna z obu stron łóżka na całej szerokości podstawy, wykonana ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
47. Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym jest możliwość wyboru koloru wypełnień szczytów (wklejek) 10 kolorów, bez drewnopodobnych, rama łóżka w kolorze jasnoszarym? 
    [image: image2.png]



              (Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)
Odpowiedź: nie
48. Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wysokości 12 cm, dopasowany do rozmiarów (gąbka w pokrowcu z tkaniny), gęstość pianki 25 kg/m3, osłona z zamkiem błyskawicznym z 2 stron (zapięcie w kształcie litery „L”) chroniąca cały materac, materiał pokrowca paroprzepuszczalnego składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru (40%) oraz z warstwy poliuretanu (60%), wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny), odporny na przenikanie mikroorganizmów, odporny na zginanie, materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych, paroprzepuszczalny, oddychający, przepuszczający powietrze, przepuszczalność powietrza: >1000g/m2/24h, odporny na wszystkie środki dezynfekujące nie zawierające chloru, gęstość materiału: 150 ± 5% g/m2. kolumna wody (współczynnik określający wodoszczelność): > 2m, pozytywne badanie na niepalność materiału (CRIB 5), pranie w temperaturze do 95oC, odporny na sterylizację w autoklawie w temperaturze do 120oC, czyścić przy użyciu dowolnych środków chemicznych niezawierających chloru (wytrzymałość na alkohole, oleje i smary), prasować w temperaturze do 150oC, suszyć w suszarce bębnowej w temp. do 70oC?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
49.  Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac nie przystosowany do czyszczenia w komorach myjących?
Odpowiedź: nie

	Dotyczy: Grupa 16 – Łóżko OIOM bariatryczne z regulowaną wysokością – 4 szt.
50. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego konstrukcję ramy leża ze stali lakierowanej proszkowo opartą na 3 kolumnach o przekroju prostokątnym, kolumny maksymalnie szeroko rozstawione? Kolumny o przekroju prostokątnym gwarantują wyższą stabilność leża niż kolumny cylindryczne.  
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
51. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże 4-sekcyjne wypełnione płytami HPL, przeziernymi dla promieni RTG, które w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia są łatwo odejmowane (bez użycia narzędzi) w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
52. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego panel centralny z wyświetlaczem / dotykowym ekranem LCD służącym do zarządzania wszystkimi funkcjami elektrycznymi łóżka oraz do zarządzania systemem pomiaru masy ciała pacjenta, panel centralny zintegrowany ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta, posiadający możliwość ustawienia kąta nachylenia w celu zwiększenia komfortu pracy personelu, możliwość regulacji funkcji podstawowych: regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, funkcji autokontur; funkcje zaawansowane dostępne tylko dla personelu medycznego zabezpieczone immobilizerem: regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, przechyłów bocznych, możliwość blokowania poszczególnych funkcji; zaprogramowane, zaawansowane funkcje „ratunkowe i pomocnicze” (dostępne za pomocą jednego przycisku): pozycja egzaminacyjna i pozycja kardiologiczna; dedykowany przycisk CPR (pozycja reanimacyjna) działający z podwójną prędkością w odróżnieniu od pozostałych zaprogramowanych pozycji, funkcja CPR dostępna w szybki sposób, bez konieczności odblokowywania i aktywacji?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
53. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcje elektryczne łóżka dostępne w barierkach bocznych dla personelu od strony zewnętrznej oraz dla pacjenta od strony wewnętrznej, panele wyposażone w przyciski bezpieczeństwa, aktywujące w sposób świadomy funkcje sterowania, regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, diody LED informujące o zablokowanej funkcji oraz informujące o najniższym położeniu łóżka, możliwość zaprogramowania najczęściej używanej pozycji segmentów leża, po zaprogramowaniu pozycja dostępna za pomocą jednego przycisku?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
54. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego panele nożne z dwóch stron łóżka, sterownik nożny umieszczony po obu stronach łóżka przeznaczony do regulacji wysokości leża oraz sterownik nożny umieszczony po obu stronach łóżka przeznaczony do regulacji przechyłów bocznych, sterowniki zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem poprzez konieczność uniesienia stopą blokady zabezpieczającej, funkcje regulacji oznaczone dużymi, czytelnymi piktogramami w celu uniknięcia pomyłki?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
55. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego terapii przechyłami bocznymi które są programowane? 
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
56. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 1980 x 860 mm, co będzie traktowane jako wymiary leża i będzie zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego? W oferowanym łóżku wymiary materaca są kluczowym  elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał bezpośrednio na materacu, a nie na leżu. Leże łóżka zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi segmentami, dlatego długość i szerokość segmentów leża nie będzie adekwatna do faktycznych wymiarów leża, na którym będzie położony materac.
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
57. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości w zakresie od 500 mm do 900 mm (+/- 10 mm) uzyskiwaną za pomocą panelu centralnego, paneli nożnych i paneli w barierkach bocznych?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
58. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji części plecowej w zakresie 0o – 65o (+/- 5o) za pomocą panelu centralnego i paneli w barierkach?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
59. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji części udowej w zakresie 0o – 47o (+/- 2o) za pomocą panelu centralnego i paneli w barierkach?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
60. Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji części łydkowej w zakresie 0o – 18o (+/- 2o) za pomocą sprężyny gazowej?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
61. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga 18o (+/- 2o) tylko za pomocą panelu centralnego?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
62. Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji pozycji anty-Trendelenburga 18o (+/- 2o) tylko za pomocą panelu centralnego?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
63. Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji przechyłów bocznych w zakresie 20o (+/- 2o) za pomocą panelu centralnego i paneli nożnych?
Odpowiedź: nie
64.  Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w jeden wysokiej jakości i wydajności akumulator zapewniający pracę łóżka przez 10 cykli?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
65. Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcję podwójnej autoregresji - jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda o parametrze 165 mm (+/-10 mm) zabezpieczającej przed zakleszczeniem pacjenta i niwelującej ryzyko powstawania odleżyn?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
66. Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w system pomiaru masy ciała pacjenta w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia, system pomiaru masy pacjenta z dotykowym wyświetlaczem LCD posiadający następujące funkcje: automatyczne tarowanie, funkcja "reset" w celu szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych, funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy netto pacjenta, wybieranie dokładności ważenia: 100g / 500, zakres ważenia 0,1 kg - 250 kg, przechodzenie wagi w tryb czuwania z dalszym pomiarem masy pacjenta „w tle”, sygnalizacja opuszczenia łóżka przez pacjenta, system pomiaru masy ciała pacjenta i jego parametry z dostępem tylko dla personelu medycznego zabezpieczony immobilizerem?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
67. Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego koła podwójne z tworzywa o średnicy 150 mm, z systemem centralnej blokady oraz kołem kierunkowym (antystatycznym), dźwignia hamulca centralnego dostępna od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy (łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie), dodatkowo dwie dźwignie po bokach głowy pacjenta (lewa i prawa strona łóżka) hamulca centralnego dostępne od strony głowy pacjenta dostępne po obu stronach łóżka?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
68. Czy (w pkt. 30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w wysuwaną na prowadnicach suwanych półkę na pościel, która nie jest rozkładana?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
69. Czy (w pkt. 31) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego przedłużenie leża o 300 mm (+/- 10 mm), dźwignia przedłużenia ramy leża zlokalizowana pod szczytem od strony nóg w celu łatwego dostępu?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
70. Czy (w pkt. 32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego bezpieczne obciążenie 250 kg?
Odpowiedź: nie
71. Czy (w pkt. 35) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w listwy stalowe lakierowane proszkowo po obu stronach łóżka na akcesoria dodatkowe, z 3 haczykami na każdej z nich?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
72. Czy (w pkt. 36) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego możliwości przedłużenia oparcia podudzi? 
Odpowiedź: nie
73. Czy (w pkt. 40) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac wykonana z pianek o 4 rodzajach gęstości (pianka poliuretanowa i pianka visco)?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
74. Czy (w pkt. 41) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac trzywarstwowy, warstwy połączone specjalnym ukształtowaniem (bez klejenia)? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
75. Czy (w pkt. 42) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac posiadającego górną warstwę wykonaną z pianki visco podzielonej na 5 stref anatomicznych?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
76. Czy (w pkt. 45) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego stojak kroplówki wykonany ze stali nierdzewnej mocowany na ramie łóżka?
    [image: image3.png]



              (Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
Dotyczy: Grupa 21 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 7 szt.
77. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego podstawę pantografową tj. konstrukcję posiadającą cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka gwarantującą bardzo wysoką stabilność leża? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
78. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego długość całkowitą 2230 mm (+/- 10 mm)? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
79. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda wyrównania potencjału? 
Odpowiedź: nie
80. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu oparcia pleców 0o – 65o? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
81. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu Trendelenburga 0o – 13o? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
82. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację segmentu podudzia ręczną, sprężyną gazową? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
83. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości w zakresie od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm)?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
84.  Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w panel sterujący z możliwością podwieszenia go pod półką do odkładania pościeli oraz z możliwością instalacji go na szczycie łóżka; panel wyposażony w pojedyncze zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji (zablokowanie danej funkcji na panelu spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie); panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji autokontur, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego, panel posiada diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora (bez wskaźnika podłączenia do sieci)? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
85. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem pomarańczowym?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
86. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV, płyty odejmowane bez użycia narzędzi z otworami do montażu pasów unieruchamiających pacjenta?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
87. Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szczyty wykonane z tworzywa sztucznego, odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
88. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w opuszczane, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości (z niewielką przestrzenią konstrukcyjną pomiędzy szczytem a barierką (barierki nie zintegrowane ze szczytem łóżka); krążki odbojowe umieszczone w narożnikach leża chroniące łóżko przed uderzeniami, barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, wysokość barierek liczona od górnej części leża do szczytu barierki 43 cm; po bokach leża uchwyty do montażu uchwytu uniwersalnego np. na worki urologiczne, uchwyty przesuwne na całej długości listwy?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
89. Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w tworzywowe (nie elastyczne) uchwyty materaca przy dwóch segmentach leża, dostosowane się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
90. Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego podstawę jezdną wyposażoną w koła o średnicy 150 mm (w tym jedno koło antystatyczne – kierunkowe) z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową?
Odpowiedź: nie
91. Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego bezpieczne obciążenie 250 kg? 
Odpowiedź: nie
92. Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w haczyki uniwersalne po obu stronach leża?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
93. Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w wysięgnik z uchwytem ręki oraz osoby wieszak kroplówki z haczykami na płyny infuzyjne?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
[image: image4.jpg]



              (Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

94. Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac przeznaczony dla Szpitali i innych placówek medycznych o wymiarach dopasowanych do leża łóżka, wykonany zimnej pianki poliuretanowej o wysokości 12 cm, gęstości 25 kg/m3, materiał pokrowca paroprzepuszczalnego składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru (40%) oraz z warstwy poliuretanu (60%), wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny), odporny na przenikanie mikroorganizmów, odporny na zginanie, materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych, paroprzepuszczalny, oddychający, przepuszczający powietrze, przepuszczalność powietrza: >1000g/m2/24h, odporny na wszystkie środki dezynfekujące nie zawierające chloru, gęstość materiału: 150 ± 5% g/m2. kolumna wody (współczynnik określający wodoszczelność): > 2m, pozytywne badanie na niepalność materiału (CRIB 5), pranie w temperaturze do 95oC, odporny na sterylizację w autoklawie w temperaturze do 120oC, czyścić przy użyciu dowolnych środków chemicznych niezawierających chloru (wytrzymałość na alkohole, oleje i smary), prasować w temperaturze do 150oC, suszyć w suszarce bębnowej w temp. do 70oC?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
95. Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac nie przystosowany do mycia w automatycznych stacjach mycia łóżek?
Odpowiedź: nie
Dotyczy: Grupa 22 – Łóżko bariatryczne z regulowaną wysokością – 2 szt.
96. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego konstrukcję ramy leża ze stali lakierowanej proszkowo opartą na 3 kolumnach o przekroju prostokątnym, kolumny maksymalnie szeroko rozstawione? Kolumny o przekroju prostokątnym gwarantują wyższą stabilność leża niż kolumny cylindryczne.  
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
97. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże 4-sekcyjne wypełnione płytami HPL, przeziernymi dla promieni RTG, które w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia są łatwo odejmowane (bez użycia narzędzi) w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
98. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego panel centralny z wyświetlaczem / dotykowym ekranem LCD służącym do zarządzania wszystkimi funkcjami elektrycznymi łóżka oraz do zarządzania systemem pomiaru masy ciała pacjenta, panel centralny zintegrowany ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta, posiadający możliwość ustawienia kąta nachylenia w celu zwiększenia komfortu pracy personelu, możliwość regulacji funkcji podstawowych: regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, funkcji autokontur; funkcje zaawansowane dostępne tylko dla personelu medycznego zabezpieczone immobilizerem: regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, przechyłów bocznych, możliwość blokowania poszczególnych funkcji; zaprogramowane, zaawansowane funkcje „ratunkowe i pomocnicze” (dostępne za pomocą jednego przycisku): pozycja egzaminacyjna i pozycja kardiologiczna; dedykowany przycisk CPR (pozycja reanimacyjna) działający z podwójną prędkością w odróżnieniu od pozostałych zaprogramowanych pozycji, funkcja CPR dostępna w szybki sposób, bez konieczności odblokowywania i aktywacji?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
99. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcje elektryczne łóżka dostępne w barierkach bocznych dla personelu od strony zewnętrznej oraz dla pacjenta od strony wewnętrznej, panele wyposażone w przyciski bezpieczeństwa, aktywujące w sposób świadomy funkcje sterowania, regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, diody LED informujące o zablokowanej funkcji oraz informujące o najniższym położeniu łóżka, możliwość zaprogramowania najczęściej używanej pozycji segmentów leża, po zaprogramowaniu pozycja dostępna za pomocą jednego przycisku?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
100. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego panele nożne z dwóch stron łóżka, sterownik nożny umieszczony po obu stronach łóżka przeznaczony do regulacji wysokości leża oraz sterownik nożny umieszczony po obu stronach łóżka przeznaczony do regulacji przechyłów bocznych, sterowniki zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem poprzez konieczność uniesienia stopą blokady zabezpieczającej, funkcje regulacji oznaczone dużymi, czytelnymi piktogramami w celu uniknięcia pomyłki?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
101. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego terapii przechyłami bocznymi które są programowane? 
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
102. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 1980 x 860 mm, co będzie traktowane jako wymiary leża i będzie zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego? W oferowanym łóżku wymiary materaca są kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał bezpośrednio na materacu, a nie na leżu. Leże łóżka zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi segmentami, dlatego długość i szerokość segmentów leża nie będzie adekwatna do faktycznych wymiarów leża, na którym będzie położony materac.
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
103. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości w zakresie od 500 mm do 900 mm (+/- 10 mm) uzyskiwaną za pomocą panelu centralnego, paneli nożnych i paneli w barierkach bocznych?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
104. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji części plecowej w zakresie 0o – 65o (+/- 5o) za pomocą panelu centralnego i paneli w barierkach?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
105. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji części udowej w zakresie 0o – 47o (+/- 2o) za pomocą panelu centralnego i paneli w barierkach?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
106. Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji części łydkowej w zakresie 0o – 18o (+/- 2o) za pomocą sprężyny gazowej?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
107. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga 18o (+/- 2o) tylko za pomocą panelu centralnego?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
108. Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji pozycji anty-Trendelenburga 18o (+/- 2o) tylko za pomocą panelu centralnego?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
109. Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji przechyłów bocznych w zakresie 20o (+/- 2o) za pomocą panelu centralnego i paneli nożnych?
Odpowiedź: nie
110.  Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w jeden wysokiej jakości i wydajności akumulator zapewniający pracę łóżka przez 10 cykli?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
111. Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcję podwójnej autoregresji - jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda o parametrze 165 mm (+/-10 mm) zabezpieczającej przed zakleszczeniem pacjenta i niwelującej ryzyko powstawania odleżyn?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
112. Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w system pomiaru masy ciała pacjenta w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia, system pomiaru masy pacjenta z dotykowym wyświetlaczem LCD posiadający następujące funkcje: automatyczne tarowanie, funkcja "reset" w celu szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych, funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy netto pacjenta, wybieranie dokładności ważenia: 100g / 500, zakres ważenia 0,1 kg - 250 kg, przechodzenie wagi w tryb czuwania z dalszym pomiarem masy pacjenta „w tle”, sygnalizacja opuszczenia łóżka przez pacjenta, system pomiaru masy ciała pacjenta i jego parametry z dostępem tylko dla personelu medycznego zabezpieczony immobilizerem?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
113. Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego koła podwójne z tworzywa o średnicy 150 mm, z systemem centralnej blokady oraz kołem kierunkowym (antystatycznym), dźwignia hamulca centralnego dostępna od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy (łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie), dodatkowo dwie dźwignie po bokach głowy pacjenta (lewa i prawa strona łóżka) hamulca centralnego dostępne od strony głowy pacjenta dostępne po obu stronach łóżka?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
114. Czy (w pkt. 30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w wysuwaną na prowadnicach suwanych półkę na pościel, która nie jest rozkładana?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
115. Czy (w pkt. 31) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego przedłużenie leża o 300 mm (+/- 10 mm), dźwignia przedłużenia ramy leża zlokalizowana pod szczytem od strony nóg w celu łatwego dostępu?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
116. Czy (w pkt. 32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego bezpieczne obciążenie 250 kg?
Odpowiedź: nie
117. Czy (w pkt. 35) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w listwy stalowe lakierowane proszkowo po obu stronach łóżka na akcesoria dodatkowe, z 3 haczykami na każdej z nich?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
118. Czy (w pkt. 36) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego możliwości przedłużenia oparcia podudzi? 
Odpowiedź: nie
119. Czy (w pkt. 40) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac wykonana z pianek o 4 rodzajach gęstości (pianka poliuretanowa i pianka visco)?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
120. Czy (w pkt. 41) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac trzywarstwowy, warstwy połączone specjalnym ukształtowaniem (bez klejenia)? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
121. Czy (w pkt. 42) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac posiadającego górną warstwę wykonaną z pianki visco podzielonej na 5 stref anatomicznych?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
122. Czy (w pkt. 45) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego stojak kroplówki wykonany ze stali nierdzewnej mocowany na ramie łóżka?
    [image: image5.png]



Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
Dotyczy: Grupa 26 – Wózek do przewozu chorych z napędem elektrycznym – 1 szt.
123. Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści leże podzielone na 4 segmenty (w tym trzy są ruchome) wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa HPL? W oferowanym wózku ruchomy segment oparcia pleców, uda i podudzia zapewni odpowiednie pozycjonowanie pacjenta, nie ma konieczności, aby czwarty segment (miednicy) był ruchomy.   
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
124. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek posiadający wyprofilowane w osłonie podwozia miejsce na butlę z tlenem?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
125. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dodatkowy uchwyt na butlę z tlenem zamocowany w narożniku leża wózka?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
126. Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści rozstaw pomiędzy kolumnami ok. 127 cm?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuści rozstaw pomiędzy kolumnami 127 cm.
127. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści długość całkowitą wózka 210 cm?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
128. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści szerokość całkowitą wózka z opuszczonymi barierkami 81 cm?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
129. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta) o długości 196 cm i szerokości 65,5 cm? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
130. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści czas działania systemu napędowego ok. 5 godzin bez potrzeby doładowywania akumulatorów, system napędowy wyposażony w automatyczną funkcję „czuwania” w celu oszczędności wydatkowanej energii?
Odpowiedź: nie
131. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści wózek wyposażony standardowo w cztery koła jezdne, z których jedno pełni funkcję koła kierunkowego (z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej) oraz dodatkowo posiadającego piąte koło zapewniające manewrowanie i sterowanie wózkiem; piąte koło wyposażone w sprężynę dociskającą koło do podłoża i ułatwia precyzyjną jazdę wózkiem?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
132. Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści system napędowy wyposażony w diody LED znajdujące się w uchwytach do prowadzenia od strony głowy pacjenta wskazujące poziom ładowania akumulatora?
  Odpowiedź: zgodnie z SWZ
133. Czy Zamawiający dopuści wózek nie posiadający parametru opisanego w pkt. 19? 
Odpowiedź: nie
134. Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści leże wózka wyposażone w stały segment miednicy w celu zabezpieczenia pacjenta przed zsuwaniem się z leża i eliminujący ryzyko powstawania odleżyn i zakleszczeń pacjenta, bez konieczności uruchamiania tej funkcji podczas zmiany kąta nachylenia segmentu pleców? 
Odpowiedź: nie
135. Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści barierki boczne stalowe, lakierowane proszkowo, zabezpieczające na ok. 3/4 długości leża z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian; barierki boczne składane wzdłuż ramy leża poniżej poziomu materaca w celu zminimalizowania przerwy transferowej? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
136. Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści zwalnianie poręczy bocznych ze względów bezpieczeństwa tylko do strony nóg pacjenta? 
Odpowiedź: nie
137. Czy (w pkt. 27) Zamawiający dopuści segment pleców regulowany manualnie ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0o do 75o, bez konieczności sprzężenia z automatycznym opuszczaniem się segmentu miednicy? 
Odpowiedź: nie
138. Czy (w pkt. 28) Zamawiający dopuści manualną regulację segmentu nóg tj. regulację segmentu uda za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0o do 24o?
Odpowiedź: nie
139. Czy (w pkt. 30) Zamawiający dopuści pozycję Trendelenburga 15o i anty-Trendelenburga 14o regulowane hydraulicznie przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
140. Czy (w pkt. 34 i 38) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uniwersalną, zintegrowaną półkę zamocowaną od strony nóg przeznaczoną na dokumenty medyczne, pompę itp.?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
141. Czy (w pkt. 35) Zamawiający dopuści wózek posiadający krążki odbojowe zabezpieczające naroża oraz listwy odbojowe znajdujące się na barierkach bocznych, które zabezpieczą wózek i ściany przed uszkodzeniami (każda strona wózka jest zabezpieczona)?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
142. Czy (w pkt. 36) Zamawiający dopuści wózek nie posiadający odbojników nad kołami?
Odpowiedź: nie
143. Czy (w pkt. 37) Zamawiający dopuści klasę szczelności IP54?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
144. Czy (w pkt. 40) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w teleskopowy wieszak infuzyjny z 4 haczykami, wykonany ze stali nierdzewnej, 2-częściowy, z regulacją wysokości, z możliwością zamocowania w czterech narożnikach leża, w celach bezpieczeństwa obsługiwanego oburącz, max obciążenie do 10 kg?
Odpowiedź: nie
145. Czy Zamawiający dopuści oczekuje, aby wózek był wyposażony w materac?
[image: image6.png]



Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby wózek był wyposażony w materac.
Pytanie nr 15
1. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji o ile trwała powyżej 7 dni roboczych."
Odpowiedź: nie
2. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 10 Zamawiający pokryje koszt naprawy uszkodzenia sprzętu."
Odpowiedź: nie
3. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"Dostawca zobowiązuje się do zapewniania możliwości zgłoszeń awarii od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00. Czas podjęcia naprawy przez serwis wynosi maksymalnie 48 godzin. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia, wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia. Czas wymiany uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od stwierdzenia jego awarii."
Odpowiedź: nie
4. Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące materiały lub materiały wolne od wad w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną."
Odpowiedź: nie
5. Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 2.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% na 5%?
Odpowiedź: nie
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

"W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy kary umowne nie będą naliczane."
Odpowiedź: nie
7. Dotyczy wzoru umowy § 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz prawo naliczenia kary umownej w wysokości obliczonej jak w § 9 ust. 2 pkt. 1 Umowy w przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej 30 dni, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy."
Odpowiedź: nie
8. Dotyczy wzoru umowy § 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"Prawa i obowiązki wynikające z treści Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej zmiany Umowy obejmującej zgodę stron na dokonanie takiej czynności. Podkreśla się, że powyższe dotyczy także przelewu wierzytelności Dostawcy przysługujących mu względem Zamawiającego, w szczególności w formie cesji lub umowy faktoringu. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić."
Odpowiedź: nie
9. Dotyczy pakietu nr 19, pkt 2.

Prosimy o dopuszczenia zapisu: "odłączny od rękojeści monitor LCD o przekątnej 5,0" z możliwością dezynfekcji powierzchniowej" - parametr lepszy.
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
10. Dotyczy pakietu nr 19, pkt 3.

Prosimy o dopuszczenia zapisu: "Rotacja jednostki kamery ( lewo /prawo) 170O / 170O" - parametr lepszy.
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
11. Dotyczy pakietu nr 19, pkt 4.

Prosimy o dopuszczenia zapisu: "Głębia ostrości  3-200mm" - parametr lepszy.
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
12. Dotyczy pakietu nr 19, pkt 7.

Prosimy o dopuszczenia zapisu: "Średnica wziernika: 5,2 mm z kanałem 2,6mm"
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
13. Dotyczy pakietu nr 19, pkt 9.

Prosimy o dopuszczenia zapisu: "Pole widzenia 1200" - parametr lepszy.
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
14. Dotyczy pakietu nr 19, pkt 12.

Prosimy o dopuszczenia zapisu: "Kąt regulacji monitora góra/dół 160O" - parametr lepszy.
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga


	Pytanie nr 16
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2:

2.
Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary:

1)
w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca - 

w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy brutto (§2 ust. 3 Umowy), przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę,

2)
w razie zwłoki w wykonaniu umowy - w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy

3)
w razie zwłoki w podjęciu lub wykonaniu naprawy w terminach określonych Umowie oraz niewykonania przeglądów - w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy
Odpowiedź: nie
2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
Odpowiedź: nie


	Pytanie nr 17
1, dotyczy Załącznika nr 4 (Projekt Umowy)

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: "Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy." Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.
Odpowiedź: nie
2, dotyczy Załącznika nr 4 (Projekt Umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej?

1.Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy ("Produkty') bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający, 

(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz 

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz 

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2.  Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3.Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5.Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi. 

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.
Odpowiedź: nie
3, dotyczy Załącznika nr 4 (Projekt Umowy)

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?
Odpowiedź: nie
4, dotyczy Załącznika nr 4 (Projekt Umowy)

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.
Odpowiedź: nie


	Pytanie nr 18
GRUPA: 9 Przedmiot zamówienia: Łóżko intensywnej opieki z przechyłami bocznymi  -   1 szt 

Materac opisany w pkt.26-45

1. Czy Zamawiający wymaga rotacji sterowanej manualnie czy automatycznie?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
2. Czy Zamawiający wymaga rotacji bocznej  strony prawej i lewej ciała pacjenta osobnej dla każdej ze stron? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
3. Czy Zamawiający wymaga rotacji dla strony prawej i lewej ciała pacjenta z wyborem kątów pochylenia ciała pacjenta: 5 st., 10 st, 15 st., 20 st.?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
4. Czy Zamawiający wymaga, aby komory napełniały się powietrzem i opróżniały na przemian co druga w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25 minut?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
5. Czy Zamawiający wymaga czasu rotacji o regulowanym cyklu w zakresie 10/15/20/25 minut modułem co 5 minut?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
6. Czy Zamawiający wymaga funkcji przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamianych i wyłączanych poprzez panel pompy?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
7. Czy Zamawiający wymaga, aby pompa posiadała alarm przeglądu serwisowego?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
8.  Czy Zamawiający wymaga pokrowca z zamkiem, charakteryzującego się brakiem pylenia, barierowością dla płynów (wodoszczelny)  i drobnoustrojów (w tym alergenów), oddychalnością (paroprzepuszczalny), łatwością układania i brakiem pamięci kształtu? Można go łatwo, szybko czyścić i żadne zanieczyszczenia nie wnikają w jego strukturę. Odpornego na gotowanie, suszenie i prasowanie w temperaturze do 105°C oraz na powszechnie dostępne, wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
9. Jakich dokumentów wymaga Zamawiający od Oferenta w celu potwierdzenia spełnienia przez niego prawnych wymagań dotyczących wyrobów medycznych w zakresie wdrożenia systemu zarządzania jakością?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
10. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pompę z dotykowym panelem sterującym?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
11. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pompę z Funkcja przechyłów bocznych uruchamianych za pomocą zaworów wbudowanych w pompie (takie umiejscowienie nie ogranicza skuteczności medycznej urządzenia).
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
GRUPA: 24 Przedmiot zamówienia: Łóżko intensywnej opieki z przechyłami bocznymi  -   3 szt 

Materac opisany w pkt.26-45

12. Czy Zamawiający wymaga rotacji sterowanej manualnie czy automatycznie?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
13. Czy Zamawiający wymaga rotacji bocznej  strony prawej i lewej ciała pacjenta osobnej dla każdej ze stron? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
14. Czy Zamawiający wymaga rotacji dla strony prawej i lewej ciała pacjenta z wyborem kątów pochylenia ciała pacjenta: 5 st., 10 st, 15 st., 20 st.?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
15. Czy Zamawiający wymaga, aby komory napełniały się powietrzem i opróżniały na przemian co druga w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25 minut?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
16. Czy Zamawiający wymaga czasu rotacji o regulowanym cyklu w zakresie 10/15/20/25 minut modułem co 5 minut?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
17. Czy Zamawiający wymaga funkcji przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamianych i wyłączanych poprzez panel pompy?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
18. Czy Zamawiający wymaga, aby pompa posiadała alarm przeglądu serwisowego?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
19.  Czy Zamawiający wymaga pokrowca z zamkiem, charakteryzującego się brakiem pylenia, barierowością dla płynów (wodoszczelny)  i drobnoustrojów (w tym alergenów), oddychalnością (paroprzepuszczalny), łatwością układania i brakiem pamięci kształtu? Można go łatwo, szybko czyścić i żadne zanieczyszczenia nie wnikają w jego strukturę. Odpornego na gotowanie, suszenie i prasowanie w temperaturze do 105°C oraz na powszechnie dostępne, wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
20. Jakich dokumentów wymaga Zamawiający od Oferenta w celu potwierdzenia spełnienia przez niego prawnych wymagań dotyczących wyrobów medycznych w zakresie wdrożenia systemu zarządzania jakością?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ 
21. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pompę z dotykowym panelem sterującym?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
22. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pompę z Funkcja przechyłów bocznych uruchamianych za pomocą zaworów wbudowanych w pompie (takie umiejscowienie nie ogranicza skuteczności medycznej urządzenia).
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga


	Pytanie nr 19
 GRUPA: 4 

Przedmiot zamówienia: Łóżko OIOM bariatryczne (2 sztuki) 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równorzędności łóżka o poniższej charakterystyce technicznej: 
[image: image7.emf]
Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. Szerokość łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi 990 mm. Długość łóżka 2280 mm. Leże z możliwością przedłużenia o 200 mm od długości bazowej. Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego. Konstrukcja łóżka oparta na trzech maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C i umożliwiających uzyskanie przechyłu bocznego w celu zastosowania terapii ułożeniowej. Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi. Elektryczna regulacja wysokości leża. Minimalna wysokość leża od podłogi 485 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. Maksymalna wysokość leża od podłogi 885 mm.. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 70o. Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 15o (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu). Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 13o (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu). Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0º do 40º . Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda Przechyły boczne leża regulowane elektrycznie - ze względów bezpieczeństwa regulacja dostępna tylko z panelu centralnego. W najniższym położeniu, przy wypoziomowanej ramie leża, przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości 5.Przy wypoziomowanej ramie leża na wysokości powyżej 635 mm, przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości 25. Automatyczna dezaktywacja dostępu do funkcji przechyłów bocznych w przypadku opuszczenia choćby jednej z poręczy bocznych (system czujników w poręczach). Akustyczna sygnalizacja zatrzymania leża dla kąta przechyłu bocznego wynoszącego 00 w trakcie przesterowywania położenia leża z jednego przechyłu bocznego do drugiego. Funkcja autoregresji oparcia pleców 120 mm. Funkcja autoregresji segmentu uda 90 mm. Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony pod leżem, od strony nóg pacjenta – w wysuwanej półce na pościel. Możliwość wyjęcia panelu oraz zawieszenia go na szczycie od strony nóg pacjenta. Centralny panel sterujący z ekranem dotykowym wyposażonym we wskaźnik podłączenia łóżka do sieci elektrycznej oraz wskaźnik ładowania akumulatora łóżka. Ekran dotykowy z trzema menu: 

- menu do sterowania kolumnami (wysokość leża, przechyły Tr/aTr, przechyły boczne), 

- menu do sterowania segmentami leża (oparcie pleców, segment ud, autokontur) 

- menu do sterowania pozycją Fowlera i pozycją do badań. 

W trakcie regulacji elektrycznych funkcji łóżka z centralnego panelu sterującego, na ekranie dotykowym prezentowana jest ikona regulowanej funkcji wraz z aktualnym parametrem. Przyciski funkcyjne centralnego panelu sterującego podświetlane. Natężenie podświetlenia (kontrastowość przycisków i ekranu dotykowego) dostosowujące się do warunków oświetlenia panujących w otoczeniu łóżka. 

Centralny panel sterujący umożliwiający sterowanie następującymi funkcjami łóżka: 

- regulacja wysokości leża 

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców 

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud 

- funkcja autokontur 

- regulacja pozycji Trendelenburga 

- regulacja pozycji anty-Trendelenburga 

- regulacja przechyłów bocznych 

- pozycja „krzesła kardiologicznego” 

- pozycja CPR 

- pozycja antyszokowa 

- pozycja do badań 

- pozycja Fowlera. 

Pozycja „krzesła kardiologicznego” uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. Pozycja CPR uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. Pozycja antyszokowa uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. Możliwość ustawienia ergonomicznej pozycji do badań na wysokości dostosowanej do wykonywanego zabiegu, czynności pielęgnacyjnych lub badania, poprzez wybór funkcji „do badań” na panelu dotykowym oraz przyciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku na panelu centralnym (góra lub dół). Pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) uzyskiwana poprzez wybór funkcji na panelu dotykowym oraz poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego przycisku na panelu centralnym. Informacja na ekranie dotykowym, wyświetlana w czasie rzeczywistym, czy segmenty leża znajdują się w ustawieniu Fowler Low, Fowler Semi, Fowler Standard czy Fowler High. Możliwe trzy stany systemu sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka: 

- stan I – wszystkie sterowniki (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) nieaktywne, brak możliwości regulacji elektrycznych funkcji łóżka 

- stan II - możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżek ze wszystkich sterowników (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) 

- stan III – centralny panel sterujący w trybie „stand by”. Możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżka z pilota przewodowego i paneli w poręczach bocznych, a z centralnego panelu sterującego możliwe sterowanie funkcjami CPR, antyszokową i krzesła kardiologicznego. 

Tryb „stand by” pojawiający się po 3 minutach nie używania żadnej funkcji sterowanej elektrycznie. 

Układ sterowania zapewniający możliwość ustawiania czasu przejścia centralnego panelu sterującego w stan „stand by” po 5 minutach lub po 10 minutach nie używania żadnej funkcji sterowanej elektrycznie. Wyjście centralnego panelu sterującego ze stanu „stand by” po naciśnięciu jednego z następujących przycisków sterujących: 

- włącz/wyłącz, 

- CPR, 

- pozycja antyszokowa, 

- krzesło kardiologiczne. 

Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. napisem STOP – po jego naciśnięciu natychmiastowo blokowany jest cały system 

sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (centralny panel sterujący, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych). 

Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. ikoną zamkniętej kłódki, blokujący cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) za wyjątkiem tzw. „funkcji ratujących życie” dostępnych tylko z centralnego panelu sterującego: 

- pozycja CPR 

- pozycja antyszokowa 

- pozycja „krzesła kardiologicznego” 

Centralny panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania elektrycznych funkcji łóżka. 

Elektryczne funkcje łóżka regulowane z pilota przewodowego: 

- regulacja wysokości leża 

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców 

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud 

- funkcja autokontur. 

Układ sterowania zapewniający możliwość zablokowania regulacji elektrycznych funkcji łóżka z pilota przewodowego. 

Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą paneli w poręczach bocznych, dostępnych od strony pacjenta i personelu: 

- regulacja wysokości leża 

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców 

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud 

- autokontur, 

oraz tylko od strony personelu: 

- regulacja pozycji Trendelenburga 

- regulacja pozycji anty-Trendelenburga 

Regulacje z paneli od strony pacjenta i personelu możliwe po świadomym naciśnięciu, na panelu, przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego. Segment podudzia regulowany ręcznie przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą. Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku przetaczania łóżka. Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne są integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Jednoczęściowa osłona podwozia wykonana z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się 

bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny jest integralną zawartością składu tworzywa i zapewnia powolne uwalnianie jonów srebra. 

Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG. Segment oparcia pleców i uda z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) dźwigniami umieszczonymi w okolicy segmentów pleców i nóg. Układ jezdny z pięcioma kołami o średnicy 150 mm – piąte koło ułatwiające manewrowanie łóżkiem. Dźwignie hamulca centralnej blokady kół umieszczone w czterech narożach ramy podwozia łóżka. Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania. 

Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, z wklejką (kolor do uzgodnienia). Dodatek antybakteryjny jest integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża. Rama leża wyposażona w poziomicę. Rama leża wyposażona w 4 krążki odbojowe. Łóżko zaopatrzone w 4 haczyki na woreczki na płyny infuzyjne. Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża. Listwy do mocowania wyposażenia mocowane po obu stronach ramy leża. 

Poręcze boczne dzielone, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, dzielone. Dodatek antybakteryjny jest integralną zawartością składu tworzywa i zapewnia powolne uwalnianie jonów srebra. Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców.Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia. Dwie poręcze w oparciu pleców z panelami sterującymi. Łóżko wyposażone od strony nóg pacjenta w wysuwaną półkę na pościel. 

Łóżko wyposażone w system ważący spełniający wymagania następujących, obowiązujących aktów prawnych: 

- DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych, 

- zharmonizowanej z powyższą dyrektywą normy PN-EN 45501:2015-05, 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych, 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z pózn. zmianami. 

Obsługa systemu ważącego oraz odczytywanie wskazań z panelu z wyświetlaczem, umieszczonego pod leżem od strony nóg pacjenta. Panel z możliwością wysuwania na czas pomiaru i odczytu oraz „chowany” pod leże, gdy nie jest on używany. 

Dane techniczne systemu ważącego: 
 działka odczytowa: 0,1 kg, 
 dokładność pomiaru: 0,1 kg, 
 maksymalne obciążenie: 250,0 kg, 
 Klasa dokładności: III. 

Funkcje sytemu ważącego: 
 tarowanie wagi za pomocą jednego przycisku, 

 wskazanie aktualnej zmiany wagi pacjenta w stosunku do poprzedniego pomiaru uruchamiane za pomocą jednego przycisku, 
 przełączanie pomiędzy wskazaniami aktualnej wagi a zmianą wagi, 
 funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy pacjenta i jej zmiany w stosunku do poprzedniego pomiaru, 
 wskaźnik rozpoczętej procedury "zamrażania danych" informujący o konieczności jej zakończenia, 
 wskaźnik stabilności pomiaru masy, 
 wskaźnik aktywnego trybu wyświetlania zmiany wagi pacjenta, 
 wskazanie przeciążenia wagi, 
 zapamiętywanie danych koniecznych do poprawnego kontynuowania pomiarów po wyłączeniu urządzenia. 

Udźwig łóżka 250 kg. 

Elementy wyposażenia łóżka: 

- Materac przeciwodleżynowy pasywny do III stopnia odleżyn. Materac z wiskoelastycznej pianki z pamięcią kształtu. Materac dwuwarstwowy. Warstwy materaca są połączone specjalnym ukształtowaniem (bez klejenia). Pokrowiec paroprzepuszczalny na zamek błyskawiczny. Pokrowiec rozciągliwy w każdym kierunku. Wymiary materaca dopasowane do wymiarów leża. Wysokość materaca 14 cm. 

· stojak kroplówki ze stali nierdzewnej mocowany na ramie łóżka.
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
GRUPA: 6 

Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne młodzieżowe – 4 szt. 

1. Punkt 2 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym podstawę stanowi pantograf, podpierający leże w 6 punktach, gwarantując stabilność leża?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
2. Punkt 4 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach: -długość całkowita: 2180 mm, szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami 990 mm (wymiar leża ; 905 x2020mm)? 
Odpowiedź: nie
3. Punkt 10 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z Elektryczna regulacja wysokości w zakresie:390-800 mm? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
4. Punkt 11 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko sterowane za pomocą pilota, który zawieszany jest na barierkach bocznych? 
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
5. Punkt 12 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w panel sterujący z możliwością zawieszania go na szczycie łóżka? Panel wyposażony w pojedyncze zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych. Oferowany model łóżka nie posiada optycznego wskaźnika naładowania akumulatora. Reszta wymogów zgodna z SWZ. 
Odpowiedź: nie
6. Punkt 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko w którym Segmenty leża wypełnione płytami z HPL, pasy do unieruchamiania pacjenta mocowane do szkieletu segmentów, do specjalnie dokładanych zaczepów. Płyty odporne na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. Pod unoszonymi segmentami brak dodatkowego wypełnienia. 
Odpowiedź: nie
7. Punkt 16 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami tworzywowymi, wykonanymi w technologii rozdmuchu, łatwo odejmowalnymi (bez użycia narzędzi)?Szczyty odporne są na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
8. Punkt 17 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko które posiada tworzywowe, dzielone i dwuczęściowe barierki boczne, wykonane w technologii rozdmuchu, zabezpieczające pacjenta na całej długości, wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów? Barierki nie są zintegrowane z łóżkiem. Brak tworzywowych listew odbojowych umieszczonych na barierkach, jednakże łóżko posiada 4 krążki odbojowe (w każdym narożniku), które chronią łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa. Wysokość barierek w części plecowej 405 mm, natomiast w części nożnej 385 mm.. Pod barierką 4 uchwyty do montażu uchwytu uniwersalnego np. na worki urologiczne? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
9. Punkt 18 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z wysuwaną półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 8 kg , brak zamka magnetycznego? 
Odpowiedź: nie
10. Punkt 20 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które posiada jedynie 4 krążki odbojowe? 
Odpowiedź: nie
11. Punkt 21 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z metalowymi uchwytami materaca? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
12. Punkt 22 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w koła o średnicy 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. Koła nie są antystatyczne. 
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
13. Punkt 25 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością wyboru kolorów wypełnień szczytów - 8 kolorów? 
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
14. Punkt 26 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem o gęstości 35 kg/m3 . Reszta wymogów zgodna z SWZ. 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
GRUPA: 16 

Przedmiot zamówienia: Łóżko OIOM bariatryczne z regulowaną wysokością (4 sztuki) 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równorzędności łóżka o poniższej charakterystyce technicznej: 

Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. Szerokość łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi 990 mm. Długość łóżka 2280 mm. Leże z możliwością przedłużenia o 200 mm od długości bazowej. Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego. Konstrukcja łóżka oparta na trzech maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C i umożliwiających uzyskanie przechyłu bocznego w celu zastosowania terapii ułożeniowej. Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi. Elektryczna regulacja wysokości leża. Minimalna wysokość leża od podłogi 485 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. Maksymalna wysokość leża od podłogi 885 mm.. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 70o. Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 15o (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu). Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 13o (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu). Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0º do 40º . Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda Przechyły boczne leża regulowane elektrycznie - ze względów bezpieczeństwa regulacja dostępna tylko z panelu centralnego. W najniższym położeniu, przy wypoziomowanej ramie leża, przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości 5.Przy wypoziomowanej ramie leża na wysokości powyżej 635 mm, przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości 25. Automatyczna dezaktywacja dostępu do funkcji przechyłów bocznych w przypadku opuszczenia choćby jednej z poręczy bocznych (system czujników w poręczach). Akustyczna sygnalizacja zatrzymania leża dla kąta przechyłu bocznego wynoszącego 00 w trakcie przesterowywania położenia leża z jednego przechyłu bocznego 

do drugiego. Funkcja autoregresji oparcia pleców 120 mm. Funkcja autoregresji segmentu uda 90 mm. Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony pod leżem, od strony nóg pacjenta – w wysuwanej półce na pościel. Możliwość wyjęcia panelu oraz zawieszenia go na szczycie od strony nóg pacjenta. Centralny panel sterujący z ekranem dotykowym wyposażonym we wskaźnik podłączenia łóżka do sieci elektrycznej oraz wskaźnik ładowania akumulatora łóżka. Ekran dotykowy z trzema menu: 

- menu do sterowania kolumnami (wysokość leża, przechyły Tr/aTr, przechyły boczne), 

- menu do sterowania segmentami leża (oparcie pleców, segment ud, autokontur) 

- menu do sterowania pozycją Fowlera i pozycją do badań. 

W trakcie regulacji elektrycznych funkcji łóżka z centralnego panelu sterującego, na ekranie dotykowym prezentowana jest ikona regulowanej funkcji wraz z aktualnym parametrem. Przyciski funkcyjne centralnego panelu sterującego podświetlane. Natężenie podświetlenia (kontrastowość przycisków i ekranu dotykowego) dostosowujące się do warunków oświetlenia panujących w otoczeniu łóżka. 

Centralny panel sterujący umożliwiający sterowanie następującymi funkcjami łóżka: 

- regulacja wysokości leża 

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców 

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud 

- funkcja autokontur 

- regulacja pozycji Trendelenburga 

- regulacja pozycji anty-Trendelenburga 

- regulacja przechyłów bocznych 

- pozycja „krzesła kardiologicznego” 

- pozycja CPR 

- pozycja antyszokowa 

- pozycja do badań 

- pozycja Fowlera. 

Pozycja „krzesła kardiologicznego” uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. Pozycja CPR uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. Pozycja antyszokowa uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. Możliwość ustawienia ergonomicznej pozycji do badań na wysokości dostosowanej do wykonywanego zabiegu, czynności pielęgnacyjnych lub badania, poprzez wybór funkcji „do badań” na panelu dotykowym oraz przyciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku na panelu centralnym (góra lub dół). Pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) uzyskiwana poprzez wybór funkcji na panelu dotykowym oraz poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego przycisku na panelu centralnym. Informacja na ekranie dotykowym, wyświetlana w czasie rzeczywistym, 

czy segmenty leża znajdują się w ustawieniu Fowler Low, Fowler Semi, Fowler Standard czy Fowler High. Możliwe trzy stany systemu sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka: 

- stan I – wszystkie sterowniki (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) nieaktywne, brak możliwości regulacji elektrycznych funkcji łóżka 

- stan II - możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżek ze wszystkich sterowników (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) 

- stan III – centralny panel sterujący w trybie „stand by”. Możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżka z pilota przewodowego i paneli w poręczach bocznych, a z centralnego panelu sterującego możliwe sterowanie funkcjami CPR, antyszokową i krzesła kardiologicznego. 

Tryb „stand by” pojawiający się po 3 minutach nie używania żadnej funkcji sterowanej elektrycznie. 

Układ sterowania zapewniający możliwość ustawiania czasu przejścia centralnego panelu sterującego w stan „stand by” po 5 minutach lub po 10 minutach nie używania żadnej funkcji sterowanej elektrycznie. Wyjście centralnego panelu sterującego ze stanu „stand by” po naciśnięciu jednego z następujących przycisków sterujących: 

- włącz/wyłącz, 

- CPR, 

- pozycja antyszokowa, 

- krzesło kardiologiczne. 

Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. napisem STOP – po jego naciśnięciu natychmiastowo blokowany jest cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (centralny panel sterujący, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych). 

Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. ikoną zamkniętej kłódki, blokujący cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) za wyjątkiem tzw. „funkcji ratujących życie” dostępnych tylko z centralnego panelu sterującego: 

- pozycja CPR 

- pozycja antyszokowa 

- pozycja „krzesła kardiologicznego” 

Centralny panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania elektrycznych funkcji łóżka. 

Elektryczne funkcje łóżka regulowane z pilota przewodowego: 

- regulacja wysokości leża 

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców 

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud 

- funkcja autokontur. 

Układ sterowania zapewniający możliwość zablokowania regulacji elektrycznych funkcji łóżka z pilota przewodowego. 

Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą paneli w poręczach bocznych, dostępnych od strony pacjenta i personelu: 

- regulacja wysokości leża 

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców 

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud 

- autokontur, 

oraz tylko od strony personelu: 

- regulacja pozycji Trendelenburga 

- regulacja pozycji anty-Trendelenburga 

Regulacje z paneli od strony pacjenta i personelu możliwe po świadomym naciśnięciu, na panelu, przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego. Segment podudzia regulowany ręcznie przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą. Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku przetaczania łóżka. Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne są integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Jednoczęściowa osłona podwozia wykonana z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny jest integralną zawartością składu tworzywa i zapewnia powolne uwalnianie jonów srebra. 

Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG. Segment oparcia pleców i uda z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) dźwigniami umieszczonymi w okolicy segmentów pleców i nóg. Układ jezdny z pięcioma kołami o średnicy 150 mm – piąte koło ułatwiające manewrowanie łóżkiem. Dźwignie hamulca centralnej blokady kół umieszczone w czterech narożach ramy podwozia łóżka. Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania. 

Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, z wklejką (kolor do uzgodnienia). Dodatek antybakteryjny jest integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża. Rama leża wyposażona w poziomicę. Rama leża wyposażona w 4 krążki odbojowe. Łóżko zaopatrzone w 4 haczyki na woreczki na płyny infuzyjne. Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża. Listwy do mocowania wyposażenia mocowane po obu stronach ramy leża. 

Poręcze boczne dzielone, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, dzielone. Dodatek antybakteryjny jest integralną zawartością składu tworzywa i zapewnia powolne uwalnianie jonów srebra. Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców.Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia. Dwie poręcze w oparciu pleców z panelami sterującymi. Łóżko wyposażone od strony nóg pacjenta w wysuwaną półkę na pościel. 

Łóżko wyposażone w system ważący spełniający wymagania następujących, obowiązujących aktów prawnych: 

- DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych, 

- zharmonizowanej z powyższą dyrektywą normy PN-EN 45501:2015-05, 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych, 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z pózn. zmianami. 

Obsługa systemu ważącego oraz odczytywanie wskazań z panelu z wyświetlaczem, umieszczonego pod leżem od strony nóg pacjenta. Panel z możliwością wysuwania na czas pomiaru i odczytu oraz „chowany” pod leże, gdy nie jest on używany. 

Dane techniczne systemu ważącego: 
 działka odczytowa: 0,1 kg, 
 dokładność pomiaru: 0,1 kg, 
 maksymalne obciążenie: 250,0 kg, 
 Klasa dokładności: III. 

Funkcje sytemu ważącego: 
 tarowanie wagi za pomocą jednego przycisku, 
 wskazanie aktualnej zmiany wagi pacjenta w stosunku do poprzedniego pomiaru uruchamiane za pomocą jednego przycisku, 
 przełączanie pomiędzy wskazaniami aktualnej wagi a zmianą wagi, 
 funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy pacjenta i jej zmiany w stosunku do poprzedniego pomiaru, 
 wskaźnik rozpoczętej procedury "zamrażania danych" informujący o konieczności jej zakończenia, 
 wskaźnik stabilności pomiaru masy, 
 wskaźnik aktywnego trybu wyświetlania zmiany wagi pacjenta, 
 wskazanie przeciążenia wagi, 
 zapamiętywanie danych koniecznych do poprawnego kontynuowania pomiarów po wyłączeniu urządzenia. 

Udźwig łóżka 250 kg. 

Elementy wyposażenia łóżka: 

- Materac przeciwodleżynowy pasywny do III stopnia odleżyn. Materac z wiskoelastycznej pianki z pamięcią kształtu. Materac dwuwarstwowy. Warstwy materaca są połączone specjalnym ukształtowaniem (bez klejenia). Pokrowiec paroprzepuszczalny na zamek błyskawiczny. Pokrowiec rozciągliwy w każdym kierunku. Wymiary materaca dopasowane do wymiarów leża. Wysokość materaca 14 cm. 

· stojak kroplówki ze stali nierdzewnej mocowany na ramie łóżka.
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
GRUPA: 21 

Przedmiot zamówienia: Wielofunkcyjne łóżko elektryczne (7 sztuk) 

1. Punkt 2 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym podstawę stanowi pantograf, podpierający leże w 6 punktach, gwarantując stabilność leża? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
2. Punkt 9 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z Elektryczna regulacja wysokości w zakresie:390-800 mm? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
3. Punkt 11 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w panel sterujący z możliwością zawieszania go na szczycie łóżka? Panel wyposażony w pojedyncze zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych. Oferowany model łóżka nie posiada optycznego wskaźnika naładowania akumulatora. Reszta wymogów zgodna z SWZ. 
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
4. Punkt 12 tabeli: Leże wypełnione płytami z HPL , odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. Pasy do unieruchamiania pacjenta mocowane są do szkieletu segmentów, do specjalnie dokładanych zaczepów. 
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
5. Punkt 16 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami tworzywowymi, wykonanymi w technologii rozdmuchu, łatwo odejmowalnymi (bez użycia narzędzi)?Szczyty odporne są na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV? 
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
6. Punkt 17 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko które posiada tworzywowe, dzielone i dwuczęściowe barierki boczne, wykonane w technologii rozdmuchu, zabezpieczające pacjenta na całej długości, wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów? Barierki nie są zintegrowane z łóżkiem. Brak tworzywowych listew odbojowych umieszczonych na barierkach, jednakże łóżko posiada 4 krążki odbojowe (w każdym narożniku), które chronią łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa. Wysokość barierek w części plecowej 405 mm, natomiast w części nożnej 385 mm.. Pod barierką 4 uchwyty do montażu uchwytu uniwersalnego np. na worki urologiczne? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
7. Punkt 18 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z półka na pościel z obciążeniem 8kg? 
Odpowiedź: nie
8. Punkt 20 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z metalowymi uchwytami materaca? 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
9. Punkt 21 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w koła o średnicy 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. Koła nie są antystatyczne. 
Odpowiedź: nie
10. Punkt 23 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością wyboru kolorów wypełnień szczytów - 8 kolorów? 
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
11. Punkt 24 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem o gęstości 35 kg/m3 . Reszta wymogów zgodna z SWZ. 
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
GRUPA: 22 

Przedmiot zamówienia: Łóżko bariatryczne z regulowaną wysokością (2 sztuki) 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równorzędności łóżka o poniższej charakterystyce technicznej: 

Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. Szerokość łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi 990 mm. Długość łóżka 2280 mm. Leże z możliwością przedłużenia o 200 mm od długości bazowej. Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego. Konstrukcja łóżka oparta na trzech maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C i umożliwiających uzyskanie przechyłu bocznego w celu zastosowania terapii ułożeniowej. Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi. Elektryczna regulacja wysokości leża. Minimalna wysokość leża od podłogi 485 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. Maksymalna wysokość leża od podłogi 885 mm.. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 70o. Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 15o (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu). Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 13o (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu). Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0º do 40º . Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda Przechyły boczne leża regulowane elektrycznie - ze względów bezpieczeństwa regulacja dostępna tylko z panelu centralnego. W najniższym położeniu, przy wypoziomowanej ramie leża, przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości 5.Przy wypoziomowanej ramie leża na wysokości powyżej 635 mm, przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości 25. Automatyczna dezaktywacja dostępu do funkcji przechyłów bocznych w przypadku opuszczenia choćby jednej z poręczy bocznych (system czujników w poręczach). Akustyczna sygnalizacja zatrzymania leża dla kąta przechyłu bocznego wynoszącego 00 w trakcie przesterowywania położenia leża z jednego przechyłu bocznego 

do drugiego. Funkcja autoregresji oparcia pleców 120 mm. Funkcja autoregresji segmentu uda 90 mm. Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony pod leżem, od strony nóg pacjenta – w wysuwanej półce na pościel. Możliwość wyjęcia panelu oraz zawieszenia go na szczycie od strony nóg pacjenta. Centralny panel sterujący z ekranem dotykowym wyposażonym we wskaźnik podłączenia łóżka do sieci elektrycznej oraz wskaźnik ładowania akumulatora łóżka. Ekran dotykowy z trzema menu: 

- menu do sterowania kolumnami (wysokość leża, przechyły Tr/aTr, przechyły boczne), 

- menu do sterowania segmentami leża (oparcie pleców, segment ud, autokontur) 

- menu do sterowania pozycją Fowlera i pozycją do badań. 

W trakcie regulacji elektrycznych funkcji łóżka z centralnego panelu sterującego, na ekranie dotykowym prezentowana jest ikona regulowanej funkcji wraz z aktualnym parametrem. Przyciski funkcyjne centralnego panelu sterującego podświetlane. Natężenie podświetlenia (kontrastowość przycisków i ekranu dotykowego) dostosowujące się do warunków oświetlenia panujących w otoczeniu łóżka. 

Centralny panel sterujący umożliwiający sterowanie następującymi funkcjami łóżka: 

- regulacja wysokości leża 

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców 

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud 

- funkcja autokontur 

- regulacja pozycji Trendelenburga 

- regulacja pozycji anty-Trendelenburga 

- regulacja przechyłów bocznych 

- pozycja „krzesła kardiologicznego” 

- pozycja CPR 

- pozycja antyszokowa 

- pozycja do badań 

- pozycja Fowlera. 

Pozycja „krzesła kardiologicznego” uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. Pozycja CPR uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. Pozycja antyszokowa uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. Możliwość ustawienia ergonomicznej pozycji do badań na wysokości dostosowanej do wykonywanego zabiegu, czynności pielęgnacyjnych lub badania, poprzez wybór funkcji „do badań” na panelu dotykowym oraz przyciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku na panelu centralnym (góra lub dół). Pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) uzyskiwana poprzez wybór funkcji na panelu dotykowym oraz poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego przycisku na panelu centralnym. Informacja na ekranie dotykowym, wyświetlana w czasie rzeczywistym, 

czy segmenty leża znajdują się w ustawieniu Fowler Low, Fowler Semi, Fowler Standard czy Fowler High. Możliwe trzy stany systemu sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka: 

- stan I – wszystkie sterowniki (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) nieaktywne, brak możliwości regulacji elektrycznych funkcji łóżka 

- stan II - możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżek ze wszystkich sterowników (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) 

- stan III – centralny panel sterujący w trybie „stand by”. Możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżka z pilota przewodowego i paneli w poręczach bocznych, a z centralnego panelu sterującego możliwe sterowanie funkcjami CPR, antyszokową i krzesła kardiologicznego. 

Tryb „stand by” pojawiający się po 3 minutach nie używania żadnej funkcji sterowanej elektrycznie. 

Układ sterowania zapewniający możliwość ustawiania czasu przejścia centralnego panelu sterującego w stan „stand by” po 5 minutach lub po 10 minutach nie używania żadnej funkcji sterowanej elektrycznie. Wyjście centralnego panelu sterującego ze stanu „stand by” po naciśnięciu jednego z następujących przycisków sterujących: 

- włącz/wyłącz, 

- CPR, 

- pozycja antyszokowa, 

- krzesło kardiologiczne. 

Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. napisem STOP – po jego naciśnięciu natychmiastowo blokowany jest cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (centralny panel sterujący, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych). 

Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. ikoną zamkniętej kłódki, blokujący cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) za wyjątkiem tzw. „funkcji ratujących życie” dostępnych tylko z centralnego panelu sterującego: 

- pozycja CPR 

- pozycja antyszokowa 

- pozycja „krzesła kardiologicznego” 

Centralny panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania elektrycznych funkcji łóżka. 

Elektryczne funkcje łóżka regulowane z pilota przewodowego: 

- regulacja wysokości leża 

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców 

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud 

- funkcja autokontur. 

Układ sterowania zapewniający możliwość zablokowania regulacji elektrycznych funkcji łóżka z pilota przewodowego. 

Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą paneli w poręczach bocznych, dostępnych od strony pacjenta i personelu: 

- regulacja wysokości leża 

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców 

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud 

- autokontur, 

oraz tylko od strony personelu: 

- regulacja pozycji Trendelenburga 

- regulacja pozycji anty-Trendelenburga 

Regulacje z paneli od strony pacjenta i personelu możliwe po świadomym naciśnięciu, na panelu, przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego. Segment podudzia regulowany ręcznie przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą. Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku przetaczania łóżka. Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne są integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Jednoczęściowa osłona podwozia wykonana z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny jest integralną zawartością składu tworzywa i zapewnia powolne uwalnianie jonów srebra. 

Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG. Segment oparcia pleców i uda z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) dźwigniami umieszczonymi w okolicy segmentów pleców i nóg. Układ jezdny z pięcioma kołami o średnicy 150 mm – piąte koło ułatwiające manewrowanie łóżkiem. Dźwignie hamulca centralnej blokady kół umieszczone w czterech narożach ramy podwozia łóżka. Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania. 

Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, z wklejką (kolor do uzgodnienia). Dodatek antybakteryjny jest integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża. Rama leża wyposażona w poziomicę. Rama leża wyposażona w 4 krążki odbojowe. Łóżko zaopatrzone w 4 haczyki na woreczki na płyny infuzyjne. Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża. Listwy do mocowania wyposażenia mocowane po obu stronach ramy leża. 

Poręcze boczne dzielone, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, dzielone. Dodatek antybakteryjny jest integralną zawartością składu tworzywa i zapewnia powolne uwalnianie jonów srebra. Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców.Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia. Dwie poręcze w oparciu pleców z panelami sterującymi. Łóżko wyposażone od strony nóg pacjenta w wysuwaną półkę na pościel. 

Łóżko wyposażone w system ważący spełniający wymagania następujących, obowiązujących aktów prawnych: 

- DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych, 

- zharmonizowanej z powyższą dyrektywą normy PN-EN 45501:2015-05, 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych, 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z pózn. zmianami. 

Obsługa systemu ważącego oraz odczytywanie wskazań z panelu z wyświetlaczem, umieszczonego pod leżem od strony nóg pacjenta. Panel z możliwością wysuwania na czas pomiaru i odczytu oraz „chowany” pod leże, gdy nie jest on używany. 

Dane techniczne systemu ważącego: 
 działka odczytowa: 0,1 kg, 
 dokładność pomiaru: 0,1 kg, 
 maksymalne obciążenie: 250,0 kg, 
 Klasa dokładności: III. 

Funkcje sytemu ważącego: 
 tarowanie wagi za pomocą jednego przycisku, 
 wskazanie aktualnej zmiany wagi pacjenta w stosunku do poprzedniego pomiaru uruchamiane za pomocą jednego przycisku, 
 przełączanie pomiędzy wskazaniami aktualnej wagi a zmianą wagi, 
 funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy pacjenta i jej zmiany w stosunku do poprzedniego pomiaru, 
 wskaźnik rozpoczętej procedury "zamrażania danych" informujący o konieczności jej zakończenia, 
 wskaźnik stabilności pomiaru masy, 
 wskaźnik aktywnego trybu wyświetlania zmiany wagi pacjenta, 
 wskazanie przeciążenia wagi, 
 zapamiętywanie danych koniecznych do poprawnego kontynuowania pomiarów po wyłączeniu urządzenia. 

Udźwig łóżka 250 kg. 

Elementy wyposażenia łóżka: 

- Materac przeciwodleżynowy pasywny do III stopnia odleżyn. Materac z wiskoelastycznej pianki z pamięcią kształtu. Materac dwuwarstwowy. Warstwy materaca są połączone specjalnym ukształtowaniem (bez klejenia). Pokrowiec paroprzepuszczalny na zamek błyskawiczny. Pokrowiec rozciągliwy w każdym kierunku. Wymiary materaca dopasowane do wymiarów leża. Wysokość materaca 14 cm. 

- stojak kroplówki ze stali nierdzewnej mocowany na ramie łóżka.

	Odpowiedź: zgodnie z SWZ
Pytanie nr 20
Zadanie nr 1- Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 1 szt aparatu USG wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji. Grupa 1 Żeromski_ USG O zakaźny DOROSŁYCH

1
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 7, 8

Czy Zamawiający dopuści aparat USG klasy Premium renomowanego producenta, który posiada 3 aktywne gniazda głowic obrazowych oraz 1 gniazdo parkingowe z możliwością aktywacji? 

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający wymaga tylko 2 głowic obrazowych - w żaden sposób nie zmniejszy to funkcjonalności aparatu i nie ma żadnego wpływu na właściwości diagnostyczne - jedynie ogranicza konkurencję.
Odpowiedź: nie
2
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści aparat USG klasy Premium renomowanego producenta, który posiada 4 aktywne gniazda głowic obrazowych - bez gniazd parkingowych, ale posiada dedykowane miejsce na odłożenie wtyczki głowicy? 

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający wymaga tylko 2 głowic obrazowych - w żaden sposób nie zmniejszy to funkcjonalności aparatu i nie ma żadnego wpływu na właściwości diagnostyczne - jedynie ogranicza konkurencję.
Odpowiedź: nie
3
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada maksymalną liczbę obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) na poziomie 10 000 obrazów?

W codziennej praktyce proponowana ilość jest zupełnie wystarczająca do wszystkich procedur diagnostycznych i nie powoduje obniżenia właściwości diagnostycznych aparatu (10 000 obrazów tj. aż ok. 5 minut zapisu w zależności od rodzaju badania). W zasadzie poza zaawansowaną kardiologia tak duża pojemność pamięci Cineloop nie jest stosowana.
Odpowiedź: nie
4
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada pamięć dynamiczną dla trybu M-mode lub D-mode równą 180 sekund? 

W codziennej praktyce proponowana ilość jest zupełnie wystarczająca do wszystkich procedur diagnostycznych i nie powoduje obniżenia właściwości diagnostycznych aparatu. W zasadzie wyłącznie poza zaawansowaną kardiologia pamięć dynamiczna o tak dużej pojemności (900 s) nie jest wymagana.
Odpowiedź: nie
5
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 17

W badań USG niezwykle istotnym parametrem jest głębokość penetracji zarówno minimalna 

(w przypadku diagnozowania zmian i struktur podpowierzchniowych) jak i ta maksymalna ( szczególnie w przypadku osób z dużym BMI). Dlatego prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, żeby oferowany aparat USG posiadał regulację głębokości penetracji w zakresie od 1 cm do 50cm.
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
6
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada klawiaturę alfanumeryczną dostępną na panelu dotykowym?
Odpowiedź: nie
7
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada częstotliwość odświeżania obrazu (Frame Rate) dla trybu B+kolor (CD) do 387 obrazów/s, która jest zoptymalizowana dla uzyskania jak najlepszej jakości obrazu? 

Należy zauważyć, że oferowany aparat posiada tylko nieznacznie mniejsze odświeżanie od wymaganych 400 obrazów/s co nie powoduje obniżenia właściwości diagnostycznych aparatu i jest niezauważalne.
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
8
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada 3 typy obrazowania harmonicznego nowej generacji (klasyczne, z inwersją pulsu i różnicowe) i posiada od 3 do 10 pasm częstotliwości w zależności od głowicy?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
9
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 24

Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf klasy Premium, który powinien posiadać szerokie możliwości rozbudowy o najnowocześniejsze rozwiązania i funkcje dostępne na rynku. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby oferowany aparat posiadał najnowszej generacji obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie 

min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu?
Odpowiedź: nie
10
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) o wartości +/- 3,84 m/sek? 

W codziennej praktyce proponowana ilość jest zupełnie wystarczająca do wszystkich procedur diagnostycznych i nie powoduje obniżenia właściwości diagnostycznych aparatu, a tylko nieznacznie odbiega od wymaganych +/- 4,0 m/s.
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
11
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 35

Czy Zamawiający dopuści aparat klasy Premium renomowanego producenta bez możliwości jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach min: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI?

Parametr ten  faktycznie może być pomocny jedynie w kardiologii, biorąc pod uwagę, że Zamawiający nie wymaga jakiejkolwiek głowicy kardiologicznej to staje się on zbędny, a jedynie służy ograniczeniu konkurencji i wykluczeniu aparatów klasy Premium innych producentów, ponieważ opis tego parametru jest charakterystyczny wyłącznie dla jednego Producenta, którego aparaty jako jedyne na rynku spełniają ten wymóg.
Odpowiedź: nie
12
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 50

Zamawiający w przeciwieństwie do Elasogtrafii typu strain nie precyzuje wymogów dotyczących Elastografii Shear Wave (SWE). Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga Elastografii fali poprzecznej tzw. Shear Wave kodowanej kolorem z możliwością dowolnej regulacji wielkości pola obrazowania (ROI) oraz możliwością pomiaru z jednego punktu (tzw. One Shot) - wyniki w kPa i m/s?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
13
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 50

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał automatyczny pomiar zwłóknienia wątroby w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii Shear Wave?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
14
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 53

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada zaawansowany i intuicyjny system archiwizacji obrazów z zapisem w formatach: BMP, JPEG, AVI, DICOM, WMV9, Raw Data oraz pętli obrazowaych (AVI) z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie i płyty CD/DVD z załączoną przeglądarką DICOM, ale bez możliwości zapisu w formacie TIFF?

Format zapisu TIFF jest bardzo rzadko używany i jest on równoważny do wymaganego bezstratnego zapisu w formacie BMP. Oba formaty charakteryzują sią zapisem bez kompresji (zapisane obrazy w tych formatach nie tracą żadnych informacji - nie ulegają degradacji) i wzajemnie się dublują.
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
15
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 54

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby oferowany aparat posiadał odpowiednie licencje DICOM na podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu RIS/PACS, czy też wymaga, aby wraz z aparatem zaoferowana została licencja do posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS na podłączenie aparatu USG? Jeżeli tak to prosimy o podanie producenta szpitalnego systemu RIS/PACS. Ponadto prosimy o informację po czyjej stornie będą koszty podłączenia: Zamawiającego czy Oferenta?
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga wraz z aparatem licencji DICOM do posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS. Producent szpitalnego systemu RIS/PACS – PIXEL. Koszt licencji i podłączenia po stronie Wykonawcy.  
16
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 63

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada wysokiej klasy powiększenie (zoom) obrazu bez utraty rozdzielczości x27,1 razy w czasie rzeczywistym, po zamrożeniu, jak i z pamięci Cineloop?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
17
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 69

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który jest wyposażony w klasyczne złącza głowic nowej generacji o zerowej sile wkładania (ZIF - Zero Insert Force)? Złącza ZIF charakteryzują się trwałością znamionową na poziomie 10 000 cykli łączeniowych bez utraty wydajności, posiadają unikalną konstrukcję zatrzaskową, która pozwala na łączenie i rozłączanie w mniej niż 1 sekundę bez użycia siły. Złącza bezpinowe w przypadku braku konieczności przełączania głowic (a wymagane są tylko 2 głowice na 4 gniazda), nie mają żadnej przewagi nad klasycznymi złączami ZIF, a wręcz mają mniejsze pole kontaktu elektrycznego pomiędzy aparatem, a głowicą. Oferowane rozwiązanie nie obniża właściwości diagnostycznych urządzenia.
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
18
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 70 - 74

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada głowicę Liniową nowej generacji wykonaną w technologii Multicrystal (technologia równoważna do głowic matrycowych) o następujących parametrach: zakres częstotliwości 3,0 - 11,0 MHz; aż 1 100 elementów; szerokość skanu 45 mm, obrazowanie harmoniczne 4 pasma częstotliwości? Zastosowanie dużej ilości pasm powoduje, że aby uzyskać pożądaną zmianę obrazowania trzeba wykonać wiele ruchów na panelu aparatu. Mniejszy wybór, bardziej zoptymalizowanych częstotliwości przy obrazowaniu harmonicznym nowej generacji pozwala łatwiej wybrać potrzebną w danej chwili częstotliwość w celu uzyskania jak najlepszego obrazu.
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
19
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 70 - 74

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada głowicę Liniową nowej generacji wykonaną w technologii Multicrystal (technologia równoważna do głowic matrycowych) o następujących parametrach: zakres częstotliwości 4,0 - 11,0 MHz; aż 1 100 elementów; szerokość skanu 38 mm, obrazowanie harmoniczne 4 pasma częstotliwości? Zastosowanie dużej ilości pasm powoduje, że aby uzyskać pożądaną zmianę obrazowania trzeba wykonać wiele ruchów na panelu aparatu. Mniejszy wybór, bardziej zoptymalizowanych częstotliwości przy obrazowaniu harmonicznym nowej generacji pozwala łatwiej wybrać potrzebną w danej chwili częstotliwość w celu uzyskania jak najlepszego obrazu.?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
20
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 75 - 79

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada głowicę Convex wykonaną w nowoczesnej technologii Single Crystal o następujących parametrach: zakres częstotliwości 1,0 - 8,0 MHz; 192 elementy; kąt skanowania aż 115 stopni, obrazowanie harmoniczne 5 pasm częstotliwości? Zastosowanie dużej ilości pasm powoduje, że aby uzyskać pożądaną zmianę obrazowania trzeba wykonać wiele ruchów na panelu aparatu. Mniejszy wybór, bardziej zoptymalizowanych częstotliwości przy obrazowaniu harmonicznym nowej generacji pozwala łatwiej wybrać potrzebną w danej chwili częstotliwość w celu uzyskania jak najlepszego obrazu.
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
21
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 75 - 79

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada głowicę Convex wykonaną w nowoczesnej technologii Multicrystal (technologia równoważna do głowic matrycowych) o następujących parametrach: zakres częstotliwości 1,0 - 6,0 MHz; 750 elementów; kąt skanowania 70 stopni, obrazowanie harmoniczne 5 pasm częstotliwości? Zastosowanie dużej ilości pasm powoduje, że aby uzyskać pożądaną zmianę obrazowania trzeba wykonać wiele ruchów na panelu aparatu. Mniejszy wybór, bardziej zoptymalizowanych częstotliwości przy obrazowaniu harmonicznym nowej generacji pozwala łatwiej wybrać potrzebną w danej chwili częstotliwość w celu uzyskania jak najlepszego obrazu.
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
22
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 81

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada możliwość rozbudowy o funkcję M-mode anatomiczny z jednego niezależnego kursora? Oferowany parametr nie powoduje obniżenia właściwości diagnostycznych aparatu i stosowany jest wyłącznie w kardiologii, której Zamawiający nie wymaga.
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
23
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 83

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który nie posiada możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń, ale posiada możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
24
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych

W dobie ogólnoświatowej pandemii SARS-Covid-19 funkcjonalność umożlwiająca zdalny dostęp do aparatu diagnostycznego jest niezwykle istotna czy wręcz niezbędna - w przypadku zamknięcia szpitali (lockdown) umożliwia zdalną opiekę serwisową i aplikacyjną bez fizycznej wizyty inżyniera serwisowego. Zamawiający zamierza zakupić nowoczesny ultrasonograf, który powinien być gotowy na współczesne zagrożenia - czy w związku z tym będzie wymagał, aby oferowany aparat posiadał możliwość zdalnego dostępu do aparatu umożliwiającego: diagnostykę, opiekę serwisową i aplikacyjną, a także upgrade systemu, możliwość udostępnienia ekranu aparatu i czat w celach edukacyjnych i pomocy? 
Odpowiedź: nie
25
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych

Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf klasy Premium, który powinien posiadać szerokie możliwości rozbudowy o najnowocześniejsze rozwiązania i funkcje dostępne na rynku. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby oferowany aparat posiadał możliwość rozbudowy o oprogramowanie do standaryzowanego raportowania (Reporting and Data System) stosowanego do klasyfikacji zmian/guzów takie jak: BI-RADS, TI-RADS, LI-RADS?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
26
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych

Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf klasy Premium, który powinien posiadać szerokie możliwości rozbudowy o najnowocześniejsze rozwiązania i funkcje dostępne na rynku. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby oferowany aparat posiadał możliwość rozbudowy o o tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba, jądra, piersi, macica) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
Zadanie nr. 17 - Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 1 szt. aparatu USG wraz z przeszkoleniem pracowników zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych  stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji. Grupa 17 Żeromski_Aparat USG

27
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada całkowicie cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej z ośmiokrotnym system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki, ale z przetwornikiem cyfrowym 8-bitowy?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
28
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada 331 776 kanałów odbiorczych (przetwarzania)?
Odpowiedź: nie
29
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada dynamikę systemu na poziomie 265 dB?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
30
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada dotykowy programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę w o przekątnej 8,4"?

Oferowana wielkość jest nieznacznie mniejsza od wymaganych 10" i żaden sposób nie obniża właściwości diagnostycznych aparatu zapewniając komfortową obsługę.
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
31
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada zakres częstotliwości pracy od 1,0 do 18,0 MHz? 

Oferowana wielkość jest nieznacznie mniejsza od wymaganych 2-20 MHz i żaden sposób nie 

obniża właściwości diagnostycznych aparatu, a Zamawiający nie wymaga głowic o częstotliwości wyższej niż 12 MHz.
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
32
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada liczbę obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) na poziomie 2700 klatek?
Odpowiedź: nie
33
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który nie posiada możliwości uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
34
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla trybu B na poziomie 500 obrazów/s?

Oferowana wartość w zupełności wystarcza do nawet zawansowanych badań kardiologicznych i w żaden sposób nie obniża właściwości diagnostycznych aparatu zapewniając w pełni diagnostyczny obraz przy takiej wartości Frame Rate. Wymagana wartość min. 3000 obrazów/s jest wartością czysto teoretyczną - osiągalną wyłącznie w warunkach laboratoryjnych. W codziennych badaniach nawet kardiologicznych na poziomie klinicznym nie są używane tak wysokie wartości Frame Rate.
Odpowiedź: nie
35
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla trybu B+kolor (CD) na poziomie 387 obrazów/s?
Odpowiedź: nie
36
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada 3 typy obrazowania harmonicznego nowej generacji (klasyczne, z inwersją pulsu i różnicowe) i posiada od 3 do 6 pasm częstotliwości w zależności od głowicy?
Odpowiedź: nie
37
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 21

Zamawiający zamierza zakupić nowoczesny ultrasonograf, który powinien posiadać szerokie możliwości rozbudowy o najnowocześniejsze rozwiązania i funkcje dostępne na rynku. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby oferowany aparat posiadał najnowszej generacji obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu?
Odpowiedź: nie
38
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posada zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) na poziomie +/- 3,84 m/s?

Oferowana wielkość jest nieznacznie mniejsza od wymaganej +/- 4,0 m/s i żaden sposób nie 

obniża właściwości diagnostycznych aparatu, a w praktyce jest niezauważalna.
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
39
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada regulację wielkości bramki dopplerowskiej w zakresie 1,0 - 20 mm?

Oferowana wartość w zupełności wystarcza do nawet zawansowanych badań kardiologicznych i w żaden sposób nie obniża właściwości diagnostycznych aparatu.
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
40
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 31

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który nie posiada automatycznej regulacji kąta bramki dopplerowskiej, ale posiada możliwość korekcji kąta za pomocą jednego przycisku do zaprogramowanej wartości +/- 60 stopni, która jest standardowo używana w badaniach naczyń?
Odpowiedź: nie
41
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 44

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby oferowany aparat posiadał odpowiednie licencje DICOM na podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu RIS/PACS, czy też wymaga, aby wraz z aparatem zaoferowana została licencja do posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS na podłączenie aparatu USG? Jeżeli tak to prosimy o podanie producenta szpitalnego systemu RIS/PACS. Ponadto prosimy o informację po czyjej stornie będą koszty podłączenia: Zamawiającego czy Oferenta?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wraz z aparatem licencji DICOM do posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS. Producent szpitalnego systemu RIS/PACS – PIXEL. Koszt licencji i podłączenia po stronie Wykonawcy. 
42
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 48

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który nie posiada możliwości ustawienia funkcji uwierzytelniania użytkownika - dostęp dla zarejestrowanych użytkowników?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
43
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 57

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada możliwość przełączania głowic z pulpitu dotykowego z możliwością przypisania głowic do poszczególnych presetów?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
44
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 62 - 66

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada głowicę Convex wykonaną w nowoczesnej technologii Multicrystal (technologia równoważna do głowic matrycowych) o następujących parametrach: zakres częstotliwości 1,5 - 6,0 MHz; 

750 elementów; kąt skanowania 70 stopni, obrazowanie harmoniczne 4 pasm częstotliwości? Zastosowanie dużej ilości pasm powoduje, że aby uzyskać pożądaną zmianę obrazowania trzeba wykonać wiele ruchów na panelu aparatu. Mniejszy wybór, bardziej zoptymalizowanych częstotliwości przy obrazowaniu harmonicznym nowej generacji pozwala łatwiej wybrać potrzebną w danej chwili częstotliwość w celu uzyskania jak najlepszego obrazu.
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
45
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 67 - 72

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada głowicę Liniową nowej generacji wykonaną w technologii Multicrystal (technologia równoważna do głowic matrycowych) o następujących parametrach: zakres częstotliwości 

3,1 - 11,0 MHz; aż 1 100 elementów; szerokość skanu 38 mm, obrazowanie harmoniczne 5 pasm częstotliwości?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
46
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 80

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada możliwość rozbudowy o funkcję M-mode anatomiczny z jednego niezależnego kursora? Oferowany parametr nie powoduje obniżenia właściwości diagnostycznych aparatu i stosowany jest wyłącznie w kardiologii, której Zamawiający nie wymaga.
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
47
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych - pkt. 81

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który nie posiada możliwości rozbudowy o obrazowanie z użyciem środków kontrastujących?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ
48
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych

Zamawiający zamierza zakupić nowoczesny ultrasonograf, czy w związku z tym będzie wymagał, aby oferowany aparat standardowo posiadał fabrycznie wbudowany akumulator lub baterię pozwalającą na 2 godziny normalnej pracy bez podłączenia do źródła zasilania ze startem z trybu stand by w czasie max. 3 sekund?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
49
Dot. Tabela - Opis parametrów ogólnych

W dobie ogólnoświatowej pandemii SARS-Covid-19 funkcjonalność umożlwiająca zdalny dostęp do aparatu diagnostycznego jest niezwykle istotna czy wręcz niezbędna - w przypadku zamknięcia szpitali (lockdown) umożliwia zdalną opiekę serwisową i aplikacyjną bez fizycznej wizyty inżyniera serwisowego. Zamawiający zamierza zakupić nowoczesny ultrasonograf, który powinien być gotowy na współczesne zagrożenia - czy w związku z tym będzie wymagał, aby oferowany aparat posiadał możliwość zdalnego dostępu do aparatu umożliwiającego: diagnostykę, opiekę serwisową i aplikacyjną, a także upgrade systemu, możliwość udostępnienia ekranu aparatu i czat w celach edukacyjnych i pomocy?
Odpowiedź: nie



Pytanie nr 21
Grupa 14 – Otoskop

1. Czy Zamawiający dopuści wizjer z 2,5-krotnym powiększeniem?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
2. Czy Zamawiający dopuści sterowanie wł/wył oraz regulacja jasności oświetlenia LED poprzez obrót manualny pierścienia dookoła rękojeści?
Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
3. Czy Zamawiający dopuści wzierniki o średnicach 2,5 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm i 8 mm?
Odp                                            Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga
Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych 

mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz
60
System ProPublico © Datacomp


