[image: image1.jpg]Program Regionalny

off Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
. Europejskie - Polska M‘ MALOPOLSI(A Europejrsll:iFumlzljul;zgaoijeczny





Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego  SP ZOZ w Krakowie, 
oś. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Dział Logistyki – Sekcja Aparatury Medycznej

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

GRUPA 1
Przedmiot zamówienia: Pompa strzykawkowa (1 sztuka)

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2022

	Lp.
	Opis parametrów ogólnych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Urządzenia fabrycznie nowe.
	TAK
	

	2. 
	Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, podać stopień ochrony IP – wymagany nie mniej niż IP22
	TAK, podać
	

	3. 
	Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi
	TAK
	

	4. 
	Strzykawka mocowana od przodu automatycznie
	TAK
	

	5. 
	Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą (pompa umieszczona w stacji dokującej jest z niej bezpośrednio zasilana)
	TAK
	

	6. 
	Zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub bezpośrednio z sieci za pomocą kabla
	TAK, podać
	

	7. 
	Czas pracy z akumulatora 19 godzin przy infuzji 5ml/godz.
	TAK
	

	8. 
	Masa pompy max. 2,1 kg
	TAK, podać
	

	9. 
	Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy odłączalnego uchwytu lub uchwytu na stałe wbudowanego w pompę.
	TAK, podać
	

	10. 
	Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - minimum 3 pompy
	TAK
	

	11. 
	Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na min. 6 poziomach
	TAK
	

	12. 
	Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia minimum następujących informacji:

- nazwa leku,

- koncentracja leku,

- prędkość infuzji,

- podana dawka,

- stan naładowania akumulatora,
	TAK, podać
	

	13. 
	Dokładność mechaniczna <<±0,5%
	TAK, podać
	

	14. 
	Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki
	TAK
	

	15. 
	Możliwość współpracy pomp z system do kontrolowanej podaży insuliny.
	TAK
	

	16. 
	Możliwość programowania parametrów infuzji 
w jednostkach minimum: ng, µg, mg, IU, kIU, kcal lub mmol,  z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)
	TAK, podać
	

	17. 
	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami 
o objętości min. 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów
	TAK, podać
	


	18. 
	Możliwość pracy ze strzykawkami 2/3ml
	TAK/NIE
	

	19. 
	Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h.

Prędkość infuzji w zakresie min. 0,1 - 9,99ml/h programowana co min. 0,01ml/godz.
	TAK, podać
	

	20. 
	Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu
	TAK
	

	21. 
	Możliwość utworzenia biblioteki leków używanych w infuzjoterapii na min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.), możliwość wyświetlania nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji.
	TAK, podać
	

	22. 
	Biblioteka Leków zawierająca 1 200  leków 
z możliwością podzielenia na min. 30 grup.  
	TAK
	

	23. 
	Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii 
w formie graficznej
	TAK
	

	24. 
	Możliwość podłączenia przewodu łączącego do centrali przywołania personelu
	TAK/NIE
	

	25. 
	Menu w języku polskim
	TAK
	

	26. 
	Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) w zakresie min. 0,1- 999,9 ml
	TAK, podać
	

	27. 
	Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin
	TAK, podać
	

	28. 
	Tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji  przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. Pompy 
w trakcie pracy muszą być czytelnie oznaczone. np. pompa 1, pompa 2.
	TAK/NIE
	

	29. 
	Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji
	TAK
	

	30. 
	Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI
	TAK/NIE
	

	31. 
	Klawiatura symboliczna
	TAK, podać
	

	32. 
	Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń
	TAK
	

	33. 
	Możliwość  rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb PCA i PCEA
	TAK/NIE
	



[image: image1.jpg][image: image2.jpg]Program Regionalny

off Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
. Europejskie - Polska M‘ MALOPOLSI(A Europejrsll:iFumlzljul;zgaoijeczny




