Częstochowa dnia: 2022-10-20

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

RK-903/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa młota udarowego dla Katedry Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej” – znak sprawy RK-NZ.261.87.2022.AR.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

„Proszę o wyjaśnienie zapisu „ dwukanałowa pętla bezpieczeństwa młota„

Odpowiedź

W przypadku awarii jednego z obwodów bezpieczeństwa jest to sygnalizowane, natomiast funkcje przejmuje druga pętla bezpieczeństwa, co nie powoduje wyłączenia sprawności urządzenia. 
Pytanie  2

„Proszę o wyjaśnienie zapisu i wymagania” przełączalny tryb serwisowy oraz tryb badawczy”.

Odpowiedź

Zamawiający rezygnuje z wymagania, co do przełączalności pomiędzy trybami serwisowym i badawczym.
Pytanie  3

„Proszę o informacje czy wymagając dostawy młota z oprogramowaniem komputerowym do testów udarnościowych w języku polskim i „co najmniej dwiema alternatywnymi językami, dopuszczają Państwo zaoferowanie młota Charpyego z językiem : francuskim, hiszpańskim, angielskim poza j. polskim?”

Odpowiedź

Tak
Pytanie  4

„ Proszę o dopuszczenie zaoferowania młota bez funkcji: podłączenia elektronicznych przyrządów do mierzenia wymiarów próbki (np. suwmiarki) oraz ich integracja wraz z automatycznym wyznaczeniem przekroju poprzecznego do oprogramowania młota. Wymiary próbek są zdefiniowane i mogą być sprawdzane poprzez wzorce lub niezależne urządzania typu mikroskop czy projektor w celu potwierdzenia wymiarów i kąta czy rodzaju wykonania karbu. Oprogramowanie zawiera dokładnie opisane rodzaj badanej próbki (obmiar geometryczny, rodzaj karbu i jego głębokość i kąt).”

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania młota bez funkcji podłączenia elektronicznych przyrządów do pomiaru. Prowadzi to do ograniczenia funkcjonalności i możliwości przyszłego doposażenia.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert zgodnie z informacją podaną poniżej.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w zakresie wskazanym powyżej.

Z  uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie  art. 271 ust. 1  i 2, art. 284 ust.3 oraz art. 286 ust. 1,3 i  5,  przedłuża termin składania ofert do dnia 27.10.2022 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy  https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 27.10.2022 r. o godz. 11:10 za pośrednictwem Platformy.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-11-25.

Z-ca Kanclerza Politechniki

Częstochowskiej

Waldemar Szczepaniak