Częstochowa dnia: 2023-02-13

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

RK-101/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ” Dostawa  młota  Charpy-ego do wyznaczania udarności tworzyw sztucznych z wyposażeniem dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej” – znak sprawy RK-NZ.261.5.2023.AR.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania młota o rozdzielczości 0,036˚?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany tego parametru gdyż jest on blisko 2 razy większy od przyjętego 0,02˚- co spowoduje mniejszą rozdzielczość i dokładność.

Pytanie  2

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia o wadze 250 kg?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza ze względu na konieczność zastosowania bardziej kosztownego stołu o większej nośności.

Pytanie  3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie młota z wahadłami bez systemu kodowania? Parametry wahadła są wprowadzone do oprogramowania, a Użytkownik tylko wybiera odpowiednie wahadło spośród dostępnych. Energia wahadła byłaby zaprogramowana w metodzie badawczej.

Odpowiedź

Przy częstych badaniach i różnych tworzywach ważne jest żeby ograniczyć błędy wynikające z obsługi. Kodowanie bezobsługowe (może być realizowane dowolną metodą) poprzez dedykowane złącze, indukcyjne elementy kodujące, chipy RFID. Chodzi o to żeby po zmianie młota i metody nie trzeba było wybierać w programie jaki młot został założony, a żeby urządzenie samo wykryło taką ingerencję obsługującego.

Pytanie  4

Czy poprawnie rozumiemy system kodowania, jako system odczytujący np. numer seryjny wahadła z QR kodu?

Odpowiedź

Nie chodzi o to żeby w procesie jego montażu lub wahnięcia następowała identyfikacja założonego młota.

Pytanie  5

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wahadła 0,5J z pojedynczym prętem z włókna węglowego? Zastosowanie podwójnego pręta zwiększa znacząco masę, co przy tak małej energii ma duże znaczenie i wpływa na zmianę koncentracji maszyny poza głowicę wahadła.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie tylko dla wahadeł do 0,5J pojedynczego pręta z włókna węglowego.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert zgodnie z informacją podaną poniżej.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w zakresie wskazanym powyżej.

Z  uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie  art. 271 ust. 1  i 2, art. 284 ust.3 oraz art. 286 ust. 1,3 i  5,  przedłuża termin składania ofert do dnia 17.02.2023 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy  https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 17.02.2023 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2023-02-18.

Kanclerz Politechniki

Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski