Znak sprawy: KA-2/026/2023

Załącznik nr 1

## OFERTA

Nazwa Wykonawcy

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ul. ........................................................        kod pocztowy:……………………..………

miasto:     ........................................................        województwo: ……………………..………

tel.: ......./........................................................

e-mail: .......................................................na który zamawiający może przesyłać korespondencję

.......................................................................................................................................................

NIP: ............................................................., REGON: ...............................................................

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na  Dostawa spektrometru mas                                      z wyposażeniem :

- Oferujemy realizację zamówienia  za cenę:

| Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto wraz z podatkiem VAT |
| --- | --- | --- |
| cyfrą :……………..… zł | ………… % | cyfrą : …………….……………………..… zł słownie: ………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………...zł |

INFORMACJA O OFEROWANYM SPRZĘCIE:

Nazwa :                ………………………………………………..

Producent:            ……………………………………………….

Model  :                 ……………………………………………….

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Spektrometr mas: - spektrometr klasy badawczej oparty na potrójnym kwadrupolu o poniższej charakterystyce: - czas odpowiedzi przy zmianie stężenia gazu: < 300 ms; - szybkość skanowania co najmniej do 650 pomiarów na sekundę w analizie sygnałów przejściowych - zamknięte źródło jonów, podwójna katoda; - zakres regulacji energii jonizacji co najmniej 0,5 - 150 eV z krokiem nie mniejszym niż 0,2 eV; - w pomiarach sygnałów przejściowych musi być zapewniona możliwość wykrywania mas przy użyciu różnej energii jonizacji w pojedynczym pomiarze; czas przełączenia między różnymi energiami elektronów < 1s; - możliwość ustawianie kontroli emisji przez użytkownika w zakresie co najmniej od 1μA do 500μA - zakres mas atomowych co najmniej 0-200 amu; - limit detekcji gazów nie gorszy niż 10 ppb; - 2 detektory, z zapewnioną możliwością zmieniania w trakcie analizy w zależności od wybieranych nastaw: Faraday i SEM - ciśnienie gazów na wlocie: 0,1 – 2,0 bara - automatyczne odejmowanie nakładających się pasm zapasowa co najmniej 1 para katod irydowych pokrytych tlenkiem itru |  |
| System próżniowy: - zewnętrzna bezolejowa pompa próżniowa (typu scroll) o wydajności co najmniej 6 m3/h; - układ pompy turbomolekularnej UHV 60 l/s wraz z kontrolerem; - port UHV ze złączem DN-40-CF wygrzewany do 250 °C; kontroler próżni wraz z wyświetlaczem i systemem zabezpieczającym w przypadku nadmiernego poziomu ciśnienia. |  |
| Układ ciągłego dozowania analizowanych mieszanin gazów: - linia transferowa ogrzewana min. do 200 °C z regulacją temperatury i cyfrowym wyświetlaniem temperatury; - przewód elastyczny zapewniający wygodne podłączenie do systemu badawczego; - kapilara kwarcowa o długości co najmniej 1.8 m - wymienne kapilary kwarcowe; - by-pass do pompy utrzymującej stałe ciśnienie w analizatorze wraz z zaworem by-passu próbki; - regulowany minimalny przepływ analizowanych gazów; - przepływ analizowanej próbki co najmniej 20 ml/min - mała objętość martwa, zapewniająca szybką reakcję detektora przyrządu na zmiany składu analizowanych gazów wlotowych; - bezpośrednie podłączenie układu do komory jonizacyjnej zapewniające wysoką czułość w pracy z zamkniętym źródłem jonów. dodatkowa kapilara kwarcowa zapewniająca przepływ analizowanej próbki do 4 ml/min wraz z dodatkową kryzą naciekową do komory próżniowej o średnicy 0,03 mm |  |
| Komunikacja z komputerem Złącza co najmniej: RS232, USB 2.0, 10/100Base-T LAN; |  |
| Moduł regulatora temperatury Moduł regulatora temperatury typu PID dla zewnętrznego obiektu (pieca), zapewniający możliwość jednoczesnej rejestracji i sterowania procesem regulacji temperatury. Dane pomiarowe temperatury muszą być zapisywane i wyświetlane z pozostałymi danymi rejestrowanymi przez spektrometr masowy. Moduł musi umożliwiać sterowanie ręczne lub automatyczne zadanych punktów oraz szybkości zmian temperatury. Moduł musi być wyposażony w wyjście cyfrowe do bezpośredniego sterowania elementem wykonawczym obiektu regulacji oraz wyjście sygnału analogowego (co najmniej 0-5V), które może stanowić sygnał wejściowy właściwego, dodatkowego regulatora pieca. Zapewniona komunikacja modułu ze spektrometrem przynajmniej w standardzie RS485. |  |
| Oprogramowanie: - funkcje sterowania i kalibracji spektrometru z automatycznym strojeniem i kalibracją mas; - funkcje opracowania i wizualizacji wyników analiz, także w funkcji danych z wejść analogowych (np. temperatury), m.in. wyświetlanie histogramu dla wybranego przez użytkownika zakresu mas, wyświetlanie analizy trendu ciśnień cząstkowych do 100 kanałów mas w funkcji czasu, wyświetlanie profilu pasma dla wybranego przez użytkownika zakresu mas z krokiem 0,01 amu; - współpraca z najczęściej wykorzystywanymi bibliotekami widm masowych, takimi jak NIST/EPA/NIH; - zautomatyzowana analiza spektralna zapewniająca identyfikację pików i analizę składu mieszaniny - możliwość prezentacji danych 3D – masy w funkcji energii elektronu i intensywności - możliwość eksportu danych do innych programów, min. w formacie ASCII; - elastyczna kalibracja dla składników głównych i pobocznych z korekcją tła; - moduł oprogramowania do analiz ilościowych umożliwiający analizę do 16 składników o charakterystyce: - biblioteka do wyszukiwania spektralnego wykorzystująca 10 pasm z funkcją inteligentnego skanowania; - kalkulator spektralny do gazów/par do ustawienia analizy zapewniający automatyczne odejmowanie w przypadku nakładających się pasm; - elastyczna kalibracja dla składników głównych i pobocznych z korekcją tła; - podgląd danych z trzema osiami Y z równoczesnym wyświetlaniem danych ilościowych; - możliwość analizy wielostrumieniowej z automatycznymi pomiarami sekwencyjnymi (do 80 źródeł gazów). - moduł oprogramowania zapewniający kontrolę pracy regulatora temperatury oraz synchronizację danych ze spektrometru masowego i zewnętrznego kontrolera temperatury, o charakterystyce: ­ programowalne szablony eksperymentów z wieloma etapami narastania temperatury ­ optymalizowane ustawienia MS dla poszczególnych etapów analizy ­ automatyczne usuwanie nakładających się pasm ­ przedstawianie danych 3D w czasie rzeczywistym z intensywnością sygnału dla wielu indywiduów w funkcji czasu lub temperatury, w celu łatwej analizy trendów w trybie skanowania BAR ­ analiza trendów 2D na podstawie zmian intensywności w funkcji czasu lub temperatury ­ wyświetlanie słupkowego histogramu danych wybranych z analizy trendów 2D. ­ analiza TPD z automatyczną integracją piku desorpcji/wydzielającego się gazu z odejmowaniem linii bazowej. ­ funkcje odejmowania tła ­ dekonwolucja obszarów pików TPD/wydzielającego się gazu za pomocą procedury dopasowywania pików Gaussa ­ raport danych i funkcje eksportu |  |
| Zestaw sterujący Kompatybilny zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych i osiągający w teście wydajnościowym PassMark co najmniej 9000 punktów wg. Kolumny Passmark CPU Mark, na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (zgodnie z aktualnymi danymi z 2023 roku), min. 8 GB RAM, 256 SSD, monitor 21" LCD, DVD-RW, mysz optyczna, klawiatura, aktualny system operacyjny kompatybilny ze spektrometrem |  |
| Warunki dodatkowe |  |
| Dostarczenie urządzenia na miejsce do laboratorium użytkownika |  |
| Dostawca dostarczy instrukcję obsługi w języku angielskim i polskim |  |
| Dostawca przeprowadzi szkolenie pracowników na stanowisku pracy z zakresu obsługi urządzenia |  |
| Po zainstalowaniu nastąpi podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego |  |
| Warunki gwarancji i utrzymania aparatu |  |
| Dostawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt |  |
| Dostawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| Dostawca zapewni przeglądy serwisowe (przegląd na koniec okresu gwarancyjnego – bezpłatny) |  |

Jednocześnie oświadczamy, że:

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany  w terminie zgodnym z zaproszeniem.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty jej otwarcia.

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- .....................................................................................................................................

- ……………………………………………………………………………………….

# ....................................., dnia.......................

# ……………..……....................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).