Reaktor środowiskowy wraz z elementami instalatorskimi.

W skład zestawu wchodzą:

- Reaktor fizykochemiczny zawierający:

- aplikator cienkich warstw suprkondensatora

- minimum dwie głowice drukujące materiały kompozytowe zawierające m.in. metale takie jak miedź, nikiel, tytan w formie żel/zol, materiały supramolekularne z opcją rozbudowy do co najmniej 3 głowic w przyszłości (możliwość aplikowania 6 różnych substancji)

- pojemnik na aplikowane materiały minimum 500 ml

- możliwość aplikowania separatora pomiędzy warstwami (zmienna wysokość głowic aplikujących)

- układ samoczyszczący elektrolitów organicznych

- mechanizm regulacji ciśnienia

- system sieciowania UV

- źródło promieniowania podczerwonego

- system punktowego suszenia aplikowanych warstw

- system dozowania gazów osłonowych z możliwością ich mieszania

- układ transmisji aplikatora lub materiału na który nanoszone są nanostruktury

- moduł aktywnej stabilizacji podłoża na którym aplikowane są warstwy.

- Interfejs sprzętowy łączący wszystkie moduły i umożliwiający komunikację pomiędzy nimi na bazie modbus.

- Oprogramowanie sterujące.

- Oprogramowanie analizujące.

- Dwie niezależne podstawy

Specyfikacja techniczna:

Ad 1. a)

Aplikator odporny na:

- Wodę destylowaną i demineralizowaną

- Rozpuszczalniki organiczne takie jak: toluen, ksylen, tetracykloheksan, cykloheksan, octan etylu

- Nanoink silver i gold

Pozostałe cechy aplikatora:

- minimum dwa podwójne porty wlotu aplikowanej substancji; drukujące materiały kompozytowe zawierające m.in. metale takie jak miedź, nikiel, tytan w formie żel/zol, materiały supramolekularne z opcją rozbudowy do co najmniej 3 głowic w przyszłości (możliwość aplikowania 6 różnych substancji)

- rozmiar jednej aplikowanej dawki z jednego podajnika : 5 – 75 pikolitr (z możliwością dozowania w minimum 16 różnych ilości);

- przetwornik podajnika dozujący w technologii MEMS

- trwałość każdego z aplikatorów min. 100 miliardów uruchomień;

- zakres lepkości aplikowanej substancji minimum z zakresu 10-15 mPas,

- napięcie powierzchniowe 25-40 mN/m.

- możliwość konfiguracji każdej pojedynczej głowicy na 1, 2, 3 lub 4 różne substancje

Ad. 1 b)

- Możliwość regulacji przyrostu i obniżania temperatury

- Lampy IR, grzałki i chłodnica odporne na gazy organiczne z odparowanych rozpuszczalników w temperaturze do 240 0C

- Separacja temperatury nie gorsza niż 2,5 0C

- Możliwość doświetlania IR i/lub UV każdego z aplikowanych punktów z możliwością regulacji stopnia mocy promieniowania

Ad. 1. c)

Samoczyszczący układ z możliwością zastosowania niezależnych rozpuszczalników do każdego z czterech niezależnych modułów podajników.

Ad. 1. d)

W zakresie ±5 mm z regulacją skokową, sterowaną cyfrową poprzez  modbus nie gorszą niż ±0,05 mm .

Ad. 1. e)

Automatyczny system bez udziału operatora

Ad. 1. f)

Dostosowany do aplikowanej susbstancji w zakresie minimum ±150 mbar z separacją ±5mbar

Ad. 1. g)

W zakresie UV B i UV C nie mniej niż 200 mW, z regulacją sterowaną cyfrowo poprzez modbus z rozdzielczością 8 bit.

Ad 1. h)

W zakresie IR nie mniej niż 5 W, z regulacją sterowaną cyfrowo poprzez modbus z rozdzielczością 8-bit.

Ad. 1. i)

Cała komora aplikacyjna oraz odciągi muszą być wykonane z materiałów odpornych na gazy powstałe z elektrolitów organicznych.

Ad. 1. j)

W przestrzeni pod powierzchnią na którą aplikowane są cienkie warstwy superkondensatora.

Ad. 2.)

Każdy z modułów oraz cały system musi posiadać komunikację modbus sterowany poprzez dedykowany wbudowany mikrokontroler sterowany za pomocą ekranu dotykowego.

Ad 3.)

Umożliwiające zaprogramowanie urządzenia w celu automatycznie aplikowanych po kolei każdej  z czterech warstw z możliwością zaprogramowania każdego z parametrów technologicznych z możliwością pracy w trybie ręcznego sterowania wybranymi parametrami za pomocą modbus.

Ad. 4)

Moduł oprogramowania pozwalający na analizę zależności pomiędzy parametrami technologicznymi a parametrami powstałych superkondensatorów z możliwością wyszukiwania korelacji pomiędzy tymi zależnościami.

Ad. 5)

Podstawy niezależne od siebie, aluminiowe profilowane o wymiarach 2m x 1m z wytrzymałością minimum 750 kg dla każdej z podstaw z możliwością ich łączenia (system łączenia dostosowany do profili nośnych) z regulacją wysokości w zakresie 50 – 100 cm licząc od podłoża do blatu podstaw nośnych

Okres gwarancji: minimum 1 rok.