Częstochowa dnia: 2023-08-07

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

RK-690/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

| Dotyczy: | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa młota Charpy-ego o zakresie 300J dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej” – znak sprawy RK-NZ.261.44.2023.AR. |
| --- | --- |

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

Pytanie  wraz z odpowiedziami Zamawiającego
1. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia o szerokości 2290 mm?
Nie dopuszcza, maksymalne wymiary zgodnie ze SIWZ: maksymalne wymiary młota z obudową i podstawą (wys., szer., gł.) 2600mm x 2100mm x 1200mm,

2. Prosimy o uszczegółowienie informacji dotyczącej wspornika próbek. Wymagane jest "musi być zaprojektowane w celu przeprowadzenia testów ze wszystkich czterech stron" - o jakie cztery strony chodzi? Norma definiuje ogólny kształt i wymiary wsporników próbek, a zatem czy wystarczy jak będą zgodne z normą ISO 148?

Zamawiający wymaga, aby wsporniki próbek były symetryczne, aby zamiast wymiany na inne nowe części zamienne, można było je odwrócić, a nawet zamienić stronami (prawa - lewa i odwrotnie), tak aby nadal ich używać, zamiast wymieniać na nowe.

3. Zamawiający wymaga dostawy wzornika zgodnego z normą ISO 148 -2 . Czy chodzi o wzornik z załącznika C rys. C.1. Czy Zamawiający wymaga, aby wzornik posiadał certyfikat kalibracji laboratorium akredytowanego?

Zamawiający wymaga wzornika zgodnego z ISO 148-1 wraz z certyfikat kalibracji laboratorium akredytowanego.

4. Czy Zamawiający wymaga, aby nacinarka była automatyczna i umożliwiała wykonanie dwóch typów nacięć (V i U2) podczas jednego procesu przeciągania nożem?

Zamawiający wymaga aby nacinarka umożliwiała wykonanie nacięć 2mm typu V i U po wymianie noża lub podczas jednego procesu.

5. Zamawiający nie definiuje jaki kształt ma mieć bijak, dlatego prosimy o uszczegółowienie (bijak 2 lub bijak 8) .

Zamawiający wymaga dostawy jednego bijaka wg. ISO (R=2mm.) oraz jednego wg. ASTM (R=8mm.)

6. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie po dostawie i uruchomieniu zostało wywzorcowane przez Akredytowane Laboratorium potwierdzającego jego zgodność z normami ISO 148 i ASTM E23? Czy Zamawiający wymaga wzorcowania przez Laboratorium Akredytowane na próbkach wzorcowych metodą bezpośrednią?"

Zamawiający wymaga wzorcowania przez Akredytowane Laboratorium potwierdzające jego zgodność z normą ISO 148, metodą na próbkach bezpośrednich.

7. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym rozdzielczość odczytu kąta to 0,1°?

Nie dopuszcza

8. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym rozdzielczość pomiarowa wynosi 0,1J?

Nie dopuszcza.

9. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym wsporniki próbek są zaprojektowane do testu z jednej strony?

Nie dopuszcza.

10. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym nie możemy zatrzymać bijaka w dowolnej pozycji? Wahadło do testu uruchamiane jest z górnej pozycji, więc producent nie przewiduje takiej opcji

Nie dopuszcza.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert zgodnie z informacją podaną poniżej. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w zakresie wskazanym powyżej.

Z  uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie  art. 271 ust. 1  i 2,  oraz art. 286 ust. 1,3 i  5,  przedłuża termin składania ofert do dnia 18.08.2023 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy  https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 18.08.2023 r. o godz. 11:20 za pośrednictwem Platformy.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2023-09-16.

Kanclerz Politechniki

Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski