Częstochowa dnia: 2023-09-28

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

RK-900/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ oraz POWIADOMIENIE o zmianach w SWZ oraz POWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu składania ofert

| Dotyczy: | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa maszyny wytrzymałościowej do prób statycznych o obciążeniu do 5 kN dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej” – znak sprawy RK-NZ.261.82.2023.AR. |
| --- | --- |

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny wytrzymałościowej o zakresie do 5 kN w wersji dwukolumnowej o wymiarach: szer. 816 mm, gł. 543 mm, wys. 1500 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe zmiany

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny wytrzymałościowej o prędkości testu od 0,0005 do 600 mm?

Odpowiedź

Zamawiając nie dopuszcza powyższych zmian.

Zgodnie ze specyfikacją Zamawiający wymaga prędkości testu minimum do 1000mm/min dla pełnego zakresu obciążeń testowych.

Pytanie

Proszę o sprecyzowanie osprzętu umożliwiającego przeprowadzenie próby rozciągania i ściskania: - celem dopasowania uchwytów, szczęk badawczych proszę o podanie wymiarów badanych próbek - celem dopasowania płyt do prób ściskania, proszę o podanie wielkości powierzchni roboczej płyt, ze wskazaniem kształtu płyt (okrągłe czy kwadratowe)?

Odpowiedź

Szczęki badawcze do testów rozciągania, obciążenie do 5kN, mechaniczne, zakręcane z okładzinami piramidowymi dla próbek płaskich o zakresie grubości nie mniejszym niż do 40mm, szerokość okładzin min.75mm

Stoliki badawcze do testów ściskania, okrągłe o średnicy nie mniejszej niż 100mm

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga po dostawie wzorcowania maszyny wytrzymałościowej w siedzibie Klienta realizowanego przez autoryzowany serwis producenta posiadający również akredytację PCA. Wzorcowanie realizowane w zakresie: - siły zgodnie z normą ISO 7500-1 w kierunku rozciągania i ściskania - przemieszczenia trawersy zgodnie z normą ISO 9513 - prędkości przemieszczenia trawersy zgodnie z normą ASTM E2658

Odpowiedź

Zamawiający wymaga po dostawie wzorcowania maszyny wytrzymałościowej, wzorcowanie realizowane w zakresie: - siły zgodnie z normą ISO 7500-1 w kierunku rozciągania i ściskania realizowanego przez akredytowane laboratorium wraz z wystawieniem świadectwa wzorcowania zgodnego z PCA.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w zakresie wskazanym powyżej.

Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 10.10.2023 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/ (zmiana dotyczy pkt. 18 SWZ)

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 10.10.2023 r. o godz. 11:20 za pośrednictwem Platformy. (zmiana dotyczy pkt. 19.1 SWZ)

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2023-11-08 (zmiana dotyczy pkt. 16.1 SWZ).

dr inż. Arkadiusz Kociszewski

Kanclerz Politechniki

Częstochowskiej