Załącznik nr 7 do SWZ

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

I Lampa dwuczaszowa z kamerą – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2022 r: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | # Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Dwukopułowa lampa operacyjna mocowana do sufitu wyposażona w kopułę główną i satelitę | TAK, opisać |  |
|  | Dwuramienny system podwieszenia | TAK, opisać |  |
|  | Obudowy kopuły głównej lampy w kształcie litery „X” wpisanej w koło umożliwiająca pochylanie się lekarzom bez zasłaniania części pola operacyjnego | TAK, opisać |  |
|  | Obudowy kopuły satelitarnej lampy w kształcie litery „Y” wpisanej w koło umożliwiająca pochylanie się lekarzom bez zasłaniania części pola operacyjnego | TAK, opisać |  |
|  | Kształt każdej kopuły odpowiedni dla przepływu laminarnego, zapewniający nawiew na głowę oraz ramiona chirurga | TAK, opisać |  |
|  | Źródło światła diody LED | TAK, opisać |  |
|  | Kopuła główna lampy wyposażona w 78 diod w konstrukcji jednoogniskowej oraz kopuła satelity wyposażona w 64 diod w konstrukcji jednoogniskowej | TAK, opisać |  |
|  | Diody LED światła operacyjnego o barwie białej. | TAK, opisać |  |
|  | Diody emitujące bezcieniowe światło | TAK, opisać |  |
|  | Moduły diodowe światła głównego składające się z trzech niezależnych diod, gdzie każda z nich posiada inną, indywidualną soczewką. | TAK, opisać |  |
|  | Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin. | TAK, opisać |  |
|  | Sterowanie parametrami lamp przy pomocy paneli wykonanej w technologii dotykowej znajdujących się przy kopułach. | TAK, opisać |  |
|  | Regulacja lampą za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych centralnie na kopułach lamp | TAK, opisać |  |
|  | Średnica pola roboczego dla czaszy głównej regulowana w zakresie 140mm – 320mm lub obustronnie większym | TAK, opisać |  |
|  | Średnica pola roboczego dla satelity regulowana w zakresie 140mm – 320mm lub obustronnie większym | TAK, opisać |  |
|  | Regulacja średnicy pola roboczego realizowana w taki sposób, aby natężenie światła pozostało na takim samym poziomie (brak konieczności regulacji natężenia światła przy zmianie wielkości pola roboczego). | TAK, opisać |  |
|  | Regulacja natężenia światła o przynajmniej w 10 stopniach. | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 160 000 luks dla kopuły głównej i 140 000 luks dla satelity | TAK, opisać |  |
|  | Natężenie światła regulowane w zakresie min. 3÷100% poprzez panel umieszczony przy kopule lampy | TAK, opisać |  |
|  | Głębokość oświetlenia 120cm | TAK, opisać |  |
|  | Zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia 40cm – 160cm | TAK, opisać |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana min. w pięciu krokach w zakresie min. 3500 - 5000K | TAK, opisać |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 97 | TAK, opisać |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości 97 | TAK, opisać |  |
|  | Całkowity pobór mocy źródeł światła nie większy niż 110W | TAK, opisać |  |
|  | Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C | TAK, opisać |  |
|  | Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C | TAK, opisać |  |
|  | Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami | TAK, opisać |  |
|  | Gładka obudowa bez widocznych śrub, nitów, zaślepek, które powodują gromadzenie się brudu i utrudnia czyszczenie. | TAK, opisać |  |
|  | Stopień ochrony kopuły lampy: min. IP54 (lub równoważna) | TAK, opisać |  |
|  | Wielkość każdej z kopuł poniżej 72 cm | TAK, opisać |  |
|  | Tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej włączane dedykowanym przyciskiem realizowane przez dedykowane diody świecące w stronę pola operacyjnego w kolorze zielonym. | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalne natężenie napromieniowania jednej kopuły (irradiancja) przypadającego na jednostkę natężenia oświetlenia nie większe niż 3,6mW/m2 | TAK, opisać |  |
|  | Kopuła główna wyposażona w system aktywnej redukcji cieni (system czujników) który wyczuwa przesłonięte przez głowę chirurga segmenty lampy i automatycznie płynnie wzmocni emitowane oświetlenie w obszarach nie przesłoniętych utrzymując bezcieniowość na bardzo wysokim poziomie. | TAK, opisać |  |
|  | System redukcji cieni z synchronizacją obu kopuł podnoszący natężenie światła w kopule satelitarnej w momencie przysłonięcia diod w kopule głównej | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość włączanie i wyłączania systemu redukcji cieni | TAK, opisać |  |
|  | Lampa wyposażona w system redukujący kontrast pomiędzy powierzchnią oświetlaną a zacienioną znacznie zmniejszający zmęczenie oka operatora. Możliwość włączenia/wyłączenia systemu. | TAK, opisać |  |
|  | Sterownik lampy wyposażony w co najmniej 6 programów pracy uzależnionych od rodzaju przeprowadzanych operacji z możliwością ich edycji. | TAK, opisać |  |
|  | Współczynnik D50/D10 min. 70% | TAK, opisać |  |
|  | Rozpraszanie cienia z tubą: 100% | TAK, opisać |  |
|  | Rozpraszanie cienia z jedną maską: 100% | TAK, opisać |  |
|  | Rozpraszanie cienia z jedną maską i tubą symulującą pole operacyjne: 100% | TAK, opisać |  |
|  | Wielkość każdej z kopuł poniżej 72 cm | TAK, opisać |  |
| KAMERA FULL HD |  |  |  |
|  | Wielkość każdej z kopuł poniżej 72 cm | TAK, opisać |  |
|  | Tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej włączane dedykowanym przyciskiem realizowane przez dedykowane diody świecące w stronę pola operacyjnego w kolorze zielonym. | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalne natężenie napromieniowania jednej kopuły (irradiancja) przypadającego na jednostkę natężenia oświetlenia nie większe niż 3,6mW/m2 | TAK, opisać |  |
|  | Kopuła główna wyposażona w system aktywnej redukcji cieni (system czujników) który wyczuwa przesłonięte przez głowę chirurga segmenty lampy i automatycznie płynnie wzmocni emitowane oświetlenie w obszarach nie przesłoniętych utrzymując bezcieniowość na bardzo wysokim poziomie. | TAK, opisać |  |
|  | System redukcji cieni z synchronizacją obu kopuł podnoszący natężenie światła w kopule satelitarnej w momencie przysłonięcia diod w kopule głównej | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 2. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
| 3. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | TAK, podać gdzie |  |
| 4. | Wykaz punktów serwisowych. | TAK, podać gdzie |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

| WARTOŚĆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kwota Netto : | VAT % | Kwota Brutto |

II Myjnia  – dezynfektor  1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2022 r: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | # Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Komora jednodrzwiowa, nieprzelotowa | TAK, opisać |  |
|  | Drzwi w pełni przeszklone, otwierane ręcznie | TAK, opisać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne myjni nie przekraczające (szer. x gł. x wys.) 600 x 710 x 1850 mm (± 5 mm) | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalna pojemność komory – 230 l, max. pojemność użytkowa komory – 200 l pozwalająca na umieszczenie min. 8 tac zgodnych ze standardem DIN 1/1 | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalne wymiary komory nie przekraczające (szer. x gł. x wys.) 540 x 610 x 600 mm (± 5 mm) | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie zasilane i ogrzewane elektrycznie | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400[V], zasilanie w wodę Ø ¾” (możliwość podłączenia wody zimnej, ciepłej, demineralizowanej), odpływ kanalizacyjny Ø50 mm, maksymalna moc urządzenia 14kW | TAK, opisać |  |
|  | Drzwi komory myjącej wykonane z podwójnego hartowanego szkła | TAK, opisać |  |
|  | Drzwi otwierane ręcznie, tworzące po otwarciu stolik | TAK, opisać |  |
|  | Ergonomiczna wysokość załadowcza urządzenia – 750mm (±50mm). | TAK, opisać |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni umożliwia utrzymanie w czystości i umożliwia dezynfekcję, tj. bez wystających elementów, których mycie jest utrudnione (prócz wyłączników). | TAK, opisać |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI 316L (lub równoważnej). | TAK, opisać |  |
|  | Komora urządzenia z oświetleniem LED | TAK, opisać |  |
|  | Myjnia wyposażona w pompę cyrkulacyjną | TAK, opisać |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną | TAK, opisać |  |
|  | Myjnia zapewniająca ekonomiczne użytkowanie, zużycie wody nie przekraczające 15l/fazę cyklu (dla narzędzi na tacach siatkowych). | TAK, opisać |  |
|  | System mechanicznych filtrów wody zużytej | TAK, opisać |  |
|  | Myjnia wyposażona w kondensator pary z systemem odzysku ciepła | TAK, opisać |  |
|  | Dwie pompy środków chemicznych wyposażone w przepływomierze, z możliwością określenia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku. | TAK, opisać |  |
|  | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 3 pojemniki po 5 l każdy. | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczne odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących | TAK, opisać |  |
|  | Kontrola poziomu środków chemicznych w zbiornikach | TAK, opisać |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | TAK, opisać |  |
|  | Optyczna i akustyczna informacja o błędach i awariach | TAK, opisać |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi. | TAK, opisać |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | TAK, opisać |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w system dotykowy z kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej min. 3” | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowana drukarka parametrów cyklu | TAK, opisać |  |
|  | Temperatura mycia i dezynfekcji regulowana w zakresie do 93ºC, pomiar temperatury monitorowany za pomocą dwóch, niezależnych czujników temperatury. | TAK, opisać |  |
|  | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | TAK, opisać |  |
|  | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym | TAK, opisać |  |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. | TAK, opisać |  |
|  | Liczba programów mycia i dezynfekcji minimum 40 | TAK, opisać |  |
|  | System suszenia gorącym powietrzem z możliwością nastawienia temperatury i czasu. Dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny HEPA klasy min. H14 (lub równoważnej) | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu <58dB | TAK, opisać |  |
|  | Zużycie wody kontrolowane przez przepływomierze umieszczone na wlotach wody zimnej oraz zdemineralizowanej. | TAK, opisać |  |
|  | Masa urządzenia netto nie przekraczająca 180 kg | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | TAK, opisać |  |
|  | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 – cz. 1, 2, 5, 6 (lub równoważną) | TAK, opisać |  |
|  | Dostęp serwisowy od frontu urządzenia | TAK, opisać |  |
|  | Wyposażenie myjni: - wózek 4-poziomowy ze stali nierdzewnej do mycia narzędzi chirurgicznych – 2 szt. - Tace siatkowe o wymiarach zgodnych z 1/1 DIN (lub równoważne) wykonane z tworzywa sztucznego – 16 sztuk. | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 2. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
| 3. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | TAK, podać gdzie |  |
| 4. | Wykaz punktów serwisowych. | TAK, podać gdzie |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

| WARTOŚĆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kwota Netto : | VAT % | Kwota Brutto |

III Autoklaw– 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2022 r: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | # Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Autoklaw klasy B z próżnią frakcjonowaną wyposażony w szafkę | TAK, opisać |  |
|  | Pojemność komory 50l ( +/-) 10 l | TAK, opisać |  |
|  | Minimalne wymiany komory ( szer.+gł) 300x500mm | TAK, opisać |  |
|  | Pełna dokumentacja procesów | TAK, opisać |  |
|  | Przyłącza 2x USB | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowane w obrys urządzenia zbiorniki wody procesowej ( czystej i brudnej o pojemności min 4 l każdy) | TAK, opisać |  |
|  | Wytwornica pary | TAK, opisać |  |
|  | Wyświetlacz graficzny, na którym widnieją informacje min. o ustawionej temperaturze, ciśnieniu, czasie pozostałym do końca cyklu, błędach, ostrzeżeniach | TAK, opisać |  |
|  | Ekonomiczne zużycie wody, zbiornik wody czystej pozwalający na wykonanie min. 3 cykli sterylizacyjnej | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowana alfanumeryczna drukarka parametrów cyklu, na wydruku muszą widnieć wszystkie parametry cyklu | TAK, opisać |  |
|  | Ilość tac sterylizacyjnych min 3 | TAK, opisać |  |
|  | Minimalne wymiary tac sterylizacyjnych – 220x450x25mm | TAK, opisać |  |
|  | min. 5 programów sterylizacyjnych, w tym cykl na Priony | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 2. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
| 3. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | TAK, podać gdzie |  |
| 4. | Wykaz punktów serwisowych. | TAK, podać gdzie |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

| WARTOŚĆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kwota Netto : | VAT % | Kwota Brutto |

IV Stół sekcyjny – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2022 r: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | # Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowe urządzenie przeznaczone do sekcji zwłok. | TAK, opisać |  |
| 2 | Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej – kwasoodpornej 1.4301 EN10088 (lub równoważnej) potwierdzonej certyfikatami jakości | TAK, opisać |  |
| 3 | Wymiary stołu szerokość: 950 mm (+/- 50mm) x długość: 3000 mm (+/- 50mm) x wysokość: 750 – 950 mm | TAK, opisać |  |
| 4 | Blat roboczy stołu dwudzielny składający się z misy zlewowej oraz przestrzeni roboczej o minimalnym wymiarze 2000 mm | TAK, opisać |  |
| 5 | Blat roboczy zagłębiony ze spływem w stronę młynka koloidalnego | TAK, opisać |  |
| 6 | Konstrukcja stołu z płynną regulacją wysokości blatu roboczego | TAK, opisać |  |
| 7 | Stół wyposażony w elektronicznie sterowane kolumny śrubowe gwarantujące podnoszenia w zakresie min 200 mm | TAK, opisać |  |
| 8 | Podnoszenie stołu za pomocą pilota lub przycisków grzybkowych | TAK, opisać |  |
| 9 | Konstrukcja stołu przystosowana do pośredniej wentylacji przestrzeni roboczej blatu | TAK, opisać |  |
| 10 | Stół wyposażony w szczeliny ssące umieszczone w dolnej krawędzi blatu roboczego po obrysie postumentu – nogi stołu | TAK, opisać |  |
| 11 | Stół wyposażony w młynek koloidalny zamontowany pod spływem blatu roboczego ze sterowaniem załączania (przyciski grzybkowe) | TAK, opisać |  |
| 12 | Stół wyposażony w system zraszania blatu roboczego w celu mycia jego powierzchni | TAK, opisać |  |
| 13 | Komplet baterii medycznych: - wysoka bateria medycznej do pracy przy misie zlewowej wyposażonej w wylewkę oraz wysoką wylewkę prysznicową do mycia organów; - baterii bocznej – prysznicowej na długim 3 m wężu do pracy w pełnym zakresie blatu głównego. | TAK, opisać |  |
| 14 | Kompletna instalacja elektryczna z własnym zabezpieczeniem antyprzepięciowym na którą składają się: dwa hermetyczne gniazda 230 V do podłączenia elektronarzędzi, zasilanie oraz sterowanie młynkiem koloidalnym, wyłącznik bezpieczeństwa z sygnalizacją napięcia. | TAK, opisać |  |
| 15 | Komplet przyłączy wod-kan niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stołu | TAK, opisać | 7 |
| 16 | Komplet 4 szt. zdejmowanych wkładów perforowanych do pracy z ciałem | TAK, opisać |  |
| 17 | Komplet zagłówków metalowych oraz z tworzywa do pracy z czaszką | TAK, opisać |  |
| 18 | Zdejmowana nadstawka przeznaczona do sekcjonowania organów z wyjmowanym wkładem teflonowym lub poliwęglanowym do pobierania próbek | TAK, opisać |  |
| 19 | Budowa przesuwnego stolika – nadstawki musi gwarantować możliwość bezpiecznego zdjęcia oraz dezynfekcji i umycia jej elementów | TAK, opisać |  |
| 20 | Stół posadowiony na postumencie – nodze wewnątrz której umieszczone są wszystkie niezbędne przyłącza w tym wodno-kanalizacyjne i elektryczne. | TAK, opisać |  |
| 21 | Wykonanie mocowania postumentu – nogi izolowane , szczelne zapobiegające dostaniu się nieczystości w obręb wewnętrznej części stołu | TAK, opisać |  |
| 22 | Postument - noga stołu pozwalająca na obrót blatu stołu w zakresie min 90° | TAK, opisać |  |
| 23 | Stół wyposażony w hydroaspirator do odsysania płynów ustrojowych | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 2. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
| 3. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | TAK, podać gdzie |  |
| 4. | Wykaz punktów serwisowych. | TAK, podać gdzie |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

| WARTOŚĆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kwota Netto : | VAT % | Kwota Brutto |

V Stół sekcyjny – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2022 r: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | # Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | 1. Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej – kwasoodpornej 1.4301 EN 10088 (lub równoważnej) potwierdzonej certyfikatami jakości | TAK, opisać |  |
| 2. | Blat roboczy stołu dwudzielny składający się z misy zlewowej oraz przestrzeni roboczej o minimalnym wymiarze 2000 mm | TAK, opisać |  |
| 3. | Wymiary stołu szerokość: ~900 mm x długość: ~2600 mm x wysokość: 850 mm | TAK, opisać |  |
| 4. | Misa zlewowa o wymiarach min 400x400x250 mm | TAK, opisać |  |
| 5. | Blat roboczy zagłębiony ze spływem w stronę młynka koloidalnego | TAK, opisać |  |
| 6. | Konstrukcja stołu o stałej wysokości blatu roboczego | TAK, opisać |  |
| 7. | Konstrukcja stołu przystosowana do pośredniej wentylacji przestrzeni roboczej blatu | TAK, opisać |  |
| 8. | Stół wyposażony w szczeliny ssące umieszczone w dolnej krawędzi blatu roboczego po obrysie postumentu – nogi stołu | TAK, opisać |  |
| 9. | Stół wyposażony w młynek koloidalny zamontowany pod spływem blatu roboczego ze sterowaniem załączania (przyciski grzybkowe) | TAK, opisać |  |
| 10. | Stół wyposażony w system zraszania blatu roboczego w celu mycia jego powierzchni lub zapewnienia komfortowej pracy młynka | TAK, opisać |  |
| 11. | Komplet baterii medycznych: - wysoka bateria medycznej do pracy przy misie zlewowej wyposażonej w wylewkę oraz wysoką wylewkę prysznicową do mycia organów - • baterii bocznej – prysznicowej na długim 3 m wężu do pracy w pełnym zakresie blatu głównego | TAK, opisać |  |
| 12. | Kompletna instalacja elektryczna z własnym zabezpieczeniem antyprzepięciowym na którą składają się: dwa hermetyczne gniazda 230 V do podłączenia elektronarzędzi, zasilanie oraz sterowanie młynkiem koloidalnym, wyłącznik bezpieczeństwa z sygnalizacją napięcia. | TAK, opisać |  |
| 13. | Komplet przyłączy wod-kan niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stołu | TAK, opisać |  |
| 14. | Komplet 4 szt. zdejmowanych wkładów perforowanych do pracy z ciałem | TAK, opisać |  |
| 15. | Komplet zagłówków metalowych oraz z tworzywa do pracy z czaszką | TAK, opisać |  |
| 16. | Zdejmowaną nadstawkę przeznaczoną do sekcjonowania organów z wyjmowanym wkładem teflonowym lub poliwęglanowym do pobierania próbek | TAK, opisać |  |
| 17. | Budowa przesuwnego stolika – nadstawki musi gwarantować możliwość bezpiecznego zdjęcia oraz dezynfekcji i umycia jej elementów | TAK, opisać |  |
| 18. | Stół posadowiony na postumencie – nodze wewnątrz której umieszczone są wszystkie niezbędne przyłącza w tym wodno-kanalizacyjne i elektryczne. | TAK, opisać |  |
| 19. | Wykonanie mocowania postumentu – nogi izolowane , szczelne zapobiegające dostaniu się nieczystości w obręb wewnętrznej części stołu | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 2. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
| 3. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | TAK, podać gdzie |  |
| 4. | Wykaz punktów serwisowych. | TAK, podać gdzie |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

| WARTOŚĆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kwota Netto : | VAT % | Kwota Brutto |

VI Stół do mycia – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2022 r: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | # Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej – kwasoodpornej 1.4301 EN 10088 (lub równoważnej) potwierdzonej certyfikatami jakości | TAK, opisać |  |
| 2. | Wymiary: szerokość: 920 mm ( +/-50mm), długość: 2250 mm ( +/- 50mm), wysokość: 900 mm (+/- 50) | TAK, opisać |  |
| 3. | 2 baterie lekarskie do pracy przy blacie roboczym | TAK, opisać |  |
| 4. | Przyłącze wodno-kanalizacyjne | TAK, opisać |  |
| 5. | Zagłówek do pracy z głową | TAK, opisać |  |
| 6. | Wkład perforowany pod ciało | TAK, opisać |  |
| 7. | Możliwość wyposażenia w nadstawkę na narzędzia | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 2. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
| 3. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | TAK, podać gdzie |  |
| 4. | Wykaz punktów serwisowych. | TAK, podać gdzie |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

| WARTOŚĆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kwota Netto : | VAT % | Kwota Brutto |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.