## Pakiet 1
Załacznik nr 1 do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
PAKIET NR 1 - SYSTEM ASPIRACYJNO - PRÓŻNIOWY, BEZPIECZNE IGŁY
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, NUMER KATALOGOWY, KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11
1 | Probówka 4,5 -5,0 ml z napylonym aktywatorem wykrzepiania oraz żelem separującym | szt. | 17500
2 | Probówka 7,5 - 10 ml z napylonym aktywatorem wykrzepiania oraz żelem separującym | szt. | 7500
3 | Probówka 2 - 3 ml z napylonym K2-EDTA | szt. | 14000
4 | Probówka 4 ml z napylonym K2-EDTA | szt. | 6000
5 | Probówka 5 - 6 ml z napylonym K2-EDTA oraz żelem separującym | szt. | 500
6 | Probówka 2,5-3,0 ml z płynnym cytrynianem sodowym o stężeniu 3,2%. Do koagulologii | szt. | 4000
7 | Probówka do OB. system zamknięty, 1,6 -2,7 ml z ciekłym cytrynianem sodu w stężeniu 3,8% do oznaczania OB metodą logarytmiczną | szt. | 300
8 | Statyw do OB kompatybilny z probówkami poz. 8 umożliwiający pomiar metodą logarytmiczną, możliwość wstawienia 10 probówek w serii jednoczesnej | szt. | 2
9 | Probówka do oznaczania glukozy 2 - 3 ml. (fluorek sodu, jako inhibitor glikolizy) | szt. | 1000
10 | Probówka 4 - 5 ml. z napyloną heparyną litową na wewnętrznych ściankach probówki jako inhibitor krzepnięcia. | szt. | 400
11 | Probówka bez dodatków 4 - 5 ml do pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) | szt. | 400
12 | Strzykawko - probówka do badań gazometrycznych o pojemności 2 - 3 ml, do pobrań krwi tętniczej i żylnej. Strzykawka z napyloną heparyną neutralną. Opakowanie max 50 szt. | szt. | 400
13 | Igła z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym. Zintegrowana z uchwytem zespolony na etapie produkcji. Igła 0,8 ; 21G. Zabezpieczenie ostrza umieszczone na korpusie igły w jednej linii z ostrzem. Igła przezierna z wizjerem wypełniającym się krwią w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle. Opakowanie max a`100 szt. | szt. | 18000
14 | Igła z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym. Zintegrowana z uchwytem zespolony na etapie produkcji. Igła 0,7 ; 22G. Zabezpieczenie ostrza umieszczone na korpusie igły w jednej linii z ostrzem. Igła przezierna z wizjerem wypełniającym się krwią w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle. Opakowanie max a`100 szt. | szt. | 8000
15 | Igła motylkowa 0,7 z elastycznym drenem o dł. min 70 mm. oraz złączem luer i zaworkiem systemowym w rozmiarze 22 G | szt. | 100
16 | Igła motylkowa 0,8 z elastycznym drenem o dł. min 70 mm. oraz złączem luer i zaworkiem systemowym w rozmiarze 21 G | szt. | 100
17 | Adapter typu Luer z zaworkiem systemowym, umożliwiający pobranie krwi z wenflonów, cewników itp. | szt. | 1500
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
WARUNKI :
1.Wszystkie elementy muszą pochodzić od jednego producenta gwarantując kompatybilność i bezpieczeństwo systemu.
2.Możliwość pobierania krwi metodą aspiracyjną i próżniową.
3.Probówki muszą posiadać naklejone etykiety z możliwością opisu oraz nr serii i datą ważności, opatrzone znacznikiem pobrania.
4.Igły wyłącznie systemowe, jednoczęściowe (kaniula zespolona z nasadką) - łatwość montażu.
5.Igły systemowe, sterylne kompatybilne z danym systemem.
6.Probówki sterylne, wykonane z tworzywa sztucznego mają posiadać korek zakręcany, który umożliwia delikatne otwieranie i eliminuje efekt aerozolowy.
7.System posiada możliwość nakłucia żyły igłą z podłączoną probówką, a nie samą igłą, co zapewnia optyczną kontrolę trafienia igłą w naczynie.
8.Termin ważności produktów nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy
9. Wykonawca zapewni w cenie oferty co najmniej 2 szkolenia personelu dotyczące pobierania krwi w terminie do 10 dni od podpisania umowy.
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE
PODPISEM KWALIFIKOWANYM
LUB
PODPISEM OSOBISTYM
LUB
PODPISEM ZAUFANYM

## Pakiet 2
Załacznik nr 1 do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
PAKIET 2 - Pojemniki twardościenne na odpady medyczne
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, NUMER KATALOGOWY, KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11
1 | Jednorazowy pojemnik na odpady medyczne koloru czerwonego o pojemności 0,2 l, odporny na odkształcenia mechaniczne, promienie UV, formalinę i alkohol etylowy; z wysokiej gęstości polietylenu( HDPE) z pokrywą wyposażoną w rozetkowy otwór wrzutowy oraz otwory umożliwiające oddzielenie igieł od strzykawek itp.; z dwufunkcyjnym wiekiem umożliwiającym tymczasowe lub pernamentne zamknięcie pojemnika; Wyposażony w etykietkę z niędzynarodowym znakiem ostrzegawczym oraz miejscem na wpisanie danych odpadów za pmocą długopisa . | szt | 70
2 | Jednorazowy pojemnik na odpady medyczne koloru czerwonego o pojemności 0,7 l, odporny na odkształcenia mechaniczne, promienie UV, formalinę i alkohol etylowy; z wysokiej gęstości polietylenu( HDPE) z pokrywą wyposażoną w rozetkowy otwór wrzutowy oraz otwory umożliwiające oddzielenie igieł od strzykawek itp.; z dwufunkcyjnym wiekiem umożliwiającym tymczasowe lub pernamentne zamknięcie pojemnika; Wyposażony w etykietkę z niędzynarodowym znakiem ostrzegawczym oraz miejscem na wpisanie danych odpadów za pmocą długopisa . | szt | 300
3 | Jednorazowy pojemnik na odpady medyczne koloru czerwonego o pojemności 2 l, odporny na odkształcenia mechaniczne, promienie UV, formalinę i alkohol etylowy; z wysokiej gęstości polietylenu( HDPE) z pokrywą wyposażoną w rozetkowy otwór wrzutowy oraz otwory umożliwiające oddzielenie igieł od strzykawek itp.; z dwufunkcyjnym wiekiem umożliwiającym tymczasowe lub pernamentne zamknięcie pojemnika; Wyposażony w etykietkę z niędzynarodowym znakiem ostrzegawczym oraz miejscem na wpisanie danych odpadów za pmocą długopisa . | szt | 1400
4 | Jednorazowy pojemnik na odpady medyczne koloru żółtego o pojemności 2 l, odporny na odkształcenia mechaniczne, promienie UV, formalinę i alkohol etylowy; z wysokiej gęstości polietylenu( HDPE) z pokrywą wyposażoną w rozetkowy otwór wrzutowy oraz otwory umożliwiające oddzielenie igieł od strzykawek itp.; z dwufunkcyjnym wiekiem umożliwiającym tymczasowe lub pernamentne zamknięcie pojemnika; Wyposażony w etykietkę z niędzynarodowym znakiem ostrzegawczym oraz miejscem na wpisanie danych odpadów za pmocą długopisa . | szt | 200
5 | Jednorazowy pojemnik na odpady medyczne koloru żółtego o pojemności 5 l, odporny na odkształcenia mechaniczne, promienie UV, formalinę i alkohol etylowy; z wysokiej gęstości polietylenu( HDPE) z pokrywą wyposażoną w rozetkowy otwór wrzutowy oraz otwory umożliwiające oddzielenie igieł od strzykawek itp.; z dwufunkcyjnym wiekiem umożliwiającym tymczasowe lub pernamentne zamknięcie pojemnika; Wyposażony w etykietkę z niędzynarodowym znakiem ostrzegawczymoraz miejscem na wpisanie danych odpadów za pmocą długopisa . | szt | 100
6 | Jednorazowy pojemnik na odpady medyczne koloru niebieskiego o pojemności 2 l, odporny na odkształcenia mechaniczne, promienie UV, formalinę i alkohol etylowy; z wysokiej gęstości polietylenu( HDPE) z pokrywą wyposażoną w rozetkowy otwór wrzutowy oraz otwory umożliwiające oddzielenie igieł od strzykawek itp.; z dwufunkcyjnym wiekiem umożliwiającym tymczasowe lub pernamentne zamknięcie pojemnika; Wyposażony w etykietkę z niędzynarodowym znakiem ostrzegawczym oraz miejscem na wpisanie danych odpadów za pmocą długopisa . | szt | 600
7 | Jednorazowy pojemnik na odpady medyczne koloru niebieskiego o pojemności 5 l, odporny na odkształcenia mechaniczne, promienie UV, formalinę i alkohol etylowy; z wysokiej gęstości polietylenu( HDPE) z pokrywą wyposażoną w rozetkowy otwór wrzutowy oraz otwory umożliwiające oddzielenie igieł od strzykawek itp.; z dwufunkcyjnym wiekiem umożliwiającym tymczasowe lub pernamentne zamknięcie pojemnika; Wyposażony w etykietkę z niędzynarodowym znakiem ostrzegawczym oraz miejscem na wpisanie danych odpadów za pmocą długopisa . | szt | 250
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
WARUNKI :
1. Wymagane jest złożenie wraz z ofertą pozytywnej opinii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH
2 . Spełnienie normy ASTM F2132-01 ( odporność na przebicie ) - wymagany z ofertą dokument poświadczający
3. Spełnienie normy PN-EN ISO 175 ( Odporność na zanurzenie w ciekłych chemikaliach) - wymagany z ofertą dokument poświadczający
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE
PODPISEM KWALIFIKOWANYM
LUB
PODPISEM OSOBISTYM
LUB
PODPISEM ZAUFANYM

## PAkiet 3
Załacznik nr 1 do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet 3 - Akcesoria endoskopowe kompatybilne z bronchofiberoskopem typu FB-19TV, FB-18V,EB-1970TK, EB-19J10 i echobronchoskopem typu EB-1970UK firmy Pentax
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, NUMER KATALOGOWY, KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11
1 | Szczotki j.u. do wymazów bronchoskopowych, z metalowym grzybkiem zapobiegającym chowaniu się szczotki głęboko wewnątrz cewnika, długość 120 cm, średnica 1,8 mm do bronchofiberoskopu typu FB 19 TV firmy Pentax lub równoważny | szt | 170
2 | Ustniki ju. z gumką wstępnie założoną (z jednej strony), pakowane pojedynczo w torebki strunowe, | szt | 800
3 | Jednorazowe szczoteczki do czyszczenia fiberoskopów średnica kanału 2,8 mm, średnica cewnika2,2mm, śr. włosia 5mm, długość szczoteczki do wyboru 180 cm i 230 cm, w kolorze swoistym dla rozmiaru, dwustronne, o podwyższonej sztywności | szt | 800
4 | Szczypczyki do bronchoskopu j.u. dł. 1200 mm, średnica szczęki 2,3 mm, śr. kanału 2,8/3,2 mm | szt | 20
5 | Szczypczyki do bronchoskopu j.u. dł. 1200 mm, średnica szczęki 1,8 mm, śr. kanału 2,0 mm | szt | 80
6 | Igła do biopsji roz/22G, śr. 1,8 mm zaokrąglony mandryn, igła o dł. Wysunięcia 0-4cm, wykonana z nitinolu, blokada bez uzycia śrubek – np. za pomocą pierścieni, kompatybilna z echobronchskopem EB-1970UK bez użycia dodatkowych adapterów, w komplecie strzykawka o poj. 20ml | szt | 250
7 | Jednorazowy zawór ssący do EB19-J10 | szt | 800
8 | Zatyczka do kanału biopsyjnego jednorazowa do EB-19- J10 | szt | 800
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
WARUNKI
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności,
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE - w przypadku zaoferowania produkt sterylnego
Klasa IIa, IIb, III
Deklaracja zgodności,
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE
PODPISEM KWALIFIKOWANYM
LUB
PODPISEM OSOBISTYM
LUB
PODPISEM ZAUFANYM

## Pakiet 4
Załącznik nr 1 do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
PAKIET 4 - Sprzęt jednorazowy do podawania kontrastu
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, NUMER KATALOGOWY, KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11
1 | Zestaw wkładów 12h do wstrzykiwacza MEDRAD STELLANT CT | szt | 150
2 | Wkłady jednorazowego użytku kompatybilne ze wstrzykiwaczem MEDRAD STELLANT CT | szt | 40
3 | Dreny pacjenta kompatybilne z wkładami z poz na 1 | szt | 3000
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
WARUNKI
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności,
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE - w przypadku zaoferowania produkt sterylnego
Klasa IIa, IIb, III
Deklaracja zgodności,
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE
PODPISEM KWALIFIKOWANYM
LUB
PODPISEM OSOBISTYM
LUB
PODPISEM ZAUFANYM

## Pakiet 5
Załącznik nr 1 do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet 5- Pieluchomajtki, podkłady chłonne oraz środki do pielęgnacji pacjenta leżącego
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, NUMER KATALOGOWY, KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych–w całości z paroprzepuszczalnego laminatu włókninowo-foliowego na całej powierzchni produktu, muszą posiadać absorbent moczu z zawartością substancji neutralizujacej zapach, falbanki oraz barierki wewnętrzne zapobiegające wypływowi moczu skierowane na zewnątrz, dwa ściagacze taliowe (przód i tył) , podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego użytku, podwójny indykator wilgotności w postaci kleju indykacyjnego i tuszu indykacyjnego. Opis produktu na opakowaniu zgodny z wymogami ustawowymi. Opakowanie 30 szt.
| S - o obwodzie pasa 55-80 cm i chłonności min.1600ml | szt. | 240 | 30 | 8
| M -o obwodzie pasa 75-110 cm i chłonności min. 2300ml | szt. | 2700 | 30 | 90
| L -o obwodzie pasa 100-150 cm i chłonności min 2600ml | szt. | 3600 | 30 | 120
| XL -o obwodzie pasa 130-170 cm i chłonności min 2600ml | szt. | 1500 | 30 | 50
2 | Podkład higieniczny do stosowania jako dodatkowe zabezpieczenie. Warstwa spodnia - biała izolacyjna folia antypoślizgowa z nadrukiem. Wkład chłonny - rozdrobniona celuloza, dodatkowo pokryta bibułą. Warstwa wierzchnia- włóknina. Rozmiar 60x90 cm, chłonność nie mniej niż 1400g wg. ISO 11948-1. Opakowanie max 30 szt | szt | 1950
3 | Prześcieradło fizelinowe z włókniny; rozmiar 210x160 cm(+/- 5 cm). Każda sztuka złożona indywidualnie w sposób umożliwiający łatwe rozłożenie. | szt | 1800
3 | Delikatnie oczyszczająca pianka do pielęgnacji chorych, z biokompleksem lnianym oraz substancją neutralizującą zapach moczu, do użycia bez wody. Opakowanie 500 ml | szt | 150
4 | Olejek pielęgnacyjny z ekstraktem z nagietka lekarskiegi, vit. E i biokompleksem lnianym . Opakowanie 200 ml | szt. | 10
5 | Krem ochronny z argininą, wyciagiem z pestek winogron, olejem do stosowania w codziennej pielęgnacji skóry , chroniacy przed odleżynami i odparzeniami . Opakowanie min. 200 ml | szt | 30
6 | Krem ochronny z tlenkiem cynku oraz substancją neutralizującą zapach moczu. Opakowanie min. 200 ml | szt | 30
7 | Szampon w piance neutralizujący zapach nieświeżych włosów . Opakowanie min. 200 ml | szt | 30
8 | Neutralizator zapachu w sprayu . Opakowanie 500 ml. | szt | 150
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
WARUNKI
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności,
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE - w przypadku zaoferowania produkt sterylnego
Kosmetyki
Ulotka, Wpis/zgłoszenie do CPNP.
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE
PODPISEM KWALIFIKOWANYM
LUB
PODPISEM OSOBISTYM
LUB
PODPISEM ZAUFANYM

## Pakiet 6
Załącznik nr 1 do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet 6 - Materiały opatrunkowe 1
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, NUMER KATALOGOWY, KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11
1 | Gaza wyjałowiona 13 nitkowa klasa Is lub wyżej pakowana pojedynczo; rozmiar: 1/2mx1m | szt | 90
2 | Gaza wyjałowiona 13 nitkowa klasa klasa Is lub wyżej , pakowane pojedynczo; rozmiar: 1m x 1m | szt | 9000
3 | Kompresy gazowe jałowe 10cmx10 cm z gazy 17 nitkowe 8 warstwowe z podwijanymi brzegami klasa II a reguła 7 wyjaławiane parą wodną, max 5 sztuk w opakowaniu | szt | 20000
4 | Kompresy gazowe jałowe 5 cmx 5 cm z gazy 17 nitkowe 8 warstwowe z podwijanymi brzegami klasa II a reguła 7 wyjaławiane parą wodną, max 5 sztuk w opakowaniu | szt | 10000
5 | Wata celulozowa bielona w arkuszach - medyczna . Opakowanie 5 kg | kg | 150 kg | 5 kg | 30
6 | Opaska dziana podtrzymująca opatrunek, pakowana pojedynczo ; rozmiar: 4mx10cm | szt | 1000
7 | Opaska dziana podtrzymująca opatrunek, pakowana pojedynczo ; rozmiar: 4 m x 15 cm | sz | 700
8 | Plaster na tkaninie o rozmiarze: 5 m x 5 cm, pakowany pojedynczo. | szt | 300
9 | Plaster z opatrunkiem na tkaninie o rozmiarze: 1 m x 8 cm, pakowany pojedynczo. | szt | 150
10 | Wata bawełniana . Opakowanie 500g | kg | 15
11 | Jałowy plaster na włókninie z klejem akrylowym do mocowania venflonów- opakowanie max 100 szt; wymiary 8 cm x 5,8 cm | szt | 5000
12 | Plaster antyalergiczny, perforowany, włókninowy do mocowania opatrunku; pakowany pojedynczo ; rozmiar 20 cm x 10 m. | szt | 25
13 | Plaster antyalergiczny, perforowany, włókninowy do mocowania opatrunku; pakowany pojedynczo ; rozmiar 15 cm x 10 m. | szt | 15
14 | Opaska elastyczna, tkana z zapinką o rozmiarze 5 m x 10 cm, pakowana pojedynczo. | szt | 20
15 | Opaska elastyczna, tkana z 2 zapinkami o rozmiarze 5 m x 15 cm, pakowana pojedynczo. | szt | 10
16 | Opatrunek w formie żelu 15g do ran głębokich . | szt | 10
17 | Opatrunek hydrokoloidowy o rozmiarze: 10 cm x 10 cm; opakowanie max 5 szt | szt | 100
18 | Opatrunek hydrokoloidowy o rozmiarze: 15 cm x 15 cm; opakowanie max 5 szt | szt | 25
19 | Opatrunek hydrokoloidowy o rozmiarze: 20 cm x 20 cm; opakowanie max 5 szt | szt | 25
20 | Opatrunek z algininem wapnia o rozmiarze: 10cmx 10 cm; opakowanie max 5 szt | szt | 10
21 | Jałowe kompresy włókninowe 30g, 4 warstwowe w rozmiarze 5cm x5 cm. Pakowane po 2 szt. | szt | 2400 | 2 | 1200
22 | Jałowe kompresy włókninowe 30g, 4 warstwowe w rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm. Pakowane po 2 szt. | szt | 2400 | 2 | 1200
23 | Jałowy kompres oczny w rozmiarze : 5,6 cm x 7 cm ; opakowanie max 25 szt. | szt | 25
24 | Serweta nieprzylepna o min wymiarze 45 cm x75 cm – sterylna. Materiał serwety bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczania na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min gramaturze materiału na całej powierzchni 54 g/mkw (dopuszczono serwetę w rozm. 50 x 70 cm) | szt | 420
25 | Serweta nieprzylepna o min wymiarze 45 cm x45 cm – sterylna. Materiał serwety bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczania na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min gramaturze materiału na całej powierzchni 54 g/mkw | szt | 50
26 | Serweta nieprzylepna o min wymiarze 45 cm x75 cm z otworem o średnicy 8 cm – sterylna. Materiał serwety bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczania na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min gramaturze materiału na całej powierzchni 54 g/mkw i minimalnej wytrzymałości na rozerwanie w stanie mokrym( wg, normy EN-13939-1) 290 kPa | szt | 50
27 | Kompesy gazowe niejałowe z gazy 17- nitkowej, 8- warstwowe o rozmiarze : 10 cm x 10 cm. Opakowanie max 100 szt | szt | 1500
28 | Elastyczna siatka do podtrzymywania opatrunków na palec w stanie rozciagniętym ( dorośli) z możliwością sterylizacji w wysokich temperaturach . Opakowanie - 25 mb. | mb | 750 mb | 1 | 30
29 | Elastyczna siatka do podtrzymywania opatrunków na dłoń, rękę w stanie rozciagniętym( dorośli) z możliwością sterylizacji w wysokich temperaturach . Opakowanie - 25 mb. | mb | 375 mb | 1 | 15
30 | Elastyczna siatka do podtrzymywania opatrunków na stopę, nogę w stanie rozciagniętym ( dorośli)z możliwością sterylizacji w wysokich temperaturach . Opakowanie - 25 mb. | mb | 125 mb | 1 | 5
31 | Elastyczna siatka do podtrzymywania opatrunków na głowę w stanie rozciagniętym ( dorośli)z możliwością sterylizacji w wysokich temperaturach . Opakowanie - 25 mb. | mb | 125 mb | 1 | 5
32 | Elastyczna siatka do podtrzymywania opatrunków na tułw w stanie rozciagniętym ( dorośli)z możliwością sterylizacji w wysokich temperaturach . Opakowanie - 25 mb. | mb | 50 | 1 | 2 |  | 0 |  | 0
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
WARUNKI
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności,
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE - w przypadku zaoferowania produkt sterylnego
Klasa IIa, IIb, III
Deklaracja zgodności,
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE
PODPISEM KWALIFIKOWANYM
LUB
PODPISEM OSOBISTYM
LUB
PODPISEM ZAUFANYM

## Pakiet 7
Załącznik nr 1 do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet 7- Zestawy do drenażu, zbiorniki na wydzieliny
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, NUMER KATALOGOWY, KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11
1 | Drenaż chirurgiczny ( poliwęglanowy zbiornik na wydzieliny)- wkład wielorazowy 2L (pokrywa nakładana wraz z workiem jednorazowym). Opakowanie 1 sztuka . | szt | 5
2 | Jednorazowy sprasowany wkład workowy do ewakuacji odsysanej treści płynnej, o poj.2 L, z dużym otworem do pobierania próbek do badań. Opakowanie max 24 szt | szt | 504
3 | Proszek żelujący w opakowaniu max 2 kg z miarką 25 ml w środku: wyrób medyczny | kg | 20 kg
4 | Jednorazowy, sterylny zestaw do drenażu - jednobutlowy, o pojemności butli 3 litry, posiadający skalę centymetrową i pojemnościową, z portem do pobierania próbek. Opakowanie max 6 szt | szt | 36
5 | Jednorazowy, sterylny zestaw do drenażu -dwubutlowy, o pojemności butli 3 litry, posiadający skalę centymetrową i pojemnościową, z portem do pobierania próbek. | szt | 5
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
WARUNKI
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności,
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE - w przypadku zaoferowania produkt sterylnego
Klasa IIa, IIb, III
Deklaracja zgodności,
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE
PODPISEM KWALIFIKOWANYM
LUB
PODPISEM OSOBISTYM
LUB
PODPISEM ZAUFANYM

## Pakiet 8
Załącznik nr 1 do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet 8 - Materiały opatrunkowe 2
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, NUMER KATALOGOWY, KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11
1 | Hypoalergiczny plaster na tkaninie, przepuszczający powietrze, w rozmiarze 9,2 cm x 2,5 cm . Opakowanie max 12 szt | szt | 192
2 | Jałowy samoprzylepny opatrunek włókninowo - foliowy do mocowania wenflonów z wcięciem i dodatkowymi paskami mocującymi, w rozmiarze 7 cm x 9 cm. Opakowanie max 100 szt | szt | 1400
3 | Jałowy samoprzylepny opatrunek włókninowo - foliowy do mocowania wenflonów z wcięciem i dodatkowymi paskami mocującymi, w rozmiarze 12 cm x10 cm. Opakowanie max 50 szt | szt | 200
4 | Opatrunek do zabezpieczenia wkłuć z cienkiej wytrzymałej mechanicznie wodoszczelnej folii w rozmiarze: 10 cm x14 cm ( +/- 1 cm ). Opakowanie max 50 szt. | szt | 200
5 | Opatrunek do zabezpieczenia wkłuć z cienkiej wytrzymałej mechanicznie wodoszczelnej folii w rozmiarze: 12 cm x 25 cm . Opakowanie max 25 szt. | szt | 50
6 | Hypoalergiczny plaster do opatrywania skóry po nakłuciach w rozmiarze 4 cm x 1,6 cm. Pakowany pojedynczo. Max 250 szt w opakowaniu. | szt | 500
7 | Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią , zawierający srebro metaliczne, w rozmiarze 10 cm x 10 cm Opakowanie max 10 szt. | szt | 80
8 | Kompresy z waty celulozowej w rolce 1x 500 szt w rozmiarze 40 x 50 mm | szt | 450
9 | Opatrunek hydrokoloidowy do zaopatrywania ran w okolicach krzyżowych , w rozmiarze 12 x 18 cm . Max 24 szt w opakowaniu . | szt | 24
10 | Opatrunek hydrokoloidowy, w rozmiarze 5 x 5 cm . Max 10 szt w opakowaniu . | szt | 40
11 | Hydroaktywny opatrunek płucząco-absorpcyjny nasycony roztworem Ringera, zawierający antybakteryjną substancję PHMB (dopuszcza się także opatrunki z poliakrylanem sodu - SAP) , 72-godzinny, warstwa kontaktowa z paskami silikonu, zewnętrzna warstwa opatrunku nieprzemakalna , w rozmiarze 10 x 10 cm. Opakowanie max. 10 szt. | szt | 40
12 | Hydroaktywny opatrunek płucząco-absorpcyjny nasycony roztworem Ringera, zawierający antybakteryjną substancję PHMB (dopuszcza się także opatrunki z poliakrylanem sodu - SAP) , 72-godzinny, warstwa kontaktowa z paskami silikonu, zewnętrzna warstwa opatrunku nieprzemakalna , o średnicy 4 cm . Opakowanie max. 10 szt. | szt | 10
13 | Hypoalergiczne przylepne paski do zamykania brzegów ran 3x76 mm . Opakowanie max 5 szt | szt | 21
RAZEM
WARUNKI
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności,
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE - w przypadku zaoferowania produkt sterylnego
Klasa IIa, IIb, III
Deklaracja zgodności,
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE
PODPISEM KWALIFIKOWANYM
LUB
PODPISEM OSOBISTYM
LUB
PODPISEM ZAUFANYM

## Pakiet 9
Załącznik nr 1 do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet 9 - Papiery do: USG, EKG, elektrody, żel do USG
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, NUMER KATALOGOWY, KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11
1 | Papier do USG Sony UPP- 84 HG, 84 mm x 12,5 m | rolka | 50
2 | Papier do EKG Ascard Mint szer. 58 mm x 25 m | rolka | 50
3 | Papier do EKG Comen CM1200, 1200A, 600 | szt. | 50
4 | Papier ASCARD BLUE 112 mm ( dopuszcza się papier z czerwonym nadrukiem) | rolka | 100
5 | Żel do USG opakowanie 500 ml | 500 ml | 20
6 | Elektroda do kardiomonitora zakres rozmiarów (30-36mm) x ( 44-51 mm) | szt. | 1000
7 | Papier do EKG Monara ELI 150, 216x280x250 mm składanka | szt | 10
8 | Papier do defibrylatora Comen S5 | rolka | 50
9 | Komplet elektrod samoprzylepnych do monitorowania , defibrylacji, kardiowersji i stymulacji dla pacjentów powyżej 25 kg kompatybilne z defibrylatorem Comen S5. | komplet | 3
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
WARUNKI
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
1. Deklaracja zgodności
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE
PODPISEM KWALIFIKOWANYM
LUB
PODPISEM OSOBISTYM
LUB
PODPISEM ZAUFANYM

## Pakiet 10
Załącznik nr 1 do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet 10 - Drobny sprzęt medyczny
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, NUMER KATALOGOWY, KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11
1 | Pojemnik do transportu moczu z nakrętką o pojemności 100 ml . | szt | 4000
2 | Jałowy pojemnik z zakrętką do transportu moczu o pojemności 100 ml. Pakowany pojedynczo . | szt | 1200
3 | Pojemnik na kał z łopatką ; pojemność max 30 ml. | szt | 300
4 | Szpatułka drewniana niejałowa, opakowanie max 100 szt. | szt | 1000
5 | Staza automatyczna pakowana pojedynczo . | szt | 50
6 | Zamykany pojemnik z tworzywa sztucznego z dziubkiem - atestowany wyrób medyczny, dla pacjentów leżących o pojemności 200-300 ml | szt | 60
7 | Kaczka męska z tworzywa sztucznego | szt | 10
8 | Kaczka żeńska z tworzywa sztucznego | szt | 5
10 | Basen sanitarny z pokrywą, z tworzywa sztucznego | szt | 5
11 | Miska nerkowata z tworzywa sztucznego mała | szt | 5
12 | Miska nerkowata z tworzywa sztucznego duża | szt | 5
13 | Jednorazowa, celulozowa kaczka na mocz o poj. 870-1500 ml. Opakowanie max 100 szt | szt | 200
14 | Jednorazowy, przeźroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną( uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści) oraz tekturowy uchwyt worek na wymiociny o pojemności 1000 ml z podziałką co 50 ml os 50 do 1000 ml, skalą numeryczną co 100 ml. Opakowanie max 50 szt. | szt | 300
15 | Jednorazowy zestaw do lewatywy | szt | 60
16 | Jednorazowa butelka do dobowej zbiórki moczu wykonana z tworzywa sztucznego o pojemności 2-2,5 l, posiadająca dodatkowy port boczny do pobierania próbek. | szt | 250
17 | Przyciemniana butelka do dobowej zbiórki moczu, 2 litrowa, z nakrętką , która po odkręceniuumożliwia pobranie próbki moczu | szt | 10
18 | Worki na mocz 2 L z odpływem i zaworem T. Opakowanie max. 10 szt | szt | 500
19 | Zawieszki z tworzywa sztucznego do worków na mocz | szt | 250
20 | Rezerwuar tlenu dla dorosłych do worka Ambu | szt | 10
21 | Ustniki jednorazowe do spirometru Lungtest 500 ( średnica zewnętrzna 30 mm) nr 4 ; Pakowane max 100 szt | szt | 2500
22 | Ustniki jednorazowe do spirometru Spirolab ( średnica zewnętrzna 30 mm) nr 3 ; Pakowane max 100 szt | szt | 100
23 | Ciśnieniomierz zegarowy sla dorosłych ze słuchawkami, certyfikowany za zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC | szt | 5
24 | Termometr lekarski bezrtęciowy | szt | 10
25 | Stetoskop jednostronny pielęgniarski | szt | 10
26 | Ciśnieniomierz lekarski naramienny z dwoma niezależnymi kanałami pamięci. Zarejestrowany jako wyrób medyczny w urzędzie rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych, certyfikowany za zgodność z dyrektywą 93/42/EEC, z dwoma alternatywnymi sposobami zasilania (baterie, zasilacz) | szt | 3
27 | Staza uciskowa bezlateksowa do pobierania krwi j.u. Opakowanie 25 szt., wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska,wysoka wytrzymałość na rozciąganie | op | 200 | 1 x 25 szt | 200
28 | Pulsoksymetr napalcowy do pomiaru saturacji krwi oraz tętna. Zarejestrowany jako wyrób medyczny w urzędzie rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych, certyfikowany za zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. | szt | 5
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
WARUNKI
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności,
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE - w przypadku zaoferowania produkt sterylnego
Klasa IIa, IIb, III
Deklaracja zgodności,
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE
PODPISEM KWALIFIKOWANYM
LUB
PODPISEM OSOBISTYM
LUB
PODPISEM ZAUFANYM

## Pakiet 11
Załącznik nr 1 do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet 11 - Opatrunki i drobny jednorazowy sprzęt medyczny
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, NUMER KATALOGOWY, KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11
1 | Przylepiec mocujący z włókniny z mikroperforacją na całej długości i szerokości ułatwiający dzielenie bez użycia nożyczek o rozmiarze: 2,5 cm x 9,14 m . Opakowanie max 12 szt | szt | 660
2 | Wielorazowy kompres żelowy ciepło - zimno wykonany z wytrzymałej folii z wkładem żelowym w środku, do schładzania lub ogrzewania w zestawie z pokrowcem włókninowym w rozmiarze 7,5 cm x 13 cm | szt | 20
3 | Wielorazowy kompres żelowy ciepło - zimno wykonany z wytrzymałej folii z wkładem żelowym w środku, do schładzania lub ogrzewania w zestawie z pokrowcem włókninowym w rozmiarze 16 cm x 26 cm | szt | 20
4 | Opatrunek włókninowy bez lateksu z warstwą chłonną oraz nieprzywierającą perforowaną warstwą alumonium, otworem posiadającym rozchodzace się promieniście nacięcia umożliwiające dopasowanie wokół rurki tracheostomijnej lub drenu o rozmiarze : 8 cm x 9,3 cm . Opakowanie max 50 szt | szt | 50
5 | Chłonny opatrunek z pianki poliuretanowej z otworem umożliwiającym dopasowanie do rurki tracheostomijnej z zewnętrzną warstwą folii poliuretanowej chroniącą przed przesiąkaniem; możliwość utrzymania na ranie 7 dni ; o rozmiarze: 6,5 cm x 6,5 cm | szt | 50
6 | Pojemnik do dozownika tlenowego A-21, A-36 | szt | 5
7 | Zamknięty system do pobierania próbrk z drzewa oskrzelowego , poj, 40 ml | szt | 600
8 | Prześcieradło na rolce podfoliowane 50/50m | rolka | 120 | 1 rolka ( 50 m) | 120
9 | Cewnik zewnętrzny typu Ultra Flex 1- częściowy 25 mm | szt | 5
10 | Cewnik zewnętrzny typu Ultra Flex 1- częściowy 29 mm | szt | 5
11 | Cewnik zewnętrzny typu Ultra Flex 1- częściowy 32 mm | szt | 5
12 | Cewnik Foleya wykonany z elastycznego lateksu pokrytego odpornego na załamanie i skręcanie, Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego. Cewnik wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach. Silikonowana powierzchnia pozwala na atraumatyczne wprowadzenie cewnika. plastikowa zastawka Balon o pojemności 5-10ml, Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie podwójne – wew. folia, zew. papier/folia rozmiary do wyboru przez zamawiającego: CH 14, CH 16, CH 18, CH 20, CH 22, CH 24. | szt | 400
13 | Pojemnik na wycinki hist.-pat. 15ml., zakręcany. | szt | 1000
14 | Końcówki do ślinociągu. Opakowanie max 100 szt | szt. | 500
15 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem rozm. od S-XL/210 cm, sterylne | szt | 200
15 | Maska tlenowa j.u. z workiem (rezerwuarem o poj 1000ml) wykonana z nietoksycznego PCV, nie zawierająca lateksu, kompletna z drenem 210cm, posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą | szt | 300
16 | Nakłuwacz do nakłuć palca, sterylne, pakowane pojedynczo, automatyczne, typu Medilance Plus. Opakowanie max 100 szt. | szt | 5000
17 | Opatrunek siatkowy wykonany z gazy bawełnianej pokryty parafiną z dodatkiem roztworu chlorheksydyny, jałowy rozm. 10 cm x 10 cm. Opakowanie 10 szt. | szt | 10
18 | Opatrunek siatkowy wykonany z gazy bawełnianej pokryty parafiną z dodatkiem roztworu chlorheksydyny, jałowy rozm. 15 cm x 20 cm. Opakowanie 10 szt. | szt | 10
19 | Igła insulinowa do pena, sterylna bez ftalanów i lateksu. Kompatybilna ze wszystkimi modelami penów. Rozmiar 0,30 mm x 8 mm, 0,25 mm x 6 mm, 0,33 mm x 12 mm. | szt | 1000
20 | Dren łączący do odsysania, sterylny, wykonany z medycznego, elastycznego PCV. Zakończenia drenów dostosowane do standardowych końcówek do odsysania . Długość od 210-300 cm CH 24. | szt | 600
21 | Nici chirurgiczne z igłą 3-0 3/8 koła; 24 mm 2 MB 302; długość nici - 75 cm, sterylne, niewchłanialne, opak. max 10 szt | szt | 40 | [7 empty] | 5
22 | Nici chirurgiczne z igłą 4-0/1,5 3/8 koła; 24 mm 2 MB 302; długość nici - 75 cm, sterylne, niewchłanialne, opak. max 10 szt | szt | 40
23 | Stabilny, wytrzymały , jednorazowy kieliszek do podawania leków o pojemności max 30 ml, bez lateksu, ftalanów, wykonany z tworzywa wolnego od BPA, umożliwaiającego obserwację podawanego leku ; z łatwą do odczytania skalą linearną co 1 ml oraz cyfrową co 5 ml dostępny w czterech kolorach : transparentny, żółty, niebieski, czerwony. Opakowanie max 100 szt. | szt | 80000
24 | Nici chirurgiczne z igłą 3/8 koła; gr. 1-0, dł. Nici 75 cm, dł igły 24 lub 30, opak. max 10 szt | szt | 40
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
WARUNKI
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności,
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE - w przypadku zaoferowania produkt sterylnego
Klasa IIa, IIb, III
Deklaracja zgodności,
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE
PODPISEM KWALIFIKOWANYM
LUB
PODPISEM OSOBISTYM
LUB
PODPISEM ZAUFANYM

## Pakiet 12
Załącznik nr 1 do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet 12 - Bezpieczny przęt jednorazowy, drobny sprzęt medyczny
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, NUMER KATALOGOWY, KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11
1 | Bezpieczna igła iniekcyjna posiadająca zintegrowaną plastikową osłonkę, aktywacja mechanizmu bezpieczeństwa jedną ręką, igła ze szlifem skierowanym ku górze, wyraźne rozróżnienie kolorystyczne średnicy igieł, nasadka kompatybilna ze standardowymi strzykawkami. Rozmiary : 0,45 x 12,5 mm, 0,40 x 18,5 mm, 0,50 x 25 mm, 0,60 x 25 mm, 0,60 x 32 mm, 0,70 x 32 mm, 0,80 x 40 mm, 0,90 x40 mm. Opakowanie max 100 szt. | szt | 800
2 | Bezpieczna igła iniekcyjna posiadająca zintegrowaną plastikową osłonkę, aktywacja mechanizmu bezpieczeństwa jedną ręką, igła ze szlifem skierowanym ku górze, wyraźne rozróżnienie kolorystyczne średnicy igieł, nasadka kompatybilna ze standardowymi strzykawkami , rozmiar 0,3 x 12,5 mm. Opakowanie max 100 szt. | szt | 100
3 | Bezpieczna igła iniekcyjna posiadająca zintegrowaną plastikową osłonkę, aktywacja mechanizmu bezpieczeństwa jedną ręką, igła ze szlifem skierowanym ku górze, wyraźne rozróżnienie kolorystyczne średnicy igieł, nasadka kompatybilna ze standardowymi strzykawkami Rozmiary: 1,1 x 40 mm ; 1,2 x 40 mm . Opakowanie max 100szt. | szt | 100
4 | Bezpieczna igła iniekcyjna posiadająca zintegrowaną plastikową osłonę oznakowaną kolorem wg. rozmiaru aktywowaną metodą na zatrzask, która trwale chroni i zamyka igłę po jej użyciu, Rozmiary: 1,2 x 40 mm. Opakowanie max 100szt. | szt | 100
5 | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do insuliny poj. 1 ml. j.u. jałowa, zbudowana z przezroczystego cylindra i tłoku, dobrze dopasowana do cylindra i uszczelniacza tłoka eliminującego martwą przestrzeń, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie, widoczną skalą, dołączona igła iniekcyjna. Opakowanie max 100szt. | szt | 100
6 | Strzykawka do tuberkuliny wykonana z przezroczystego polipropylenu. Igła posiadająca ścięcie trójpłaszczyznowe i wykonane są ze stali nierdzewnej. Opakowanie max 100 szt. | szt | 100
7 | Igła iniekcyjna typu” motylek do nasiękowego podawania infuzji 0,7 x 19 mm. Opakowanie max 100 szt. | szt | 100
8 | Koreczek do kaniul typu Combi w trzech kolorach: biały czerwony niebieski. Sterylny, pakowany pojedynczo. Opakowanie max 100 szt. | szt | 250
9 | Kranik trójdrożny luer lock, jałowy, z optycznym indykatorem, stosowany w terapii infuzyjnej i transfuzyjnej (kraniki w kolorach , biały, niebieski, czerwony). Opakowanie max 100szt. | szt | 350
10 | Zastawka z bezigłowym dostępem do wstrzyknięć i aspiracji z płaską membraną. Wolna od PCV, DEHP i latexu. Odporna na działanie tłuszczu. Do użytku na 7 dni lub 140 aplikacji Opakowanie max 50szt. | szt | 100
11 | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów, elastyczna komora kroplowa o długości min. 90mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), bez latexu, filtr do krwi o dużej powierzchni wielkości oczek 200um, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny i niepirogenny , dł. drenu min 150 , regulator przepływu oraz odpowietrznik | szt | 1200
12 | Jednorazowy bezpieczny przyrząd do infuzji płynów z możliwością utrzymania przez 24 godziny w czasie prowadzenia nieprzerwanej infuzji, niepirogenny, bez ftalanów i lateksu; odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym ; elastyczna komora kroplowa o długości 60mm; posiadający hydrofilowy filtr czasteczkowy automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory zapobiegając zatorowi powietrznemu; dodatkowy port w drenie do podawania leków; długość drenu min. 180 cm; zakończenie Luer-Lock z koreczkiem z filtrem hydrofobowym - zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu . Sterylizowana EO. Opakowanie papier - folia. | szt | 1000
13 | Strzykawka z końcówka do cewników 50 ml(60 ) z podwójną skalą, reduktorem luer, z zatyczką, Opakowanie max 50szt. | szt | 200
14 | Strzykawka do pomp infuzyjnych- 50 ml, trzyczęściowa ze złączem Luer Lock Opakowanie max 50szt. | szt | 450
15 | Strzykawka typu bezpiecznego, bez igły z końcówką Luer Lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, z czytelną trwałą czarną skalą pomiarową, podwójnym uszczelnieniem tłoka, nazwą własną umieszczoną pod skalą na cylindrze, sterylizowana EO. Bez lateksu(informacja na opakowaniu jednostkowym), mankietem foliowym z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania. Pojemność 3 ml. Opakowanie max 100szt. | szt | 100
16 | Strzykawka typu bezpiecznego, bez igły z końcówką Luer Lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, z czytelną trwałą czarną skalą pomiarową, podwójnym uszczelnieniem tłoka, nazwą własną umieszczoną pod skalą na cylindrze, sterylizowana EO. Bez lateksu(informacja na opakowaniu jednostkowym), mankietem foliowym z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania. Pojemność 5 ml. Opakowanie max 100szt. | szt | 100
17 | Strzykawka typu bezpiecznego, bez igły z końcówką Luer Lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, z czytelną trwałą czarną skalą pomiarową, podwójnym uszczelnieniem tłoka, nazwą własną umieszczoną pod skalą na cylindrze, sterylizowana EO. Bez lateksu(informacja na opakowaniu jednostkowym), mankietem foliowym z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania. Pojemność 10 ml. Opakowanie max 100szt. | szt | 100
18 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Ch 14,16,18 (długość cewnika 600 mm), bez ftalanów, zmrożona powierzchnia. Opakowanie max 10szt. | szt | 300
19 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy o dł. 2 m) sterylny (dopuszcza się cewniki do podawania tlenu pakowane w opakowania foliowe mikrobiologiczne czyste) z bezbarwnego PCV, bez ftalanów. Opakowanie max 100szt. | szt | 300
20 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy o dł. 5 m ) sterylny (dopuszcza się cewniki do podawania tlenu pakowane w opakowania foliowe mikrobiologiczne czyste) z bezbarwnego PCV, bez ftalanów. Opakowanie max 100szt. | szt | 1000
21 | Cewnik Foley`a silikonowy 100 %, rozm. 14-24. Opakowanie max 10szt. | szt | 10
22 | Zatyczka do cewników, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt | 50
23 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 7 | szt | 15
24 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 7,5 | szt | 30
25 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 8 | szt | 20
26 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 9 | szt | 20
27 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i zaworem (z balonem) nr 7,5 | szt | 5
28 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i zaworem (z balonem) nr 8 | szt | 5
29 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, sterylna 1, z kolorowym znacznikiem, pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta oraz podanym rozmiarem | szt | 20
30 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, sterylna 2 , z kolorowym znacznikiem, pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta oraz podanym rozmiarem | szt | 20
31 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, sterylna 3 , z kolorowym znacznikiem, pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta oraz podanym rozmiarem | szt | 20
32 | Zgłębnik żołądkowy j.u. 14 –dł. 800 mm. Opakowanie max 10szt. | szt | 10
33 | Zgłębnik żołądkowy j.u. 16- dł. 800 mm. Opakowanie max 10szt. | szt | 20
34 | Zgłębnik żołądkowy j.u. 18- dł. 800 mm. Opakowanie max 10szt. | szt | 20
35 | I-gel maska krtaniowa żelowa rozm. 4,5 | szt | 3
36 | Maska j.u. do tlenu dla dorosłych, z bezbarwnego PCV, kompletna z drenem 210 cm. | szt | 500
37 | Skalpel chirurgiczny z uchwytem, rozmiar 11 i 21. Opakowanie max 10szt. | szt | 250
38 | Pęseta anatomiczna metalowa | szt | 3
39 | Pęseta j.u. sterylna. | szt | 200
40 | Wzierniki ginekologiczne j.u. Sterylne rozmiary S, M, L | szt | 40
41 | Nożyczki chirurgiczne proste , ostre , dł. 14,5 cm | szt | 3
42 | Nożyczki chirurgiczne proste, tępe, dł. 16,5 cm | szt | 5
43 | Filtry antybakteryjne do ambu | szt | 10
44 | Maseczka do ambu jednorazowa z pompowanym mankietem, rozmiar 3,4 | szt | 10
45 | Tępa igła j.u., z wbudowanym filtrem 5µm, do pobierania leków, , rozm. 18G(1,2x40mm), jałowa, Opakowanie max 100szt. | szt | 600
| RAZEM | [7 empty] | 0
WARUNKI
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności,
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE - w przypadku zaoferowania produkt sterylnego
Klasa IIa, IIb, III
Deklaracja zgodności,
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE
PODPISEM KWALIFIKOWANYM
LUB
PODPISEM OSOBISTYM
LUB
PODPISEM ZAUFANYM

## PAkiet 13
Załącznik nr 1 do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet 13 - Zestawy medyczne, drobny sprzęt sterylny
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, NUMER KATALOGOWY, KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11
1 | Zestaw cewników jednoświatłowych do cewnikowania żyły głównej zakładanych metodą Selingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG, cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem, matowy ze znacznikiem długości widoczny w promieniach RTG o parametrach: średn. 1,7 mm G=16, dł. 30 mm, igła średn. 1,7 mm dł. 50 mm, prowadnica 0,89 mm dł. 70 cm dodatkowo o parametrach; średnica 2,1 mm G-14, dł. 30 mm, igła śred. 1,3 mm dł 70 mm, prowadnica 0,89 mm dł. 70 cm | szt. | 10
2 | Zestaw cewników jednoświatłowych do cewnikowania żyły głównej zakładanych metodą Selingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG,, cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem, matowy ze znacznikiem długości widoczny w promieniach RTG o parametrach: średn. 2,1 mm G=14, dł.15 mm, igła średn. 1,3 mm dł 70 mm, prowadnica 0,89 mm dł. 50 cm dodatkowo średn. 2,1 mm G=14, dł. 20 mm, igła średn. 1,3 mm dł 70 mm, prowadnica 0,89 mm dł. 50 cm | szt. | 6
3 | Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego z drenem do skali długi 180 cm z możliwością podwieszenia dł. drenu 80 cm skala od +35 do – 15 cm H2O | szt. | 3
4 | Igła punkcyjna 0,9 x 0,9 typu Yale (nie wymaga się opakowań typu nierozrywalnego Tyvec) Opakowanie max 25szt. | szt. | 100
5 | Zamknięty system do pomiaru diurezy j.u. 1 samo uszczelniającym portem do pobierania próbek, poj. komory 500ml, odpowietrznik z filtrem hydrofobowym i bakteryjnym | szt. | 3
6 | Worki wymienne do zamkniętego systemu pomiaru diurezy poj. 1,5 l niesterylne | szt. | 10
7 | Aparat do pomiaru ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego j.u. ze skalą | szt. | 3
8 | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby typu HEPAFIX 15G,16 G,17G,18G stalowa igła do bipopsji z mandrynem o lekko ściętym ostrzu -88mm. W zestawie: strzykawka aspiracyjna luer10ml, samoczynna blokada tłoka po uzyskaniu próbki, podwójne uszczelnienie tłoka dla uzyskania wysokiego podciśnienia, końcówka lock; skalpel Cutfix rozmiar E11; igła iniekcyjna 0,9x40 mm, do pobierania soli fizjologicznej | szt. | 50
9 | Zestaw do pobierania krwi z tętnicy do badania gazometrii, niesterylny j.u. typu Mikrosampler, do aparatu ABL 90 FLEX Radiometer o minimalnej pojemności 200 mikrolitrów | szt. | 400
10 | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 3/5/10/ml. roztworu 0,9 % NaCl; sterylna z Korek luer-lock z wewnętrzną gąbkom nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. Opakowanie max 10szt. | szt. | 30
11 | Sterylna kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego (kominka) w rozmiarach: 24G-19mm. X 0,7mm. - przepływ 22ml/min.; 22G-25mm. X 0,9mm. - przepływ 35ml/min.; 20G-25mm. X 1,1mm. -przepływ 65ml/min.; 20G-32mm. X 1,1mm. - przepływ 60ml/min.; 18G-32mm. X 1,3mm. - przepływ 105ml/min.; 18G-45mm. X 1,3mm. - przepływ 100ml/min.; Duże skrzydełka z otworami w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiając wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły) i po każdym użyciu kaniuli, brak konieczności zdejmowania STAZY uciskowej podczas zakładania. Przegroda multidistepu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). Opakowanie max 50szt. | szt. | 8000
12 | Sterylna kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu w rozmiarach: 24G-19mm. X 0,7mm. - przepływ 22ml/min.; 22G-25mm. X 0,9mm. - przepływ 36ml/min.; 20G-25mm. X 1,1mm. - przepływ 65ml/min.; 20G-33mm. X 1,1mm. - przepływ 61ml/min.; 18G-33mm. X 1,3mm. - przepływ 103ml/min.; 18G-45mm. X 1,3mm. - przepływ 96ml/min.; 16G-50mm. X 1,5mm. - przepływ 196ml/min.; z portem bocznym posiadającym mechanizm ograniczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie po 180 °port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli , kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegającym wypływowi krwi w momencie wkłucia, z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer- Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Mandryn z automatycznym metalowym zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową. Kaniula musi posiadać w pełni wtopione paski radiocieniujące. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru ( w formie średnica x długość) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji. Opakowanie typu blister- pack z mankietem do łatwego otwierania .Opakowanie max 50 szt. | szt. | 8000
13 | Koreczek ochronny, typu standard pojedyńcze złącze Luer-Lock męskie; biały; do zabezpieczania dostępów luer-lock. Stożek męski umieszczony poniżej krawędzi zewnętrznego złącza luer lock zapobiegający przypadkowej kontaminacji podczas podłączania, pakowany pojedynczo. | szt. | 15000
14 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurki tracheostomijnej | szt. | 10
15 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) - ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu; posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Czas stosowania do 7 dni, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. | szt. | 2500
16 | Aparat do przygotowania kroplówki i infuzji; przezroczysty mocny kolec zintegrowany ze sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99, elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; dren o długości 150cm, nr katalogowy na opakowaniu jednostkowym, sterylny, bez PCV, DEHP | szt. | 24000
17 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; sterylny, bez PCV, DEHP | szt. | 1000
18 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji- bursztynowy; mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; sterylny,(nie zawierających PCV i DEHP), przeznaczony do leków wrażliwych na światło | szt. | 1000
19 | Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych z filtrem 0.2μm w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną niebieskim korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt | 50
20 | Strzykawka dwuczęściowa 2ml z rozszerzeniem skali do 3ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu. Doskonała przeźroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,1ml w zakresie nominalnej skali. Centryczne zakończenie Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok w kolorze zielonym dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (niebieski) i nacięciami do cześciowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv. Opakowanie max a`100 szt. | szt. | 10000
21 | Strzykawka dwuczęściowa 5ml z rozszerzeniem skali do 6ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu. Doskonała przeźroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,2ml w zakresie nominalnej skali. Niecentryczne zakończenie Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok w kolorze zielonym dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (czerwony) i nacięciami do cześciowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv. Opakowanie max a`100 szt. | op. | 20000
22 | Strzykawka dwuczęściowa 10ml z rozszerzeniem skali do 12ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu. Doskonała przeźroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,5ml w zakresie nominalnej skali. Niecentryczne zakończenie Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok w kolorze zielonym dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (pomarańczowy) i nacięciami do cześciowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv. Opakowanie max a`100 szt. | op. | 25000
23 | Strzykawka dwuczęściowa 20ml z rozszerzeniem skali do 24ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu. Doskonała przeźroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Stopniowanie co 1ml w zakresie nominalnej skali. Niecentryczne zakończenie Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok w kolorze zielonym dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (zielony) i nacięciami do cześciowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv. Opakowanie max a`100 szt. | szt | 15000
24 | Nasadka do transferu leku w systemie bezigłowym kompatybilna z pojemnikiem Ecoflac. Opakowanie max a`250 szt. | szt | 2500
25 | Dren z ostrym trokarem i otwartym końcem z Pcv, grubość 18 Ch,20 Ch,22 Ch, 24 Ch, 28 Ch firmy POLYMED lub równoważny | szt. | 40
26 | Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym. Długość drenu 190mm (+/- 10mm). Przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem; wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia; mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Niski profil i podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia. Otwory ułatwiające wentylację miejsca wkłucia. Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem 325 psi. Rozmiary igły 19, 20, 22G, długości: 12, 15, 20, 25, 32, 38mm. Pakowana pojedynczo, zagięta lub prosta. | szt. | 100
27 | Osłona flakonu lub worka o poj. 100ml - 250ml, Rozmiar: 12x21cm ochrona leku światłoczułego z wycięciem na ucho do zawieszenia opakowania oraz otwartą część spodnią. | szt. | 100
28 | Osłona flakonu lub worka o poj. 500ml - 1000ml; Rozmiar 20x30cm; ochrona leku światłoczułego z wycięciem na ucho do zawieszenia opakowania oraz otwartą część spodnią. | szt. | 1200
29 | Przedłużacz do infuzji światłoczuły o długości 150cm; zakończony obustronnie Luer Lock | szt. | 500
30 | Igły iniekcyjne j.u., ostre, op. max 100szt. Roz. 0,5-0,9mm, sterylna, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leków, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, zaznaczone miejsce otwarcia blistra. | op. | 40000
31 | Igły iniekcyjne j.u., ostre, Roz. 1,1-1,2mm, sterylna, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leków, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, zaznaczone miejsce otwarcia blistra. Opakowanie max 100szt. | szt | 15000
32 | Igła do pobierania leków typu Luer-Lock rozmiar 18 G z otworem bocznym w roz. 1,2x30mm; 1,2x40mm Opakowanie max 100szt. | szt | 8000
33 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych LL o długości min 150cm, wykonane z PCV nie zawierające DEHP z końcówkami luer lock. | szt | 300
34 | Przyrząd do pomp infuzyjnych AscorAP-31 | szt | 100
35 | Pojemnik na próbki histopatologiczne na próbki o poj.180ml; średnica 63mm, wysokość 80mm | szt | 500
36 | Bakteriobójczy opatrunek z glukonianem chlorheksydyny do mocowania wkłuć naczyniowch w rozmiarze 10x12 cm. Zapewniający natychmiastową i nieprzerwalną ochronę antybakteryjną za pośrednictwem zintegrowanej żelowej wkładki ochronnej z glukonianem chlorheksydyny (CHG), bez konieczności aktywacji poprzez działanie wilgoci. Folia przeźroczysta i żelowa wkładka ochronna umożliwiają ciągłą widoczność miejsca wkłucia, co pozwala z łatwością wykryć wczesne objawy zakażenia. Opakowanie 1 szt. | szt. | 10 | 1 | 10
37 | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40kg, w kształcie "L" (op. a 24 szt.) - sensor w technologii Nellcor OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii. W integralnym opakowaniu wraz z czujnikiem 6 szt. sterylnych, przeźroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika. | szt. | 24
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
WARUNKI
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności,
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE - w przypadku zaoferowania produkt sterylnego
Klasa IIa, IIb, III
Deklaracja zgodności,
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE
PODPISEM KWALIFIKOWANYM
LUB
PODPISEM OSOBISTYM
LUB
PODPISEM ZAUFANYM

## Pakiet 14
Załącznik nr 1 do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet 14 - Środki ochrony indywidualnej
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, NUMER KATALOGOWY, KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11
1 | Półmaska medyczna z osłoniętym zaworem, zgodna z EN 149:2001+ A1:2009 FFP3 NR D; EN 14683:2005 Typu IIR; wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat III; chroniąca układ oddechowy przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności. Kształt kopułowy, składana 3-panelowa konstrukcja, tłoczony panel górny, ograniczający przepływ wydychanego ciepłego i wilgotnego powietrza przez górną część maski zmniejszając parowanie okularów i gogli; wyprofilowana blaszka nosowa o zakrzywionym profilu, pianka nosowa. Wbudowany w półmasce zawór wydechowy, zapewniający niskie opory wydechu i efektywniejsze odprowadzanie ciepła oraz wilgoci pod maską. Wysoko skuteczna włóknina filtracyjna o niskich oporach oddychania na poziomie - klasa FFP3: 1,13 mbar dla przepływu 95 l/min. Zakres użycia: NDS<0,05mg/m3 . | szt. | 2000
2 | Komplet ubrania j.u. w składzie - bluzka z któtkim rękawem oraz spodnie. Wykonane z włókniny typu SMS. Roz. S-XXXL | szt. | 1000
3 | Fartuch fizelonowy z mankietem bądź gumką na końcu rękawa, wiązany z tyłu. Gramatura min. 20g. | szt. | 800
4 | Półmaska ochronna typu FFP3, medyczna, bez zaworu wydechowego, skuteczność filtracji bakteryjnej min. 99,99%. Pakowana pojedynczo. Zarejestrowana jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej. | szt. | 7000
5 | Półmaska ochronna typu FFP2, bez zaworu wydechowego, z klipsem na nos, gumki zakładane na uszy. Pakowana pojedynczo. Zarejestrowana jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej. | szt. | 1000
6 | Maska chirurgiczna typu II-R mocowana gumką. Trójwarstwowa, zarejestrowana jako wyrób medyczny. Zgodna z normą EN 14683 2019 Opakowanie max 50 szt. | op. | 2500
7 | Uniwersalny lekki czepek w formie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 10g/m2. Ściągany lekko elastyczną taśma. Pakowany w karton (dopuszcza się gramaturę 14 g/m2 i 17g/m2). Opakowanie max 100 szt | szt. | 2000
8 | Trójwarstwowa maska chirurgiczna wiązana na troki przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze. Maska musi bezwzględnie spełniać wymagania normy EN 14683 ( typ II ). Opakowanie max 50 szt | szt. | 200
9 | Jednorazowe okulary ochronne . Opakowanie max 10 szt | szt. | 50
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
WARUNKI
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności,
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE - w przypadku zaoferowania produkt sterylnego
Klasa IIa, IIb, III
Deklaracja zgodności,
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE
PODPISEM KWALIFIKOWANYM
LUB
PODPISEM OSOBISTYM
LUB
PODPISEM ZAUFANYM

## Pakiet 15
Załącznik nr 1 do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
PAKIET NR 15 - ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, JEDNORAZOWY SPRZĘT DO PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA CYTOSTATYKÓW 1
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, NUMER KATALOGOWY, KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11
1 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, z kolcem standardowym. Posiada filtr bakteryjny 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. Sterylny i apirogenny. | szt. | 100
2 | Uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawk oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem.Objętość wypełnienia całego systemu: 0,29 ml. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm2. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. Sterylny i apirogenny. | szt. | 200
3 | Strzykawka 3-częsciowa , jałowa, apirogenna, końcówka luer-lock - 3 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, bez lateksu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,1 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku , kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta , sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt. | szt. | 300
4 | Strzykawka 3-częściowa , jałowa, apirogenna końcówka luer-lock,- 5 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, bez lateksu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,2 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne),jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt. | szt. | 600
5 | Strzykawka 3-częściowa, jałowa, apirogenna, końcówka luer-lock 10 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, bez lateksu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie 0,2 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku ,kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt. | szt. | 400
6 | Strzykawka 3-częściowa, jałowa, apirogenna, końcówka luer-lock - 20 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, bez lateksu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 1 ml logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt. | szt. | 400
7 | Strzykawka a 3-częściowa, jałowa, apirogenna, końcówka luer-lock 50/60 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, bez lateksu, skalowanie co 1 ml do 60 ml ,logo producenta na cylindrze, sterylne,opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta jednorazowego użytku sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu,opakowanie max 100 szt | szt. | 400
8 | Półmaska filtrująca FFP2 z warstwą bakteriobójczą, certyﬁkowana jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, bakteriami i wirusami, niwelująca uciążliwe zapachy . Maska 5-warstwowa, 3-panelowa, mocowana na elastyczne gumki z regulacją, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego, wolna od lateksu, silikonu i PVC. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji ≥ 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe | szt. | 600
9 | Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy (min.200 mmH20) i oddychający (min. 3800 g/m2/24h) na całej powierzchni wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze min. 78 g/m2. Przebadany na przenikanie min. 14 cytostatyków (wyniki badań załączone do oferty). Oznakowany jako wyrób medyczny klasy Is oraz środek ochrony osobistej kategorii III (typ 3 lub typ 4) . Zgodny z EN 14605. Rękaw fartucha zakończony dzianinowym mankietem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rękawy fartucha scalone podłużnym zgrzewem. Opakowanie zawierające min. 1 ręcznik chłonny. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Dostępny w min. 2 rozmiarach. | szt. | 400
10 | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne neoprenowe bezpudrowe wolne od akceleratorów chemicznych wg EN 455-3, z wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Odpowiednie do podwójnego nakładania. Średnia grubość: na palcu min 0,19-0,21 mm, dłoń min. 0,16 – 0,19 mm, na mankiecie min. 0,14- 0,16 mm, AQL po zapakowaniu min. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 280 – 292 mm, dopasowana do rozmiaru. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z teksturowanym listkiem. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 20 leków wg ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, w tym 4- rzędowe środki czyszczące i izopropanol 70 % powyżej 480 min. (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. | para | 50
11 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowez syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, zewnątrz antypoślizgowe. Średnia grubość: na palcu min. 0,23 mm, na dłoni min. 0,21 mm, na mankiecie min. 0,18 mm. AQL po zapakowaniu min. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <50ug/g rękawicy, długość min. 275 mm, siła zrywania (przed i po starzeniu) min. 14 N. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność min. 14 cytostatyków, zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie max 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. | para | 600
12 | Aparat do przetoczeń leków z filtrem 0,2 mikrona w linii. Dren wykonany z poliuretanu o długości 142 cm, bez lateksu, na końcu drenu zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiająca sterylne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu. Przyrząd posiada kolec z odpowietrznikiem zabezpieczony klapką. Objętość wypełnienia zestawu 11,5ml. Dren bez zawartości PCV, DEHP. Bez portu bocznego. Sterylny i apirogenny. | szt. | 10
| RAZEM | [6 empty] | 0
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE
PODPISEM KWALIFIKOWANYM
LUB
PODPISEM OSOBISTYM
LUB
PODPISEM ZAUFANYM

## Pakiet 16
Załącznik nr 1 do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
PAKIET NR 16 - ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, JEDNORAZOWY SPRZĘT DO PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA CYTOSTATYKÓW 2
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, NUMER KATALOGOWY, KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylny, kombinezon typu Tyvec, środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425, przeciwchemiczna odzież ochronna, kolor biały, szwy oklejone taśmą, zintegrowane skarpety, zapinany na zamek z blokadą zakrywany patką przyklejaną na taśmę, dodatkowa patka pod brodą przyklejana na taśmę, kaptur z elastycznym wykończeniem wokół twarzy, elastyczne wykończenie rękawów i nogawek, elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach, wklejona gumka w talii - typ 4B: badanie wg normy EN 14605:2005/A1:2009 -typ 5B: badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 - typ 6B: odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami badanie wg normy EN 13034:2005+A1:2009 - EN 14126:2003 odporność materiału na przenikanie czynników biologicznych - EN 1149-5 wykończenie antystatyczne po obu stronach parametry materiału: - polietylen o wadze powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2 - odporny na przenikanie wielu ciekłych nieorganicznych substancji chemicznych - właściwości antystatyczne zgodnie z EN 1149-1 po obu stronach. | szt. | 150
2 | Półmaska trójpanelowa z zaworem oddechowym w klasie ochrony kategorii III (standardy klasy ochrony FFP3). Skuteczność filtracji bakteryjnej większa bądź równa 98%). Pakowana indywidualnie. Maska wyposażona w zawór ułatwiający oddychanie. Maska zgodna z normą EN 149:2001+ A1:2009; ISO 9001:2008 Quality Management System; ISO 13485: 2003 Medical Device Manufacturing Quality Management System; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. | szt. | 100
3 | Bezpyłowa sterylna ścierka do czyszczenia powierzchni, kontaktu z lekami cytostatycznymi, gramatura 64g/m2, składana, chłonność do 550% swojej objętości (do 65ml), rekomendowane użycie ze środkiem alkaicznym do Ph11 lub alkoholem 70%, rozmiar 40x30cm. Pakowna a'2szt. | szt. | 100
4 | Mata do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków cytostatycznych czterowarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z siatki (pory 1 mikrometr) polietylenowej antypoślizgowej, gramatura 97,2 g/m2, chłonność min 880ml/m2, spodnia warstwa nieprzepuszczalna dla cieczy; rozmiar 560x410mm, sterylna. | szt. | 250
5 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr cząsteczkowy 5um o dużej powierzchni; filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Czas stosowania do 7 dni, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Sterylny i apirogenny. | szt. | 700
6 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec mikro (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni areozolowy 0,2 µm; filtr cząsteczkowy 5 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (czerwony); posiadający wbudowaną w złącze luer-lock zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki; sterylny i apirogenny. | szt. | 50
7 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków. Obudowa przezierna. Ostry kolec, długość robocza 17mm z dwupłaszczyznowym ścięciem pozwalającym pobranie całej zawartości fiolki (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego, zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); Na boku przyrządu okrągły filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy z korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia, możliwość stosowania przez 7dni. Całkowita długość przyrządu 72mm. Kołnierz zatrzaskowy na fiolkę o średnicy 20mm. zapobiegający przed rozłączeniem przyrządu z fiolką w czasie pobierania leku. Sterylny i apirogenny. | szt. | 300
8 | Igła do pobierania leków typu Luer-Lock rozmiar 18 G z otworem bocznym w roz. 1,2x30mm; 1,2x40mm, ze stali nierdzewnej. Sterylna i apirogenna. Opakowanie max 100szt. | szt. | 600
9 | Adapter strzykawkowy - umożliwia przygotowywanie i podaż leków w systemie zamkniętym typ CSTD; bez PCV, DEHP i lateksu. Kompatybilny ze wszystkimi złączami luer lock męskimi strzykawek. Wyposażony w igłę 16G ze stali nierdzewnej. Objętość wypełnienia igły 0,04ml. Igła jest dodatkowo wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem. Samo-uszczelniające się elastomerowe uszczelki zapobiegają uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Dołączona do opakowania jednostkowego zatyczka ochronna wykonana z polietylenu, zapobiegająca kontaminacji połączenia oraz umożliwia bezpieczny transport leku w wypełnionej strzykawce . Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i do linii do podawania leku. Korpus i klamry adaptera wykonany z poliacetalu. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Sterylny i apirogenny. | szt. | 50
10 | Adapter typu Luer Lock, obudowa wykonana z PET. Umożliwia zamianę każdego złącza żeńskiego typu luer lock w system CSTD. Samo-uszczelniające się elastomerowa uszczelka wykonana z poliizoprenu, zapobiega uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Objętość wypełnienia 0,07ml. Maks. ilość przekłuć membrany to 10 przekłuć. Umożliwia bezpieczne przyłączenie adaptera strzykawki i przeniesienie leku. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Sterylny i apirogenny. | szt. | 50
11 | Adapter do fiolki o średnicy 13 i 20mm. Nie zawiera PCV i DEHP. Adapter pakowany w jednym blistrze z konwertorem fiolki 13mm wykonanym z PET. Umożliwia przygotowywanie i pobieranie leku w systemie zamkniętym typu CSTD. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Adapter wykorzystuje technologię Toxi-Guard, zapewnia natychmiastową kompensację ciśnienia, redukując etap płukania wstępnego. Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku. Kolec 2-drożny z oddzielnym kanałem powietrznym i płynowym. Objętość wypełnienia 0,15ml. System podwójnej membrany Toxi-Guard wykorzystuje matrycę do wiązania leków opartą w 100% na węglu aktywnym oraz membranę hydrofobową i oleofobową o porach średnicy 0,2 mikrona, co pozwala wyeliminować ryzyko przenikania zanieczyszczeń i cząstek znajdujących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku oraz zapobiega uwalnianiu leków cytotoksycznych i innych niebezpiecznych leków w postaci oparów, aerozolu lub kropelek do środowiska podczas rekonstytucji leków. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Sterylny i apirogenny. | szt | 50
12 | Osłona flakonu lub worka o poj. 100ml - 250ml, Rozmiar: 12x21cm ochrona leku światłoczułego z wycięciem na ucho do zawieszenia opakowania oraz otwartą część spodnią. | szt. | 500
13 | Osłona flakonu lub worka o poj. 500ml - 1000ml; Rozmiar 20x30cm; ochrona leku światłoczułego z wycięciem na ucho do zawieszenia opakowania oraz otwartą część spodnią. | szt. | 1000
14 | Dren bursztynowy z zaciskiem do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem wielodrożnym - kompatybilny z drenem głównym. Bez zawartości PCV, DEHP i lateksu. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.Sterylny i apirogenny. | szt. | 1100
15 | Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych z filtrem 0.2μm o niskim stopniu wiazania białek w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV, DEHP i lateksu. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną niebieskim korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Sterylny i apirogenny. | szt. | 100
16 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny (nie zawierających PCV, DEHP i lateksu) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 1 opakowania z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp Infusomat Compact Plus oraz metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 2 zawory bezigłowe luer-lock. Jeden do podłączenia krótkiego drenu do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkowym zaworem umiejcowionym w dystalnej części drenu - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Złącze męskie drenu typu SpinLock. Długość 300/200cm. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.Sterylny i apirogenny. | szt. | 800
17 | Zestaw drenów bursztyowych (nie zawierających PCV, DEHP i lateksu) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym za pomocą pomp oraz metodą grawitacyjną; linia do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock - dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną w części dystalnej drenu - do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.Sterylny i apirogenny. | szt. | 400
18 | Zestaw drenów bursztyowych (nie zawierających PCV, DEHP i lateksu) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym za pomocą pomp oraz metodą grawitacyjną; linia do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczonych dodatkowo korkami luer-lock - cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną w części dystalnej drenu - do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt. | 100
19 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji- bursztynowy; mocny kolec zintegrowany ze sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; sterylny, apirogenny (nie zawierających PCV, DEHP i lateksu), przeznaczony do leków wrażliwych na światło | szt. | 200
20 | Sterylna i apirogenna strzykawka trzyczęściowa 50/60ml służąca do pracy z lekami cytostatycznymi wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Strzykawka kompatybilna z pompami infuzyjnymi B. Braun. Strzykawka skalibrowana z pompą strzykawkową Perfusor Space BBraun. a’1szt. | szt. | 100
21 | Sterylna i apirogenna strzykawka trzyczęściowa do przygotowania cytostatyków i do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką centralną Luer Lock – 5ml gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; Podziałka co 0,2ml.; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami do podaży leków produkowanymi przez firmę B/Braun. Pakowana max a'100 szt | op | 100
22 | Sterylna i apirogenna strzykawka trzyczęściowa do przygotowania cytostatyków i do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką centralną Luer Lock – 20ml.; gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; Podziałka co 1,0ml.; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami do podaży leków produkowanymi przez firmę B/Braun. Pakowana max a'100 szt. | op | 100
23 | Sterylna i apirogenna strzykawka trzyczęściowa do przygotowania cytostatyków i do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką centralną Luer Lock – 10/12ml gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; Podziałka co 0,5ml.; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami do podaży leków produkowanymi przez firmę B/Braun. Pakowana max a'100 szt. | op | 400
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE
PODPISEM KWALIFIKOWANYM
LUB
PODPISEM OSOBISTYM
LUB
PODPISEM ZAUFANYM