
Załącznik nr 2
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/179/2023/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Instytutu Morskiego UMG podwodnego wielokanałowego autonomicznego rejestratora akustycznego wyposażonego w 4 (cztery) dookólne hydrofony na kablach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9 – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Dostarczany asortyment musi spełniać w szczególności następujące wymagania:

	1x podwodny wielokanałowy autonomiczny rejestrator akustyczny wyposażony w cztery dookólne hydrofony na kablach 
1) synchroniczna rejestracja szerokopasmowych sygnałów akustycznych;

2) możliwość synchronizacji z innymi tego typu urządzeniami dla tworzenia szyków hydrofonów;

3) minimalna ilość kanałów 4 (cztery);

4) wielokanałowa karta analogowa-cyfrowa ADC obsługująca hydrofony z wejściem napięciowym niezbalansowanym, wejściem napięciowym symetrycznym (zbalansowanym) lub wejściem prądowym niesymetrycznym; 

5) częstotliwość próbkowania Fs=8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 kHz z możliwością wyboru przez użytkownika, synchronicznie dla wszystkich kanałów;
6) dynamika kwantowania (głębokość bitowa) 24 bits;

7) niski poziom szumów własnych: poziom widmowy lepszy -150 dB re FS/Hz1/2 dla wszystkich dostępnych częstotliwości próbkowania;

8) wzmocnienie sygnału na wejściu rejestratora zapewniające wykorzystanie zakresu pomiarowego hydrofonu; 

9) odpowiedź częstotliwościowa: spadek co najmniej -3 dB na częstotliwości poniżej 5 Hz;

10) możliwość rejestracji sygnałów tylko z ograniczonej liczby kanałów np. 1, 2, 4 z wyłączeniem pozostałych;

11) zadawanie częstotliwości próbkowania oraz cykli pracy (okres aktywny, czas uśpienia, liczba cykli) poprzez użytkownika; 

12) zapis danych na karty pamięci (całkowita pojemność min. 2 TB);

13) format danych WAV, CSV;

14) materiał obudowy PVC;

15) typ baterii: D-cell Alkaline;

16) okres pomiarowy = minimum 60 dni (w trybie ciągłej rejestracji danych akustycznych);

17) głębokość zanurzenia = do 250m;

18) dodatkowe kanały przewidziane do podłączenia innych czujników (możliwość podłączenia czujników do parametrów fizycznych I chemicznych środowiska morskiego, np. temperatury, zasolenia, ciśnienia, oraz przechyłów bocznych, kołysania pionowego i przechyłów wzdłużnych);

19) możliwość podłączenia pakietu baterii zewnętrznych;

20) oprogramowanie do zaprogramowania i sczytywania danych pomiarowych;
21) 4 (cztery) dookólne hydrofony z czułością na poziomie (minus) -165 [dB re 1V/muPa];
22) 2 (dwa) kable do hydrofonów o długości L1=10m;
23) 2 (dwa) kable do hydrofonów o długości L2=20m.



TECHNICAL SPECIFICATION

The subject of the Contract is the delivery of underwater autonomous multichannel acoustic recorder equipped with 4 (four) omnidirectional hydrophones with cables for the Gdynia Maritime University UMG (Maritime Institute UMG).

The delivered equipment must meet in particular following technical specification:

24) synchronous registration of wideband acoustic signals;
25) the possibility of synchronization with others such devices to create hydrophone arrays;

26) minimum number of acoustic channels = 4 (four);

27) multichannel ADC board to interface with single-ended voltage input, differential voltage input, or single-ended current input hydrophones; 

28) user-selectable frequency sampling Fs=8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 kHz, sampled synchronously;
29) resolution (quantization levels) 24 bits;

30) low self-noise level: spectral noise floor better than -150 dB re FS/Hz1/2 at all available frequency samplings;

31) gain: ADC’s internal analog gain is set to accommodate the full dynamic range of the selected hydrophone; 

32) frequency response: -3 dB low-frequency roll-off at frequencies lower than 5 Hz;

33) user-selectable number of acoustics data channel, i.e. only 1, 2 or 4;
34) user-selectable duty cycle - continuous, cycled, or duty-cycled recordings 

35) removable flash memory (at least 2TB);
36) data format WAV, CSV;

37) housing material PVC;

38) batteries: D-cell Alkaline;

39) lifetime = minimum 60 days (continuous mode of acoustic data recording)

40) deployment depth = up to 250 m;

41) additional sensor channels for oceanographic measurements (availability to connect oceanographic sensors – e.g., temperature, salinity, pressure, pitch-roll-yaw);

42) availability to connect external battery pack;

43) software for system configuration and downloading of measurement data;
44) 4 (four) omnidirectional hydrophones with sensitivity (minus) -165 [dB re 1V/muPa];
45) 2 (two) hydrophone’s cables with length L1=10m;
46) 2 (two) hydrophone’s cables with length L2=20m.
Strona 2 z 2
Strona 2 z 2

