Załącznik nr 1a do formularza oferty

Parametry techniczne – Opis

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| l.p. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Videobronchoskop silm |  |  |
|  | Kompatybilny z posiadanymi procesorami EPK-i5000 oraz EPK-3000 | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego – min. 2,0 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika– max 5,2 mm | TAK |  |
|  | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV | TAK |  |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji – min. 120 st. funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu | TAK |  |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | TAK |  |
|  | Aparat dostosowany do funkcji BAL | TAK |  |
|  | Zawór testera szczelności w konektorze | TAK |  |
|  | Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | TAK |  |
|  | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | TAK |  |
|  | System głębi ostrości min 3-100mm | TAK |  |
|  | Długość robocza 580mm – 600mm | TAK |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | TAK |  |
|  | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |
|  | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK |  |
|  | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | TAK |  |
|  | Złącze sprzężenia zwrotego umieszczone na konektorze | TAK |  |
|  | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia | TAK |  |
|  | Konektor do endoskopu z umieszczonym rokiem produkcji endoskopu, numerem seryjnym oraz nazwą producenta | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla drzewa oskrzelowego | TAK |  |
|  | Kompatybilność z funkcją naświetlania laserowego | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów | TAK |  |
|  | Długość całkowita min 875 mm | TAK |  |
|  | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | TAK |  |
|  | Aparat o odporności elektormagnetycznej IEC 60601-1-2 EMC | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z sondami laserowymi typy YAG o długości fali 1064nm lub laser o długości fali 800-1000nm | TAK |  |
|  | Jednorazowe, odłączane przyłącze ssaka wraz zaworem ssącym | TAK |  |
|  | Końcówka dystalna wyposażona w min 2 światłowody | TAK |  |

NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE

(PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

LUB

PODPISEM OSOBISTYM

LUB

PODPISEM ZAUFANYM